天津市人民医院

教学实验专项等医疗设备项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-A-0435）

天津市政府采购中心

2025. 11

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市人民医院委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市人民医院教学实验专项等医疗设备项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称： 天津市人民医院教学实验专项等医疗设备项目

（二）项目编号：TGPC-2025-A-0435

二、项目内容

# 第一包：实时定量PCR仪1台、快速湿转仪器2台、超低温冰箱(-80℃)2台、水平摇床2台、旋转摇床2台、手动单道移液器4把、酶标仪1台、超微量分光光度计1台、自动细胞计数仪1台、pH计1台、大型低温高速离心机1台、台式小型温控高速离心机1台、细菌恒温摇床1台、实验室碎花制冰机1台、纯水去离子水一体机1台、凝胶成像系统1套、涡旋震荡器2台、二氧化碳培养箱1套、低温冷冻箱(-20 ~ -30℃)2台、4℃实验室专用冰箱2台、电动移液器1把、100分位天平1台、PCR降温盒2套、垂直电泳系统2套、全能型蛋白转印系统1套、组织破碎仪1台、电热恒温水浴槽1台、液氮罐1个、恒温金属浴1台、彩色多普勒超声诊断仪1套、体表肿物切除模型15个、脓肿切开引流模型15个、模拟除颤仪1个、动脉穿刺手臂(电动泵)1个、胸腔穿刺模拟人3套、腹腔穿刺训练模型3套、男导尿模型5套、气管插管1个、心肺复苏模拟人8套、肠管吻合20个、病人监护仪5台、心电图机5台、心电监护系统1套、输液泵10台（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：3970000元。其中，其中，肛肠实验设备（实时定量PCR仪、快速湿转仪器、超低温冰箱(-80℃)、水平摇床、旋转摇床、手动单道移液器、酶标仪、超微量分光光度计、自动细胞计数仪、pH计、大型低温高速离心机、台式小型温控高速离心机、细菌恒温摇床、实验室碎花制冰机、纯水去离子水一体机、凝胶成像系统、涡旋震荡器、二氧化碳培养箱、低温冷冻箱 (-20~-30℃)、4℃实验室专用冰箱、电动移液器、100分位天平、PCR降温盒、垂直电泳系统、全能型蛋白转印系统、组织破碎仪、电热恒温水浴槽、液氮罐、恒温金属浴）2400000元、彩色多普勒超声诊断仪600000元、模拟教学设备（体表肿物切除模型、脓肿切开引流模型、模拟除颤仪、动脉穿刺手臂(电动泵)、胸腔穿刺模拟人、腹腔穿刺训练模型、男导尿模型、气管插管、心肺复苏模拟人、肠管吻合）275000元、病人监护仪100000元、心电图机225000元、心电监护系统320000元、输液泵50000元。

注：每项产品的投标报价不得超出该项产品的预算（或最高限价），否则投标无效。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）若投标人是所投产品（超低温冰箱(-80℃)、低温冷冻箱 (-20~-30℃)、4℃实验室专用冰箱、彩色多普勒超声诊断仪、病人监护仪、心电图机、心电监护系统、输液泵）的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证扫描件；若投标人不是所投产品（超低温冰箱(-80℃)、低温冷冻箱 (-20~-30℃)、4℃实验室专用冰箱、彩色多普勒超声诊断仪、病人监护仪、心电图机、心电监护系统、输液泵）的制造商（第一类医疗器械除外），提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证扫描件。

（二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。

（三）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年11月7日至2025年11月14日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年11月7日9:00至2025年11月28日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年11月28日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年11月28日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年11月28日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（四）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（五）咨询服务电话

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：冯强、杨光，022-24538217

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称： 天津市人民医院

（二）采购人地址： 天津市红桥区芥园道190号

（三）采购人联系人： 孙靖

（四）采购人联系电话： 022-87729598

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市人民医院

2. 联系地址：天津市红桥区芥园道190号

3. 联 系 人：孙靖

4. 联系方式：022-87729598

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目针对集中采购目录外产品（病人监护仪、心电图机、心电监护系统、输液泵除外）按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 集中采购目录外产品报价合计（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外产品报价合计为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年11月7日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】

促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】

以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 一、项目背景

# 天津市人民医院是集医疗、教学、科研、预防为一体的现代化大型三级甲等综合医院，为满足患者日益增长的就医需求，增强医院设备力量，购买彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备一批。

# 本项目属于工业。

# 二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）采购清单

第一包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品（超低温冰箱(-80℃)、低温冷冻箱 (-20~-30℃)、4℃实验室专用冰箱、彩色多普勒超声诊断仪、病人监护仪、心电图机、心电监护系统、输液泵）须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 需求条款 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时定量PCR仪 | 一、产品用途：用于核酸检测、遗传病筛查、及肿瘤标志物检测，支持医学研究与临床诊断。 | 台 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.热循环系统：帕耳帖效应系统； 2.支持标准和快速运行模式（~40min）； 3.光学系统：高亮度白光半导体光源； 4.荧光通道数：不少于4色激发光通道和4色检测光通道； 5.模块规格：96孔0.2ml模块型号； 6.反应体积：10-100uL； 7.温度范围：4°C–99.9°C； 8.温度均一性：0.4°C-0.5°C； 9.高分辨熔解曲线分辨率：小至0.015°C； 10.支持HRM应用； 11.数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求：实时定量PCR仪主机 1台 |  |  |
| 2 | 快速湿转仪器 | 一、产品用途：用于Western Blotting实验中的蛋白转膜步骤。 | 台 | 2 |
|  |  | 二、技术参数： 1.电源参数：100-240V，50/60Hz，800W； 2.数控模块：液晶显示、报警、轻触按键及LED灯； 3.适用范围：适用于聚丙烯酰胺凝胶的蛋白快速转膜； 4.满足Western Blot实验中蛋白转膜的需求，操作简单、快速、安全，设备连续运行稳定可靠； 5.仪器有两个转膜槽设计，通道间独立，可运行两个独立的转膜程序，可同时完成4块小型胶或2块中型胶； 6.转膜时间: 5-10分钟完成4块小型胶或2块中型胶的转印； 7.触控屏设计，一键启动，自动化完成程序，无需人工值守。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单台）： 1.快速湿转仪主机 1台 2.转膜槽 2个 |  |  |
| 3 | 超低温冰箱(-80℃) | 一、产品用途：用于生物样本保存。 | 台 | 2 |
|  |  | 二、技术参数： 1.产品样式：立式； 2.有效容积≥560L，可存储2ml标准冻存管至少3万份； 3.外形尺寸(宽×深×高)（mm）：≤1120×1010×2080； 4.内部尺寸(宽×深×高)（mm）：≥650×580×1150； 5.配置≥4英寸LCD液晶触控屏，-40℃ ~ -86℃可自由设定温度，温度显示精度0.1℃，屏幕可查询和显示系统运行状态； 6.制冷效率高，节能环保； 7.电压：采用宽电压设计，在187V~242V范围内正常使用,防止因供电不稳导致设备故障； 8.开门回复时间：25℃环境下，冰箱运行温度-80℃开门一分钟后关门，箱内温度恢复到-75℃温度所需时间≤48min； 9.产品至少配置4个温度传感器； 10.箱内温度均匀性≤2℃； 11.温度波动度≤2℃； 12.标配后备电池，保证冰箱在失去电力保护的情况下，温度显示与报警功能正常运行； 13.具备多重报警功能； 14.报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁、远程报警。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单台）：-80℃超低温冰箱1台 |  |  |
| 4 | 水平摇床 | 一、产品用途：用于溶液混合、化学反应促进、细胞培养、脱色处理及实验条件模拟等。 | 台 | 2 |
|  |  | 二、技术参数： 1.频率：40~240转/分； 2.旋幅：回转半径≥15mm； 3.速度：无极调速，表头显示； 4.托盘尺寸：≤320mm*265mm。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单台）： 1.水平摇床主机 1台 2.托盘 1块 3.电源线 1根 |  |  |
| 5 | 旋转摇床 | 一、产品用途：用于实验室样品混合、化学反应促进及生物培养。 | 台 | 2 |
|  |  | 二、技术参数： 1.旋转速度：10~80转/分（可调）； 2.托盘承重：≥4KG； 3.托盘：≤250mm*160mm。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单台）： 1.旋转摇床主机 1台 2.托盘 1块 3.电源线 1根 |  |  |
| 6 | 手动单道移液器 | 一、产品用途：用于实验室微量液体的精确转移与分配。 | 把 | 4 |
|  |  | 二、技术参数： 1.单道可调式； 2.气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液； 3.感受重量和移液用力的差异： 超轻机械移液器设计符合，可减少手部和臂部的用力，弹性吸嘴大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损； 4.吸头脱卸用力≤3.6N； 5.对各种难处理的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内调节移液器，无需校准即可恢复出厂设置； 6.可根据要求对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染，数字通道标示，确保无论何时都保持同一方向移液； 7.增加灵活性，可根据需要更换单个通道。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求(单把)：移液器 1把 |  |  |
| 7 | 酶标仪 | 一、产品用途：用于低紫外区的DNA、RNA定量及纯度分析和蛋白定量，酶活、酶动力学检测，酶联免疫测定（ELISAs），细胞增殖与毒性分析，细胞凋亡检测（MTT），报告基因检测及G蛋白偶联受体分析（GPCR）等。 | 台 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.支持板架：96&384孔； 2.吸收光 2.1光源：氙灯； 2.2波长准确性：≥2nm； 2.3波长重复性（SD）：≥0.2nm； 2.4半峰宽（FWHM）：＜2.5nm； 2.5波长范围：200-1000nm，1nm步进； 3.荧光 3.1读数模式：顶读； 3.2激发光源：氙灯； 3.3波长范围：EX：200-1000nm；EM：270-850nm； 3.4滤光片EX/EM：方便装配的模块化滤光片（3组）（470/525nm、523/564nm、624/692nm）； 3.5检出限：≤1pM； 3.6线性动态范围：6 logs； 4.化学发光 4.1检出限：100amol/孔； 4.2线性动态范围：6 logs； 4.3串扰：≤ 0.005%（孔间干扰小）； 5.振动&孵育 5.1振动模式：线性、环形、双环形； 5.2孵育温度：RT+4℃至45℃； 6.软件 6.1用户界面：内置软件，独立使用； 6.2软件界面：中文/英文； 6.3屏幕尺寸：≥5寸液晶显示屏； 6.4标准曲线库：标曲储存，无需每次现做标曲，调用即可进行浓度判断； 6.5内置多种算法；算法可自定义。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求：酶标仪主机 1台 |  |  |
| 8 | 超微量分光光度计 | 一、产品用途：用于核酸、蛋白质等生物分子的浓度及纯度分析。 | 台 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.基座检测下限：2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）； 2.波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析； 3.光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； 4.检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； 5.最小样品体积≤1ul； 6.基座采用303高抛光高耐磨不锈钢，由自动马达控制形成液柱且调节光路径的马达完全封闭在仪器内部，直接上样后降下检测臂即可开始进行样本的检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器； 7.当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度； 8.仪器操作：≥4英寸，900×450高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥26GB闪存； 9.可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； 10.仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.超微量分光光度计主机 1台 2.电源线 1根 |  |  |
| 9 | 自动细胞计数仪 | 一、产品用途：用于细胞计数、监测荧光蛋白表达、研究凋亡过程及测量细胞活力。 | 台 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.检测模式： 1.1明场模式，台盼蓝检测； 1.2具有细胞Gating功能，全自动实现各种细胞的计数和活力分析，消除人为误差； 2.检测浓度范围：1×104-5×107 cells/mL，最佳检测浓度范围：1×106-8×106 cells/mL； 3.细胞直径范围：2-200μm，小细胞计数功能，酵母细胞计数功能，红细胞计数功能，可以精确计数小于10μm的细胞； 4.样品体积：10μL/样品，活率测试范围0-100%，变异系数CV≤5%； 5.检测速度：单孔位3视野检测，明场≤8秒，测试速度快； 6.实验耗材：单次实验支持≥4样本同时检测，使用一次性细胞计数板； 7.光学参数：10×标准物镜，NA≥0.20； 8.成像参数：自动对焦，实现最佳的图像采集，相机参数≥200万像素； 9.明场照明：白光LED照明； 10.数据存储：固态存诸器，可存储≥50000组数据，可支持升级； 11.主机系统：触摸屏一体机设计；高性能主机；智能操作系统，独立app模式，多点触控，图像自由缩放，便于观察单个细胞； 12.软件功能：软件内置标准细胞类型，标准的细胞识别方法，实现标准化测试分析，软件终生免费升级； 13.数据分析：实时统计分析图片信息，结果准确度高，拥有数据库格式，结果可保存为pdf； 14.程序：具备智能算法；具备实验类型分身设置功能，设置分身后可自定义实验名称，自定义明场及荧光通道的成像曝光参数并实时预览。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.自动细胞计数仪主机 1台 2.电源线 1根 |  |  |
| 10 | pH计 | 一、产品用途：用于检测液体介质的酸碱度值。 | 台 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.显示屏：≥5英寸彩色触控屏； 2.pH显示范围：-2.00至20.00； 3.pH分辨率：0.1/0.01/0.001； 4.PH准确度：±0.002； 5.mV测量范围：-2000～2000； 6.mV分辨率：1/0.1； 7.mV准确度：±0.1； 8.ORP测量范围：-2000～2000mV（氧化还原电位）； 9.分辨率：1/0.1mV； 10.温度测量范围：-30～130℃； 11.温度分辨率：0.1℃； 12.温度相对精度：±0.1℃； 13.温度补偿：自动； 14.校准：自动； 15.缓冲液：内置3组15种缓冲液，自动识别支持用户自定义1-3点校准； 16.通讯方式：USB2.0、蓝牙、PC联机、手机APP。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.pH计主机 1台 2.电极 1支 |  |  |
| 11 | 大型低温高速离心机 | 一、产品用途：用于生化实验室中微生物、细胞碎片及免疫沉淀物等物质的分离。 | 台 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.最大容量：4×250mL,10×微孔板； 2.最大相对离心力：20,913×g (14,000 rpm)； 3.转速精准度为10rpm； 4.6x50.0mL锥形管铝合金固定角转，转速≥12100xg，离心角度45°； 5.工作板转子可离心各种微孔板、深孔板、PCR板、细胞培养板、细胞培养瓶 (25cm2和部分75cm2) 、离心管支架和玻片； 6.自动转子识别和自动转子失衡检测，离心更安全； 7.气密性转子，由独立的第三方检验机构进行测试并认证； 8.转子和附件可高温高压灭菌(121℃, 20分钟)，保护操作人员安全； 9.快速锁定转子/吊篮盖； 10.定时计时功能，达到预定转速后开始计时； 11.有档位加速和减速设置，软刹车设置在控制面板首页显示，防止样品重悬； 12.有用户自定义程序； 13.离心计时1至99分钟，可连续离心，单独的瞬时离心按键，方便操作； 14.最高转速运行时噪音水平低<55db(A)； 15.温控范围：-9℃至40℃； 16.标配冷凝分离器能净化85%的废气，配有内置冷凝水自动外排装置； 17.待机冷却功能，可使转子腔体在待机状态下维持设定温度，ECO自动待机功能，8小时无使用后自动关机，降低能耗； 18.生物安全性：提供高效微粒过滤系统，防止气溶胶污染。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.大型低温高速离心机主机 1台 2.转子 1套 |  |  |
| 12 | 台式小型温控高速离心机 | 一、产品用途：用于生化实验室中微生物、细胞碎片及免疫沉淀物等物质的分离。 | 台 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.最大容量：24×1、5/2、0mL离心管，18空Kit管； 2.最大相对离心力：21,130×g(15,000 rpm)； 3.4款不同转子可选择； 4.具有PTFE涂层转子，耐化学腐蚀性更强； 5.自动转子识别和自动转子失衡检测，离心更安全； 6.快速锁定转子盖：旋转1/4圈可快速打开或锁紧转子； 7.气密性转子，符合IEC1010-2-020 annex AA标准； 8.从零加速至最高转速时间和从最高转速减速至零的时间：15 秒/16秒； 9.单独的“Short Spin”瞬时离心按键，方便操作； 10.单独的rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键，便于操作； 11.具备“At set rpm” 定速计时功能，可在达到设定转速后才开始计时； 12.转子和附件可高温高压灭菌(121℃, 20分钟)，保护操作人员安全； 13.具备SOFT 软刹车功能，防止样品重悬； 14.离心计时：30秒至9小时59分钟，可连续离心； 15.动态压缩机控制技术，降低振动，保护样品； 16.温控范围：-10℃40℃，即使在最高转速也可保持 4℃； 17.FastTemp快速预冷功能，从室温（21℃）降至4℃仅需8分钟； 18.持续制冷功能：离心结束后仍可保持设定温度； 19.ECO自动待机功能，1、2、4或8小时无使用后自动待机，降低能耗（离心过夜可减少40%能耗），延长压缩机使用寿命； 20.内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀； 21.噪音水平低<48 db(A)。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.台式小型温控高速离心机主机 1台 2.角转子 1套 |  |  |
| 13 | 细菌恒温摇床 | 一、产品用途：用于细菌培养等微生物学实验。 | 台 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.双层培养托板，双层培养，一层振荡培养一层静置培养，灵活选择； 2.简洁LCD按键式控制器，直观控制易操作，可同时显示温度、转速； 3.双层玻璃门，保证优异的隔热性与安全性； 4.舱室内带照明功能； 5.紫外杀菌系统，可对舱室内有效灭菌； 6.拉丝全不锈钢弧度转角一体内腔，美观且易于清理； 7.培养箱体防水设计，所有对水或雾气敏感的部件（包括驱动马达及电子部件）全部置于箱体外部，所以培养箱可以在高温高湿环境下培养； 8.一体成型夹具，无焊接缝，稳定耐用； 9.无热量防水风机可将舱室内的温度更为均一稳定，同时有效减少背景热量； 10.厚拉丝效果镀铬铝合金摇板，轻松放置培养容器； 11.在工作中如果用户打开舱门，摇床振荡板将自动柔性刹车，直至彻底停止振荡，关上舱门时，摇床振荡板将自动柔性启动，直至达到预设定的振荡转速，不会出现速度骤升带来的不安全事件； 12.振幅26mm，转速控制范围2~300rpm，转速控制精准； 13.温度控制范围RT+5℃~60℃，温度设置精度0.1℃， 舱室内不同点的温度均一性≤±0.5℃； 14.最大承载数量：上层静置托板，下层振荡托板125ml×20或250ml×16或500ml×9或1000ml×8或2000ml×5或3000ml×2或5000ml×1或50ml×24试管架2个； 15.摇板尺寸≥300×360mm。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.细菌恒温摇床主机 1台 2.单层振荡托板 1个 3.静置托盘 1个 4.电源线 1个 |  |  |
| 14 | 实验室碎花制冰机 | 一、产品用途：用于为实验提供低温环境或冷却介质。 | 台 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.日产冰量≥200公斤，储冰量≥45公斤； 2.冰形小，冰浴效果好； 3.不定形的小颗粒的冰，能渗入较窄的间隙，快速冷却，适合实验室使用； 4.双螺旋挤压制冰方式，制出的微小颗粒冰不易融化； 5.旋转电机采用五级减速设计，能够365天*24小时不间断工作，整机噪音低； 6.不锈钢外壳，美观实用； 7.优质制冷制冰系统，制冰快速，开机3分钟开始出冰，高效节能； 8.专业设计的冷冻回路，控制系统及各机构部件，高效制冰； 9.前部设有隐藏式电源开关，方便使用； 10.控制系统采用微电脑板，全程监控，完美保护； 11.内部设置了漏电保护，确保操作者的使用安全； 12.制冰机运转时，即使突然停电断水也无妨；水电恢复后，制冰机会自动从中断状态开始，自动恢复制冰。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.实验室碎花制冰机 1台 2.进水管 1根 3.排水管 1根 |  |  |
| 15 | 纯水去离子水一体机 | 一、产品用途：用于去除水中离子杂质，生产高纯度水。 | 台 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.以城市自来水为水源，可同时生产：超纯水、EDI水、二级RO纯水，纯水质量满足ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T33087-2016、GB/T6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求； 2.产水量：≥16升/小时； 3.出水口：三路出水：UP超纯水/EDI去离子水/二级RO反渗透水； 4.出水水质参数： 4.1超纯水水质： 4.1.1电阻率(25℃)：18.2 MΩ.cm； 4.1.2电导率(25℃)：0.055 μs/cm； 4.1.3 TOC：2 ppb； 4.1.4微粒<1/ml(>0.2μm)； 4.1.5细菌<0.01 CFU/ml； 4.1.6 致热原(内毒素) <0.001 EU/ml； 4.1.7 RNA酶：1 pg/ml； 4.1.8 DNA酶：5 pg/ml； 4.1.9 蛋白酶：0.15 μg/ml； 4.2 EDI去离子水水质： 4.2.1电阻率(25℃)：>15 MΩ.cm； 4.2.2 TOC：≤30 ppb； 4.2.3微粒<1/ml (>0.2μm)； 4.2.4细菌<0.01CFU/ml； 4.3二级RO纯水水质： 4.3.1电阻率(25℃)：>0.2 MΩ.cm； 4.3.2可溶性有机物截留>99%(MW>300 Dalton)； 4.3.3微粒及细菌去除率>99%。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.纯水去离子水一体机主机 1台 2.纯化柱 1台 3.取水手臂 1个 4.纯水箱 1个 |  |  |
| 16 | 凝胶成像系统 | 一、产品用途：用于蛋白质、核酸、多肽、氨基酸、多聚氨基酸等其他生物分子的分离纯化结果作定性分析。 | 套 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.工作温度：10-28°C；工作和存储湿度：10-85%； 2.功能：采集化学发光（chemiluminescence）、比色（colorimetric）、荧光（fluorescence）及Stain-Free免染成像等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析； 3.CCD检测器：增强型超冷CCD检测器，分辨率≥6.1M pixel（2,758x2,208）； 4.≥7英寸触摸屏控制，支持多点触控功能（2点）； 5.425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：≥70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm； 6.CCD暗电流：≤0.002 e/p/s；CCD读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像所需； 7.16bit数据采集（65,536灰度级，4.8OD），所有样品动力学范围>4个数量级； 8.智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能；三种样品托盘可选； 9.光源：反射白光，透射紫外，透射白光； 10.滤光片转轮位置：8位（5色荧光、标准滤光片、平场校正、化学发光）； 11.最大成像面积16.8 * 21cm； 12.自定义曝光区域：成像时，可自定义曝光区域，对感兴趣的条带进行优化曝光； 13.可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色； 14.支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全； 15.系统管理员功能，可定义其他用户操作权限； 16.图像及数据输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn、剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出； 17.软件可输出PulseNet格式数据，以便使用PulseNet软件进行分析； 18.中文版、英文版软件自由切换，免费升级，可自由安装于多台电脑，同时分析。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.凝胶成像系统主机 1台 2.样品盘 1个 |  |  |
| 17 | 涡旋震荡器 | 一、产品用途：用于实验室液体的混合、振荡与混匀处理。 | 台 | 2 |
|  |  | 二、技术参数： 1.电压：100-120V/200-240V； 2.频率：50/60Hz； 3.功率：≥60W； 4.振荡方式：圆周； 5.周转直径：≥4mm； 6.电机类型：罩极电机； 7.电机输入功率：≥58W； 8.电机输出功率：≥10W； 9.速度范围：100-3000 rpm； 10.转速显示：刻度； 11.运行方式：连续运转/点动； 12.允许环境温度：5-40℃； 13.允许环境湿度：≤80%。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单台）：涡旋震荡器主体 1台 |  |  |
| 18 | 二氧化碳培养箱 | 一、产品用途：用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养。 | 套 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.工作环境温度：5 - 40℃； 2.工作环境湿度：20 - 80%； 3.电源:220V 10%，50/60Hz； 4.工作体积与尺寸：不小于160升； 5.腔室内壁：圆角设计，无冲压到内壁上的支撑横条或支撑支点设计，易于擦拭清洁； 6.堆叠式成套主机； 7.温度控制范围：高于室温5℃～50℃； 8.温度控制精度：±0.1℃； 9.温度均一性:±0.3℃(在37℃下)； 10.温度跟踪报警：有； 11.温度显示：绿色LED； 12.加热方式：直热式； 13.二氧化碳控制范围：0～20%； 14.二氧化碳控制精度：±0.1%； 15.二氧化碳跟踪报警：有； 16.断电自动启动：有； 17.风扇：设备有风扇设计，辅助气流快速循环；门开启时自动停止风扇转动，减少气体交换； 18.静音：支持一键静音，使声音警报处于无声； 19.高温灭菌：具有不低于140℃干热灭菌程序，灭菌周期为12-14小时； 20.过滤器：配置高效过滤系统； 21.显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度；正常运行状态下，设备显示屏幕显示“Class100”或“System OK”，表示设备处于正常状态。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求：二氧化碳培养箱主机 1套 |  |  |
| 19 | 低温冷冻箱(-20 ~ -30℃) | 一、产品用途：用于生物样本保存。 | 台 | 2 |
|  |  | 二、技术参数： 1.产品样式：立式； 2.箱内容积≥350L； 3.外形尺寸：(宽×深×高)（mm）≤800×880×1950； 4.温度控制：采用微电脑控制，配置≥4寸触摸显示屏，可同步显示上下箱内温度； 5.显示、设置精度0.1℃；箱内温度范围-20℃~-30℃，上下箱体可分别在范围内设置不同温度； 6.报警功能：具备多重报警功能，具备高低温报警、传感器故障报警、电压超标报警、电池电量低报警、断电报警、环温超标报警、开门报警、过滤网脏报警等； 7.断电保护：保证冰箱在失去电力保护的情况下，温度显示与报警功能正常运行，断电后持续报警并显示箱内实时温度24小时以上； 8.多重保护：具备宽电压保护、开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 9.箱体结构：防腐易清洁； 10.设备采用双门四锁设计，每个门体配备暗锁，保证存储物品安全； 11.箱内配置：配备≥10个低温抽屉； 12.制冷系统：蒸发器采用内置于发泡层设计，并配置翅片铜管冷凝器，保证箱内温度稳定性，压缩机附近配备吸音棉隔音，消除制冷过程中的高频噪音； 13.采用只有C、H两种元素的碳氢制冷剂； 14.稳定运行，箱内温度均匀性≤2.5℃； 15.节能环保：耗电量≤2.2kw*h/24h； 16.产品配有测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测； 17.配置温度记录系统，可实现温度数据的可追溯性。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单台）：-20 ~ -30℃低温冷冻箱 1台 |  |  |
| 20 | 4℃实验室专用冰箱 | 一、产品用途：用于生物样本保存。 | 台 | 2 |
|  |  | 二、技术参数： 1.产品要求立式，双开玻璃门； 2.要求有效容积≥770L； 3.配置后备电池，满足断电后产品箱内实时温度； 4.箱体外部采用预涂钢板，内胆耐腐蚀； 5.箱内配置LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然； 6.采用只有C、H两种元素的碳氢制冷剂； 7.产品具备多重报警功能，其中包括高低温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警； 8.采用全新显控面板，指示灯与文字对应报警，具备断电、传感器、电池、门开、超温、环境温度、锁定、化霜、静音、网络、运行指示灯，清晰了解产品运行状态； 9.声音蜂鸣、灯光闪烁； 10.具备自然化霜功能； 11.采用高精度温度传感器设计； 12.温度均匀度≤1℃，波动度≤2℃； 13.产品整体能耗≤2.8kw·h/24h； 14.标配USB模块，可将设备内存储的数据导出。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单台）：4℃实验室专用冰箱 1台 |  |  |
| 21 | 电动移液器 | 一、产品用途：用于实验室微量液体的精确转移与分配。 | 把 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.多功能摇杆，采用“升则向上，降则向下”功能； 2.选项盘可快捷选择各项功能； 3.彩色显示屏操作方便，无子菜单，人体工程学凸出显示，任何位置清晰可见； 4.弹性吸嘴（适用于最大为1,000 µL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损； 5.大容量可充电电池，支持长达8小时工作； 6.独立电源插座：充电时可继续工作； 7.可根据外部环境条件进行校正（例如海拔高度、高密度液体）； 8.可对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染； 9.体积范围：10-200ul。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求：电动移液器 1把 |  |  |
| 22 | 100分位天平 | 一、产品用途：用于高精度称重。 | 台 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.称量范围：0-220g； 2.精度：0.1mg/1mg/0.01g/0.1g/1g（可调）； 3.重复性：±0.1mg； 4.示值误差：±0.1mg； 5.线性误差：±0.2mg； 6.准确级别：I级； 7.稳定时间：2s/4s（可选）； 8.称量单位：g、kg、mg、oz、ozt、gr、ct、lb、q、dwt、lt、dr、N（可选）； 9.秤盘尺寸（mm）：φ85； 10.称重模式：称重、计数、百分比、 检重、密度称量、动物称量； 11.数据储存：实时现实称量曲线，自动保存实时称量数据； 12.校准方式：外部校准。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.100分位天平 1台 2.校准砝码 1盒 |  |  |
| 23 | PCR降温盒 | 一、产品用途：用于实验中敏感样品的低温保存、运输及反应终止。 | 套 | 2 |
|  |  | 二、技术参数： 1.用于敏感性样品的样品设置、保护、转移和存储的处理系统，确保样品安全； 2.清晰的温度指示剂：当温度超过7°C时，PCRcooler的颜色发生变化； 3.适配诸如PCR管、PCR联管或PCR板等PCR容器，可灵活使用容器； 4.金属浴孵育技术优于冰浴，减少样品污染的风险； 5.可使整个96-wellPCR板保持在0°C超过1小时（在-20°C预冷可以保持2小时），确保样品安全。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单套）：PCR降温盒套装 1套 |  |  |
| 24 | 垂直电泳系统 | 一、产品用途：用于蛋白质分离、DNA/RNA分析及分子生物学研究。 | 套 | 2 |
|  |  | 二、技术参数： 1.电泳仪电源 1.1输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W(最大)； 1.2输出类型：恒压或恒流，可定时1-999分钟； 1.3有暂停/继续功能； 1.4有断电后自动恢复功能； 1.5输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳； 1.6安全性能：空载检测、荷载突变监测、过载短路检测、过压保护； 2.转印槽： 2.1转印槽具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题； 2.2转印槽阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场； 2.3转印槽整体大小：≤16*12*18 cm；最大胶尺寸≤7.5*10 cm；缓冲液体积：≤450ml；胶容量：2块小胶； 3.垂直电泳槽： 3.1垂直电源槽同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验； 3.2垂直槽胶面积：≤8.3 * 7.3cm；短玻璃板：≤10.1 * 7.3cm；长玻璃板：≤10.1 * 8.2cm； 3.3玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 3.4灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性； 3.5上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单套）： 1.电泳仪电源 1台 2.转印槽 1套 3.垂直电泳槽 1套 |  |  |
| 25 | 全能型蛋白转印系统 | 一、产品用途：用于将蛋白质从聚丙烯酰氨凝胶转移到杂交膜上。 | 套 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.转印通量：4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序； 2.转印速度：5分钟内完成2块TGX小胶的转印；10分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印； 3.电源：整合型电源； 4.用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用（≥3个程序）； 5.电极设计：6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一； 6.应用性：可兼容传统实验试剂和耗材； 7.更快、更高通量的转印：在10分钟内转印标准小型或中型凝胶；高效转印大/小分子量蛋白质；单次运行能够转印1-4块小型凝胶或1-2块中型凝胶；各运行之间无需冷却期； 8.无需缓冲液或转印膜制备：即用型转印包，无需缓冲液或薄膜制备；可用于NC膜或PVDF的转印包； 9.灵活开放系统：可选择快速预设程序，或手动输入转印条件；兼容传统的半干转印耗材，可进行30分钟的半干转印；兼容各种凝胶类型和浓度比例；可由用户自定义并储存程序； 10.环境友好：对环境无害，无需废物处理成本；单次使用耗材，减少不必要的浪费。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.全能型蛋白转印系统主机 1台 2.电源线 1根 |  |  |
| 26 | 组织破碎仪 | 一、产品用途：用于实验室样本的研磨、破碎和匀浆处理。 | 台 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.稳定性好：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作，采用三维一体8字形振荡方式，脉冲式马达驱动发生系统研磨更充分，稳定性更好； 2.效率高：自动控制多种物质粉碎提取的装置，15秒内最大处理量同时可以处理≥180个样品，适用48位低温适配器和64位低温适配器； 3.重复性好：同一组织样本设定相同程序，获得相同的研磨效果； 4.操作简便：≥15组实验数据，内置程序控制器，可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置； 5.安全性高：全自动电磁锁定，具有双层减震结构确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性，配清洗功能，保证研磨无菌； 6.无交叉污染：在研磨过程中处于全封闭状态，避免交叉污染； 7.低噪音：仪器运行过程中，噪音≤55dB； 8.可以兼容的样品量：96孔板 /64*(0.2-0.5ML)/96/64/48/24*2ML/12*5ml/8*（10-15ML)/4*15ML/2*25ml/2*50ml，可以任意定做各种规格研磨管； 9.进出料大小，进料无要求，根据适配器大小；出料粒径~5um； 10.均质速度：0—70HZ/秒，工作时间：0秒-9999s，用户可自行设定； 11.制冷功能：有，-50℃到室温可调节；控温精度：±0.5℃； 12.研磨平台数≥2，带自动中心定位的紧固装置，工作时安全锁，全程保护； 13.研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂，研磨球直径：0.1-30mm； 14.加速：在2秒内达到最大速度；减速：在2秒内达到最低速度； 15.研磨方式：湿磨，干磨，低温液氮研磨都可； 16.外形尺寸≤450*700*510mm。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求：组织破碎仪主机 1台 |  |  |
| 27 | 电热恒温水浴槽 | 一、产品用途：用于实验室的恒温控制操作。 | 台 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.输入功率：≤500W； 2.控温范围：RT+5～99℃； 3.恒温波动度：±0.5℃； 4.分辨率：0.1℃； 5.容积：≥8L。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求：电热恒温水浴槽 1台 |  |  |
| 28 | 液氮罐 | 一、产品用途：用于生物样本的活性保存。 | 个 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.几何容积：≥100L； 2.口径：≥200mm； 3.外径：≥500mm； 4.高度：≥900mm； 5.2ml冻存管数量：内旋管容量≥2400个（外旋管容量≥1944个）； 6.静态液氮日蒸发量：≤0.9L； 7.静态液氮保存期：≥135day； 8.真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下； 9.材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷漆工艺； 10.含运输轮以及智慧瓶塞（为测量铝制液氮生物容器液位和温度）。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.液氮罐 1个 2.提篮 4个 |  |  |
| 29 | 恒温金属浴 | 一、产品用途：用于实验室温度控制。 | 台 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.显示：≥4.3寸触摸显示屏（电容式）； 2.温度控制范围：0℃~105℃； 3.温度均匀性：0.5℃（30-50℃）； 4.定时时间：1min~99h59min； 5.控温准确度：±0.5℃（30-50℃）； 6.显示精度：±0.1℃； 7.振荡速度：100~3000rpm； 8.加热时间（20-100℃）：≤15min （测试环境温度20℃~30℃）； 9.制冷时间：≤20min（环境温度≤20℃：20℃~0℃）； ≤20min（环境温度≤25℃：室温~4℃）； ≤20min（环境温度≤30℃：室温~10℃）； 10.升温速率档位：0.1℃/min；1℃/min；2℃/min；3℃/min；9℃/min（室温-100℃，1.5ml模块）； 11.降温速率档位：0.1℃/min；0.5℃/min；1℃/min；4℃/min（100℃-室温，1.5ml模块）； 12.震荡幅度：≤3mm。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.恒温金属浴 1台 2.电源线 1条 |  |  |
| 30 | ▲彩色多普勒超声诊断仪 | 一、产品用途：用于康复辅助治疗、神经阻滞可视化引导、心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导、血管通路搭建、诊断和治疗引导等。 | 套 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.主机重量≤4kg（含电池）； ★2.≥15英寸高分辨率LED显示设备； 3.显示设备可视角度≥170度（左/右）； ★4.系统启动时间：≤22秒，从电源启动至检查开始（冷启动）； 5.触控面板操作，防泼溅、防尘、防异物（非轨迹球操作方式）； 6.≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除； 7.可自定义物理按键≥3个； 8.低平的物理按键，完全密封边缘，以最大限度地控制感染； ★9.机器内置超声教学助手，可用于包括但不限于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导,可同时显示解剖示例、手法提示、文字说明和超声图像，方便医生对比观察学习； 10.所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力； 11.显示器背部具有手势触控功能，可识别剩余电量； 12.二维灰阶模式； 13.组织谐波成像技术； 14.穿刺针显影增强技术； 15.彩色多普勒模式； 16.能量多普勒模式； 17.脉冲多普勒模式（PW）； 18.连续多普勒模式（CW）； ★19.穿刺针显影增强技术支持包括但不限于凸阵探头、线阵按键探头； 20.穿刺针显影增强技术提供最佳角度提示信息； 21.支持双幅对比显示； 22.B模式成像 22.1组织谐波成像模式； 22.2组织特异性成像； ★22.3多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持包括但不限于线阵按键探头和凸阵探头； 22.4斑点噪声抑制成像； 22.5回波增强技术，提高心脏图像质量； 22.6区域内图像增强技术，增强局部分辨率； 23.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 23.1高分辨率血流成像； 23.2双实时同屏对比显示； 23.3自动调节取样框的角度及位置； 24.频谱多普勒成像 24.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率； 24.2连续多普勒； 25.测量分析和报告 25.1常规测量软件包； 25.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）； 25.3神经专用测量软件包； 25.4心脏功能专用测量软件包； 25.5急重诊应用测量软件包； 26.连通性和外部数据管理 26.1具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器； 26.2 4个USB3.0端口； 26.3以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息； 26.4 HDMI、S-Video视频输出接口； 27.电源供应 27.1系统通过电池或交流电源运行； 27.2可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟； 27.3专用台车，支持液压升降，支持交流供电，可收纳纸巾、检查单等； 27.4国标220V电源线，电源和主机接口采用磁性电源插头，避免意外损坏； ★28.最大显示深度：≥39cm； ★29.TGC≥8段，LGC≥4段（非拨杆调节）； ★30.具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有包括但不限于手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注。 31.掌上彩色多普勒超声诊断仪 31.1具备小器官、外周血管、心脏、腹部、妇产、肺部等检查模式； 31.2可调节可保存应用预设功能，可保存适合各类用户的图像参数； 31.3支持二维，彩色多普勒，PW脉冲多普勒； 31.4支持基波和谐波成像； 31.5频率范围：最低≤2.5MHz，最高≥8.5MHz； 31.6阵元数≥96； 31.7扫描范围≥180°； 31.8扫描深度：最浅≤2cm；最深≥35cm； 31.9 TGC分段可调≥6段； 31.10动态范围：最小≤35；最大≥200； 31.11 PW：最小血流速度≤1.0cm/s；最大血流速度≥1200cm/s； 31.12取样容积0.5-20mm任意可调； 31.13穿刺针增强显像功能； 31.14支持中英文切换； 31.15 B模式下工作不小于60分钟； 31.16支持快充模式35分钟充满80%以上；具备2种以上充电模式； 31.17探头具备防尘防水功能，防尘防水等级≥IP67； 31.18支持Dicom 3.0数据输出； 31.19具备无线连接方式，内置WiFi模块，支持安卓、鸿蒙、IOS等。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.主机 1台 2.高频阵探头（频率范围6.0-14.0MHz） 1支 3.线阵按键探头（频率范围3.0-12.8MHz） 1支 4.掌上彩色多普勒超声诊断仪 1台 5.金属穿刺架 1个 6.多功能台车 1个 |  |  |
| 31 | 体表肿物切除模型 | 一、产品用途：用于住院医师规范化培训、医师临床技能操作培训及考核。 | 个 | 15 |
|  |  | 二、技术参数： 1.皮肤模块置于垫板上方，在皮肤模块内部设有≥20个大小不同、深浅不一的脓肿模块； 2.模型皮肤质感逼真，简单实用，操作者可以进行脓肿切开引流操作练习等； 3.切开后可观察内部脓液，状态逼真。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单个）：体表肿物切除模型 1个 |  |  |
| 32 | 脓肿切开引流模型 | 一、产品用途：用于住院医师规范化培训、医师临床技能操作培训及考核。 | 个 | 15 |
|  |  | 二、技术参数： 1.皮肤模块置于垫板上方，在皮肤模块内部设有≥8个脓肿模块； 2.模型皮肤质感逼真，简单实用，操作者可以进行脓肿切开引流操作练习等； 3.切开后可观察内部脓液，状态逼真， 内置结缔组织分隔。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单个）： 脓肿切开引流模型 1个 |  |  |
| 33 | 模拟除颤仪 | 一、产品用途：用于住院医师规范化培训、医师临床技能操作培训及考核。 | 个 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.本产品为模拟除颤训练套装用于急救人员日常学习、训练、培训使用，也可配合CPR模拟人进行考核使用，具有真实除颤仪同等外形，真实操作流程，适用于各种除颤训练； 2.设备由显示界面、监护、起搏、除颤、设置面板以及训练专用除颤手柄等结构所组成； 3.焦耳能量可选择，可根据除颤要求设置； 4.产品同时可以进行心电监护及起搏训练； 5.模拟除颤仪具有彩色液晶屏幕，可显示心电图波形，分析当前采集的心律是否可除颤； 6.语音功能可选择静音或提示音方便训练及考核； 7.可单独训练使用，也可与CPR模拟人配合训练使用。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.模拟除颤仪 1个 2.锂电充电器 1个 |  |  |
| 34 | 动脉穿刺手臂(电动泵) | 一、产品用途：用于住院医师规范化培训、医师临床技能操作培训及考核。 | 个 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.可进行手臂主要分布桡动脉与尺动脉血管系统穿刺； 2.系统自带锂电池，适用于野外培训或考核；可兼容市面上所有厂家动脉手臂； 3.系统自带血液存储空间，不需再外接模拟血袋； 4.系统可模拟动脉血液循环，触及动脉时有动脉搏动，穿刺时有回血； 5.系统自带“智灵键”，同一按键在不同状况下具备不同功能，操作简洁； 6.可对系统进行“一键式”快速注液、快速清洗和排空；动脉搏动速度可调。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.动脉血液循环系统 1个 2.动脉穿刺手臂模型 1个 3.电源适配器 1个 |  |  |
| 35 | 胸腔穿刺模拟人 | 一、产品用途：用于住院医师规范化培训、医师临床技能操作培训及考核。 | 套 | 3 |
|  |  | 二、技术参数： 1.模型为男性半身结构，具有解剖学特征，体表标志明显，包括锁骨，胸骨上切迹，胸骨角、肋骨、和肋间隙等解剖结构； 2.正确的解剖标记，用来帮助定位训练； 3.可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习； 4.右侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构； 5.左侧胸廓可进行气胸穿刺减压，提供双侧锁骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋骨间隙，进行胸穿减压训练，以排出气体； 6.左侧胸廓可进行液气胸穿刺闭式引流练习和进行胸腔穿刺练习，穿刺成功可有黄色液体流出； 7.可对气胸穿刺垫进行气囊加压充气；可调节气体流出，使气囊减压； 8.胸部引流液颜色，体积及粘度可自行调节； 9.PVC塑胶材料高温注压而成； 10.气胸穿刺垫、胸腔穿刺垫和胸腔引流伤口垫损坏后可进行更换。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单套）： 1.胸腔穿刺模拟人 1个 2.底板及调节输液架 1套 3.1200ml输液袋 1个 |  |  |
| 36 | 腹腔穿刺训练模型 | 一、产品用途：用于住院医师规范化培训、医师临床技能操作培训及考核。 | 套 | 3 |
|  |  | 二、技术参数： 1.模型采用优质材料制作而成，质地柔软，触感真实，外观形象逼真； 2.解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知； 3.可方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等； 4.模型尺寸自然大，模型由PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成； 5.本模型可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水； 6.可进行无菌操作流程练习； 7.从左下腹部脐与髂前上棘连线中外1／3交点穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液； 8.穿刺点处皮肤可进行百余次穿刺，易更换。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单套）： 1.腹腔穿刺训练模型 1个 2.1200ml输液袋 1个 |  |  |
| 37 | 男导尿模型 | 一、产品用途：用于住院医师规范化培训、医师临床技能操作培训及考核。 | 套 | 5 |
|  |  | 二、技术参数： 1.模型参照男性内外生殖器解剖结构设计，可练习会阴护理； 2.润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱； 3.当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出； 4.导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单套）： 1.男性导尿模型 1 个 2.成人导尿管 1根 |  |  |
| 38 | 气管插管 | 一、产品用途：用于住院医师规范化培训、医师临床技能操作培训及考核。 | 个 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.模型为成年人上半身，内置锂电池，可用于户外训练；外接设备可通过无线方式和模拟人连接； 2.外接设备可选用平板（IOS/Android/Windows不限）或计算机（Windows），通过扫描二维码或在浏览器内输入地址连接模拟人，外接设备不需要安装软件； 3.系统可用于气管插管流程和气管插管技能的训练和考核；训练模式下，系统可根据操作者使用情况自动评分；考核模式下，教师可对学员的每一操作步骤进行点评和打分；可设置评分参数，增删操作步骤，调整操作次序并设置各步骤分值，导出学员成绩。 4.系统可检测模拟人仰头角度、喉镜使用状况、气管插管插入深度和通气容量、通气时间间隔，并通过虚拟现实技术同步展示气管插入动态、插入位置以及学员的通气曲线；可通过操作日志回顾气管插管整个操作过程，在操作结果中了解学员的操作错误点； 5.系统可针对气管插管操作中常见错误进行训练和考核：如操作流程错误、器械准备不足、仰头角度不正确、气管插入过深、气管插入支气管、气管插入食道；插管时牙齿受压过大；喉镜使用时间过长；通气容量、通气间隔错误、操作时间过长；人文关怀不合格等； 6.若气管插管插入正确位置，通气时可观测到模拟人胸部胸廓起伏，可用听诊器判断插管位置；若气管插管插入支气管，通气时可观测到模拟人单侧胸廓起伏。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.气管插管 1个 2.电源适配器 1个 3.控制终端 1个 |  |  |
| 39 | 心肺复苏模拟人 | 一、产品用途：用于住院医师规范化培训、医师临床技能操作培训及考核。 | 套 | 8 |
|  |  | 二、技术参数： 1.正常成人半身模型； 2.模型设计用于进行逼真的基础生命支持培训，符合心肺复苏操作指南； ★3.包括但不限于胸部解剖标记准确，进行按压时，按压深度有正确有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭；可以进行口对口、口对鼻、面罩对口鼻（口袋面罩和球囊面罩均可）通气，通气正确时模型胸部可以看到起伏； ★4.气道具有单向阀，使用过程更卫生； 包括但不限于模型面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道，无需借助工具； ★6.具备包括但不限于低功耗蓝牙和QCPR感应器，可与包括但不限于平板或手机设备无线连接，对CPR操作进行评估和实时反馈； 7.QCPR App可免费下载使用，通过蓝牙与模型连接，最多可同时连接6台模型； ★8.App内提供包括但不限于导师和学员两种用户角色供选择使用； 9.导师角色可选择培训用指南，当前能够提供AHA，ERC 和新加坡最新复苏指南； 10.导师可根据本地实际设置操作标准，可选择深度单位为英制还是公制；可选择心肺复苏算法是单个施救者还是双人施救者； 11.导师可以排列模型位置，对模型重命名； 12.导师角色可提供心肺复苏术、心肺复苏比赛、窒息的婴儿（仅限用于小婴儿QCPR）、AED培训器（仅限连接AED训练器）等模式； 13.导师可以保存培训数据并事后查看；保存的结果可以删除；心肺复苏术模式下可选择30：2心肺复苏术和仅按压两种比赛模式，比赛时间可选择1分钟、2分钟、3分钟、4分钟、5分钟、10分钟或手动结束； 14.心肺复苏术模式下可最多同时显示6名学员的实时反馈界面；操作结束可显示6名学员的总结性反馈结果，并可查看详细报告；实时反馈包括：按压深度、速度、回弹是否充分、按压中断时间、按压频率、通气量； 15.总结性反馈报告包括：显示环节总分、环节时间、提供改进建议、显示总按压分数、按压次数、平均按压深度、正确按压百分比、正确回弹百分比、平均频率、可显示总通气分数、总通气次数、通气良好次数、显示平均按压通气循环；提供CCF值、章节时间、按压时间、中断时间、最久暂停时间；心肺复苏比赛模式下，可选择30：2心肺复苏术和仅按压两种比赛模式，比赛时间可选择1分钟、2分钟、3分钟、4分钟、5分钟、10分钟或手动结束；比赛结果可显示前三名成绩； 16.学员角色可选择只是按压和心肺复苏术两种培训模式；可选择操作时间1分钟、2分钟、3分钟、4分钟、5分钟、10分钟或手动结束； 17.学员角色下可提供单个学员的实时反馈和总结性反馈。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单套）： 1.半身心肺复苏模型人 1个 2.显示终端 1个 |  |  |
| 40 | 肠管吻合 | 一、产品用途：用于住院医师规范化培训、医师临床技能操作培训及考核。 | 个 | 20 |
|  |  | 二、技术参数： 1.模型采用高分子材料，超强的韧性及弹性； 2.模拟有粘膜层和浆膜层的肠管，适合演练各种肠吻合技术，如肠管的切开，分层缝合、打结、拆线等相关技能的训练； 3.模型长度≥30cm，直径≥20mm，可反复使用上百次； 4.提供手术器械进行切开、缝合练习。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单个）： 肠管吻合 1个 |  |  |
| 41 | 病人监护仪 | 一、产品用途：用于监测成人、小儿病人的心电、心率、血氧饱和度、血压等生命体征。 | 台 | 5 |
|  |  | 二、技术参数： 1.适用范围：成人，儿童； 2.操作方式：标配触摸屏，二级操作菜单； 3.屏幕：≥10.4英寸，背光内置式TFT彩色显示屏； 4.标配参数接口：ECG，血氧饱和度，无创血压，体温； 5.存储：≥120小时全息波形存储； 6.把手：可折叠把手，便于携带； 7.软件内置智能图示操作指南，介绍各个参数测量方法，专业术语、特殊符号，及基本问题处理方法等； 8.患者姓名输入方式：手写，拼音及中文输入法； ★9.电池：标配电池，充满电后监护时间≥3小时； 10.标配HL7协议接口。 |  |  |
|  |  | 三、配置清单（单台）：病人监护仪 1台 |  |  |
| 42 | 心电图机 | 一、产品用途：用于实时采集病人的心电图。 | 台 | 5 |
|  |  | 二、技术参数 ★1.共计≥12导联同步采集、同步打印，带自动分析功能； 2.计算法18导联心电图，具备18导联心电图右胸后壁导联独立分析及18导联ST-Map打印； 3.具有专业的分析报告和结果功能； ★4.具有抗除颤保护功能； 5.AD采样率：≥750000 Hz/Ch； 6.耐分极电压：±500mV以上； 7.标准敏感度：10mm/mV，误差≤±5%； 8.共模抑制比：100dB以上； 9.具有交流、肌电、基线滤波，低通滤波； 10.时间常数：4.2秒以上； 11.支持3分钟波形冻结记录模式； 12.屏幕显示≥4.8英寸，同屏幕可显示12道心电图； 13.记录通道数：3、3+1、6、12道； 14.走纸速度：12.5mm/s、25mm/s、50mm/s； 15.具备内部存储和扩展存储功能； 16.具备心律失常检测并自动延长记录的功能； ★17.具备包括但不限于LAN有线网络接口，WIFI网络连接； 18.可直连打印机，打印A4尺寸报告； 19.可连接条码枪、读卡器； 20.长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单台）：心电图机 1台 |  |  |
| 43 | 心电监护系统 | 一、产品用途：对患者进行生命体征监护。 | 套 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： （一）病人监护仪A 1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动； ★2.≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示，屏幕标配最新电容屏非电阻屏，显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围； 3.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时； 4.安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型； 5.监护仪设计使用年限≥10年； 6.主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试； ★7.USB接口支持连接包括但不限于鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器设备； ★8.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种； 9.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者； 10.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者； ★11.支持包括但不限于室上性心动过速和SVCs/min室上性心律失常分析； ★12.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析； 13.提供SpO2，PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿；来自SpO2的PR测量范围：20-300； 14.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁； 15.提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果，提供说明书或检验报告证明； 16.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿；无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH； ★17.提供包括但不限于双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名； ★18.支持≥1000条事件回顾；每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值； ★19.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警； 20.可升级（本此不采购）临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警； 21.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息； 22.支持带ABD事件的呼吸氧合界面。 （二）病人监护仪B ★1.模块化插件式床边监护仪，包括但不限于主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个，主机屏幕≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节； ★2.配置≥4个USB接口，支持连接包括但不限于鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器USB设备； 3.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C，可内置高能锂电池，供电时间≥2小时； 4.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种； 5.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测； ★6.基本功能模块支持升级（本次不采购）从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计； 7.可升级（本次不采购）的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽； ★8.支持包括但不限于室上性心动过速和SVCs/min室上性心律失常分析； 9.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析； 10.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式； 11.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg； 12.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7； 13.有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg； 14.可通过模块升级：包括但不限于血流动力学PICCO，脑组织氧监测，脑电双频指数BIS，麻醉气体AG，肌松NMT，呼末二氧化碳监测高级参数；本次采购需包含旁流呼末二氧化碳模块，实现患者二氧化碳参数监测功能； 15.可具备FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求； 16.支持升级（本次不采购）模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算； 17.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别； 18.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态，支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限； ★19.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警； ★20.支持≥800条事件回顾；每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值； 21.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾； 22.支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理； 23.监护仪的报警可升级通过手表实时分发给医护人员，保障患者安全； 24.监护仪可与所投产品同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面； 25.转运模块 25.1 ≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作，整机重量＜1Kg，小巧便携，内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测，整机无风扇设计； 25.2 ≥IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境； 25.3具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温，支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步； 25.4具备便携插件箱，可扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展； 25.5支持外置2通道IBP有创血压监测模块，主机最多支持≥4通道IBP有创压力监测； 25.6支持提供EWS早期预警评分工具，包括NEWS、NEWS2和MEWS，可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警； 25.7转运监护仪支持插入床旁监护仪任意模块插槽作为参数模块使用，即插即用； 25.8心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析； 25.9心率测量范围：成人15-300 bpm，小儿/新生儿15- 350bpm； 25.10波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选； 25.11滤波模式提供诊断模式（0.05-150Hz），监护模式（0.5-40Hz），ST模式（0.05-40Hz），手术模式（1-20Hz）； 25.12支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析； 25.13提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板； 25.14具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms； 25.15提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名； 25.16提供手动、自动间隔、连续、序列和整点五种无创血压测量模式； 25.17 IBP测量范围：-50–360mmHg，支持实时PPV测量； 25.18 ≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.病人监护仪A主机 8台 2.病人监护仪B主机（含双通道有创压监测功能） 2台 3.呼末二氧化碳监测模块 2套 4.转运模块 1套 5.心电、血氧、血压成人附件包 11套 6.电源线 11条 7.锂电池 11块 8.有创压线缆 2套 |  |  |
| 44 | 输液泵 | 一、产品用途：供医院内对患者进行恒速静脉输注药液时使用。 | 台 | 10 |
|  |  | 二、技术参数： 1.两种报警方式：液晶屏文字显示报警事项、运行指示灯红色闪烁、同时带有声音提示； 2.带有车载电源DC12V接口并且车载电源可充电、护士呼叫接口、标准R232接口、USB接口、DC15V输出接口连接输液加温器等设备； 3.休眠功能，长按清零键可以进入休眠状态； 4.速率：1-1500ml/h(每级0.1ml/h,100ml/h以上每级1ml/h)； 5.KVO速率1-5ml/h速率可调节； 6.输液精度±5%； 7.报警提示：超时、输液器未校准提示、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、输液完毕、KVO完毕、点滴传感器异常、网电中断、电池欠压、电池电量耗尽、速度超限、系统出错； 8.电源电压AC:100-240V,50/60Hz，内置电池12V、2300mAh充满电后可供泵以25ml/h速率下运行。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求（单台）：输液泵 1台 |  |  |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 三、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投输液泵5年；其他产品3年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4. 提供现场技术培训。

★（三）交货要求

1. 交货期：

货到时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市红桥区芥园道190号（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

签订合同后20个工作日内预付合同总额的90%，货到现场安装、调试、培训完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后20个工作日内支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金。签订合同后15个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总额10%的履约保函，此保函的递交、退还、罚没和有效期以合同为准。

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 四、评分因素及评标标准

| 第一部分价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分客观分（52分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得0.5分，最多2分 | 2 |
| 4 | 产品认证评价 | 提供与所投产品相关的知识产权证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 5 | 保修时间评价 | 满足招标文件要求的基础上所投全部产品每增加1年保修得0.5分，最多1分 | 1 |
| 6 | 实用性评价 | 根据所投产品业绩，投标文件中提供所投产品同品牌同型号使用用户盖章的证明材料扫描件，一种产品的一份材料得0.5分，最多6分 | 6 |
| 7 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足采购清单技术参数中加注“★”的需求条款，技术支撑材料响应得分=（加注“★”的需求条款提供技术支撑材料且经评标委员会认定满足的条款累计数量/加注“★”的需求条款总数）×15。 评标委员会根据投标文件中“技术点对点应答表”中提供的“技术支撑材料所在页码”所对应的材料进行评判，未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。 注：技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效响应。 | 15 |
| 8 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得21分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足7条的，每出现1条以上情形减3分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥7条的，本项得0分 | 21 |
| 第三部分 主观分（18分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |

# 五、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术投标文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标单位电话：

投标单位详细地址：

投标代表人姓名：

法定代表人：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件3：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件4

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件5

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 采购清单技术参数（采购清单技术参数须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的 名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大中型企业制造的，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 工业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件13

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件14：投标人认为需要提供的其他资料