（五）技术商务要求
1.包1

（1）技术要求

	采购项目

名称
	数量
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明

	恒温翻转振荡器
	1
	1、用途

可用于固体废物测定的前处理操作。

2、规格参数

★2.1满足《固体废物浸出毒性方法硫酸硝酸法》(HJ/T299—2007)与《固体废物浸出毒性方法醋酸缓冲渗液法》(HJ/T300—2007)的要求。

2.2采用微电脑控制，按键操作，液晶面板显示。

★2.3控温范围：至少在此范围10-65℃，精确度不大于±0.5℃。

2.4转速：每分钟0-35转，数显可调。

2.5翻转模式：可正转一段时间间隔几秒再反转一段时间，也可不间断正转或反转。

2.6时间设定：全数字定时，秒、分钟、小时任选ls-99H99m可任意设定；可自动停止。

2.7安全装置：全封闭360度翻转，具有翻盖断电保护装置，过负载保护装置。

2.8样品数：至少12位。

2.9材质：不锈钢防腐喷塑。

2.10 整机至少质保一年。

3．配置清单：

3.1 主机一台（带制冷及加热系统）

3.2 PE瓶（2000 ml）10个

3.3 玻璃瓶（2000 ml）10个
	——
	1.符合方法实际需求。

2.保证样品在恒温下振荡提取。



	硫化物自动

吹气仪
	1
	1、用途

可用于海水硫化物测定的前处理操作。

2、规格参数

★2.1仪器原理为酸化吹气法，测定过程符合现行标准（GB 11378.4）的要求。

2.2设有磁力搅拌装置，使样品混合均匀反应更充分。

2.3自动恒温水浴加热方式，加热均匀。

2.4水浴排水有专门的阀门，方便设备维护保养。

★2.5每个样品氮气流量独立控制或关闭，并能时时显示气体流量数据。

2.6水浴锅和电器部分分体设计，延长电器件使用寿命。 

2.7内藏式氮气管路设计，进气管路无缠绕。

2.8 外观设计尽量节省空间。

★2.9技术指标：

方法原理：酸化-吹气-吸收

温度范围：室温～90℃；

控温精度：±1℃；

氮气流量计控制：0～10 L/min。

2.10 整机至少质保一年。

3．配置清单：

3.1 主机一台

3.2 样品瓶（2000 ml）4套+2套备用

3.3 吸收瓶（100 ml）4套+2套备用
	——
	1.监测标准GB 17378.4中前处理方法原理为酸化吹气法。

2.氮气流量独立控制才能自由选择需要前处理样品的个数，同时标准方法中对气体流量的大小有明确要求。

3.相关监测标准中方法要求和实验室分析方法一般要求。



	连续流动自动进样器
	1
	★1、用途

用于实现连续流动分析仪进样自动化，与现有的氨氮主机模块连接，软件硬件均匹配。

2、规格参数

2.1极坐标方式进样，支持单、双针模式。

2.2采样器可实现自动清洗功能。

2.3进样针采用碳纤维或金属材质，耐腐蚀，使用寿命长。

2.4样品盘不少于80位。 

2.5具有高灵敏防撞设计，强力磁力搅拌功能，保证试样均匀性和测试结果准确性。

★2.6具有在线比例稀释，实现单点配制标准曲线功能。
	——
	1.与现有主机匹配

2.能够实现样品的自动稀释、单点配制标准曲线。实现分析过程自动化，提高工作效率。

	多通道流动分析仪（氨氮、硝氮两个模块）
	1
	★1、仪器原理：仪器基于流动注射分析（FIA）的基本原理，无需气泡，试剂在封闭的管路中连续流动，一定体积的样品通过样品注入阀注入载流，载流携带样品在封闭的编结反应器与试剂混合，形成具有一定吸光度的混合物，在非完全反应条件下，进入流动检测池进行光度检测，形成检测峰形，使用峰面积进行检测值计算。

2、仪器用途：用于测定地表水、地下水、海水、废水水中的氨氮和硝酸盐/亚硝酸盐指标。

3、规格参数

3.1仪器组成：仪器每个检测项目为全自动一体机式设计，可配置2通道分析，每个通道包括一个内置自动进样器（包括70个10ml样品位和2个50ml样品位及一个两位载流槽），一个十二通道蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路、检测器、内置在线稀释系统构成一个整体，不可拆分。

3.2技术指标

3.2.1氨氮

方法原理：水杨酸光度法

相关性系数r≥0.999

检出限：≤1.08 μg/L

3.2.2硝酸盐

方法原理：在线镉柱还原-重氮偶合光度法

检出限：≤0.60 μg/L （以N计）

3.2.3亚硝酸盐

方法原理：重氮偶合光度法

检出限：≤0.35 μg/L （以N计）

3.3每个通道都包括一个内置自动进样器（即2套内置进样器），该进样器包括72个位置，10ml样品位置70个，50ml样品位置2个；其中载流位置两个，载流不但携带样品与试剂混合，还可起到清洁样品输送管路的作用，在不同的样品之间泵入载流，可清洗取样针、完全避免样品滞留引起交叉污染。

3.4每个通道都包括一个一体式免调压块式蠕动泵（即2套蠕动泵），12个泵管位置，泵速由计算机设定，无需用户自行调节；蠕动泵为整体压块式设计，无需用户单独调节蠕动泵压片的松紧

3.5每个通道都包括一个专用的检测器(即2套检测器)，检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便；检测器使用400nm~1100nm的卤钨灯作为光源，还包括一个流通式比色皿，光程10mm。

3.6使用网线进行通讯，通讯更加可靠，且无需在计算机安装电路板；每个通道都具有配套的中文方法手册，详细说明该分析仪的方法原理，应用领域，试剂配制方法，操作程序及详细列举工作曲线、检出限、精密度等指标的测试数据及图谱。

★3.7内置在线稀释系统，检测项目同时能够在线单点自动配置标准曲线，在线自动稀释高浓度样品，不使用注射泵。每个点稀释与检测样品时间相同，不额外增加稀释时间不延长样品分析时间或分析周期。（提供内置在线稀释系统证明文件）

★3.8该仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈30-45度倾角放置在仪器上，有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀。（提供证明文件）

4、配置清单

4.1全自动氨氮分析通道1套

4.2全自动硝酸盐/亚硝酸盐分析通道1套

4.3说明书：仪器方法手册各1套

4.4 72位内置自动进样器2套

4.5内置在线稀释系统2套

4.6工作站1套；CPU：内存：≥8G；硬盘驱动器：≥1T；固态硬盘驱动器：≥256G；支持win11及以上操作系统≥24寸液晶显示器
4.7激光输出设备1台
	——
	1.满足现行标准HJ 666-2013、HY/T 147.1-2013对仪器性能的要求。

2.实现对样品的自动稀释、自动进样、仪器管路自动清洗。实现分析过程自动化，提高工作效率。

3.有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀。



	气体检测仪


	1
	1.气体监测模块：

尺寸与重量≤105*105*80mm；重量≤300g；

检测项目：包含 NH3、CL2、HCN、HCL、H2S、PH3、TVOC、甲醛检测模块，同步显示温度、湿度；

2、★具备高亮浓度警示功能，在浓度超过预警值时机身LED灯闪烁报警，颜色和报警值可自定义；（需提供相关截图证明）

3、★支持组网作业，一台或多台气体监测设备同时向一或多个可视化终端传输数据，传输距离不受限制。（需提供相关截图证明）

4、应具备数据实时加密传输功能（正常模式下1Hz，对单个检测模块进行校准时不低于3Hz），具备数据断点续传功能，当通讯中断时可储存≥6小时任务数据，待通讯恢复后自动重新传输；

5、★支持免APP直接在无人机遥控器显示设备实时数据和设备状态信息；（需提供相关截图证明）

6.移动端数据分析支持温度、湿度、气压、大气环境数据展示；

7.支持显示无人机实时画面；

8.支持多台设备同时在线显示，并可随时切换；
9.气体监测配套可视化分析软件：

实时显示硬件主机的工作状态，包括设备昵称、卫星数、相对高度、待传数据量，并且控制硬件主机的高亮警示灯、采气泵等功能。

10.实时显示气体/颗粒物浓度时间变化曲线图（单位可调）。
★11。实时生成2D网格气体/颗粒物浓度分布热力图（颜色区间可调）。（需提供相关截图证明）
★12.实时生成2D等值线气体/颗粒物浓度分布热力图（颜色区间可调）。（需提供相关截图证明）
	——
	——

	便携式紫外烟气综合分析仪
	2
	一、性能需求
1.1.采用热湿法紫外差分原理检测SO2、NO、NO2和NH3，适合高湿低硫工况，具备气体冷凝除湿功能。
1.2.仪器须符合国家强制检定规范。
★1.3.具备高低双量程，能根据SO2、NO、NO2浓度自动切换。
1.4.具备自动测量烟温、流速和含湿量。
1.5.内置阻容法含湿量传感器，可同步测量含湿量，实时折算干态浓度。
★1.6.具有存储和导出光谱功能，能够在采样时存储烟气光谱。
1.7.内置蓝牙，通过手机或平板进行人机交互、数据存储。
★1.8.气室的汇聚透镜带有气幕保护功能。
1.9.具备烟气浓度和工况参数同步测量功能。
1.10.具备蓝牙打印功能，可至少存储50万条数据。
1.11.采用钛合金真空隔热管。
★1.12.具有冷凝模块和蠕动泵自动排水功能。

★1.13.具有自清洁功能，可通过仪器自动吸取纯净水对光学透镜进行清洗，无需拆机即可完成对仪器的维护、清洁。
1.14.内置电子标签，可通过仪器出入库系统进行智能化管理。
二、技术需求
2.1.烟气温度：测量范围(0-200)℃(可扩展)，分辨率高于或等于1℃，最大允许误差±3.0℃
2.2.烟气静压：测量范围(-30kPa-30kPa)，分辨率高于或等于0.01kPa，最大允许误差±2.0%；
2.3.烟气动压：测量范围(0Pa-2000Pa)，分辨率高于或等于1Pa，最大允许误差±2.0%；
2.4.含湿量（阻容法）：测量范围（0-40）VOL%，分辨率高于或等于0.1VOL%，最大允许误差±2.0%；
2.5.烟气流量：不小于0.5L/min，分辨率高于或等于0.1L/min，最大允许误差±2.5%；
2.6.大气压：测量范围(50-130)kPa，分辨率高于或等于0.01kPa，最大允许误差±0.5kPa；
2.7.空气过剩系数:1-99.99，分辨率高于或等于0.01，最大允许误差±2.5%；
2.8.伴热管伴热温度：120℃-180℃
2.9.采样泵负载能力：≥35kPa；
2.10.电池续航能力：内置电池满电状态续航超过1小时；
2.11.数据存贮能力：＞500000组；
2.12.工作温度：-20℃-50℃；
2.13.功耗：小于120W；
2.14.主机重量：≤6kg；
2.15.SO2（紫外）测量范围：低量程：(0-200)ppm； 高量程：(0-2000)ppm可扩展，分辨率高于或等于1mg/m3，示值误差：相对误差≤±3%，重复性:≤1.5%，响应时间:≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：SO2≤2mg/m3；
2.16.NO（紫外）测量范围：低量程：(0-150)ppm，高量程：(0-1000)ppm可扩展，分辨率高于或等于1mg/m3，示值误差：相对误差≤±3%， 重复性:≤1.5%，响应时间:≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：NO≤1mg/m3；
2.17.NO2（紫外）测量范围：低量程：(0-150) ppm，高量程：(0-1000)mg/m3可扩展，分辨率高于或等于1 mg/m3，示值误差：相对误差≤±3%， 重复性:≤1.5%，响应时间:≤90s，稳定性：1小时内示值变化＜5%，100μmol/mol以下时，绝对误差±3.0μmol/mol；检出限：NO2≤2mg/m3；
2.18.O2（电化学）测量范围：(0-30)%，分辨率高于或等于0.1%，示值误差±3%，重复性:≤1.50%，响应时间:≤90s，稳定性1h内示值变化＜5%；
2.19.CO（电化学）测量范围：(0-4000) ppm，最大值(0-20000) ppm，分辨率高于或等于1 mg/m3，示值误差：±3%，重复性:≤1.50%，响应时间:≤90s，稳定性1h内示值变化＜5%；
三、配置要求：
3.1.配1根高温探针。
★3.2.内置锂电池，无需外部供电即可完成采样，同时采样结束后具备自动反吹校零功能。
3.3.主机1台，皮托管组件1套，电源适配器1套，不锈钢延长组件1根；
3.4.热敏打印机1个，调光扳手1个，布套1个，不锈钢烧结滤芯组件9个，说明书2份，合格证1份；平板电脑手操器1个
	——
	——


注：“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
2.包2

（1）技术要求表

	采购项目名称
	数量
	需求条款
	是否为实质性条款
	单位

	地下水气囊泵
	1
	1.地下水气囊泵出水流速:需满足《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)中关于挥发性有机物、半挥发性有机物的采样要求，出水流速可调节低至0.1L/min；

2.地下水气囊泵控制面板应具有泄降接口，链接地下水三水位仪可实现泄降联动控制(需提供产品实物彩色照片及彩页并加盖制造商公章的证明材料)；

3.气囊泵采样器控制器需配带背光工业字符液晶屏、按键，适应各种室外光线和温度环境显示，适应野外操作，不易损坏(需提供产品实物彩色照片并加盖制造商公章的证明材料)；

4.地下水采样器控制器电源:AC220V，≤30W(空载)；

5.气囊泵:无需工具可快速拆卸，可方便快捷更换气囊；

6.气囊泵泵体直径:≤45mm；

7.气囊泵泵体长度:≤55cm；

8.气囊泵扬程:≥70米；

9.气囊泵进样方式:底部进样；

10.气囊泵供气管:与气囊泵搭配使用；

11.气囊泵出水管:与气囊泵搭配使用，特氟龙材料；

12.地下水气囊泵控制器:供电电源:AC220V，最大功率≤350W:排气量50L/Min:噪音值:S60分贝:油含量:0(卫生级空气)。

13.需配置手持式操作终端，通过内置地下水采样系统APP软件应能实现对地下水气囊泵、小流量采样泵等设备进行联动控制。

13.配置要求:

手持式操作终端1套，气囊泵1套，气囊泵控制器(带泄降功能)1套，气泵供气管70米(带卷轴)1套，气囊泵出水管70米(带卷轴)1套，便携式移动电1套。
	--
	台/套

	小流量采样泵
	2
	1.性能要求：

采样泵在运行期间可提供平稳、不间断的水流，采样前洗井所需的高流速和地下水采样满足规范要求的低流速可用同一台泵实现。设备洗井采样流速大小可调节，可实现洗井及低流速低流量采样，适用于野外采样，相关参数须满足《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）的要求。

2.技术参数

2.1采样泵控制器链接地下水三水位仪应能实现泄降联动控制，应能无线链接控制软件并调节控制地下水采样泵；

2.2出水流速：0.1～12 L/min，采集 SVOCs 水样时出水口流速要控制在0.2L/min～0.5 L/min，其他监测项目样品采集时应控制出水口流速低于 1 L/min ；（需提供具有省级及以上具有CMA/CNAS资质的检测机构出具的检测报告）

2.3地下水采样泵控制器应配带背光工业字符液晶屏、按键，适应各种室外光线和温度环境显示，适应野外操作，不易损坏；(需提供产品实物彩色照片并加盖制造商公章的证明材料)

2.4需具备两种流量调节模式，通过操作控制器面板上的按键既可以逐级调节流速，又可以直接输入所需要流速，采样泵自动调节为输入设定的流速；(需提供产品实物彩色照片并加盖制造商公章的证明材料)

2.5连接地下水流量计采样泵控制器应能显示瞬时出水流量及累计出水流量；(需提供产品实物彩色照片并加盖制造商公章的证明材料)

2.6采样泵扬程：≥70米；

2.7采样泵泵体直径：≤45 mm，采样泵泵体长度：≤40cm；

2.8泵体材质：316不锈钢等耐腐蚀材料；

2.9可与手持式操作终端链接；

2.9.1手持操作终端可同时远程控制采样泵、地下水流量计等；

2.9.2多参数水质分析仪；

2.9.2.1防护等级：≥IP67；

2.9.2.2存储容量：≥10000组数据；

2.9.2.3技术指标：PH、电导率、溶解氧；

2.9.2.3.1 pH范围：-2.0 - +20.0pH；

2.9.2.3.2电 导 率：0.00 - 19.99μS/cm（K=0.1/cm），0.0 - 2000mS/cm；

2.9.2.3.3 浓度范围：0.00-20.00mg/L；

2.10采样泵可与地下水三水位仪联动，显示工作状态，显示泄降水位精确到 0.1mm，根据设定自动启泵、停泵、调节出水流量。

2.11采样泵控制器应具备变频调节出水流速功能；控制面板应具有泄降接口；面板应具有出水流量调节功能；（需提供仪器及操作界面彩色照片作为证明材料，并加盖制造商公章）。

2.12复合集成线缆需带米标，方便读取下放深度，配不锈钢井壁支架。

3.配置要求：控制器1套、聚四氟乙烯采样管70米1套、带米标复合线缆及泵头1套、多参数水质分析仪2套、便携包1套、井壁支架1个。
	--
	台/套

	地下水流量计
	1
	1.流量范围：0.1L/min～30L/min；

2.准确度：不大于±2%；

3.适应场景：采样泵；

4.重复性：优于0.4%@≥3L/min，优于0.8%@＜3L/min；

5.测量介质：地下水；

6.外形尺寸：≤50mm （直径），≤160mm（长度）；(需提供产品实物彩色照片并加盖制造商公章的证明材料)

7.配置要求：一体式连接线1套，进水管1套，出水管1套。
	--
	台/套

	地下水

三水位仪
	1
	1.探头为一体化设计，一个探头可以实现水位测量、井深测量、水温测量、泄降控制；也可以与采样泵，气囊泵联动；绞盘需自带滑轮。（需提供仪器实物彩色照片及结构说明、仪器制造商加盖公章的证明材料）

2.井深：探测深度可达100m；分辨率1cm；

3.泄降：探测深度可达100m；分辨率1mm；

4.水位：卷尺长度可达100m；分辨率1cm；

5.探测指示：探头到达水面或井底时，可发出声音及灯光指示；

6.泄降功能：地下水三水位仪应能配套采样泵、气囊泵控制器使用，当水位下降超过设定值时，控制器将自动停止采样、洗井工作，待水位恢复后将自动继续采样、洗井工作。

7.配置要求：100米米标线及绞盘1个、一体化探头1个、泄降连接线1根、便携包1个。
	--
	台/套

	井下数字电视
	1
	1.显示器：10英寸彩色显示器，分辨率720P以上；

2.探头需具备底部摄像头支持俯视井底观测，中部摄像头支持360°环视井壁观测；支持井下照明；

3.探头需具备测量水温，水位功能(需提供产品实物彩色照片并加盖制造商公章的证明材料)；

4.探头外壳：材质为316不锈钢；

5.探头直径≤45mm，总长度≤50cm；

6.摄像头观测窗：360°环形可视窗，材料应能承受超过100m水深压强；

7.摄像头：CCD高清摄像机，配备全自动感光系统，镜头角度为360°环形圆周；

8.视频录制功能，并且支持数据导出；

9.复合线缆，内含承重线缆，带米标刻度测量下放深度； 

10.工作深度：0-100m。

11.配置要求：控制器1套、复合线缆1套、探头1套。
	--
	台/套

	便携式水质多参数分析仪   
	2
	1 用途

便携式多参数检测仪可测参数有pH、电导率、TDS、DO等。可在分析仪之间调换已校准的电极，可以现场使用，自动检测标准程序和校准提醒。可以将样品ID，用户ID和电极序列号联系起来，可存储10000个数据记录。可用于环境监测领域的水质检测。

2 便携式多参数检测仪

2.1 工作条件

2.1.1 电源要求 ：提供两种供电模式（1）内部的可充电锂离子电池，不低于3.7VDC，3400mAh

（2）外置的 USB 电源适配器：100–240 VAC、50/60 Hz 输入；5VDC@2USB电源适配器输出 

2.1.2 存储温度： –20 ～ 60 °C，最高90%相对湿度（无冷凝）

2.1.3 工作温度： 0 ～ 60 °C

2.1.4工作湿度： 90% (无冷凝)

2.2技术性能指标

2.2.1 语言：提供多国语言，其中包括中文

2.2.2显示：可同时显示如下2个电极的测量读数

（1）pH电极：pH、mV、温度

（2）电导率电极：电导率、盐度、TDS总溶解固体、温度

（3）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度

2.2.3 数据内存： 10,000 组数据

2.2.4 数据存储： 在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续测量”模式时需手动存储。

2.2.5 数据传输：通过USB接口连接到至PC或USB存储设备。

2.2.6 温度校正：关闭、自动和手动（取决于特定参数）

2.2.7外壳防护等级：IP67（安装了电池盒后）

2.2.8 尺寸：不大于 23 x 10 x 6.5厘米

2.2.9 重量：不大于550g

3 电极技术性能指标

3.1温度

量程：-10.0～110.0℃

分辨率：0.1℃

准确度：±0.3℃

3.2 pH电极

   量程：0～14

  分辨率：0.1/0.01/0.001可选

   ★精度：pH超纯电极0.01

          pH电极0.02 

3.3电导率电极

电导率：

量程：0.01 μS/cm ～ 200.0 mS/cm

分辨率：0.01 μS/cm（最大0.05μS/cm）

电阻率：

量程：2.5～49欧姆·厘米

分辨率：0.1欧姆·厘米（最大0.05欧姆·厘米）

盐度：

量程：0～42g/kg或‰

分辨率：0.01ppt

总溶解性固体：

量程：0.0～50.0g/L

分辨率：0.1 mg/L

3.4 溶解氧

量程:  0.01–20.0 mg/L

0–200% 饱和度

分辨率：0.01 mg/L

溶解氧的准确度： 在 0.1–8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L

大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L

4仪器配置

便携式多参数分析仪，pH电极，电导率电极，荧光法LDO电极
	--
	台/套


3.包3

（1）技术要求
	采购项目名称
	数量
	技术要求
	单位
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录

	测氡仪
	2
	1、用途

用于辐射环境监测中氡的测量。

2、配置要求

2.1 设备主机          1台

2.2 便携式仪器箱      1个

2.3 专用连接线        1套

2.4 检定证书          1套

3、技术指标

3.1探测器： α半导体探测器；

★3.2测量方法：静电收集法，避免污染；

★3.3干燥方式：不使用化学干燥剂；

3.4测量周期：多种可选；

3.5采样收集腔室体积：≥0.8L；

3.6内部存储：可存储不少于4000条完整测量结果数据，含能谱数据，循环覆盖；

★3.7灵敏度：≥0.8cph/Bqm-3；

3.8探测下限：≤4.0Bqm-3；

3.9配备中文智能操作界面；

3.11具备自稳定的恒流采样方式；

3.12通信方式不少于RS232/USB；

3.13供电方式：电源适配器，配置后备电池；

3.14重量：≤4kg。
	台/套
	否
	否

	电磁辐射分析仪
	2
	1、用途

用于电磁辐射监测中工频电、磁场的测量。

2、配置要求

2.1 设备主机及探头    1套

2.2 便携式仪器箱      1个

2.3 专用连接线        1套

2.4 检定证书          1套

2.5适配三脚架         1套

2.6操作软件           1套

3、技术指标

3.1宽频电磁辐射分析仪主机

3.1.1低频射频一体式超宽频主机，可选配不同频段的全向电磁场探头，可扩展测量频率范围不小于1Hz～300GHz；

3.1.2显示单位：V/m，KV/m，μW/cm2，W/m2，mW/cm2，mA/m，A/m，nT，μT，mT；根据监测结果单位自动切换：V/m和KV/m，μT和mT；

3.1.3 测试速率：默认1s，最快200ms；

3.1.4测试结果（三维全向）不少于实时值，最大值，最小值，平均值（方均根平均、算数平均），最大平均值，三维分量值等显示类型； 
★3.1.5数据模式不少于算术平均值、方均根值（RMS）、统计场强（E5，E50，E80，E95），能提供仪器使用界面截图 ；

3.1.6空间平均：支持多位置空间平均，最多80个场所的空间平均，存储每个点的数据及总值；

3.1.7为响应数据安全需求，设备应满足GA/T 1481.2-2018 《北斗/全球卫星导航系统公安应用》和TCSP39-2024《警用北斗定位终端检测技术规范》标准要求的单北斗测试要求；

3.1.8仪器具备支持定位、温湿度显示、自动识别探头、软件远程管理和现场打印检测信息等功能，输变电检测支持FFT频谱分析，12次谐波分析，计权（曝露比）功能；

3.1.9低频监测过程中，工频电场和磁场检测能同时进行，数据同屏显示，提供使用界面截图；

3.1.10具有简易法、标准法和自定义测量功能，自动测量和数据存储，能够提供仪器截图简易法、标准法和自定义测量功能的使用界面截图；

3.1.11具备可选配的管理系统App，能够对监测任务、现场检测、原始记录、数据传输、报告审核及报告出具等相关活动进行统一管理，提供管理系统登入、导入、下发、APP端接受任务及现场绘图界面截图； 

3.1.12能够承受各种复杂电磁场骚扰的能力，且辐射抗扰度试验等级不小于25V/m，能提供具有CNAS能力的第三方机构认证报告；

3.1.13设备应满足一般通用抗扰及干扰相关国际标准EN 55032:2015/A11:2020; EN 55035:2017/A11:2020，具备相关认证证书；

3.1.14存储容量：数据大于100万个, 文档大于10万个；

3.1.15工作时长：大于14小时；充电时长：小于8小时

3.1.16工作温度：-20℃～+60℃

3.2工频电磁场探头

★3.2.1频率范围：1Hz-100KHz；

3.2.2量程：电场0.01V/m-100KV/m ；磁场1nT-10mT；

3.2.3线性误差：≤±0.3dB（典型值）；

3.2.4 频响误差：≤±0.4dB（典型值）；

3.2.5最大过载：电场200KV/m；磁场20mT；

3.2.6各向同性：≤0.4dB（典型值）

3.2.7带宽频率：符合GB8702-2014 公众暴露限值频率范围划分：1Hz~25Hz、25Hz~1.2KHz、1.2KHz~2.9KHz、2.9KHz~100KHz，提供带宽频率选择实物操作界面照片；

3.2.8工作模式：探头置于木质三脚架上、光纤连接主机使用，满足HJ681标准的工频检测方式；

3.2.9测量结果：FFT，可给出频率与场强曲线；具有包含50Hz的场强值的曲线；

3.2.10工作时长：≥10小时

3.2.11充电端口TYPE-C，充电时间≤4小时
	台/套
	否
	否

	射频电场探头
	1
	1、用途

用于电磁辐射监测中高频电磁场的测量。

2、配置要求

2.1 探头设备          1台

2.2 便携式仪器箱      1个

2.3 专用连接线        1套

2.4 检定证书          1套

3、技术指标

3.1★频率范围：300MHz-18GHz

3.2量程：0.6V/m-800V/m

3.3动态范围：62dB

3.4方向性：三轴全向，电场，偶极子；

3.5最大过载：≥1200V/m 

3.6线性度：±0.8dB（2V/m-400V/m）

3.7各向同性：±0.8dB（≤4.2GHz）；±1.5dB（＞4.2GHz）
	台/套
	否
	否


4.商务要求
4.1.供应商资格条件

不接受联合体投标，且投标人须具备以下条件，并提供相关材料：

(1) 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

(2) 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 2025年度银行出具的资信证明扫描件。

注：A、B两项提供任意一项均可。

(3)2025年度至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件。

(4)投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

(5)提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。 

（6）实验仪器所供仪器设备和系统应符合相应的国家/行业标准及规范。

（7）设备生产厂家针对本项目的专门授权书或代理销售证明。

（8）供应商或制造商需提交承诺函，确保所提供所有产品均为原厂生产，并能及时为用户提供备品备件，及时提供维修服务。

4.2提供设备1年的免费上门保修。

4.3售后服务：免费提供包括热线电话支持、现场维护维修、备品备件支持等多种方式在内的技术支持与服务，具体包括：

①工作日电话技术支持。

②在24小时内对用户所提出的维护要求做出响应。

③发生故障时，电话技术支持无效时，72小时到达客户现场。

④恒温翻转振荡器、硫化物自动吹气仪、连续流动自动进样器、灵嗅应急监测移动监测系统（8参数）和便携式紫外烟气综合分析仪整机质保一年；多通道流动分析仪（氨氮、硝氮两个模块）整机质保三年。

4.4设备生产厂家工程师负责安装、培训以及售后服务。设备安装前设备生产厂家工程师须与用户相关人员指导确认安装准备工作。设备到达安装地点后，生产厂家在接到用户通知3天内执行免费安装调试直至达到验收指标。

4.5货到：签订合同之日起90日内（特殊情况以合同为准）。

4.6付款方式：签订合同之日起30日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起30日内支付合同总额的70%。
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