项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

为切实履行《关于汞的水俣公约》义务，助力医疗行业绿色高质量发展和保护人民群众人体健康，生态环境部对外合作与交流中心与联合国开发计划署（UNDP）共同开发了全球环境基金（GEF）“中国含汞体温计、血压计生产淘汰及无汞产品应用示范项目”（以下简称“项目”）。项目将通过在企业开展含汞体温计、血压计生产淘汰与转型示范以及在医疗机构开展无汞产品应用示范与推广，促进我国含汞体温计、血压计的替代，进而推动我国履行《关于汞的水俣公约》目标的达成。

2026年天津市滨海新区无汞医疗设备应用替代示范及推广无汞体温计、血压计设备采购项目是使用转赠资金购买无汞体温计、血压计，转赠给各项目的医疗机构。

二、项目预算

第一包：1840000元；

三、资格要求

1、供应商须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，响应文件中提供证明文件复印件并加盖公章：

（1）．若供应商为所投产品的制造商：所投产品属于医疗器械分类管理中第二类和第三类产品的，提供有效医疗器械生产企业许可证；

（2）．若供应商为所投产品的经销商：所投产品属于医疗器械分类管理中第二类产品的，提供其医疗器械经营企业备案证明文件（对产品安全性、有效性不受流通过程影响的第二类医疗器械，可以免于经营备案的除外）；所投产品属于医疗器械分类管理中第三类产品的，提供有效医疗器械经营企业许可证。

2、按照《医疗器械注册管理办法》的规定，响应文件中需提供证明材料复印件并加盖公章。所投产品属于医疗器械第二类和第三类中的产品应提供医疗器械注册证。

3、供应商须出具产品制造厂商对该项目销售的授权证明。

4、投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

（1）营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

（2）财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2022年度或2023年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

（4）投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（5）提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

5、本项目不接受联合体投标。
四、技术要求

第一包：无汞体温计
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	最高限价
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	▲1
	无汞体温计
	★测量类型：笔式 

测量方式：腋下、口腔、直肠
探测介质：热敏电阻

测量范围：32℃~42.9℃

★显示精度：0.1℃

测量精度：±0.1℃

测量时间：5min

使用环境温度：5℃~40℃

功能：测量探头为可弯曲，便于测量
★执行标准：《医用电子体温计》（GB/T 21416-2008）
	支
	40
	否
	否

	2
	额温枪

	★测量类型：红外线                                    
★测量部位：额头
显示方式：LED屏幕
分辨率：0.1℃
测量范围：32℃~42.9℃
测量精度：35℃~42℃，范围内±0.2℃，其他范围±0.3℃
★电源：电池供电
功能：马达震动提示
★执行标准：《医用电子体温计》（GB/T 21416-2008）
	支
	210
	否
	否

	▲3
	电子血压计1
	★显示方式：液晶显示屏
★量程：0 mmHg～299mmHg
★测量方法：示波法
分辨率：显示分辨率为0.133 kPa（1 mmHg）。
★精度：±0.4 kPa（±3 mmHg）。
脉率测量范围：40次/min ～ 180次/min。
脉率示值误差±5%；
记忆数量：60次。
★电源：一次性电池供电
功能：语音播报（血压高、低、标准）、不规则脉率提示、采用非缠绕式设计、背光灯设计夜间测量更便捷。
	台
	430
	否
	否

	4
	电子血压计2

	★显示方式：液晶显示屏
★量程：血压计量程为0 kPa～39.9 kPa（0 mmHg～299 mmHg）
★测量方法：示波法
精度：±0.4 kPa（±3 mmHg）
脉率测量范围：40次/min ～ 180次/min。
脉率示值误差：±5%
记忆数量：双组记忆不低于60次
★电源：可充电锂电池
功能：袖带佩戴自检、误动显示提示、语言播报、血压报告，360袖带
	台
	390
	否
	否


注：每支体温计外包装须印制全球环境基金项目标识。
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

五、商务要求

★（一）报价要求
1. 投标报价以综合折扣填列。
2. 投标人的报价应包括：产品及附件货款、运输费、调试费、运输保险费、装卸费、培训费、及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1．质保期：提供所投产品保修，质保期内免费更换正常损坏零配件。质保期自验收合格之日起计算。在质保期内，要求中标人7×12小时技术响应，故障1小时响应，4小时内到达维修现场上门服务。验收不合格的换货或退货：如供应货物出现质量问题，须在接到采购人通知后24小时内响应，免费负责退换直至合格，并对由此引起的法律纠纷完全负责，并全额赔偿采购人由此产生的经济损失。

2．提供所投机器操作、维护、维修现场技术培训。成交供应商需在设备投入运行的前期，派专业人员现场指导采购人工作人员，确保机器正常使用。具体指导时间由双方协商确定。
3．所投产品应是全新的，各项技术指标完全符合国家/行业相关标准。
4．供应商须提供响应产品制造商的服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
5．采购人有权委托第三方检验机构对成交供应商提供的产品质量和功能进行检验和验收，检验中若发现虚假应标的行为将予以无效成交处理并保留对成交供应商追究相关责任的权利，检验和验收费用由成交供应商负责，特殊情况以合同为准。
6．在任何时候，成交供应商均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任。成交供应商有义务对所提供的货物实行终身维护和对设备进行定期的检测与维护。
7．响应产品涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
8．未经采购人同意，不得分包。禁止转包。否则，成交供应商承担相应的法律责任。
9．本项目不允许分包。
★（三）交货要求
1. 交货期：根据采购人要求，收到送货通知后1日内（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：采购人指定天津市各医疗机构（特殊情况以合同为准）。
3. 交货范围：除主要产品外，还须包括提供制造商的完整的随机资料，包括完整的使用和存储手册、技术资料（包括操作手册、使用指南或服务手册等）、产品使用所必需的备品备件，负责运输并提供相应的技术服务与质量保证。
4.供应商提供的货物必须是原装全新（包括零部件）的，并符合国家标准、行业标准以及招标文件规定。
5. 供应商应在接到采购人送货通知2小时内响应，要求1个工作日内送达指定交货地点。投标人需具备连续多日配送服务保障能力，投标人须按照采购人要求为同一家医疗机构提供连续多日（≥3天）的配送服务。如遇特殊需求，需保证24小时内，多次、分批送达不同或同一交货地点。
6. 投标人除不可抗力因素外，不得因其他任何理由延迟送货。如遇特殊情况需推迟送货的，应2小时内通知采购人，并取得采购人的同意。投标人在指定的时间无法提供采购人下单的货品时，采购人有权自行采购，并由投标人承担由此产生的一切费用。
7.成交供应商配送货物送达指定地点后，需协助接收单位对货物进行开箱验收，并逐台加贴全球环境基金项目标识的标识。成交供应商需做好送货记录的精细化管理，按照产品详细信息（包括但不限于医疗机构名称，数量，产品序列号，产品型号等信息）登记送货记录，按采购人的要求上报。
8.特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
★（四）付款方式
采购人每季度进行一次结算。项目尾款支付时间2026年12月31日前。
结算时以实际发生金额为准。按供应商成交分项报价以实际供货数量据实结算，总价最高不超过每包预算价格。结算方式：结算价=实际采购量×采购品目实际发生单价。实际发生单价原则上为分项报价的价格，除个别货物价格因不可抗拒的因素发生上浮，需提供相关证明材料与采购方沟通确认，经采购方核实同意后以实际交易的价格进行结算。

★（五）验收方法及标准
（1）交货验收：与采购人订货数量相符并以接收货物单位的接收单货物数量为准。如双方有异议，可在供货后3个工作日内书面反馈对方。每次配送采用一式四联的送货单，接收单位验收后由验收员签字确认，双方各执一份，作为送货凭证及结算依据。

（2）验收标准：按用户需求书、合同、招标文件和投标书等有关规定和产品说明或产品提供的质量标准验收。特殊情况下，经采购人同意，可以适当调整。
七、其他要求
