
项目需求书
一、项目背景
[bookmark: _GoBack]本项目为2026年度修购专项“消防设施可靠性实验平台功能扩增改造项目”中环境试验箱（高海拔模拟试验箱、高低温模拟试验箱）燃烧试验功能扩增改造采购项目。主要采购内容包括舱体防护改造、加热器防爆改造、监控摄像系统、通风与排烟系统、环境监测系统、消防控制系统、真空防护改造、新风系统、设备配套系统及集中监控系统，以及其它配套材料和安装调试。
二、项目预算
本项目预算经费为1072137元，其中高海拔模拟试验箱预算经费605160元，高低温模拟试验箱预算466977元。
三、资格要求
（一）本项目属于消防设施可靠性实验平台功能扩增改造项目，除要求供应商提供近3年内相关环境可靠性试验系统相关改造的案例与业绩外，无其他特定投标资格条件要求。
（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。
（四）不单独面向中小微企业。
四、技术要求
消防设施可靠性实验平台功能扩增改造主要包括以下两部分
（1）高低温模拟试验箱燃烧试验功能扩增改造：为保障燃烧试验安全、有效开展，需对试验箱开展安全防护改造，并升级燃烧测试相关数据采集能力。其中安全防护改造包含舱体防护改造与加热器防爆改造，同时将新增一套通风排烟系统，可及时排出试验过程中产生的燃烧废气；新增一套消防控制系统，满足燃烧测试出现异常情况时的紧急灭火需求。在数据采集方面，将新增一套高清热成像监控摄像系统，对舱内燃烧过程进行实时可视化观测；同时新增一套环境监测模块，用于实时采集并记录舱内温度、可燃气体浓度等关键参数，实现对燃烧试验全过程的状态监控。最后，为提升设备整体运行稳定性，保障其在夏季高温环境下可靠运行，将配置冷水机、水箱等配套设施，增强水塔换热能力。
具体技术指标要求如表1
表1高低温模拟试验箱燃烧试验功能扩增改造
	序号
	标的名称
	部件构成
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1

	高低温模拟试验箱燃烧试验功能扩增改造
	舱体防护改造
	★1.燃烧测试过程中舱体库板能够耐受燃烧测试产品的高温。其密封性、保温性满足设备原指标（-70℃~180℃）；
★2.舱体防护改造所用主体材料采用A级防火标准材料；
	台
	1
	否
	否

	
	
	加热器防爆
改造
	★1.防爆加热器在运行恒温测试时温度波动、偏差满足设备原指标（波动±0.5℃、偏差2℃）；
★2.防爆加热器满足电气防爆标准要求，无裸露带电体，所有接线部位做密封绝缘处理；
3.防爆加热器具有联动保护，表面温度超过380℃时可自动切断加热电源，联动报警提示；
	项
	1
	否
	否

	
	
	监控摄像系统
	★1.热成像摄像头参数要求：画面分辨率不低于384*288；测温范围为-20℃~1600℃；测温精度为±2℃或读数的±2%，取二者较大值；
2.提供SDK开发包，便于开展二次开发与系统集成。
3.工作环境温度：-70℃~150℃；
	项
	1
	否
	否

	
	
	通风与排烟系统
	★1.排风风量应不小于760m³/h，排风管直径应不小于200mm；
2.排风装置耐温范围：-40℃~+180℃；
	项
	1
	否
	否

	
	
	环境监测系统
	★1.气体监测传感器监测精度≤±3%F.S；响应时间T90≤30秒；工作环境温度：-20～+55℃，湿度：10～95%RH；防护等级IP66；
2.传感器需支持本地显示，具备485、232、MODBUS、TCP、CAN中任意一种通讯功能，可与集中监控系统连接。
	项
	1
	否
	否

	
	
	消防控制系统
	★1.水喷淋需要配置水箱、水泵，水箱容量不小于2T，具备自动补水功能，流量不小于20m³/h，压力不小于0.2mpa；
	
	1
	否
	否

	
	
	设备配套系统
	★1.需支持自动控温，控温精度不低于±3℃，可根据出水温度自动调整运行功率，具备自动启停、故障报警功能，报警信号、运行状态可接入集中监控系统；
2.冷水机控制系统需预留通讯接口，支持 Modbus RTU 或 TCP/IP 协议。
	台
	1
	否
	否


（2）高海拔模拟试验箱燃烧试验功能扩增改造：为保障燃烧试验安全、有效开展，需对试验箱进行安全防护改造，并升级燃烧测试相关的数据采集能力。本次改造包含以下内容：安全防护改造分为舱体防护改造与真空泵防护改造，同时新增一套新风系统，可在低气压环境下为燃烧测试及时提供充足新风；新增一套消防控制系统，满足燃烧测试出现异常情况时的紧急灭火需求。数据采集方面，新增一套高清热成像监控摄像系统，对舱内燃烧过程进行实时可视化观测；同时新增一套环境监测模块，用于实时采集并记录舱内温度、可燃气体浓度等关键参数，实现燃烧试验全过程的状态监控。最终通过集中监控系统统一汇总展示采集数据与设备运行状态，提供数据存储、查询与导出功能。
具体技术指标要求如表2
表2高海拔模拟试验箱燃烧试验功能扩增改造
	序号
	标的名称
	部件构成
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	2
	高海拔模拟试验箱燃烧试验功能扩增改造
	舱体防护改造
	★1.燃烧测试过程中舱体库板能够耐受燃烧测试产品的高温。其密封性、保温性满足设备原指标（温度：-70℃~180℃，气压：常压~54Kpa）；
★2.舱体防护改造所用主体材料采用A级防火标准材料；
	台
	1
	否
	否

	
	
	监控摄像系统
	★1.热成像摄像头参数要求：画面分辨率不低于384*288；测温范围为-20℃~1600℃；测温精度为±2℃或读数的±2%，取二者较大值；
2.提供SDK开发包，便于开展二次开发与系统集成。
3.工作环境温度：-70℃~150℃；
4.配置显示器、录像机、硬盘参数要求：
显示器配置应采用24英寸LCD，分辨率为1920×1080，具备HDMI与VGA双接口，支持高清视频信号输入；录像机应具有多路POE供电，录像资料自动根据时间循环覆盖，安全保护功能，运行日志功能；硬盘容量不低于4T；
	项
	1
	否
	否

	
	
	环境监测系统
	★1.高海拔模拟试验箱配套提供的传感器需支持本地显示，具备485、232、MODBUS、TCP、CAN中任意一种通讯功能，可与集中监控系统连接。
★2.气体监测传感器监测精度≤±3%F.S；响应时间T90≤30秒；工作环境温度：-20～+55℃，湿度：10～95%RH；防护等级IP66；
★4.温度传感器测量范围为-70℃~1000℃，测量精度±0.1℃；
	项
	1
	否
	否

	
	
	消防控制系统
	★1.水喷淋需要配置水箱、水泵，水箱容量不小于2T，具备自动补水功能，流量不＜20m³/h，压力不小于0.2mpa；
	项
	1
	否
	否

	
	
	真空防护改造
	★1.设备开展低气压燃烧试验时降压速率满足原设备指标（常压~54Kpa，降压时间＜60min）；
	项
	1
	否
	否

	
	
	新风系统改造
	1.保证燃烧测试过程中新风的稳定供应，满足低气压燃烧测试过程中，点火介质持续燃烧所需的氧气需求。
★2.新风系统的控制方式应支持手动和自动两种模式。在自动模式下，系统可根据舱内氧气浓度传感器的反馈信号自动调节新风量。
3.新风系统的材质应具备耐腐蚀、耐高温性能，以确保系统在长期运行过程中的可靠性和使用寿命。
4.新风系统不影响原设备试验箱原有舱体结构的密封性，不破坏原有保温、耐压性能，不会对原有压力、温度控制精度造成干扰，改造后原设备的温度波动度、均匀度、偏差以及降压速率等各项性能指标均不低于改造前的原有水平。
5.新风系统与集中监控系统应实现数据通讯和联动控制，可将新风系统的运行状态实时上传至集中监控系统。
	项
	1
	否
	否

	
	
	集中监控系统
	★1.可视化监控界面：将视频信号、温度曲线、气压变化、氧气浓度、烟雾浓度及可燃气体浓度等关键参数整合于同一界面。操作人员可通过单一界面同时观察主设备燃烧实时画面。
2.报警与联动控制：平台内置多级阈值报警机制与主设备联动。
3.数据存储与追溯：支持测试过程全量数据采集期归档。测试数据存储在远程电脑本地数据库中。
4.台账管理：支持对主设备、配件设备、独立设备的台账输入功能。
	项
	1
	否
	否


注：
应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品
量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
五、商务要求
1、供货要求
交货期：招标完成之后，签订合同之日起，3个月内完成交付。
交货方式：送货上门，设备厂家承担货运费及上门服务费用。
2、安装调试
设备到货时，由供应商技术人员上门进行设备的安装调试。具体时间需要提前与用户单位协商安排。
供应商需委派具备相应资质与经验的专业技术人员在客户现场进行设备的安装调试。
安装调试的一切费用，均已包含在合同总价款中，用户单位不再另行支付其他培训费用。
3、售后服务
质保期内因产品质量问题造成的配件更换、人工服务卖方均免费提供。质保期内提供7*24小时技术支持，接到故障通知后24小时内响应，48小时内到场处理（特殊情况协商解决）。质保期内如有内置程序更新情况，卖方负责免费调试升级。
4、质保期
质保期自验收合格后开始计算，质保期1年。
5、培训
供应商须委派具备相应资质与经验的专业技术人员，提供仪器设备培训服务；培训内容涵盖设备理论知识、操作技能、维护保养、故障处理等，培训地点为用户单位指定场所，培训时间为设备安装验收后进行，具体时间供货方需提前与用户单位协商具体安排。培训相关的一切费用，包括讲师费用、培训资料费、场地布置费等，均已包含在合同总价款中，用户单位不再另行支付其他培训费用。
6、付款方式
合同签订后支付合同额30%的预付款，项目完成进行验收后支付合同额的60%，项目结算审计完成后支付合同额的10%。
六、验收标准
本项目完工后，采购单位根据规定组织验收小组按照国家有关规定组织验收并填写“合格验收单”，完成货物所有权的移交工作。
（1）质量验收标准：合同文件规定部分，按合同文件规定要求验收，合同文件未规定部分，严格按照国家权威部门质检标准组织验收。
（2）供方应保证所有货物质量符合技术标准和验收标准。
（3）需方应组织验收人员对设备的性能进行试验和验收。验收人员逐个验收后填写验收报告。
七、其他要求
无。
