项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

为满足天津市耀华中学滨城学校、华东师范大学附属天津泰达学校的教学需求进行采购。实验室数量如下：
1.天津市耀华中学滨城学校
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	物理实验室-2（常规教学模式、热学）
	间
	1

	2
	物理实验室-3（常规教学模式、电学）
	间
	1

	3
	标准物理准备室1
	间
	1

	4
	化学实验室1（常规教学模式）
	间
	1

	5
	化学实验室2（分组模式）
	间
	1

	6
	标准化学准备室
	间
	1

	7
	生物实验室1（常规教学模式，解剖观察综合室）
	间
	1

	8
	标准生物准备室
	间
	1


2、华东师范大学附属天津泰达学校
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	化学实验室2（分组模式）
	间
	1

	2
	标准化学准备室
	间
	1

	3
	化学药品仓库
	间
	1


二、项目预算

第一包：188.2602万元。
三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。
四、技术要求

1.天津市耀华中学滨城学校
1.1
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1.1、物理实验室-2（常规教学模式、热学）
	
	

	1
	物理教师演示台
	规格：2400*700*850mm (±5mm)
台面：采用≥12mm厚实芯高压层压板台面，下衬≥16mm三聚氰胺浸渍板
桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末                                                                      
结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。
滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。
铰链：采用优质铰链。
	个
	1
	6647
	是

	2
	实验室水槽及安装
	规格：430×330×280mm(±5mm)，PP盆
	个
	1
	155
	否

	3
	物理学生台
	规格：1200*600*780mm（±5mm）
1、台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。2、台面一侧采用铝合金型材围栏，壁厚≥1.5mm，两端采用塑料围栏堵，与桌面底部托架连接固定；台面底部托架采用≥1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗，学生电源连接点位；专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。3、桌腿侧面采用铸铝模具腿，内部厚度≥4.0mm；顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，提供稳定和美观装饰作用；铝合金型材壁厚≥2.5mm；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚。
	个
	28
	2900
	是

	4
	多功能柱-2
	规格：340*210*735mm（±5mm）
材质：整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修
	个
	28
	290
	否

	5
	钢塑水槽柜
	1、尺寸：450*600*855mm(±5mm)；
2、结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；整体造型美观
3、水槽：采用抗弯曲、抗拉伸、抗压强度、不导电、抗老化、耐高温、耐腐蚀、性能稳定、良好阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面有沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。
4、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。
5、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。
	套
	14
	1750
	是

	6
	■三联水嘴及安装
	规格：225×150×540mm(±5mm)
主体材料：直管：采用≥ø23*1 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用≥ø19*1mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用≥ø17 *0.8mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关≥50万次,静态最大耐压≥10 bar。开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适，含水嘴至地面间软连接
	套
	15
	380
	否

	7
	学生凳
	规格：D290H450-500mm(±5mm)
材质：ABS凳面，表面喷塑，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径290mm(±5mm)，升降高度为450-500mm。铁脚采用≥17*35*1.5mm优质异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。底脚为ABS注塑外套式脚垫。
	个
	56
	114
	是

	8
	教师电源控制台
	主机（分体式）电源主控台分为控制板和主机两部分，控制板采用机械翻转式或伸缩式，镶装在教师演示台上，低压交流电源0-24V连续可调，直流稳压输出0-24V连续可调，直流稳压输出额定电流6A，交流输出额定电流8A。教师电源控制面板摸触式开关，学生供电教师控制。学生电源：190x130x70mm
	台
	1
	11800
	是

	9
	学生电源
	液晶触摸控制，显示交直流低压电压，低压交直流0-24v输出，低压交流输出与教师输出一致，低压直流在教师控制最高电压以下调节，自动过载复位，每个学生端可自己控制开关，交流220v输出
	套
	28
	380
	否

	10
	实验室配线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。
	室
	1
	5760
	否

	11
	室内给排水管线及安装
	给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。
	室
	1
	4860
	否

	12
	实验室配线及控制系统、室内给排水管线及安装（补充8人）
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线；给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。
	项
	1
	1770
	否


1.2
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1.2、物理实验室-3（常规教学模式、电学）
	
	

	1
	物理教师演示台
	规格：2400*700*850mm(±5mm) 
台面：采用≥12mm厚实芯高压层压板台面，下衬≥16mm三聚氰胺浸渍板
桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。                                                                        
结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备位置预留。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。
铰链：采用优质铰链。
	个
	1
	6647
	是

	2
	▲物理学生台
	规格：1200×600×780mm(±5mm)
结构：塑钢结构。
台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板。
工艺：桌体采用密度≥1.05 g/cm³ABS注塑工艺，新型环保ABS塑料一体化成型,具备耐化学腐蚀、耐热，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等性能。
桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。
桌体规格：≥1130mm（L）×555mm（W）×745mm（H）,主体承重结构由桌体两侧规格为≥370mm×740mm的铁侧板与2根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成。桌身背面由2片≥480mm×745mm背板组成，背板设置加强筋结构，通过优质五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部前立板采用R型设计，满足学生腿部延伸空间，符合人体工程学。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm 2个学生书包斗，书包斗设有翻盖式盖板，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗，学生电源可设立其中，具有隐蔽性、安全性、美观性。
前立板下部设有规格≥310mm×470mm×3mm L型仓门，内部有较大的存储空间，防潮湿性能优越。面板中部具有管线输出检修口，方便管线的日常维修。
可调脚：采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。
	个
	28
	2900
	是

	3
	学生凳
	规格：D300*H400-540mm（±5mm）
材质：升降式，凳面为PU聚氨酯发泡一体成型，带透气孔，舒适耐用。采用坚固金属电镀落脚，五星脚垫。升降高度为400-540mm
	个
	56
	114
	是

	4
	教师电源控制台
	钢制抽屉式结构，PVC面膜，具有教师总电源开关带漏电保护功能，液晶显示交直流低压电压，电压0—30（v）调节，低压交流正弦输出，可控制学生低压最高输出电压，触摸调节电压升降，过载自动保护复位功能，五孔插座输出220V电压，具有防雷击保护功能。
	台
	1
	12300
	是

	5
	多功能学生电源
	机箱按实验台尺寸镶装在台的前侧，设有交流220V插座2个，交流低压输出，有过载保护，面板上需配置显示表2块：直流电压表、交流电压表；测试表4块：直流电流表、直流电压表、交流电流表和灵敏电流计。
	个
	28
	1490
	否

	6
	实验室配线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。
	室
	1
	5760
	否

	7
	实验室配线及控制系统（补充8人）
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。
	项
	1
	960
	否


1.3
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1.3、标准物理准备室1
	
	

	1
	物理准备台
	规格：2400×1000×850mm(±5mm)
台面：≥12mm厚实芯高压层压板台面；
结构：铝木结构
台身：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。前立柱型材外形美观大方，设计科学合理，坚固耐用，安全人性化，尺寸为不小于45*26mm，外壁厚为≥1.5mm,内腔设计筋板为≥1.5mm。后立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。其它部位均采用≥1.5mm厚优质塑制封边条机械封边，底脚：采用ABS全注塑防水防腐底脚，高低可调。
	个
	1 
	5917 
	是

	2
	物理仪器柜
	规格：1200×500×2200mm(±5mm)
结构：铝合金框架结构
柜体：框架采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸≥32*26mm,外壁厚≥1.5mm，内腔设计筋板≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸≥30*24mm,壁厚≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。框架内镶装聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设≥25mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。
	个
	24 
	2400 
	是

	3
	物理仪器柜
	规格：1800×500×2200mm(±5mm)
结构：铝合金框架结构
柜体：框架采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸≥32*26mm,外壁厚≥1.5mm，内腔设计筋板≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸≥30*24mm,壁厚≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。框架内镶装聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设≥25mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。
	个
	2 
	3800 
	是

	4
	五孔插座及接线安装
	满足现行国家标准，PVC材质，白色，五孔。
	个
	2 
	42 
	否

	5
	准备台水槽及安装
	规格：550×450×310mm(±5mm)，PP
	套
	1 
	260 
	否

	6
	准备台水嘴及安装
	规格：230×170×550mm(±5mm)，铜质注塑。含水嘴至地面间软连接
	套
	1 
	380 
	否

	7
	准备室给排水管线安装
	给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。
	室
	1 
	1390 
	否

	8
	准备室配线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。地面以下结构层内铺设安装PC20阻燃管，插座连接线采用≥2.5²和1.5²，所用电源线应为国家标准线缆，安装时要符合国家现行电气施工标准。
	室
	1 
	1390 
	否


1.4
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1.4、化学实验室1（常规教学模式）
	
	

	1
	教师演示台
	规格：2400*700*850mm (±5mm)
台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。                                                                        
结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。
滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。
铰链：采用优质铰链。
	个
	1 
	9850 
	是

	2
	实验室水槽及安装
	规格：430×330×280mm(±5mm) 采用PP水槽，水槽为台下盆。
	个
	1 
	155 
	否

	3
	洗眼器
	规格：240*50mm(±5mm)，钢塑，台式.
	套
	1 
	860 
	否

	4
	化学学生实验桌
	规格：1200*600*780mm（±5mm）
1、台面采用≥12.7mm无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。
2、台面一侧采用铝合金型材围栏，壁厚≥1.5mm，两端采用塑料围栏堵，与桌面底部托架连接固定；台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗，学生电源连接点位；专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
3、桌腿侧面采用铸铝模具腿，内部厚度≥4.0mm；顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，提供稳定和美观装饰作用；铝合金型材壁厚≥2.5mm；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚。
	个
	28 
	2900 
	是

	5
	多功能柱-1
	规格：360*230*730mm（±5mm）
材质：整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
	个
	28 
	290 
	否

	6
	学生凳
	规格：D290H*450-500mm（±5mm）
材质：ABS凳面，表面喷塑，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径≥290mm，升降高度为450-500mm。铁脚采用≥17*35*1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。底脚为ABS注塑外套式脚垫。
	个
	56 
	114 
	是

	7
	钢塑水槽柜
	1、尺寸：450*600*855mm(±5mm)；
2、结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；整体造型美观
3、水槽：采用具有抗弯曲、抗拉伸、抗压强度；不导电、抗老化、耐高温、耐腐蚀、性能稳定、具备良好的阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面上有沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部70mm，为不同年级段的使用者提供便利。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。
4、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。
5、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。
	套
	14 
	1750 
	是

	8
	■三联高低位龙头
	规格：225×150×540mm(±5mm)
主体材料：
直管：采用≥ø23*1 mm管径的H63铜管制造。
臂管：采用≥ø19*1mm 管径的H63铜管制造。
鹅颈弯管：采用≥ø17 *0.8mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。
涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射
陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关≥50万次,静态最大耐压≥10 bar
开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适
含水嘴至地面间软连接
	个
	15 
	380 
	否

	9
	化学电源
	参数：
1.直流输出电压范围：0-32.00V连续可调2.直流输出电流范围：0-2A
3.直流输出功率范围：0-64W 4.直流电压分辨率：0.1V输出电压、电流测量精度：±0.5% 5.交流220V输出：5孔阻燃插座，带漏电保护
功能：
1.学生电源接收教师端智能系统控制信号，由教师端控制直流输出范围，且学生端可在教师给定范围内随意调节、分组控制交流220V通断，防止误操作，且测量更方便2.学生电源调节按钮，支持每次≤0.1V微调、1V左右快速调节两种模式3.当直流电源正负级短路，电源进入保护状态，不会造成损坏
4.具备过载保护，解除故障后可恢复
	个
	28 
	500 
	否

	10
	智能系统控制柜
	智能控制柜：                                                                  
规格：1600*600*360mm(±5mm)；
内置总电源开关1个，电流互感器1个，电压表1个、电流表1个、交流接触器3个， PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个、工作指示灯3个、其他配套配件若干，国标电缆若干。 具备手动/自动切换功能。                                                  
主要参数指标为：                                                           
①显示内容：频率指示、异常指示、状态指示等显示；                                                         ②控制方式：0-10V模拟量输出控制；                                                        
③过载能力：150% 额定电流；                                                      
④保护功能：输入缺相、输入欠压、过载等。
	台
	1 
	9500 
	是

	11
	智能控制面板
	集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）开启智能教师主控系统，需输入密码，方可进入上课模式界面。                                
（2）智能吸风罩升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 
（3）实时显示日期、时间、风机运行频率，系统内各个设备的运行情况。  
（4）学生电源控制：可实现远程分组控制学生电源。
（5）开启交流电时，弹出对话框提示教师“是否确认开启”，避免教师误操作，以保证安全性。
（6）一键下课模式：点击下课模式，关闭所有交流电、直流电源，升降式学生自调电源回到初始位置，并退出系统。下次再开启时，需输入密码。                                      
（7）排风控制：根据设定参数值，通过智能系统运算，使风机风量等各项参数达到设定值，通过标准0-10V信号到变频器，使风机达到预设频率值，节能降噪
（8）教师权限控制：教师可以锁定或解锁吸风装置按钮功能。
（9）教师端配备直流电源、交流电源
	台
	1 
	5500 
	是

	12
	升降系统控制模块
	内置与智能系统的通讯模块，及供应智能吸风装置电机的开关电源
（1）连接限位信号：智能吸风装置到达限位后，自动停止运动，保护电机
（2）接收吸风装置按钮的指令
（3）教师通过智能系统对升降系统控制模块进行数据交换，以控制智能吸风装置。
（4）双重开关保护，伴有指示灯
	台
	29 
	400 
	否

	13
	吸风装置按钮
	材质：钢化玻璃
（1）电容触摸式按钮，灵敏度高。
（2）教师控制智能吸风装置升降时，按钮的指示灯会指示当前的运动状态
（3）教师解锁吸风装置按钮功能后，可在实验过程中，点击上升、下降按钮对吸风装置高度进行调整。
	台
	29 
	115 
	否

	14
	风机通风控制系统
	液晶显示，变频调速器：≥5.5KW变频调速，具有过流、过压、过热保护，数码显示电压、电流和风机转数，采用模块化控制，可以调节各参数曲线，使用方便。控制面板镶嵌在教师主控台上。
	套
	1 
	4500 
	否

	15
	学生台桌面通风装置(智能吸风罩)
	规格：150×70×（0-380）(±5mm)，通风口120×90mm(±5mm)
通风罩：电动升降式
材质：ABS功能：触摸式多样智能控制模式：1.老师单控、全控；2.学生可随意调节高度。活动吸风罩与弯曲的通风桶使吸风位置流畅合理24V的安全电压，整套设置运行平稳。单控随意停，全控整齐化，排风流畅。自动升降吸风罩与排风伸缩软管无缝衔接。
	套
	29 
	1000 
	是

	16
	实验室通风机
	规格：1225*820*1100mm(±5mm)
（1）离心塑料通风机。功率：≥4KW。变频调速；风量：6800-12700m3/h。整间教室达到换气≥20次/小时，噪音50-55分贝以下，整个系统实现气流循环的闭环，使实验室空气清新，无毒无刺激气味。
（2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。
（3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准
（4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用
	台
	1 
	14450 
	否

	17
	风机进出口消音器及安装
	D500×1200mm(±5mm)，PVC
	套
	1 
	4000 
	否

	18
	风机减震器及安装
	阻尼弹簧减震器，外形尺寸：≥155*95*80mm(±5mm)，承载≥80-120KG；国标铸铁外壳金属材质，安全性高实验寿命长；65锰弹簧，硬度大弹性好；加厚橡胶底座，稳定性强，减震效果佳；表面喷塑烤漆处理，做工精细光滑美观
	套
	1 
	400 
	否

	19
	6#风机引风口及安装
	D400×800(±5mm)，PVC
	个
	1 
	400 
	否

	20
	防雨帽
	Φ720×400×180H(±5mm)，PVC
	个
	1 
	450 
	否

	21
	回风百叶窗及安装
	800×400(±5mm)，铝合金
	个
	2 
	300 
	否

	22
	实验室外风道加工及安装
	规格：520×260mm(±5mm)，玻璃钢材质，耐腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强.
	米
	23 
	500 
	否

	23
	防火阀
	规格：≥Φ400mm，铁质.70℃
	个
	1 
	950 
	否

	24
	室内配管线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。地面以下结构层内铺设安装PC20阻燃管，主干电源采用4²BV塑铜线，插座连接线采用≥2.5²和1.5²，排风机电源线≥5*2.5².所用电源线应为国家标准线缆，安装时要符合国家现行电气施工标准。
	室
	1 
	4700 
	否

	25
	室内给排水管线及安装
	给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。
	室
	1 
	4480 
	否

	26
	化学室有害气体净化器（活性炭吸附箱）
	规格：L1850*W1000*H1100mm（±5mm）；
1.产品采用双层过滤设计的干式废气处理设备，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成；2.可同时处理多种混合有机废气；净化效率大于95%；3.设备构造紧凑，占地面积小，安装方便、运行稳定可靠、运行维护成本低、易于管理；4.采用全密闭型设计，室内外皆可使用，材质精选优质高强度聚丙烯PP板材制做，加厚设计，抗腐蚀、抗老化，结构紧凑。内部结构合理，采用注塑成型多孔板，透气率达80%。活性碳层隔板采用回流式结构，具有通风性强、处理量大、风阻小等特点。；5.吸附箱入口处加装过滤棉，有效阻挡杂质、灰尘，有效保护活性碳单元，延长活性碳使用寿命，提高吸附效率，确保吸附效果。6.活性碳≥四层，为高密度多孔强吸附大表面积活性碳单元，强吸附能力，有效吸附气体、液体、胶态固体；
	套
	1 
	6000 
	否

	27
	净化器基础底座
	与净化器配套
	个
	1 
	2000 
	否

	28
	室内配管线及控制系统、室内给排水管线及安装（补充8人）
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。地面以下结构层内铺设安装PC20阻燃管，主干电源采用4²BV塑铜线，插座连接线采用≥2.5²和1.5²，排风机电源线≥5*2.5².所用电源线应为国家标准线缆，安装时要符合国家现行电气施工标准。
给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。
	项
	1 
	1530 
	否


1.5
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1.5  化学实验室2（分组模式）
	
	

	1
	▲教师演示台
	规格：2400*700*850mm (±5mm)
台面：使用≥12.5mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.5mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，具有良好承重性.
桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。                                                                        
结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。
滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。
铰链：采用优质铰链。
	个
	1 
	6750 
	是

	2
	洗眼器
	规格：240*50mm(±5mm)，钢塑，台式.
	套
	1 
	860 
	否

	3
	实验室水槽及安装
	规格：430×330×280mm (±5mm)采用PP水槽，水槽为台下盆。
	个
	13 
	155 
	否

	4
	■三联水嘴及安装
	规格：225×150×540mm (±5mm)含水嘴至地面间软连接
	套
	13 
	380 
	否

	5
	▲化学岛式学生台
	1.规格：2800×1400×850mm(±5mm)
2.台面：台面要求使用≥12.5mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.5mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，具有良好承重性.
3、箱体：整体采用优质冷轧钢板制作。
（1）实验台箱体部分使用模块化设计，可任意组合，主箱体采用积木组合重叠凸面设计；实验台箱体部分的稳定性、强度和耐久性、水平静载荷测试、垂直静压测试、水平冲击稳定性及水平耐久性、垂直耐久性和垂直冲击测试等性能指标均符合EN13150：2001 测试标准。钢制部件的表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件均去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
（2）门板
1）采用≥1.0mm 高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≥75μm 厚环氧树脂粉末。
2）门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。
（3）柜体采用≥1.0mm 高品质冷轧钢板，喷涂≥75μm 厚环氧树脂粉末，抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装。
（4）地围：规格≥40×120mm,使用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学。
（5）上梁:规格≥40×60mm，采用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面平整，承重能力强。
（6）五金配件：选用优质五金件。规格：上梁、地围≥200mm长
	个
	6 
	15000 
	是

	6
	试剂架
	规格：延米×350×400mm（±5mm）单层
1.试剂架立柱采用模具挤压成型镁铝合金,截面尺寸：≥42mm×92mm，铝材壁厚≥1.25mm，立柱内增加一条加强筋连接，增强立柱抗压承重力，立柱双面配置升降槽,顶部、底部配置全新PVC材质注塑成型的堵头及底座。
2.试剂架挂板采用≥1.5mm冷轧板，利用激光切割机切割成型。层板采用8-12mm厚的钢化玻璃，高低可根据需求无极调节。
3.试剂架护栏：护栏采用模具挤压成型的镁铝合金，规格≥16mm×40mm，厚度≥10mm，镶嵌另色色条。
	延米
	12 
	550 
	否

	7
	学生凳
	规格：D300*H400-540mm（±5mm）
材质：升降式，凳面为PU聚氨酯发泡一体成型，带透气孔，舒适耐用。采用坚固金属电镀落脚，五星脚垫。升降高度为400-540mm
	个
	48 
	114 
	是

	8
	教师电源控制台
	采用钢制喷塑抽屉式结构，≥5寸液晶触摸屏显示，具有时间温度等参数，定时开关机功能，刷卡密码开关、学生高低压四路输出控制，可控制学生输出低压（0-36V）任意点调节，输出电流45A，万能三孔输出插座。五孔阻燃插座，优质名牌电线。要求符合国家教育部教学电源标准JY/T0374-2004、JY0316-1999
	套
	1 
	10300 
	是

	9
	学生电源
	学生小盒：翻盖式防尘结构，液晶触摸控制显示，低压输出与教师输出一致，过载保护，每个学生可自己控制开关，输出0-30v直流低压，交流220v 输出
	个
	24 
	380 
	否

	10
	桌面通风装置(吸风罩)
	规格：170×1300mm(±5mm)活节弯曲隐蔽式
通风罩：选用ABS工程塑料制作的吸风罩，具有耐酸碱腐蚀、吸风罩口处设有防护网，可防止碎纸等杂物塞入吸风管，同时又不影响风量。
	套
	49 
	400 
	否

	11
	实验室通风机
	规格：1225*820*1100mm(±5mm)
（1）离心塑料通风机。功率≥4KW。变频调速；风量≥6800-12700m3/h。整间教室达到换气≥20次/小时，噪音50-55分贝以下，整个系统实现气流循环的闭环，使实验室空气清新，无毒无刺激气味。
（2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。
（3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准
（4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁可同室内装修保持一致，美观耐用
	台
	1 
	14450 
	否

	12
	风机进出口消音器及安装
	D500×1200mm(±5mm)，PVC
	套
	1 
	4000 
	否

	13
	风机减震器及安装
	阻尼弹簧减震器，外形尺寸：≥155*95*80mm，承载：≥80-120KG；国标铸铁外壳金属材质，安全性高实验寿命长；65锰弹簧，硬度大弹性好；加厚橡胶底座，稳定性强，减震效果佳；表面喷塑烤漆处理，做工精细光滑美观
	套
	1 
	400 
	否

	14
	6#风机引风口及安装
	D400×800mm(±5mm)，PVC
	个
	1 
	400 
	否

	15
	防雨帽
	Φ720×400×180Hmm(±5mm)，PVC
	个
	1 
	450 
	否

	16
	回风百叶窗及安装
	800×400mm(±5mm)，铝合金
	个
	2 
	300 
	否

	17
	实验室外风道加工及安装
	规格：520×260mm(±5mm)，玻璃钢材质，耐腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强.
	米
	23 
	500 
	否

	18
	防火阀
	规格：≥Φ400mm，铁质.70℃
	个
	1 
	950 
	否

	19
	风机通风控制系统
	液晶显示，变频调速器：≥5.5KW变频调速，具有过流、过压、过热保护，数码显示电压、电流和风机转数，采用模块化控制，可以调节各参数曲线，使用方便。控制面板镶嵌在教师主控台上。
	套
	1 
	4500 
	否

	20
	室内配管线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。地面以下结构层内铺设安装PC20阻燃管，主干电源采用4²BV塑铜线，插座连接线采用≥2.5²和1.5²，排风机电源线≥5*2.5².所用电源线应为国家标准线缆，安装时要符合国家现行电气施工标准。
	室
	1 
	4700 
	否

	21
	室内给排水管线及安装
	给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。
	室
	1 
	4480 
	否


1.6
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1.6  标准化学准备室
	
	

	1
	化学准备台
	规格：2400×1000×850mm(±5mm)
台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿双层加厚至≥25.4mm,下铣滴水槽。
结构：铝木框架结构
台身：采用模具成型的专用铝合金型材框架制作，镶装聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，按功能模块化设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。美观大方，设计科学合理，坚固耐用，安全人性化，尺寸为不小于45*26mm，外壁厚为≥1.5mm,内腔设计筋板为≥1.5mm。后立柱型材截面外形为矩型，尺寸≥30*25mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸≥30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。其它部位均采用≥1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。底脚：采用ABS全注塑防水防腐底脚，高低可调。预留：通风装置、实验水槽、水嘴、电源位置。
	个
	1 
	8900 
	是

	2
	智能通风橱
	规格：1500×850×2350mm(±5mm)
1.所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂经高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
2.通风柜结构
2.1通风柜为窄边款式,采用上下箱连体扣合式结构，方便现场组装。下柜体采用移动柜结构，柜体可以拉出方便水、电、气安装和维护；背板配置可安装水电气的功能板，方便随意更换和安装水电气配件。
2.2通风柜侧板采用不低于1.0优质冷轧钢板无拼缝整板柔性折弯而成。表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米。外形美观、承重力强。
2.3重要组件的相关技术要求：
2.3.1移动门模块为专用模具成型铝合金边框内嵌5mm钢化玻璃，破裂不飞溅，配置450mm抬起限位，使视窗高度在操作人员的呼吸区以下，建立一个人员与柜体内有害物质的隔离区多方位保障实验操作人员安全；
2.3.2同步带：通风柜升降采用新型同步带，同步带内侧成人字齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动不偏移，从而保证同步带不脱轨、不跳齿、不与通风柜的固定件有摩擦产生噪音。移动平稳，上下滑动自如，噪音小，可停留在任意高度。同步带抗拉强度≥200KG，可作为通风柜提拉门升降传动部件及信号传输线；
内含带防水盖插座≥4个，带LED照明灯，带控制电箱；带全钢双门活动柜2个；含水配件；
	个
	1 
	27800 
	是

	3
	化学排风药品柜
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，热胀冷缩不变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，极冷极热性能佳，强度高，安全性强。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白等）
门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白等）
	个
	5 
	4250 
	是

	4
	化学药品柜PP
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，热胀冷缩不变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，提升极冷极热性能，提高强度，提高安全性。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色可选:蓝、白等）
门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色可选:蓝、白等）
	个
	5 
	3500 
	是

	5
	化学仪器柜
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，热胀冷缩不变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，提升极冷极热性能，提高强度，提高安全性。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
	个
	20 
	3500 
	是

	6
	5#风机引风口及安装
	D300×620mm(±5mm)，PVC材质
	个
	1 
	330 
	否

	7
	柜顶槽型吸风罩及安装
	1000×420×280mm(±5mm)
	个
	1 
	400 
	否

	8
	风机进出口消音器及安装
	D460×400mm(±5mm)，PVC材质
	套
	1 
	3000 
	否

	9
	实验室通风机
	≥5#防腐蚀的PVC离心式变频调速风机，功率为≥2.2KW
	台
	1 
	9000 
	否

	10
	防雨帽
	D440mm(±5mm)，PVC材质
	个
	1 
	280 
	否

	11
	风机减震器及安装
	阻尼弹簧减震器，外形尺寸：≥155*95*80mm，承载≥80-120KG；国标铸铁外壳金属材质，安全性高实验寿命长；65锰弹簧，硬度大弹性好；加厚橡胶底座，稳定性强，减震效果佳；表面喷塑烤漆处理，做工精细光滑美观
	套
	1 
	400 
	否

	12
	实验室外风道加工及安装
	规格：520×260mm(±5mm)，玻璃钢材质，耐腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强
	米
	23 
	500 
	否

	13
	防火阀
	规格：Φ300mm(±5mm)，铁质70℃
	个
	1 
	850 
	否

	14
	通风系统接引
	药品柜与通风系统管道连接
	室
	1 
	2250 
	否

	15
	准备室配电箱
	规格：280*250*90mm(±5mm)。铁制，包括控制系统，多路控制，带漏电保护。
	套
	1 
	1455 
	否

	16
	五孔插座及接线安装
	满足现行国家标准，PVC材质，白色，五孔。
	个
	2 
	42 
	否

	17
	准备室配线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。
	室
	1 
	1100 
	否

	18
	准备台水槽及安装
	规格：550×450×310mm(±5mm)，PP
	套
	1 
	260 
	否

	19
	准备台水嘴及安装
	规格：230×170×550mm(±5mm)，铜质注塑。含水嘴至地面间软连接
	套
	1 
	380 
	否

	20
	准备室给排水管线安装
	给水采用优质专用PPR管软连接，地上每套水嘴设一控制阀门.排水采用优质PVC管连接，连接处密封。
	室
	1 
	1100 
	否


1.7
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1.7  生物实验室1（常规教学模式，解剖观察综合室）
	
	

	1
	生物教师演示台
	规格：2400*700*850mm (±5mm)
台面：台面使用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，具有良好承重性.
桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。                                                                        
结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。铰链：采用优质铰链。
	个
	2 
	6750 
	是

	2
	实验室水槽及安装
	规格：430×330×280mm(±5mm) 采用PP水槽，水槽为台下盆。
	个
	2 
	155 
	否

	3
	■三联高低位龙头
	规格：225×150×540mm(±5mm)
主体材料：
直管：采用≥ø23*1 mm管径的H63铜管制造。
臂管：采用≥ø19*1mm 管径的H63铜管制造。
鹅颈弯管：采用≥ø17 *0.8mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。
涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射
陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关≥50万次,静态最大耐压≥10 bar
开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适
含水嘴至地面间软连接
	个
	30 
	380 
	否

	4
	生物学生台
	规格：1200*600*780mm（±5mm）
1、台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。
2、台面一侧采用铝合金型材围栏，壁厚≥1.5mm，两端采用塑料围栏堵，与桌面底部托架连接固定；台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗，学生电源连接点位；专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
3、桌腿侧面采用铸铝模具腿，内部厚度≥4.0mm；顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，提供稳定和美观装饰作用；铝合金型材壁厚≥2.5mm；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚。
	个
	56 
	2900 
	是

	5
	多功能柱-2
	规格：340*210*735mm（±5mm）
材质：整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修
	个
	56 
	290 
	否

	6
	学生凳
	规格：D290H450-500mm(±5mm)
材质：ABS凳面，表面喷塑，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径290mm(±5mm)，升降高度为450-500mm。铁脚采用≥17*35*1.5mm优质异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。底脚为ABS注塑外套式脚垫。
	个
	112 
	114 
	是

	7
	钢塑水槽柜
	1、尺寸：450*600*855mm(±5mm)；
2、结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；整体造型美观
3、水槽：采用具有抗弯曲、抗拉伸、抗压强度；不导电、抗老化、耐高温、耐腐蚀、性能稳定、具备良好的阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面有沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部，为不同年级段的使用者提供便利。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。
4、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。
5、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。
	套
	28 
	1750 
	是

	8
	教师控制台
	钢制抽屉式结构，pvc面膜，教师主控总开关，带漏电保护，刷卡定时开关机，液晶显示，控制学生插座光源各四路输出，轻触开关，具有5vUSB充电插口≥两个，五孔220v插座≥一个。
	套
	2 
	2250 
	是

	9
	五孔插座及接线安装
	五孔一开，电压220V
	个
	56 
	240 
	否

	10
	学生LED光源
	产品尺寸：590（±5mm）*45mm * 100mm
材质：PMMA面罩+ABS；颜色：银灰色
光源：LED（80*0.1W/LED模块）；功率：LED9.5W
色温：4000K暖白光；额定电压：220V~/50Hz  国标
特点：光效均匀、美观大方，可转动调整光线方向；优质铝合金支架，耐用、耐腐蚀。
	套
	56 
	390 
	否

	11
	室内配管线及控制系统
	配电引线采用软管护套，内穿国标WDZ-BYJ低烟无卤阻燃电线。地面以下结构层内铺设安装JDG20mm金属线管，插座电源线规格≥3*2.5mm（预留≥1.8米）
	室
	2 
	5000 
	否

	12
	实验室给排水系统接引安装
	给水采用PPR优质专用给水管，规格≥De20、De25、De32，热熔连接，每个给水点设阀门De20一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接，规格≥De50、De75、De110，与水槽连接采用专用排水软连接反水湾，接口处密封件连接，选用密闭型地漏
	室
	2 
	4800 
	否

	13
	室内配管线及控制系统、实验室给排水系统接引安装（补充8人）
	配电引线采用软管护套，内穿国标WDZ-BYJ低烟无卤阻燃电线。地面以下结构层内铺设安装JDG20mm金属线管，插座电源线规格≥3*2.5mm（预留≥1.8米）
给水采用PPR优质专用给水管，规格≥De20、De25、De32，热熔连接，每个给水点设阀门De20一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接，规格≥De50、De75、De110，与水槽连接采用专用排水软连接反水湾，接口处密封件连接，选用密闭型地漏
	项
	2 
	1633 
	否


1.8
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1.8  标准生物准备室
	
	

	1
	生物准备台
	规格：2400×1000×850mm(±5mm)
台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿双层加厚至≥25.4mm，下铣滴水槽。
结构：铝木结构
台身：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。美观大方，设计科学合理，坚固耐用，安全人性化，尺寸为不小于45*26mm，外壁厚为≥1.5mm,内腔设计筋板为≥1.5mm。后立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。其它部位均采用≥1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。底脚：采用ABS全注塑防水防腐底脚，高低可调。预留：实验水槽、水嘴、电源位置。
	个
	1 
	8900 
	是

	2
	仪器柜
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，热胀冷缩不变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，提升极冷极热性能，提高强度，提高安全性。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色可选:蓝、白）门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
	个
	11 
	3500 
	是

	3
	标本柜（单面）
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，加强柜体的结构性，降低柜体因热胀冷缩而引起的变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，提升极冷极热性能，提高强度，提高安全性。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色可选:蓝、白）门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
	个
	7 
	3500 
	是

	4
	五孔插座及接线安装
	满足现行国家标准，PVC材质，白色，五孔。
	个
	2 
	42 
	否

	5
	准备台水槽及安装
	规格：550×450×310mm(±5mm)，材质：PP
	套
	1 
	260 
	否

	6
	准备台水嘴及安装
	规格：230×170×550mm(±5mm)，铜质注塑。含水嘴至地面间软连接。
	套
	1 
	380 
	否

	7
	准备室给排水管线安装
	给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。
	室
	1 
	1380 
	否

	8
	准备室配线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。地面以下结构层内铺设安装PC20阻燃管，插座连接线采用≥2.5²和1.5²，所用电源线应为国家标准线缆，安装时要符合国家现行电气施工标准。
	室
	1 
	1390 
	否


华东师范大学附属天津泰达学校
2.1
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	2.1  化学实验室2（分组模式）
	
	

	1
	教师演示台
	规格：2400*700*850mm (±5mm)
台面：使用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，具有良好承重性.
桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。                                                                        
结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。
滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。
铰链：采用优质铰链。
	个
	1 
	6750 
	是

	2
	洗眼器
	规格：240*50mm(±5mm)，钢塑，台式.
	套
	1 
	860 
	否

	3
	实验室水槽及安装
	规格：430×330×280mm (±5mm)采用PP水槽，水槽为台下盆。
	个
	13 
	155 
	否

	4
	■三联水嘴及安装
	规格：225×150×540mm (±5mm)含水嘴至地面间软连接
	套
	13 
	380 
	否

	5
	化学岛式学生台
	1.规格：2800×1400×850mm(±5mm)
2.台面：台面要求使用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，具有良好承重性.
3、箱体：整体采用优质冷轧钢板制作。
（1）实验台箱体部分使用模块化设计，可任意组合，主箱体采用积木组合、多层重叠凸面设计；实验台箱体部分的稳定性、强度和耐久性、水平静载荷测试、垂直静压测试、水平冲击稳定性及水平耐久性、垂直耐久性和垂直冲击测试等性能指标均符合EN13150：2001 测试标准。钢制部件的表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件均去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
（2）门板
1）采用≥1.0mm 高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≥75μm 厚环氧树脂粉末。
2）门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。
（3）柜体采用≥1.0mm 高品质冷轧钢板，喷涂≥75μm 厚环氧树脂粉末，抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装。
（4）地围：规格≥40×120mm,使用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学。
（5）上梁:规格≥40×60mm，采用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面平整，承重能力强。
（6）五金配件：选用优质五金件。规格：上梁、地围≥200mm长
	个
	6 
	15000 
	是

	6
	试剂架
	规格：延米×350×400mm（±5mm）单层
1.试剂架立柱采用模具挤压成型镁铝合金,截面尺寸：≥42mm×92mm，铝材壁厚≥1.25mm，立柱内增加一条加强筋连接，增强立柱抗压承重力，立柱双面配置升降槽,顶部、底部配置全新PVC材质注塑成型的堵头及底座。
2.试剂架挂板采用≥1.5mm冷轧板，利用激光切割机切割成型。层板采用≥8-12mm厚的钢化玻璃，高低可根据需求无极调节。
3.试剂架护栏：护栏采用模具挤压成型的镁铝合金，规格≥16mm×40mm，厚度≥10mm，镶嵌另色色条。
	延米
	12 
	550 
	否

	7
	学生凳
	规格：D300*H400-540mm（±5mm）
材质：升降式，凳面为PU聚氨酯发泡一体成型，带透气孔，舒适耐用。采用坚固金属电镀落脚，五星脚垫。升降高度为400-540mm
	个
	48 
	114 
	是

	8
	教师电源控制台
	采用钢制喷塑抽屉式结构，≥5寸液晶触摸屏显示，具有时间温度等参数，定时开关机功能，刷卡密码开关、学生高低压四路输出控制，可控制学生输出低压（0-36V）任意点调节，输出电流45A，万能三孔输出插座。五孔阻燃插座，优质名牌电线。要求符合国家教育部教学电源标准JY/T0374-2004、JY0316-1999
	套
	1 
	10300 
	是

	9
	学生电源
	具有防尘结构，液晶触摸控制显示，低压输出与教师输出一致，过载保护，每个学生可自己控制开关，输出0-30v直流低压，交流220v 输出
	个
	24 
	380 
	否

	10
	桌面通风装置(吸风罩)
	规格：170×1300mm(±5mm)活节弯曲隐蔽式
通风罩：选用ABS工程塑料制作的吸风罩，具有耐酸碱腐蚀、吸风罩口处设有防护网，可防止碎纸等杂物塞入吸风管，同时又不影响风量。
	套
	49 
	400 
	否

	11
	实验室通风机
	规格：1225*820*1100mm(±5mm)
（1）离心塑料通风机。功率：≥4KW。变频调速；风量≥6800-12700m3/h。整间教室达到换气≥20次/小时，噪音50-55分贝以下，整个系统实现气流循环的闭环，使实验室空气清新，无毒无刺激气味。
（2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。
（3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准
（4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。
	台
	1 
	14450 
	否

	12
	风机进出口消音器及安装
	D500×1200mm(±5mm)，PVC
	套
	1 
	4000 
	否

	13
	风机减震器及安装
	阻尼弹簧减震器，外形尺寸：≥155*95*80mm，承载：≥80-120KG；国标铸铁外壳金属材质，安全性高实验寿命长；65锰弹簧，硬度大弹性好；加厚橡胶底座，稳定性强，减震效果佳；表面喷塑烤漆处理，做工精细光滑美观。
	套
	1 
	400 
	否

	14
	6#风机引风口及安装
	D400×800mm(±5mm)，PVC
	个
	1 
	400 
	否

	15
	防雨帽
	Φ720×400×180Hmm(±5mm)，PVC
	个
	1 
	450 
	否

	16
	回风百叶窗及安装
	800×400mm(±5mm)，铝合金
	个
	2 
	300 
	否

	17
	实验室外风道加工及安装
	规格：520×260mm(±5mm)，玻璃钢材质，耐腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强.
	米
	23 
	500 
	否

	18
	防火阀
	规格：≥Φ400mm，铁质.70℃
	个
	1 
	950 
	否

	19
	风机通风控制系统
	液晶显示，变频调速器：≥5.5KW变频调速，具有过流、过压、过热保护，数码显示电压、电流和风机转数，采用模块化控制，可以调节各参数曲线，使用方便。控制面板镶嵌在教师主控台上。
	套
	1 
	4500 
	否

	20
	室内配管线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。地面以下结构层内铺设安装PC20阻燃管，主干电源采用4²BV塑铜线，插座连接线采用≥2.5²和1.5²，排风机电源线≥5*2.5².所用电源线应为国家标准线缆，安装时要符合国家现行电气施工标准。
	室
	1 
	4700 
	否

	21
	室内给排水管线及安装
	给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。
	室
	1 
	4480 
	否


2.2
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	2.2  标准化学准备室
	
	

	1
	化学准备台
	规格：2400×1000×850mm(±5mm)
台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿双层加厚至≥25.4mm,下铣滴水槽。
结构：铝木框架结构
台身：采用模具成型的专用铝合金型材框架制作，镶装聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，按功能模块化设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。前立柱型材外形美观大方，设计科学合理，坚固耐用，安全人性化，尺寸为不小于45*26mm，外壁厚为≥1.5mm,内腔设计筋板为≥1.5mm。后立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。其它部位均采用≥1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。底脚：采用ABS全注塑防水防腐底脚，高低可调。预留：通风装置、实验水槽、水嘴、电源位置。
	个
	1 
	8900 
	是

	2
	智能通风橱
	规格：1500×850×2350mm(±5mm)
1.所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂经高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
2.通风柜结构
2.1通风柜为窄边款式,采用上下箱连体扣合式结构，方便现场组装。下柜体采用移动柜结构，柜体可以拉出方便水、电、气安装和维护；背板配置可安装水电气的功能板，方便随意更换和安装水电气配件。
2.2通风柜侧板采用≥1.0优质冷轧钢板无拼缝整板柔性折弯而成。表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米。外形美观、承重力强。
2.3重要组件的相关技术要求：
2.3.1移动门模块为专用模具成型铝合金边框内嵌≥5mm钢化玻璃，破裂不飞溅，配置450mm抬起限位，使视窗高度在操作人员的呼吸区以下，建立一个人员与柜体内有害物质的隔离区，多方位保障实验操作人员安全；
2.3.2同步带：通风柜升降采用新型同步带，同步带内侧成人字齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动不偏移，从而保证同步带不脱轨、不跳齿、不与通风柜的固定件有摩擦产生噪音。移动平稳，上下滑动自如，噪音小，可停留在任意高度。同步带抗拉强度≥200KG，可作为通风柜提拉门升降传动部件及信号传输线。
内含带防水盖插座≥4个，带LED照明灯，带控制电箱；带全钢双门活动柜2个；含水配件；是
	个
	1 
	27800 
	是

	3
	化学排风药品柜
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，加强柜体的结构性，降低柜体因热胀冷缩而引起的变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，提升极冷极热性能，提高强度，提高安全性。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色可选:蓝、白）门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
	个
	5 
	4250 
	是

	4
	化学药品柜PP
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，加强柜体的结构性，降低柜体因热胀冷缩而引起的变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，提升极冷极热性能，提高强度，提高安全性。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色可选:蓝、白）门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色可选:蓝、白）
	个
	5 
	3500 
	是

	5
	化学仪器柜
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，加强柜体的结构性，降低柜体因热胀冷缩而引起的变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，提升极冷极热性能，提高强度，提高安全性。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
	个
	20 
	3500 
	是

	6
	5#风机引风口及安装
	D300×620mm(±5mm)，PVC材质
	个
	1 
	330 
	否

	7
	柜顶槽型吸风罩及安装
	1000×420×280mm(±5mm)
	个
	1 
	400 
	否

	8
	风机进出口消音器及安装
	D460×400mm(±5mm)，PVC材质
	套
	1 
	3000 
	否

	9
	实验室通风机
	≥5#防腐蚀的PVC离心式变频调速风机，功率为≥2.2KW
	台
	1 
	9000 
	否

	10
	防雨帽
	D440mm(±5mm)，PVC材质
	个
	1 
	280 
	否

	11
	风机减震器及安装
	阻尼弹簧减震器，外形尺寸：≥155*95*80mm，承载：≥80-120KG；国标铸铁外壳金属材质，安全性高实验寿命长；65锰弹簧，硬度大弹性好；加厚橡胶底座，稳定性强，减震效果佳；表面喷塑烤漆处理，做工精细光滑美观
	套
	1 
	400 
	否

	12
	实验室外风道加工及安装
	规格：520×260mm(±5mm)，玻璃钢材质，耐腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强.
	米
	23 
	500 
	否

	13
	防火阀
	规格：Φ300mm(±5mm)，铁质.70℃
	个
	1 
	850 
	否

	14
	通风系统接引
	药品柜与通风系统管道连接
	室
	1 
	2250 
	否

	15
	准备室配电箱
	规格：280*250*90mm(±5mm)。铁制，包括控制系统，多路控制，带漏电保护。
	套
	1 
	1455 
	否

	16
	五孔插座及接线安装
	满足现行国家标准，PVC材质，白色，五孔。
	个
	2 
	42 
	否

	17
	准备室配线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。
	室
	1 
	1100 
	否

	18
	准备台水槽及安装
	规格：550×450×310mm(±5mm)，PP
	套
	1 
	260 
	否

	19
	准备台水嘴及安装
	规格：230×170×550mm(±5mm)，铜质注塑。含水嘴至地面间软连接
	套
	1 
	380 
	否

	20
	准备室给排水管线安装
	给水采用优质专用PPR管软连接，地上每套水嘴设一控制阀门.排水采用优质PVC管连接，连接处密封。
	室
	1 
	1100 
	否


2.3
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	2.3  化学药品仓库
	
	

	1
	药品柜PP
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，加强柜体的结构性，降低柜体因热胀冷缩而引起的变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，提升极冷极热性能，提高强度，提高安全性。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
	个
	10 
	3500 
	是

	2
	通风系统接引
	药品柜与通风系统管道连接
	室
	1 
	1300 
	否

	3
	易制爆危化品储存柜
	尺寸 1840*900*510mm（H*W*D）(±5mm)
产品参数1.柜身壳体全部采用≥1.2mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用 ≥2.0mm 的一级冷轧钢板，表面经酸洗磷化，采用耐腐蚀型黄色环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。依照GB/T 10125-2012进行盐雾试验检测，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级2.柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用白色聚丙烯树脂板；柜底右侧设可调进风口，有PP可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ50mm的移动尼龙脚轮，便于危化品、易燃品毒害品存储柜移动。3. 配备三块三层阶梯式非焊接一体成型PP聚丙烯注塑层板。为确保阶梯层板的强度，层板主体部分厚度不低于4.5mm，加强筋的厚度不低于3.5mm，外框的厚度不低于4.5mm。4.2"(51mm)深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合国际盛漏规范。6.柜顶部中间有≥φ150mm出风口且风口中内置一个离心风机，最大风量大于300m3/h、最大转速不低于2550转/min、环境温度（-10-+70）℃控制开关设置柜体顶部的中间；当风机打开前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。7、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维；密封件：柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件符合GB16807-2009的要求。8、铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807-2009的要求。9、双机械锁：机械防盗锁为B级防盗，锁具配置符合GA/T 73标准。10、电源：应符合GB10409-2001中5.5要求。11、附加装置：应符合GB10409-2001中5.6要求。12、特殊安全性要求：双锁由两人分别保管，开启时两人应同时在场。13、温湿度、时控控制液晶面板操作系统a.柜体底部设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。b.柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于0.5m/s。c.配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。d.通风管道口径宜采用φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀、符合JGJ141的要求。e.柜体顶部配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0-99.9％RH(用户设定)
	个
	1 
	10000 
	是

	4
	易制毒危化品储存柜
	尺寸 1840*900*510mm（H*W*D）(±5mm)
产品参数1.柜身壳体全部采用≥1.2mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用 ≥2.0mm 的一级冷轧钢板，表面经酸洗磷化，采用耐腐蚀型黄色环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。依照GB/T 10125-2012进行盐雾试验检测，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级2.柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用白色聚丙烯树脂板；柜底右侧设可调进风口，有PP可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ50mm的移动尼龙脚轮，便于危化品，易燃品毒害品存储柜移动。3. 配备三块三层阶梯式非焊接一体成型PP聚丙烯注塑层板。为确保阶梯层板的强度，层板主体部分厚度不低于4.5mm，加强筋的厚度不低于3.5mm，外框的厚度不低于4.5mm。4.2"(51mm)深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合国际盛漏规范。6.柜顶部中间有≥φ150mm出风口且风口中内置一个离心风机，最大风量大于300m3/h、最大转速不低于2550转/min、环境温度（-10-+70）℃控制开关设置柜体顶部的中间；当风机打开前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。7、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维；密封件：柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件符合GB16807-2009的要求。8、铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807-2009的要求。9、双机械锁：机械防盗锁为B级防盗，锁具配置符合GA/T 73标准。10、电源：应符合GB10409-2001中5.5要求。11、附加装置：应符合GB10409-2001中5.6要求。12、特殊安全性要求：双锁由两人分别保管，开启时两人应同时在场。13、温湿度、时控控制液晶面板操作系统a.柜体底部设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。b.柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于0.5m/s。c.配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。d.通风管道口径宜采用φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀、符合JGJ141的要求。e.柜体顶部配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0-99.9％RH(用户设定)
	个
	1 
	10000 
	是


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品三年的免费上门保修。

2. 货到：2026年6月10日前全部货物安装调试完成（可支持分批次供货，具体供货要求按照采购人确认的订货单为准）。
3.付款方式：合同签订，货物全部安装调试完成并验收合格后采购人支付合同额的60%，验收合格满一年后采购人支付合同额的40%。供应商须提供合法有效的发票。

六、验收标准
符合现行国家标准要求。
七、其他要求
1. 提供所投产品3年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

2. 投标文件中提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。

3. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5. 提供现场技术培训。

