天津市人民医院手术室医疗设备项目（项目编号：TGPC-2024-A-0380）更正内容

采购清单部分更正内容如下：

一、★1. 投标产品实质性要求

所投产品（吊塔除外）须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

二、“第二部分  招标项目要求-（二）采购清单-2. 技术参数-序号2无影灯-需求条款”更正内容

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 无影灯 | 项 | 1 | 一、产品用途：提供手术时的灯光照明，满足临床的使用需求。 二、技术参数 （一）无影灯主体要求 1、所有手术灯均采用LED光源。 2、灯盘外形：采用多片式镂空结构，非封闭圆盘结构。 3、中置手柄：可徒手拆卸，方便清洗消毒，可耐受高温高压灭菌方式。 4、灯臂采用硬制铝合金材料制造，高强度、防腐蚀、易清洁、易维护。 5、灯臂关节：每个灯均≥6组。 6、采用镜面反射加透镜投射原理。 ★7、灯头直径：每个灯头的直径均≥630mm。 ★8、最高亮度：每个灯头均≥16万Lux。 9、具备光容量稳定技术，确保手术过程中光照亮度稳定，为手术提供稳定的照明亮度。 10、主光源（环境照明灯不算在内）亮度调节范围：≥20%～100%。 11、LED环境灯照明系统，可与主光源一键切换，满足腔镜手术环境的要求。光照强度≤500Lux，亮度可调。 ★12、光源寿命：≥55000小时。 13、色彩还原指数：Ra≥95；R9≥90。 14、具有故障报警功能，当LED出现故障时，手术灯会自动故障报警。 15、固定色温≥4200K；可选配色温可调功能，可调范围：3900K-4500K之间。 16、能量辐射：每个灯头均≤3.5mw/m²Lx。 17、光斑直径可调：每个灯头最小光斑直径均≥20cm，光斑直径调节范围≥5cm。 （二）无影灯配套摄像头要求 ★1.采用无线摄像头技术，信号无线传输。 2.摄像头可在不同灯头上切换安装。 3.图像传感器：1/3英寸CMOS； ★4.图像分辨率：≥1080p； 5.格式：16:9 6.输出信号支持HDMI； 7.焦距：f=5.1mm（广角端）至51mm（长焦端）； 8.变焦：光学变焦：X10；数字变焦：X6 9.白平衡：自动/手动； 10.防闪烁：配备 11.RS232接口：配备 12.内置自动对焦功能：配备 13.信噪比：>50dB。 （三）无影灯配套显示器支臂 1.显示器吊臂与手术灯采用同底座三点式安装结构。 2.显示器吊臂采用双臂结构，包括水平臂和弹簧臂。 3.显示器吊臂可悬挂一块显示器，支持显示器最大尺寸32”； 4.显示器吊臂最大承重21kg； 5.配备可消毒灭菌手柄，可采用高温压力蒸汽灭菌； 三、配置清单 （一）三头手术无影灯一套 （1）三灯头系统（含配套吊臂）一套 （2）安装组件1套 （3）消毒手柄1套 （4）电源系统1套 （二）双头手术无影灯五套；其中每套包含： （1）双灯头系统（含配套吊臂）一套 （2）安装组件1套 （3）消毒手柄1套 （4）电源系统 （三）无影灯配套摄像头2套 （四）无影灯配套显示器支臂3套 |

评分因素及评标标准：

“四、评分因素及评标标准”更正内容“序号7、8”

| 第二部分客观分（52分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足采购清单技术参数中加注“★”的需求条款，每证明1条得1分，最多17分 评标委员会根据投标文件中“技术点对点应答表”中提供的“技术支撑材料所在页码”所对应的材料进行评判，未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。 注：技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料，或加盖医疗器械注册证中代理人公章的技术证明材料，或进口产品制造商签署的技术证明材料，或加盖进口产品制造商国内授权机构公章的技术证明材料（注：须同时提供进口产品制造商与其国内授权机构的关系证明文件）。 若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效响应。 | 17 |
| 8 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得20分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足10条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥10条的，本项得0分 | 20 |