（五）技术要求

1.包1：声环境功能区自动监测系统建设项目

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	总体要求
	采购人提供承诺函，承诺
1、所投仪器设备需有详实的技术资料（如技术指标等，须加盖公章）；
2、免费提供所投仪器设备的中文版安装使用说明书（含软件说明书）、软件和维修手册；

3、技术规格项中如要求提供说明书、检定报告或检测测试报告等证明材料的，相关材料中的设备型号需与投标产品型号一致，否则视同无效证明。
	-
	-
	-
	-

	2
	声环境智能监测仪（含噪声监控管理软件）
	声环境智能监测仪

1.声环境智能监测仪应符合《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字〔2023〕1  3号）、《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ 90 6-2017）和《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ  90 7-2017）功能要求。应通过生态环境监测仪器设备适用性检测。（提供中国环境监测总站生态环境监测仪器质量监督检验中心检测报告作为证明）。

2.声环境智能监测仪由全天候户外传声器、噪声采集分析单元（或声级计）、数据存储单元、通信单元、电源、户外防护箱和安装支架组成；投标人所投声环境智能监测仪的全天候户外传声器、噪声采集分析单元（或声级计）应为同一品牌。

3. 声环境智能监测仪（或所投产品所用的声级计）应取得型式批准证书 （CPA）（需提供投标产品设备整机或所用声级计的型式批准证书扫描件证明，型号与中国环境监测总站生态环境监测仪器质量监督检验中心检测报告中的型号一致）。

4.符合《电声学 声级计 第1部分：规范》（GB/T 3785.1）对1级声级计的要求（需提供计量单位出具的检测报告扫描件或计量器具型式评价报告）。
5.
1KHz极线性范围：≥110dB(A)，提供计量器具型式评价报告扫描件，并加盖投标人公章。

6.数据采样频率应不小于 48 kHz，具备监测和上传每秒等效声级的功能。

7.应具有对超出某一限值（一般为监测点位所在功能区声环境质量标准限值）的声音的触发录音及远程回放功能。

8.▲声环境智能监测仪应具备稳定运行能力，-30℃~50℃环境温度条件下偏差≤±0.2dB（不确定度U=0.3dB）；稳定性：0-100%RH相对湿度条件下偏差≤±0.2dB（不确定度U=0.3dB）（提供中国环境监测总站生态环境监测仪器质量监督检验中心检测报告）
9.▲测量范围：测量下限不高于30dB(A)，测量上限不低于130dB(A)（提供中国环境监测总站生态环境监测仪器设备适用性检测报告扫描件）。

10.声环境智能监测仪数据存储容量配置不小于256G，用于相关监测数据的应急存储。原始数据、运行日志及超标时段录音数据（按照20%超标率计）存储时间应大于180天，噪声事件以MP3或WAV格式的声音文件和原始数据存储于监测终端。

11.远程控制功能：应支持WI-FI通讯协议，可通过笔记本电脑、智能平板机或智能手机等移动终端实现设备重启，远程电检查、接收数据等控制功能。

12.数据联网：设备应配备通信单元（包括但不限于数采仪或工控机、传输模块等），投标人须提供设备数据对接协议，并完成与监测数据平台的协议对接开发工作，保障监测数据可以与监控平台连接。支持 4G/5G无线专用网络和有线专用网络实现监测数据上传至指定管理平台。数据传输模式、传输流程、传输格式应满足《环境监测信息传输技术规定》（HJ660-2013）规定。设备应支持噪声自动监测实时数据和录音录像数据传输，出现通讯故障时应不影响数据正常采集及存储，故障恢复后应支持自动补传延误数据。具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能；
13.数据统计：测量参数应包含瞬时声级 LP、等效声级 Leq、累积百分声级 LN（N=5，10，50，90，95)最大声级 Lmax、最小声级 Lmin、标准差 SD 等；具有 A、C、Z 频率计权方式；具有 F、S、I 时间计权方式，采样时间间隔不大于 1s；具有远程设置统计分析时间功能，在自定义时间段内生成 Leq、LN、Lmax、 
Lmin、SD 及采集率等统计数据，能够同时生成小时统计和天统计数据（Ld、Ln、Ldn）；具有远程自检功能并可任意设定自检频次，示值偏差大于 0.5dB 时自动提示； 具有自动校时功能，系统中时钟的不一致性小于 2 秒，每天最大偏差小于 2 秒。
供电及安全

电源配置：内置蓄电池，市电中断后可自动切换由蓄电池供电，应满足无市电条件下正常工作24小时的要求(不接外部设备);蓄电池应具有充放电保护功能，支持扩展配置太阳能供电装置。

防护要求：供电部分绝缘电阻大于20MΩ,具有防雷设计，各独立部件有接地措施；具有漏电保护装置和防盗报警装置。
警告要求：具有低电提醒功能；高温、高压和有害等危险部位具有警示标识。

安全等级：设备电源无击穿环境湿度≥90%;设备电源无击穿电源(有效值)≥1200V。

设备结构和机箱要求：

1.▲自身噪声（声信号底噪）：≤20dB（A），提供计量器具型式评价报告扫描件，并加盖投标人公章。

2.机箱门非正常打开时应具有报警功能；

3.▲抗风性能要求：防风罩耐受 30m/s 风速持续吹拂条件下，防风罩无明显变形、无破损；在 10m/s 风速工况下，防风罩风噪声衰减量≥30dB (A)，降低气流风噪对测量结果的影响，保证监测数据可靠（提供第三方机构出具的检验检测报告扫描件）。

4.▲机箱防水防尘性能符合GB_T4208-2017外壳防护等 级(IP代码)中等级IP65的要求（提供第三方机构出具的检验检测报告扫描件）；

5.▲具有抗电磁干扰设计，符合GB/T18268.1-2010/IEC 61326-1：2005测量、控制和实验室用的电设备电磁  兼容性要求 第1部分：通用要求的标准要求（提供第三方机构出具的检验检测报告扫描件）；
6.支架结构材质为不锈钢，需具备防锈、防掉落及易维护特性，便于传声器的安装、拆卸和声校准操作。

基础结构施工及周边设施要求：

1.子站基础施工和结构安装应严格符合用户使用的相关要求。

2.子站有国家功能区声环境质量监测站点标识标牌。标牌上有监测子站基础信息等。标牌有警示提示及责任单位。 

3. 满足安装条件且确有必要的，应按照需方要求设置防护栏。
	套
	23
	否
	否

	3
	气象监测单元
	用于测定温度、湿度、大气压力、风速、风向及降雨量。
1.监测参数不低于以下要求：（1）风速：测量范围：0～60m/s，精度：±0.3m/s(≤10m/s时)，±3%（>10m/s时），分辨率：0.1m/s；（2）风向：测量范围：0～359.9°，精度±3°；（3）雨量：测量范围：0～5000mm，精度：±5%，分辨率：0.01mm；（4）温度：测量范围：-40℃～60℃，精度：±0.5℃，分辨率：0.1℃；（5）湿度：测量范围：0～100%，精度：±3%，分辨率：0.1%RH；（6）大气压：测量范围：300-1100hpa，精度：±3hpa，分辨率：0.1hpa。（提供产品说明书或产品彩页）
2.工作环境：温度范围：-40℃～+80℃；湿度范围：0～100%RH。（提供产品说明书或产品彩页）
3.防护要求：外壳和安装组件均采用防腐蚀、防紫外线材料，且防水性能良好。

4.数据接口：RS485/RS232或USB/SD卡，满足数据对接传输要求
5.数据存储：网络通信断开时，可自动存储采集数据。

6.其它要求：气象数据通过自动监测站的通讯单元传送到噪声智能管理模块，并具备标记风速和降水量等信息的功能。

7.▲防尘防水性能应符合《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T4208-2017）IP65要求。提供第三方机构出具的检验检测报告扫描件）
	台
	23
	否
	否

	4
	声源类型智能识别仪器
	1.声源类型智能识别仪器配备360度高清网络球机不低于200万像素，相关录像能够存储到声环境监测仪中，配备满足半年时长超标时段（按照20%超标率计）录像存储的硬盘；需实现与全向声学雷达联动，对噪声污染源方向进行抓拍录像。
2.声纹识别：
▲应支持自动识别典型自然环境声源（至少包含雨声、风 声、雷声、鸟叫、虫鸣、蛙鸣的声音识别能力）及建筑施工、工业、交通、生活等典型城市噪声源，识别准确率不低于85%，识别响应时间≤3s（提供第三方机构出具的检验检测报告扫描件）。
3.承诺服务期内根据国家新增对声源处理相关规范、要求进行系统升级以满足国家要求（提供承诺函，加盖投标人公章）。

4.分析方法：模型分析/数据库/神经元网络/声纹识别中至少一种。

5.▲频率响应范围：满足 50Hz～12.5kHz（≤1dB）（提供法定计量检测机构出具的检测报告）。

6.▲全向声学雷达定位精度：水平方向角度定位误差≤5°，垂直方向角度定位误差≤5°,极角探测范围0-359.9°（提供第三方机构出具的检验检测报告扫描件）。

7.信噪比：≥65dB
8.通道数：≥8 通道
	台
	20
	否
	否

	5
	车流量监测仪
	1.具有车型分类功能（如大型车、中、小型车等）并可记录车流量，用于辅助道路交通噪声监测。

2.符合标准：符合《交通信息采集微波交通流检测器》(GB/T20609-2023)（提供第三方机构出具的检验检测报告扫描件）。

3.原理：断面检测微波雷达。

4.外观要求：户外固定安装，安装连接件设置水平、垂直角度调节。

5.▲防护等级：外壳防护等级《外壳防护等级》(GB/T 4208-2017)IP65级（提供第三方机构出具的检验检测报告扫描件）。

6.设备稳定性：在环境温度-20℃～70℃范围内正常工作，在环境湿度0～90%RH范围内正常工作。（提供产品说明书或产品彩页）

7.检测性能不受光照、灰尘及风雨雾雪等外界环境影响。

8.安装方式：侧装，可检测车道不少于双向8车道，覆盖范围40m以上，车道宽度：2m-5m范围可调。（提供产品说明书或产品彩页）

9.精度要求：车流量≥95%、车速精度≥95%。（提供产品说明书或产品彩页）

11.供电方式：220±30V,50±1Hz。

12.内置存储：FLASH内存≥8MB,具备USB/RS232/RS485/RJ45/SD卡接口；TCP/IP接口。

13.配套辅助设施：微波雷达安装杆体。
	台
	3
	否
	否

	6
	网关
	1.应采用专网或虚拟专网（VPN）加密方式保障数据安全传输；

2.中标方需配合甲方完成网关配置，确保子站数据上报至指定平台。
	台
	20
	否
	否

	7
	设备安装与验收要求
	设备安装与验收应满足《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求（试行）》（总站物字[2023]13号）要求。

1、开箱检查

（1）仪器设备应无破损、变形，无明显缺陷，型号、数量应与设备清单一致。

（2）仪器设备应在明显位置标示仪器的产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、出厂编号、制造日期、准确度等级和制造商等信息。

（3）每台噪声监测子站整机（含带风罩的户外传声器）须提供依据JJG 1095（或JJG 778）出具的仪器检定合格证书。

（4）应包含安装说明书（图纸）、使用说明书、仪器产品合格证书、保修卡等。

2、基础施工

噪声监测子站基础施工应符合用户使用的相关要求，保障仪器设备安装牢固，传声器支架结构应满足防生锈、防掉落、易维护等要求，便于传声器安装、拆卸和声校准操作。

3、调试

安装完毕后进行仪器调试，噪声监测子站采集到的数据可正常上传至指定的服务器。

4、试运行

（1） 试运行周期不小于7 天，试运行结束后，每台设备运行状态应正常（试运行前校准，试运行结束后校验，偏差不大于0.5 dB），数据信息传输应准确，数据采集率应大于95 %。

（2）试运行期间，采用手工监测仪器对所有监测点位的噪声监测子站进行不少于24 小时的连续比对测试，手工监测数据和自动监测数据各小时等效声级偏差绝对值不得超过1.0 dB。

（3）试运行期间不得进行任何形式的仪器维护，因故障等造成运行中断，恢复正常后重新开始试运行。

5、验收

系统试运行合格后进行验收。验收内容应包括自动监测子站仪器检定合格证书，系统技术参数与招标文件、合同条款的符合性，试运行结果，以及其他要求的符合性。
	项
	1
	否
	否

	8
	其他要求
	中标人需负责上述设备的5年维保服务。功能区噪声监测子站全部设备需按照《功能区声环境质量自动监测技术规范（HJ 906-2017）》、《环境噪声自动监测系统技术要求（HJ 907-2017）》和《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》（总站物字〔2024〕6号）的相关要求进行维护保养，确保设备运行满足相关标准要求。提供加盖公章的承诺函。
	年
	5
	否
	否


2.包2：生态质量监测专用器材采购项目
	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	实质性技术条款原因说明

	1


	全画幅微单超远摄变焦镜头
	1、全画幅微单超远摄变焦镜头一枚，远摄端600mm及以上；最大光圈f6.3及以上。
	套
	1
	否
	-

	
	
	2、需与全画幅微单相机匹配兼容使用。
	
	
	
	

	
	
	3、具备自动对焦马达，支持自动对焦。
	
	
	
	

	
	
	4、支持防抖功能。
	
	
	
	

	
	
	5、重量：不超过2500克。
	
	
	
	

	
	
	6、含镜头遮光罩、镜头盖、镜头后盖、滤镜、三脚架座、背带、镜头软包等原装及适配标准配件。
	
	
	
	

	2
	全画幅微单增距镜
	1、2套分别为1.4倍、2倍增距镜各1套。
	套
	2
	否
	-

	
	
	2、镜筒内壁具有黑色消光涂层，可以吸收内部杂散光。
	
	
	
	

	
	
	3、镜头采用防尘防滴设计，保证户外使用。
	
	
	
	

	
	
	4、含镜头盖、镜头后盖、镜头软包等原装及适配标准配件。
	
	
	
	

	3
	旋翼式无人机
	1、具备不小于1/1.3英寸4800万像素广角相机（等效焦距24mm）、不小于1/1.3英寸4800万像素中长焦相机（等效焦距70mm）、不小于1/1.5英寸4800万像素长焦相机（等效焦距168mm）、不低于1800米激光测距模块、不小于640*512分辨率热成像相机（等效焦距53mm）、≧100米照亮距离近红外补光灯。
	套
	1
	否
	-

	
	
	2、至少具备图传支持25公里高清传输、最大支持112X变焦、内置全新人、车、船目标检测AI模型、全彩夜视、黑白夜视、3向正射摆拍、5向倾斜摆拍、遥控器支持生成粗模快速生成精细建模贴近航线、测绘作业报告自动生成等功能。
	
	
	
	

	
	
	3、具备高质量二三维模型输出功能和1:500高精度测绘功能：通过照片迅速生成高精度三维模型、点云、真正射影像（TDOM）和数字表面模型（DSM），采集数据与智能算法深度融合，达到免像控条件下的厘米级测绘精度，支持三维网络模型、点云和二维地图等多种成果输出，满足1:500的生态监测测绘精度。
	
	
	
	

	
	
	4、至少含无人机电池（不少于6块，不低于6700毫安时）、遥控器、充电器、充电管家、云台保护罩、桨叶（不少于4对，用2备2）、AC线、USB-C至USB-C数据线、USB-A至USB-C数据线、安全箱、安全箱单肩带。
	
	
	
	

	
	
	5、提供常规保养服务及保险保障服务至少1年：至少包括深度清洁、部件检测、升级校准、易损件更换等常规保养服务；以及保额（不低于35000）内不限次数免费维修无需二次付费，20万及以上保额三责险，1次/年飞丢保、1年不低于2块块的电池换新服务（在正常使用电池的过程中发生的电池损坏，原厂需要免费进行更换）保险保障服务。
	
	
	
	

	
	
	6、提供厂商无人机操作人员培训：测绘及数据处理培训不少于10天，协助开展无人机飞行服务不少于10次。
	
	
	
	

	4
	RTK设备
	支持五星十九频（GPS），RTK精度：水平：0.8 cm+ 1 ppm(RMS)，垂直：1.5 cm+ 1 ppm(RMS)，倾斜测量精度：8mm+0.7mm/°tilt（30°内精度<2cm）中继站可中继无人机的最大距离，不小于20km，中继模式工作时间，不少于4小时，中继模式下，支持中继链路上的障碍物检测。当链路被楼，山等遮挡时，会自动告警提醒。
	台
	2
	否
	-


（六）商务要求

包1：声环境功能区自动监测系统建设项目

	序号
	需求条款
	具体要求
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	1
	报价要求
	1、投标报价以人民币填列。
	否
	/

	
	
	2、投标人的报价应包括：人员费用、服务费用、材料费用、管理费及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。
	否
	/

	
	
	3、验收相关费用由投标人负责。
	否
	/

	2
	服务要求
	1、服务日期：投标人应在合同签订之日起45日内完成设备交付及现场安装，60日内完成调试。（特殊情况以合同为准）。
	否
	/

	
	
	2、服务地点：天津市行政区域内（特殊情况以合同为准）。
	否
	/

	
	
	3、投标人提供详细的服务方案，包括设备供货、设备安装、设备调试以及维保运行，并在维保期间提供至少1人的驻场技术支持，维保期间设备运行故障导致出现停运，应在48小时内采取有效措施恢复正常运行。
	否
	/

	3
	付款方式
	签订合同之日起15个工作日内支付合同金额的40%；完成调试并提供交付、安装、调试报告，且通过初步验收后15个工作日内支付合同金额的50%；完成初步验收后15个工作日内，中标方提供合同金额10%的履约保函（保函到期日不早于验收日期后一年），需求方支付合同金额的10%（特殊情况以合同为准）。
	否
	/

	4
	验收标准
	按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。验收相关费用由投标人负责。
	否
	/


包2：生态质量监测专用器材采购项目

	序号
	需求条款
	具体要求
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	1
	报价要求
	1、投标报价以人民币填列。
	否
	/

	
	
	2、投标人的报价应包括：人员费用、服务费用、材料费用、管理费及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。
	否
	/

	
	
	3、验收相关费用由投标人负责。
	否
	/

	2
	服务要求
	1、服务日期：投标人应在合同签订之日起45日内完成设备交付及现场安装，60日内完成调试（特殊情况以合同为准）。
	否
	/

	
	
	2、服务地点：天津市行政区域内（特殊情况以合同为准）。
	否
	/

	
	
	3、投标人提供详细的服务方案，包括设备供货、设备安装、设备调试以及维保运行。
	否
	/

	3
	付款方式
	签订合同之日起15个工作日内支付合同金额的40%；完成调试并提供交付、安装、调试报告，且通过初步验收后15个工作日内支付合同金额的50%；完成初步验收后15个工作日内，中标方提供合同金额10%的履约保函（保函到期日不早于验收日期后一年），需求方支付合同金额的10%（特殊情况以合同为准）。
	否
	/

	4
	验收标准
	按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。验收相关费用由投标人负责。
	否
	/




