#### （五）技术要求

| 序号 | 采购物品名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯氮气 | 瓶 | 37 | 1.氮气纯度：≥99.999%； 2.40L钢瓶包装，充装压力≥10Mpa（20℃）； |
| 2 | 高纯氦气 | 瓶 | 16 | 1.氦气纯度：≥99.999%； 2.40L钢瓶包装，充装压力≥10Mpa（20℃）； |
| 3 | 醛酮采样管 | 包 | 6 | 1.规格1g/6ml，20ea/pk 2.内部为涂渍 2,4 - 二硝基苯肼（DNPH） 的硅胶填充柱 |
| 4 | 除臭氧小柱 | 包 | 3 | 1.规格1.4g,2.5ml,40ea/pk，与3号醛酮采样管串联使用 2.内部填充粒状碘化钾（KI） |
| 5 | 采样膜 | 盒 | 17 | 适用于先河公司Xact-625型号无机元素监测仪； |
|  |  |  |  | - 在仪器采样周期60min的条件下，滤带使用时长不小于25天； - 材质：石英纤维滤带 |
| 6 | 激发管球 | 个 | 1 | 适用于先河公司Xact-625型号无机元素监测仪； |
|  |  |  |  | 1.原厂同型号产品，同尺寸、同定位、同安装孔位，直接替换； 2.能保证有效工作寿命不低于15000小时 |
| 7 | VOCs组分气体 | 瓶 | 2 | 1.浓度为1ppm（全部组分），底气为氮气； 2.成分为溴代氯甲烷，1,4-二氟苯，氯苯-D5，4-溴氟苯； 3.4L装，附带标气证书。 |
| 8 | VOCs组分气体 | 瓶 | 1 | 1.浓度为1ppm（全部组分），底气为氮气； 2.成分117种VOCs； 3.1L装，附带标气证书。 |
| 9 | 离子源灯丝 | 个 | 26 | 适用于武汉天虹公司TH-300B型VOCs检测系统质谱部分； |
|  |  |  |  | 能保证单枚灯丝使用寿命不低于80天 |
| 10 | ★CO2去除管 | 个 | 81 | 适用于武汉天虹公司TH-300B型VOCs检测系统； |
|  |  |  |  | 1.CO2捕集效率≥95%，经过去除管的CO2浓度降至≤1 ppm 2.更换后10日内色谱图中不会出现 CO2干扰峰 |
| 11 | 黑炭过滤器 | 个 | 4 | 适用于赛克玛公司AE33型黑炭监测仪； |
|  |  |  |  | 1.快插结构设计，接口为φ3/8； 2.能够承受5LPM流量不发生损坏 |
| 12 | 黑炭滤带 | 盒 | 12 | 适用于赛克玛公司AE33型黑炭监测仪； |
|  |  |  |  | 1.玻璃纤维材质，滤带宽25mm 2.两个采样点中心间距2cm情况下，具有不少于1500采样点； |
| 13 | TO-15 66组分标气 | 瓶 | 2 | 1.氮中66组分TO15，1ppm； 2.4L装，附带标气证书。 |
| 14 | 氮中13种醛酮类标气 | 瓶 | 2 | 1.氮中13种醛酮类，1ppm； 2.4L装，附带标气证书。 |
| 15 | PAMS57标气 | 瓶 | 2 | 1.氮中PAMS57种组分，1ppm； 2.4L装，附带标气证书。 |
| 16 | 石墨卡套 | 套 | 5 | 适用于雪迪龙公司走航车载PTR-TOF 4000c型VOCS监测仪； |
|  |  |  |  | 1/8“VESPEU/GRAPHITE卡套。 |
| 17 | 前级泵密封组件 | 套 | 2 | 适用于雪迪龙公司走航车载PTR-TOF 4000c型VOCS监测仪； |
|  |  |  |  | nXDS系列 密封组件。 |
| 18 | 阴极 | 个 | 4 | 适用于雪迪龙公司走航车载PTR-TOF 4000c型VOCS监测仪； |
|  |  |  |  | D9837C / 1。 |
| 19 | 阴极螺钉支架 | 个 | 14 | 适用于雪迪龙公司走航车载PTR-TOF 4000c型VOCS监测仪； |
| 20 | PTFE过滤膜 | 盒 | 2 | 2um，47mm，每盒不少于25片 |
| 21 | CF法兰用铜密封垫片 | 个 | 2 | 适用于雪迪龙公司走航车载PTR-TOF 4000c型VOCS监测仪； |
| 22 | 活性炭过滤器（稀释法用） | 个 | 2 | 适用于雪迪龙公司走航车载PTR-TOF 4000c型VOCS监测仪； |
| 23 | PSL 35nm-纳米微粒尺寸标准微粒子 | 瓶 | 1 | 可溯源至 NIST 标准，附校准证书。 |
| 24 | PSL 100nm-纳米微粒尺寸标准微粒子 | 瓶 | 1 | 可溯源至 NIST 标准，附校准证书。 |
| 25 | PSL 200nm-纳米微粒尺寸标准微粒子 | 瓶 | 1 | 可溯源至 NIST 标准，附校准证书。 |
| 26 | PSL 500nm纳米微粒尺寸标准微粒子 | 瓶 | 1 | 可溯源至国家计量院，附校准证书。 |
| 27 | HEPA胶囊过滤器 | 个 | 4 | 1.过滤效率：H13 2.1/4倒钩或FNPT内螺纹，适配软管 |
| 28 | 3772 饱和吸液滤芯 | 个 | 1 | 1.2ea/pk 2.类型：旋装式； 3.吸水容量≥30mL |
| 29 | 碳黑管 | 个 | 20 | 1.内部填充粒状活性炭，比表面积 ≥ 1000 m²/g； 2.长度100mm、外径6 mm，两段式填充（前段 100 mg / 后段 50 mg）中间石英棉分隔 |
| 30 | 流量校准器4146 | 个 | 1 | 1.可溯源至 NIST 标准，附校准证书； 2.流量范围：0.01～20 L/min |
| 31 | 采样泵进口过滤器 | 个 | 6 | 配合27、28号过滤器等使用 |
| 32 | 正丁醇 | 瓶 | 20 | 1.分析纯AR ≥99.5%； 2.500ml/瓶 |
| 33 | 变色硅胶 | 瓶 | 40 | 1.2-4mm粒度有钴蓝色硅胶； 2.500g/瓶 |
| 34 | 氨气标准气 | 瓶 | 1 | 1.4L，10 ppm，氮中氨； 2.附带标气证书 |
| 35 | 氨洗涤剂 | 套 | 1 | 用于氨在线监测仪 |
| 36 | 颗粒物监测仪器标准膜 | 套 | 1 | 用于β射线法颗粒物标准膜校准 |
| 37 | MSA试剂盒 | 个 | 1 | 适用于Thermo公司URG9000型在线离子色谱仪； |
|  |  |  |  | 1.能够提供在0.1～100 mM MSA淋洗液 2.能够为CR-TC连续再生捕获柱提供5V的电压反馈信号 |
| 38 | KOH试剂盒 | 个 | 1 | 适用于Thermo公司URG9000型在线离子色谱仪； |
|  |  |  |  | 1.能够提供在0.1～100 mM KOH淋洗液； 2.能够为CR-TC连续再生捕获柱提供5V的电压反馈信号 |
| 39 | 阴离子保护柱 | 个 | 1 | 适用于Thermo公司URG9000型在线离子色谱仪； |
|  |  |  |  | 提供安装和校验服务 |
| 40 | 阴离子色谱柱 | 个 | 1 | 适用于Thermo公司URG9000型在线离子色谱仪； |
|  |  |  |  | 提供安装和校验服务 |
| 41 | 阴离子抑制器 | 个 | 1 | 适用于Thermo公司URG9000型在线离子色谱仪； |
|  |  |  |  | 提供安装和校验服务 |
| 42 | 阳离子保护柱 | 个 | 1 | 适用于Thermo公司URG9000型在线离子色谱仪； |
|  |  |  |  | 提供安装和校验服务 |
| 43 | 阳离子色谱柱 | 个 | 1 | 适用于Thermo公司URG9000型在线离子色谱仪； |
|  |  |  |  | 提供安装和校验服务 |
| 44 | 阳离子抑制器 | 个 | 1 | 适用于Thermo公司URG9000型在线离子色谱仪； |
|  |  |  |  | 提供安装和校验服务 |
| 45 | 在线过滤头 | 个 | 13 | 适用于Thermo公司URG9000型在线离子色谱仪； |
|  |  |  |  | 孔径Ф=1.0μm， PEEK材质； |
| 46 | 石英衬管 | 个 | 1 | 适用于先河公司 RT4 OC/EC分析仪； |
|  |  |  |  | 保证仪器密封性 |
| 47 | 溶蚀器碳膜片 | 盒 | 1 | 适用于先河公司 RT4 OC/EC分析仪； |
|  |  |  |  | 不少于25片/盒，能有效滤除样气中的的挥发性有机物组分 |
| 48 | 玻璃纤维纸带 | 盒 | 4 | 适用于thermo-5030i β射线法PM2.5走航监测仪； |
|  |  |  |  | 每卷纸带不低于28天连续监测 |
| 49 | 气水分离器芯 | 个 | 10 | 串联于监测设备气路中，用于剔除空气中的水分和颗粒物等杂质，保证样气干燥和清洁 |
| 50 | 辅助材料 | 套 | 1 | 1.1/4特氟龙材质空气采样管50米，配套保温管50米； 2.二通电磁阀10个；三通电磁阀20个； 3.三通特氟龙接头（配卡套）20个； 4.DB9接头20个； 5.网线50米； 6.柔软无尘不掉毛的泡沫棉棒2包，100ea/pk； 7.常用工具一套：电烙铁（含焊锡）1个；大中小三个规格十字螺丝刀、一字螺丝刀各1套；小型英制内六角扳手1套；小型活口扳手2把等 |

# 注：加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

#### （六）商务要求

1、报价要求

a. 投标报价以人民币填列。

b. 投标人的报价应包括：货物货款、运输费、运输保险费、检测验收、交付后维保及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场进行符合性检查合格后的最终优惠价格。

2、服务要求

a. 提供所投产品1年的免费上门保修。

b. 提供原厂标准的专用材料价格清单及折扣率，保修期内若出现质量问题应免费更换新的产品。

3、交货要求

a. 交货期：

货到时间：第一批耗材自签订合同之日起 30 日内到货，第二批次待采购人通知之日起 30 日内到货，不晚于2026年10月31日（特殊情况以合同为准）。

b. 交货地点：天津市南开区复康路19号（特殊情况以合同为准）。

4、付款方式

签订合同后 10 个工作日内预付合同总额的 40%；每批次专用材料到货后（标气及部分专材存在有效期需按甲方要求分批交付）进行符合性检查验收，全部专材交付且验收合格后10个工作日内支付合同总额的50%；同时，中标供应商向采购人提供合同总额10%的履约保函（此保函的递交、退还、罚没和有效期以合同为准），采购人支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）。

5、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

#### 6、验收标准

按技术要求逐个或抽样验收，详见下表。

| 序号 | 备品备件名称 | 第一批次 到货数量 | 第二批次 到货数量 | 总数量 | 单位 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯氮气 | 20 | 17 | 37 | 瓶 | 逐个检查 |
| 2 | 高纯氦气 | 9 | 7 | 16 | 瓶 | 逐个检查 |
| 3 | 醛酮采样管 | 3 | 3 | 6 | 包 | 抽样检查 |
| 4 | 除臭氧小柱 | 1 | 2 | 3 | 包 | 抽样检查 |
| 5 | 采样膜 | 12 | 5 | 17 | 盒 | 抽样检查 |
| 6 | 激发管球 | 1 | - | 1 | 个 | 逐个检查 |
| 7 | 内标气 | 1 | 1 | 2 | 瓶 | 逐个检查 |
| 8 | 外标气 | 1 | - | 1 | 瓶 | 逐个检查 |
| 9 | 离子源灯丝 | 14 | 12 | 26 | 个 | 抽样检查 |
| 10 | CO2去除管 | 50 | 31 | 81 | 个 | 抽样检查 |
| 11 | 黑炭过滤器 | 4 | - | 4 | 个 | 逐个检查 |
| 12 | 黑炭滤带 | 12 | - | 12 | 盒 | 抽样检查 |
| 13 | TO-15 66组分标气 | 1 | 1 | 2 | 瓶 | 逐个检查 |
| 14 | 氮中13种醛酮类标气 | 1 | 1 | 2 | 瓶 | 抽样检查 |
| 15 | PAMS57标气 | 1 | 1 | 2 | 瓶 | 逐个检查 |
| 16 | 石墨卡套 | 5 | - | 5 | 套 | 抽样检查 |
| 17 | 前级泵密封组件 | 2 | - | 2 | 套 | 抽样检查 |
| 18 | 阴极 | 4 | - | 4 | 个 | 抽样检查 |
| 19 | 阴极螺钉支架 | 14 | - | 14 | 个 | 抽样检查 |
| 20 | PTFE过滤膜 | 2 | - | 2 | 盒 | 逐个检查 |
| 21 | CF法兰用铜密封垫片 | 2 | - | 2 | 个 | 逐个检查 |
| 22 | 活性炭过滤器（稀释法用） | 2 | - | 2 | 个 | 逐个检查 |
| 23 | PSL 35nm-纳米微粒尺寸标准微粒子 | 1 | - | 1 | 瓶 | 逐个检查 |
| 24 | PSL 100nm-纳米微粒尺寸标准微粒子 | 1 | - | 1 | 瓶 | 抽样检查 |
| 25 | PSL 200nm-纳米微粒尺寸标准微粒子 | 1 | - | 1 | 瓶 | 逐个检查 |
| 26 | PSL 500nm纳米微粒尺寸标准微粒子 | 1 | - | 1 | 瓶 | 逐个检查 |
| 27 | HEPA胶囊过滤器 | 4 | - | 4 | 个 | 抽样检查 |
| 28 | 3772 饱和吸液滤芯 | 1 | - | 1 | 个 | 逐个检查 |
| 29 | 碳黑管 | 20 | - | 20 | 个 | 抽样检查 |
| 30 | 流量校准器4146 | 1 | - | 1 | 个 | 逐个检查 |
| 31 | 采样泵进口过滤器 | 6 | - | 6 | 个 | 抽样检查 |
| 32 | 正丁醇 | 12 | 8 | 20 | 瓶 | 抽样检查 |
| 33 | 变色硅胶 | 20 | 20 | 40 | 瓶 | 抽样检查 |
| 34 | 氨气标准气 | 1 | - | 1 | 瓶 | 逐个检查 |
| 35 | 氨洗涤剂 | 1 | - | 1 | 套 | 逐个检查 |
| 36 | 颗粒物监测仪器标准膜 | 1 | - | 1 | 套 | 逐个检查 |
| 37 | MSA试剂盒 | 1 | - | 1 | 个 | 逐个检查 |
| 38 | KOH试剂盒 | 1 | - | 1 | 个 | 逐个检查 |
| 39 | 阴离子保护柱 | - | 1 | 1 | 个 | 逐个检查 |
| 40 | 阴离子色谱柱 | 1 | - | 1 | 个 | 逐个检查 |
| 41 | 阴离子抑制器 | 1 | - | 1 | 个 | 逐个检查 |
| 42 | 阳离子保护柱 | - | 1 | 1 | 个 | 逐个检查 |
| 43 | 阳离子色谱柱 | 1 | - | 1 | 个 | 逐个检查 |
| 44 | 阳离子抑制器 | 1 | - | 1 | 个 | 逐个检查 |
| 45 | 在线过滤头 | 13 | - | 13 | 个 | 抽样检查 |
| 46 | 石英衬管 | 1 | - | 1 | 个 | 逐个检查 |
| 47 | 溶蚀器碳膜片 | 1 | - | 1 | 盒 | 逐个检查 |
| 48 | 玻璃纤维纸带 | 4 | - | 4 | 盒 | 抽样检查 |
| 49 | 气水分离器芯 | 10 | - | 10 | 个 | 抽样检查 |
| 50 | 辅助材料 | 1 | - | 1 | 套 | 抽样检查 |