附件

项目需求书

# 一、项目背景

为充实我中心服务劳模、职工疗休养的康复理疗硬件配置，提升疗休养服务的专业性与保障能力，现申请购置7台全总补助康复理疗设备。

# 二、项目预算

总预算共55万元。

# 三、资格要求

（一）产品：

医疗器械产品分为医疗器械备案证明和医疗器械注册证两种资质。

1.属于医疗器械第一类中的产品应提供医疗器械备案证明。

2.属于医疗器械第二类和第三类中的产品应提供医疗器械注册证。

（二）供应商：

1.制造商：

（1）所投产品属于医疗器械分类管理中第一类的产品，应提供医疗器械生产企业备案证明文件。

（2）所投产品属于医疗器械分类管理中第二类和第三类的产品，应提供医疗器械生产企业许可证。

2.销售商：

（1）所投产品属于医疗器械分类管理中第一类，无须提供任何资质

（2）所投产品属于医疗器械分类管理中第二类的产品，应提供医疗器械经营企业备案证明文件

（3）所投产品属于医疗器械分类管理中第三类的产品，应提供医疗器械经营企业许可证。

（三）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2023年度财务报告扫描件。

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（四）本项目不接受联合体投标。

# 四、服务期

1.货到时间：签订合同之日起20个工作日内（特殊情况以合同为准）。

2.安装（施工）完成：货到之日起10个工作日内（特殊情况以合同为准）。

3.此次项目提供所投产品不低于3年的免费上门保修服务。

# 五、服务地点

交货地点：天津市和平区大理道64号/河北省秦皇岛市北戴河区东经路7号（特殊情况以合同为准）。

# 六、付款方式

签订合同后15个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的60%，验收合格一年后支付10%。（特殊情况以合同为准）。

# 七、技术要求

★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

（二）采购清单

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跑台 | 见技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 功率自行车 | 见技术参数 | 台 | 1 |
| 3 | 深层肌肉振动仪 | 见技术参数 | 台 | 1 |
| 4 | 磁振热治疗仪 | 见技术参数 | 台 | 1 |
| 5 | 微高压氧舱 | 见技术参数 | 台 | 1 |
| 6 | 水漂浮床 | 见技术参数 | 台 | 1 |
| 7 | 放松舱 | 见技术参数 | 台 | 1 |

（三）技术参数

1.跑台1台

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 跑台 | - 1、跑台速度调节范围覆盖为0.5-10Km/h，步进0.1Km/h。 - 2、跑台坡度调节范围覆盖≥0°-28° - 3、需配有≥32英寸触屏一体机，可直接在控制屏上设置目标心率、时间、速度和坡度等训练参数。 - 4、需具有至少2种训练模式，包括个人模式和医师模式，可分别进行“快速开始”和“添加训练计划”操作。 - ★5、需配备心电模块、心率模块、呼吸模块、血氧模块和血压模块，便于患者开展有氧耐力运动康复训练。 - ★6、具备用户管理和计划管理，可添加、删除、编辑用户信息，且允许用户自定义添加训练计划，制定阶段性训练方案。 - ★7、训练过程中，可实时显示心率、当前心率、平均心率、血氧饱和度、呼吸频率、训练时长、跑台坡度、跑台速度、训练里程、热量消耗卡路里值等参数。 - ★8、可随时查看患者历史训练记录，包括：静息心率、靶心率、静息血氧、静息血压、最大心率、平均血氧饱和度、平均心率、热量消耗卡路里值等数据。 - ★9、训练结束后生成的数据预览图，可显示训练过程中速度、坡度、心率、血氧数据的变化曲线，方便治疗师调整训练计划。 - ★10、跑台双侧具有加长安全扶手，为患者上下跑台及训练时提供支撑。 - 11、跑道尺寸（L*W)≥1500mm*520mm。 |

2.功率自行车1台

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 功率自行车 | - ★1阻力类型需为电脑控制的电磁涡流阻力系统。 - 2、功率调节范围需覆盖:6-999瓦。 - ★3、负荷递增幅度：≤每1瓦可调。 - 4、功率范围需覆盖：6W-999W，在6W-100W内，允差至多为±1W；100W-999W内，允差至多为士2%。 - 5、最大负荷工作状态下，噪声不超过60dB（A）。 - 6、转速数值范围覆盖30-130转/分，并根据速度快慢显示不同颜色标识。 - 7、车把位置调整：可作360°旋转和79-135cm升降。 - 8、车座高度可手动调节，适合患者身高范围需覆盖120-210cm。 - 9、最大可承重不小于160公斤。 - 10、需配置至少两个显示器，其中健康管理人员显示器中图形可显示以下指标：负荷、转速、时间、血压、心率;使用者显示器（LED）具备薄膜按键，显示以下指标：功率、时间、速度图形、转速数值并根据速度快慢显示不同颜色标识。 - 11、功率车自带不少于5种固定运动负荷测试方案（WHO、BAL、Hollman、STD.France、Standard），10种用户可编辑运动负荷测试方案，用户手动控制负荷模式。 - 12、接口：USB BM接口、RS232接口，支持对接运动心肺、运动心电等负荷评估设备。 - 13、数据无线传输，可以在控制系统上远程无线下达测试方案和运动方案（包含恒定负荷方案、间歇负荷方案、恒定心率方案等方案）。 |

3.深层肌肉振动仪1台

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 深层肌肉振动仪 | ★1、需为液晶触控显示屏，可显示当前转速，方便医生了解治疗强度，电量显示方便及时充电，触屏调节，临床治疗参数设置更量化，更精准。 2、既可以采用高能锂电池，内部直流电源，又可以外部电源供电，电池容量≥2600mAh（6节），续航时间>3小时，续航持久满足医生下病房治疗需求。 3、振动幅度需为6-12mm可调，可作用于上肢、小腿等相对表浅的肌肉放松治疗以及满足大腿、腰背、臀部等肥大肌肉的深部放松治疗需求。 4、转速范围需覆盖400-4500rpm可调，步近10rpm,>400个档位可调，满足不同病人，不同治疗部位的个性化治疗方案的设置和治疗。 ★5、最高振动频率>75Hz。 6、工作时间：智能芯片，AI智控，智能控制治疗时间，10min自动断电，允差士5%，避免因过度的刺激造成肌肉损伤。 ★7、噪声≤60dB（A）。 8、具备至少25种按摩头。 9、配置两个配重条，为存在深层肌肉疼痛和大肌群的松解治疗提供配重，减轻医生体能消耗，降低医生工作量。 10、主机高度≥328mm，满足医生不同作业习惯，手柄需配有专用橡胶防滑皮套，为医生操作带来便利。 |

4.磁振热治疗仪1台

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 磁振热治疗仪 | 1、需为四通道柜式机型，配至少四种适用不同部位的治疗导子。 2、≥7英寸彩色液晶显示屏。 3、磁场强度：≥0~38mT。 ★4、振动频率：≥50HZ±1HZ。 5、具有>六种工作模式选择。 6、加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为士2℃。 7、超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度应不超过60℃。 8、时间选择范围需覆盖1~60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10%。 9、连续工作时间：≥8h。 10、电源参数：AC 220V±10%；电源频率：50Hz±2%。 |

5.微高压氧舱1台

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 微高压氧舱 | 1、Windows10系统工业一体机。操作系统：64位专业版；CPU：I5 三代；内存：8G；硬盘：256G；摄像头：200w双目摄像头；扬声器：两路，82/2W。 2、具备眼动仪，扫码仪。支持一维码、微型麦克风。分辨率：1920*1080；屏比：16：9。 3、氧舱系统操作系统配置：Windows10系统工业一体机。操作系统：64位专业版；CPU：I5三代；内存：8G；硬盘：256G。 4、≥15时显示器：显示分辨率：1920*1080；触控:10点电容触摸显示屏；亮度：>250cd/m²。 5、电源a.c.220V50Hz；产品电压DC12V30A；主机功率<1.5KW；制氧方式压缩式；压力范围1.171.3；氧流量5L/min；舱内噪声≤60db(非加压过程中）；制氧浓度90%+3%；保压流量<20L/min；压缩机系统无油压缩机；分子筛建龙JLOX101A；制氧机YHK-5L；产品尺寸2200mm（长）*1200m(宽）*1900mm（高）。 6、由医务端、患者端、配置管理端组成。医务端包含使用认知功能评估/训练、查看认知能力评估/训练报告和评估/训练数据分析三个主要功能模块。患者端包含认知功能评估/训练。配置管理端包含医务应用配置管理和设备配置管理。 7、压力传感器≥2个。测量介质：气体；压力量程:0-0.25MPa.A。 8、舱内氧浓度传感器≥2个。检测气体：氧气；测量范围：0%-30%；分辨率：0.1%；精度：≤读数的±3%(25℃);响应时间：一般小于15秒；检测原理：电化学。 9、管道氧流量浓度传感器≥1个。检测气体：氧气;测量范围：21%~95.6%；浓度分辨率：0.1%；浓度检测精度:+2%FS@（5-55℃）；流量检测范围：0-10L/min；流量检测精度：±0.2L/min@(5-55℃)；氧气要求：无腐蚀、无冷凝水;检测周期：500ms。 10、温湿度传感器≥1个。温度量程：-40℃~125℃;温度分辨率：0.1;温度精度：±0.3℃；湿度量程:0~100%RH;湿度分辨率：0.1%RH；湿度精度：土2%RH；数据更新速率:30Hz/通道。 11、心率监测（坐姿时监测）。呼吸测量范围：10~25次/分钟；心跳测量范围：60~100次/分钟；刷1-30s；探测建立时间：30s；工作频率：61~61.5Ghz。 ★12、机械安全阀≥2个。0.15Mpa0.16Mpa精度公差：＜8%。 |

6.水漂浮床1台

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 水漂浮床 | 1、床体需具有水囊和海棉垫两种，可一床两用。 2、至少4个电机，头部，腿部，整体分别电动升降，两边气动扶手。 3、需具有七彩光水疗功能，可让身心放松去除浮躁 4、床体尺寸不低于205*85*65cm。 5、承重不低于180kg。 |

7.放松舱1台

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 放松舱 | 1、需使用石墨烯技术，穿透力强，导热性快，散热均匀，可加快血液循坏。 2、需具有远红外线灯，可让皮下深层皮肤温度上升，扩张微中管，促进血液循环，消炎镇痛。 3、需使用分子切割技术，可以将人体血管中的垃圾毒素分解清理，促进血液通场。 4、需使用太赫兹技术，可改善人体磁场、增强细胞活性、促进新陈代谢、延缓衰老. 5、需使用旋磁超长波技术：可以快速打通经络补气血，直达细胞核修复激活细胞，清洗血管垃圾毒素，促进新陈代谢。 6、需具有负氧离子清风功能，可缓解身体热能，通畅呼吸道。 7、需使用共振晶片技术：为细胞补充能量，矫正细胞状态，从而激活修复细胞活性。 ★8、需具有共振按摩功能，可加速脂肪燃烧。 9、需具有光子嫩肤功能，达到光子美白效果。 ★10、需具备臭氧杀菌功能。 11、需具有氛围灯。 12、需具有MP3音乐模式，可连接蓝牙、U盘使用。 ★13、需具备智能语音声控和触屏控制功能。 ★14、需具备舱内恒温功能。 15、需可搭配裹药使用。 ★16、操作温度需覆盖30-65℃。 17、尺寸不低于230*85*116cm。 18、额定功率不低于3000W。 |

# 八、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。