主体加厚铜质，高度280mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射；洗眼喷头采用不助燃材质铸模一体成型制作，具有过滤及防尘功能，上面防尘盖平时可防尘，使用时可被水冲开，降低突然打开的短暂高压，避免冲伤眼睛。工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4L/min。

（1）台式洗眼器防黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、长枝木霉性能达到0级；

（2）软管接头管螺纹精度应符合GB/T 7307-2001的要求，其中外螺纹精度等级应不低于B级。螺纹规格：G1/2，外螺纹m₁≥7mm，内螺纹m₂≥6mm。软管连接螺纹应能承受不小于20N·m的扭矩，经扭矩试验后螺纹应无裂纹、损坏，且应满足密封性的要求。密封性耐老化性耐压性测试软管各部位应无破裂、渗漏或其他缺陷。

（3）角阀应符合GB/T 26712-2021标准，产品外观无明显划伤、碰伤、缩孔、砂眼、锐边等缺陷；加工与装配外螺纹符合国标B级精度，螺纹表面无凹痕、断牙；尺寸符合国家标准；承受250N±5N的轴向压力后，无永久性变形或者损坏等现象。选用304不锈钢制作；