项目需求书（除颤监护仪）

医疗器械项目需求书应至少包括以下各点，请采购人按此标准填写，谢谢。

一、项目背景

购置除颤监护仪用于危重症患者的急救及除颤操作，同时具备基本监测功能，提升救治效率。

二、项目预算

第一包：40万元；

三、资格要求

（一）产品：

医疗器械产品分为医疗器械备案证明和医疗器械注册证两种资质。

（1）属于医疗器械第一类中的产品应提供医疗器械备案证明。

（2）属于医疗器械第二类和第三类中的产品应提供医疗器械注册证。

（二）供应商：

1.制造商：

（1）所投产品属于医疗器械分类管理中第一类的产品，应提供医疗器械生产企业备案证明文件。

（2）所投产品属于医疗器械分类管理中第二类和第三类的产品，应提供医疗器械生产企业许可证。

2.销售商：

（1）所投产品属于医疗器械分类管理中第一类，无须提供任何资质

（2）所投产品属于医疗器械分类管理中第二类的产品，应提供医疗器械经营企业备案证明文件

（3）所投产品属于医疗器械分类管理中第三类的产品，应提供医疗器械经营企业许可证。

（三）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（四）本项目不接受联合体。

四、技术要求

本项目共1包。

第一包：除颤监护仪

|  | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤监护仪 | - 产品用途： - 用于危重症患者的急救及除颤操作，同时具备基本监测功能，提升救治效率。 |  |  |
|  |  | 二、技术参数： 1.主机重量：≤4.6kg（含电池）； 2.主机支持彩色电容触摸屏≥9英寸, 分辨率1200×1020像素，可显示≥7通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节，支持中文操作界面； 3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障，支持中文操作界面。 4.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群（包含29天-1岁人群）。 5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 6.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 7配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。 8.★体内除颤电极板（支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型，体内电极板带放电键）。 9. 具有12导静息分析功能，支持危急值和心肌梗塞部位图形化指示，支持多份心电分析报告同屏对比查看，帮助医护人员快速发现异常。 10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。 12.开机到可正常使用时间≤2s。 13.★除颤充电迅速，充电至200J≤4s，除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 14.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 15.★体外电极板支持病人接触状态显示。 16.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。 17.支持升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 18.支持升级基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。 19.★提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。 20.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 21.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。 22.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。 24.可升级（本次不采购）监护功能：血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。 25.支持升级（本次不采购）NFC无线获取红外耳温枪数据。 27.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络，支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 28.★无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸，无需拆机，便于维护 29.配置110mm记录纸记录仪，可同时打印≥6通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 30.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 31.可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。 32.★具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≥IP55，备优异的抗跌落性能，可承受1.5米跌落冲击。 三、配置要求： 除颤监护仪主机1台 体外除颤电极板1套 配套附件 1套 | 台 | 1 |

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

2. 国产产品：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。

进口产品：签订合同之日起90日内到货（特殊情况以合同为准）。

# 3.付款方式：按照政采要求支付

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

（采购人可根据项目情况填写）

# 七、其他要求