天津中医药大学第二附属医院

流式细胞仪等医疗设备采购项目
项目需求书（医疗器械）

一、项目背景

为切实满足临床科室日益增长的诊疗需求，提升医疗服务能力与效率，亟需更新和补充部分关键医疗设备。现有设备在数量、性能或功能上已无法完全满足当前临床工作的实际要求。为此，计划采购一批先进、适用的医疗设备，以保障临床诊疗工作的顺利开展，进一步提升整体诊疗水平和服务质量。
二、项目预算

总预算：242.35万元；
第一包预算：104万元；
第二包预算：84万元；
第三包预算：50万元；
第四包预算：4.35万元。
	包号
	序号
	名称
	单位
	数量
	单项预算/万元

	1
	1
	正置显微镜（含CCD摄像头）
	套
	2
	18

	
	2
	流式细胞仪
	套
	1
	46

	
	3
	切片机
	套
	1
	12

	
	4
	摊烤烘片机
	套
	1
	2

	
	5
	颅脑降温抢救（监护）综合治疗仪
	套
	1
	4

	
	6
	脑室内窥镜
	条
	2
	6

	
	7
	酸性氧化电位水生成器
	套
	1
	10

	
	8
	牙科手机微动力系统
	套
	1
	6

	2
	1
	强脉冲光治疗机
	套
	1
	46

	
	2
	Q开关ND:YAG激光治疗机
	套
	1
	38

	3
	1
	血液透析机
	套
	2
	24

	
	2
	血液透析滤过机
	套
	1
	26

	4
	1
	便携式X射线机及射线防护用品（5件套*2）
	套
	1
	4.35


三、资格要求

（一）供应商应具备独立法人资格。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的上年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（三）产品：

医疗器械产品分为医疗器械备案证明和医疗器械注册证两种资质。

1.正置显微镜（含CCD摄像头）、切片机属于医疗器械第一类中的产品应提供医疗器械备案证明。

2.流式细胞仪、颅脑降温抢救（监护）综合治疗仪、脑室内窥镜、酸性氧化电位水生成器、牙科手机微动力系统、强脉冲光治疗机、Q开关ND:YAG激光治疗机、血液透析机、血液透析滤过机、便携式X射线机及射线防护用品（5件套*2）属于医疗器械第二类和第三类中的产品应提供医疗器械注册证。

3.摊烤烘片机不属于医疗器械，无需提供产品注册证。
（四）供应商：

1.制造商：

（1）所投产品（正置显微镜（含CCD摄像头）、切片机）属于医疗器械分类管理中第一类的产品，应提供医疗器械生产企业备案证明文件。

（2）所投产品（流式细胞仪、颅脑降温抢救（监护）综合治疗仪、脑室内窥镜、酸性氧化电位水生成器、牙科手机微动力系统、强脉冲光治疗机、Q开关ND:YAG激光治疗机、血液透析机、血液透析滤过机、便携式X射线机及射线防护用品（5件套*2））属于医疗器械分类管理中第二类和第三类的产品，应提供医疗器械生产企业许可证。

（3）摊烤烘片机不属于医疗器械，无需提供产品供应商资质。
2.销售商：

（1）所投产品（正置显微镜（含CCD摄像头）、切片机）属于医疗器械分类管理中第一类，无须提供任何资质。
（2）所投产品（流式细胞仪、颅脑降温抢救（监护）综合治疗仪、脑室内窥镜、酸性氧化电位水生成器、牙科手机微动力系统、强脉冲光治疗机、便携式X射线机及射线防护用品（5件套*2））属于医疗器械分类管理中第二类的产品，应提供医疗器械经营企业备案证明文件。
（3）所投产品（Q开关ND:YAG激光治疗机、血液透析机、血液透析滤过机）属于医疗器械分类管理中第三类的产品，应提供医疗器械经营企业许可证。

（4）摊烤烘片机不属于医疗器械，无需提供产品销售商资质。
（五）本项目不接受联合体。

（六）本项目非专门面向中小企业采购。注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准。

非专门面向中小企业采购原因：

☑因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的
四、技术要求

本项目共4包。

第一包：正置显微镜（含CCD摄像头）、流式细胞仪、切片机、摊烤烘片机、颅脑降温抢救（监护）综合治疗仪、脑室内窥镜、酸性氧化电位水生成器、牙科手机微动力系统。
	序号
	货物名称
	采购需求
	单位
	数量

	1
	正置显微镜（含CCD摄像头）
	一、临床正置显微镜

1、作明场观察。

2、★光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。

3、调焦：载物台垂直运动方式距离≤15mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤2.5微米。

4、观察镜筒：三目镜筒，倾斜角度≥30度，分光比，50/50，视场数≥20mm。

5、★照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥30000小时。

6、具有光强管理功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动亮度调节。

7、物镜：平场消色差物镜

4X（N.A. ≥0.1，W.D.≥18.5）

10X（N.A.≥0.25，W.D. ≥10.6）

20X（N.A.≥ 0.4，W.D. ≥1.2 spring）

40X（N.A. ≥0.65，W.D. ≥0.6 spring）

100X（N.A. ≥1.25，W.D.≥ 0.13 spring，油镜）

★载物台：手动带右手控制旋钮的机械式载物台。

目镜：≥10X宽视野目镜，视野数≥20mm，双目屈光度可调。

物镜转换器：≥5孔编码物镜转盘。

聚光镜：阿贝聚光镜 (NA.1.25)，≥7孔位转盘聚光镜，转盘选择类型至少包括（BF，DF，FL，Ph1，Ph2，Ph3，2X）内置孔径光阑。

二、显微相机（CCD摄像头）：

1、相机分辨率：≥2000万像素显微相机。

2、传感器：≥1/2.3 英寸。

3、随相机提供高级视频与图像处理应用软件，可实现计数，测量等常用功能(CCD摄像头及图像处理系统兼容PACS系统，中标供应商需辅助医院完成PACS系统的对接)。

三、配置清单（每台）

1、主机1个

2、三目照相观察筒1个

3、目镜2个

4、平场消色差物镜5X 1个

5、平场消色差物镜10X 1个

6、平场消色差物镜20X 1个

7、平场消色差物镜40X 1个

8、平场消色差物镜100X 1个

9、载物台1个

10、聚光镜1个

11、显微相机1套

12、图像处理系统和显示组件1套
	套
	2

	2
	▲流式细胞仪
	★激光器配置:配置蓝色和红色固体激光器，功率≥40mw，激光功率可由软件实时监控，空间独立排列。

★检测通道设置：蓝色激光可激发≥5色荧光，红色激光可激发≥3色荧光，以及前向角散射光检测通道和侧向角散射光检测通道。

采用雪崩二极管检测器和波分多路复用通道技术，仅使用带通滤光片。

光路设计：固定校准的光路设计，每根激光间信号独立传播。
用户可自行安装开机，无需专业人员调校。

提供系统终身免费升级。

支持多色荧光信号共同采集，上样速度≥ 30,000 个。

荧光灵敏度：FITC≤50 MESF，PE≤30MESF （需提供第三方检测报告）。
检测颗粒大小范围至少包含：0.2um-50um。

荧光分辨率：CV≤3%。

携带污染率≤1.0%。

≥107的线性动态范围，高信号和低信号可以都完全显示在一张图上。

支持多种常用进样管，至少包含5 ml 的流式管、1.5ml和2 ml EP管。

内置自动化的液流系统维护程序，至少包含开关机程序、启动（初始化）、每日清洗、排气泡、反冲等全部由自动软件控制。

操作系统：Window 10 或以上版本，支持中英文操作界面，全部采用图形化参数调节。

全自动质控程序：内置的质控程序自动检测仪器配置，激光器功率、激光延迟、每个通道的 rCV 值、增益值和平均荧光强度等。

补偿调节：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，自动补偿。支持补偿库功能，可以存储多色实验中荧光染料的溢出值；在新的实验中，可以调用库中任一补偿值组合成新的补偿矩阵，不用再新建单标管上样调补偿。

★上样器需采用蠕动泵上样。

基本分析软件功能至少具备：直方图及散点图形叠加功能；具备细胞绝对数分析、IQ 自动GATE分析、伪彩色图分析、RATIO分析、去粘连分析功能。

可兼容其他品牌的试剂，以确保实验结果的准确性。

投标品牌在国家卫健委临检中心已开展室间质评的项目具备独立仪器分组，且同一样本编码下通过室间质评实验室数量≥100家（以2025年数据为准）提供网站截屏。
配置要求：主机1台；数据处理系统和显示组件1套。
	套
	1

	3
	切片机
	切片方式：半自动轮转式切片机。

显示方式：≥4吋彩色触控屏操作。

切片厚度范围至少包括0.5-100μm。

修片厚度范围至少包括1-600μm。

样本回缩：0-100μm。

水平行程范围：≥25㎜，垂直行程范围：≥70㎜，具有刀架快速定位功能。

进样速度范围至少包含：快速前进0—800μm/s，快速后退0—1800μm/s。

最大样本尺寸：≥55㎜×≥50㎜×≥30㎜。

样品角度调节范围：样品目标定位X轴和Y轴通用±8°。

具有手轮平衡精细调节系统。

手轮锁定功能：具有两套锁定装置。

刀架可精准侧向位移，无需移动刀片即可保证刀片全长刀口使用；刀架内置护刀器和退刀装置。

单手修片功能：具有单手半刀修片功能。

具有防静电宽大的废屑收集盘。

具有0位指示的定位系统。
★具备多模式切片：常规模式、感知模式、全层模式，可供用户选择，(感知模式下，单手转动大手轮半圈可修片，转动整圈可切片，自动感应互换)。
	套
	1

	4
	摊烤烘片机
	1、彩色触摸显示屏、全中文执行菜单。

2、定时开、关机模式，可根据实际工作需要任意设定。

3、具备摊、烘、烤多段位开、关功能。

4、具备摊、烘、烤各自独立的两级温度控制模块。

5、摊、烘、烤采用三位一体化设计。

6、大尺寸百页片式烤片盒或平铺式烤片盒，可同时处理大量的标本载玻片。

7、具备定时控温报警功能。

8、具有自动记忆功能、首次运行后自动保存原有的参数设置。

9、摊片盒温度：室温～99℃可调。

10、烤片盒温度：室温～99℃可调。

11、烘片盒温度：室温～99℃可调。

12、单次烤片数量：百叶式＞95片；平铺式＞50片。

13、功率≥500W。

14、控温精度≤1℃。
	套
	1

	5
	颅脑降温抢救（监护）综合治疗仪
	1、液晶屏幕显示，全中文菜单操作，水温、体温、控温毯、控温帽设定温度和实时温度显示，LED背光。

2、制冷方式：采用无氟压缩机式制冷技术。

3、★输出控制方式：双路输出输入，接口快接装置，毯、帽可同时使用，也可分开独立使用。

4、★控温方式：机控（手动模式）和体控（自动模式）。

5、毯帽控制温度范围：1-40℃。

6、降温温度范围：1℃-25℃。

7、体温控温范围：30-40℃。

8、温度显示范围:-5-40℃。

9、水温设定范围：1-40℃。

10、控温精度：±0.2℃。

11、具备智能报警功能：至少包含系统故障报警，水温超温报警（水温≥45℃），传感器脱落或损坏报警，缺水报警，除尘报警。

12、报警提示：具备自检功能，设备显示界面提示，语音提示，指示灯提示。

13、配置：

主机*1台、控温毯*1条、控温帽*1套、体温传感器*2条。
	套
	1

	6
	脑室内窥镜
	脑室内窥镜共2条：0°1条、30°1条

一、脑室内窥镜0°参数：

1、用于内窥镜诊断检查和治疗的手术部位可视化，满足组织的极其细微观察。
2、内镜：直径≥4mm，工作长度≥175mm。
3、★视向角0°。
4、视场角≥100°。
5、镜头要求：有效景深范围1mm-50mm，带有方向标，蓝宝石镜头。
6、角分辨力≥4.5 C/（°）。
7、有效光度率≥1500（cd/m2/lm）。
8、目镜罩外径：≥Ø32mm 。
9、光缆接头外径：≥Ø10mm。
10、★光缆接头可与院内STORZ光缆连接。
镜体全部采用不锈钢管材质。
窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥；柱状透镜。
内窥镜耐高温高压消毒和低温等离子消毒。
二、脑室内窥镜30°1条参数：

1、用于内窥镜诊断检查和治疗的手术部位可视化，满足组织的极其细微观察。
2、内镜，直径≥4mm，工作长度≥175mm。
3、★视向角30°。
4、视场角≥100°。

5、镜头要求：有效景深范围1mm-50mm，带有方向标，蓝宝石镜头。
6、角分辨力≥4.5 C/（°）。
7、有效光度率≥1500（cd/m2/lm）。
8、目镜罩外径：≥Ø32mm。
9、光缆接头外径：≥Ø10mm。
10、★光缆接头可与院内STORZ光缆连接。
11、镜体全部采用不锈钢管材质。
12、窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥；柱状透镜。

13、内窥镜耐高温高压消毒和低温等离子消毒。
	条
	2

	7
	酸性氧化电位水生成器
	1、由水箱、电解质溶液箱和原水箱以及增压泵等组成。设备结构为一体机，所有组成件集中在设备内部。

2、产品水用途：用于医护人员手的卫生清洗消毒、创口、创面的消毒、内窥镜的消毒、消毒供应中心手术器械和用品的清洗消毒、一般物体表面、地面及病房空气的消毒等。

3、碱性还原电位水生成量：≥1500mL/min。酸性氧化电位水生成量：≥1500mL/min。

4、pH值在2.0～3.0之间、有效氯可在50mg/L～70mg/L之间调节,ORP≥1100mV。残余氯离子≤100mg/L。

5、液晶触摸屏操作，全自动控制，一切均按程序自动运行。实时显示设备的运行状态、工作流程图及各器件的工作状态。触摸屏可显示缺水、电流过大、pH过高等中文信息，同时伴有声音提示。

6、★实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，并具有实时在线检测pH和ORP值功能；随时监测消毒液的技术指标。消毒液不合格具有明显声光提示。

7、具有打印功能，可打印出酸化水pH、ORP、有效氯及日期、时间等参数。

8、★电解质添加口为电动开门结构，电解质充足的情况下无法打开。

9、设备每次提示添加电解质之前自动清洗盐箱，并实现加盐后自动搅拌，溶盐功能。

10、设备具有自动正极冲洗和倒极冲洗功能。

11、电解槽部分：电解槽采用加厚镀层，极板面积≥1400平方厘米，采用食品级隔膜。
	套
	1

	8
	牙科手机微动力系统
	1、操作系统:全中文显示，可进行微创拔牙、电动高速、电动低速，并带下级操作菜单,可精准调节转速、水量大小。

2、★冷却功能:能外接生理盐水，马达可内出水用于1:5增速手机20万转工作不发烫。

3、使用方便:插电即用，适合手术室使用，不需外接空压机与负压。

4、手机要求:配置1:1、1:3、1:4.2、1:5等转速比的外水道仰角拔牙手机，同时配置修复用手机。

5、▲所配手机都必须同品牌、同厂家注册。

6、马达转速:输出稳定不卡顿，最高转速大于等于40000转/分钟；转速按手术要求可调，满足拔牙、修复、去龋等。

7、每套配置要求：

主机1台，外水道仰角拔牙手机3把（1:1、1:3、1:4.2、1:5其中三种转速比），修复用手机1把。
	套
	1


第二包：强脉冲光治疗机、Q开关ND:YAG激光治疗机。
	序号
	货物名称
	采购需求
	单位
	数量

	1
	▲强脉冲光治疗机
	1、主要功能：用于改善皮肤外观治疗，血管性疾病、皮肤表浅的色素性疾病及减少毛发的治疗。

2、光源：高能脉冲氙灯。

3、皮肤接触晶体：蓝宝石导光晶体。

4、★输出波长:≥8种滤光片：其中需含：515nm，560nm，590nm，615nm，640nm，695nm，2个精准光及1个能量检测滤光片。

5、脉冲输出方式：需具有单脉冲、双脉冲、三脉冲、飞点模式等多种输出方式任意可选;可组合搭配脉冲串最大总宽度≥ 1000ms。

6、出光开关：可以配合“手具按钮”或“脚踏开关”。

7、脉冲宽度范围至少包含：2-20ms,步长0.5ms，任意可设；子脉冲宽度可单独设定。

8、脉冲间隔范围至少包含：5-150ms,步长1ms，任意可设；子脉冲间隔可单独设定。

9、光斑尺寸：≥4 种：大光斑≥35mm×15mm、小光斑需具有长方形、正方形及圆形，直径≤ 10mm。

10、治疗头制冷温度：≤6℃的多种制冷强度可选择。

11、★需具备能量检测及校准模块：可以自动实现终端能量检测及校准。

12、需具备内置双过滤洁净装置的内循环封闭水冷和外循环风冷的冷却系统。

13、控制系统：需具有高清电容触摸屏，智能控制系统。具有滤光片自动识别、匹配系统，具备导航操作模式。

14、每套配置要求：主机1台，治疗手具1把、滤光片8个、防护眼镜2个、防护眼罩2个。
	套
	1

	2
	Q开关ND:YAG激光治疗机
	1、主要功能：用于去除纹身、色斑等色素性疾病。

2、激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器(Nd:YAG 激光器)。

3、激光波长包含：1064nm、532nm。

4、传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂。

5、治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能。

6、光斑直径：波长1064nm时，光斑直径在2～8mm（8mm 为平行光传输）之间；波长532nm时，光斑直径在1.5～7mm（7mm 为平行光传输）之间。

7、脉冲宽度：6ns～12ns。

8、★终端单脉冲输出能量：波长1064nm时，能量100mJ-1600mJ，范围可调；波长532nm时，能量20mJ-400mJ，范围可调；步进10mJ。

9、光路系统：采用陶瓷双腔、双棒、双灯泵浦。

10、重复频率：1～10Hz。

11、激光瞄准：具备可见的半导体指示光，亮度强弱可调。

12、冷却系统：需具有封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置。

13、控制系统：彩色触摸屏显示，具有参数修正功能及升级接口，主电源工作电压、冷却水温度、光斑计数、计时显示，故障语言显示及声音提示，密码设置、常用数据储存功能等。

14、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。

15、使用年限≥10年。

16、每套配置要求：

主机1台、导光臂1套、治疗手具2个、脚踏板1个、防护眼镜2个、防护眼罩2个。
	套
	1


第三包：血液透析机、血液透析滤过机。
	序号
	货物名称
	采购需求
	单位
	数量

	1
	血液透析机
	设备可用于血液透析治疗。

设备能够显示标准的治疗和操作过程、总的超滤量、时间、超滤率、已超率出的体积等信息。

具有碳酸盐，序贯透析、双针的透析功能。

透析液多种配方预设，可根据病人情况调整。

具有开机完备的自检功能，安全检测功能和报警功能。

具有空气检测器及漏血（破膜）监测器。

具有自动化操作程序：自动预冲、自动回血、自动复位，消毒后自动关机。

具有动脉压监测、静脉压监测、跨膜压监测功能。

具有血泵、肝素泵，血泵管径可调，方便各种管路的使用。肝素泵可选多种尺寸的注射器，可设定关机时间。

具有多种消毒方式，主要模式为热化学消毒。消毒、除钙一次完成。

内置不间断电源，停电后可保存病人资料，保证血泵运转≥15分钟，保证治疗数据不丢失，恢复供电时自动启动治疗，维持原有数据。

耗材（透析液、管路）采用通用型设计，可使用任何品牌的耗材。

具有自动监测电导度的功能。

具有压力衡定测试功能，即使在高通量透析时也能够保证安全性。
根据临床需要透析液流速可调节，与患者血流速匹配。

可进行可调钠治疗，具有多种可选择性、梯级自动调整程序，可实现个体化透析。

可进行曲线治疗模式进行超滤，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，可实现个体化透析。同时与可调钠曲线治疗模式联合使用。

可实现软硬件免费升级，安全水电分离设计，单独水路控制系统。

RO水供应：水路设计无死腔，供水条件0.07-0.3MP。

★血流量控制范围40-500ml/min。

肝素泵注入速度0-9.9ml/h可调，可显示累计注入量，可设定肝素泵体提前停止时间。

透析液配比：容量控制模式。

超滤控制：容量控制，无死腔设计。
超滤率0-4000ml/h，精确度≤±1%。

安全监测系统：漏血检测灵敏度≤0.5ml/min、气泡检测灵敏度≥0.02ml、静脉压监测-100-＋400mmHg、动脉压力监测:-300～+400mmHg。

★具有数字化信息网络免费接口，并内置连接网络的硬件读卡器。

★具有在线血压监测功能。

★具有在线清除率监测功能，可实时持续监测尿素清除率（K），透析剂量（Kt/V）。
须提供所投产品的三年质保与维修工作，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

质保期内，业务保障要求,当产品故障导致无法使用时，供应商应提供功能可用的备品备件或备用设备，以保障业务连续性。

每套配置要求：

彩色液晶操作面板1个、血泵模组1个、肝素泵模组1个、空气监测模组1个、平衡腔水路系统1套、备用电源1个、在线清除率监测模块1个、在线血压监测模块1个、透析器固定夹1个、血路管动脉壶固定夹1个、血泵摇把1个、消毒液吸管1对、进水管1个、排水管1个、PVC管接头1个、透析液过滤器1个、过滤器外罩1个、输液架1个。
	套
	2

	2
	▲血液透析滤过机
	★设备可用于血液透析滤过治疗。

设备能够显示标准的治疗和操作过程、总的超滤量、时间、超滤率、已超率出的体积等信息。

具有碳酸盐，序贯透析、双针的透析功能。

透析液/置换液：400-800mL/min可调。置换液流量（Qr）：根据治疗模式可调节：前稀释、后稀释或混合模式。

具有开机完备的自检功能，安全检测功能和报警功能。

具有空气检测器及漏血（破膜）监测器。

具有自动化操作程序：自动预冲、自动回血、自动复位，消毒后自动关机。

具有动脉压监测、静脉压监测、跨膜压监测功能。

具有血泵、肝素泵，置换液泵；血泵管径可调。肝素泵可选多种尺寸的注射器，可设定关机时间。

具有多种消毒方式，主要模式为热化学消毒。消毒、除钙一次完成。

内置不间断电源，停电后可保存病人资料，保证血泵运转≥15分钟，保证治疗数据不丢失，恢复供电时自动启动治疗，维持原有数据。

耗材（透析液、管路）采用通用型设计，可使用任何品牌的耗材。

具有自动监测电导度的功能。

具有压力衡定测试功能，即使在高通量透析时也能够保证安全性。

根据临床需要透析液流速可调节，与患者血流速匹配。

可进行可调钠治疗，具有多种可选择性、梯级自动调整程序，可实现个体化透析。

可进行曲线治疗模式进行超滤，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，可实现个体化透析。同时与可调钠曲线治疗模式联合使用。

可实现软硬件免费升级，安全水电分离设计，单独水路控制系统。

RO水供应：水路设计无死腔，供水条件0.07-0.3MP。

★血流量控制范围40-500ml/min。

肝素泵注入速度0-9.9ml/h之间可调，可显示累计注入量，可设定肝素泵体提前停止时间。

透析液配比：容量控制模式。

超滤控制：容量控制，无死腔设计。

超滤率0-4000ml/h，精确度≤±1%。

安全监测系统：漏血检测灵敏度≤0.5ml/min、气泡检测灵敏度≥0.02ml、静脉压监测-100-＋400mmHg、动脉压力监测:-300～+400mmHg。

★具有数字化信息网络免费接口，并内置连接网络的硬件读卡器。

★具有在线血压监测功能。

★具有在线清除率监测功能，可实时持续监测尿素清除率（K），透析剂量（Kt/V）。

须提供所投产品的三年质保与维修工作，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

质保期内，业务保障要求,当产品故障导致无法使用时，供应商应提供功能可用的备品备件或备用设备，以保障业务连续性。

每套配置要求：

彩色液晶触摸屏1个、血泵模组1个、补液泵模组1个、肝素泵模组1个、空气监测模组1个、干粉装置1个、平衡腔水路系统1套、备用电源1个、在线清除率监测模块1个、在线血压监测模块1个、透析器固定夹1个、血路管动脉壶固定夹1个、血泵摇把1个、消毒液吸管1对、进水管1个、排水管1个、PVC管接头1个、透析液过滤器2个、过滤器外罩1个、输液架1个。
	套
	1


第四包：便携式X射线机及射线防护用品（5件套*2）。
	序号
	货物名称
	采购需求
	单位
	数量

	1
	▲便携式X射线机及射线防护用品（5件套*2）
	骨折病人门诊手法复位、内外固定时，评估复位情况等，直接透视。

屏幕为方形，长宽≥105mm×75mm(≥5吋)。
管电压选择范围45kV~90kV手动连续可调方式。
管电压误差±10%。
管电流选择范围0.25~0.5mA连续可调。
管电流误差±20%。
图像分辨率≥30lp/cm。
灰度等级≥7级。
对比度4%。
显示屏亮度≥200lm。
X射线漏率≤1.0mGy/h。
带图像存储功能，可拷贝，为出具报告提供依据。
每套设备要求：
设备1台、防护服5件套（防护服、帽子、围领、手套、眼镜）*2套。
	套
	1


加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
五、商务要求
1.国产产品。
（1）交货时间、地点、方式

供方根据用户的要求于自合同签订15日内将所供货物在需方指定处交付，并完成安装调试工作，费用由供方负责。

（2）付款方式

签订合同后，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后60日内支付合同金额的100%（特殊情况以合同为准）。

（3）售后服务

1）第一包、第二包、第四包：投标人须提供所投产品的 两 年 质保与维修工作，第三包：投标人须提供所投产品的 三 年 质保与维修工作，保修期自验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件。投标人须提供7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场。

2）投标人须在注册证到期或变更后向医院备案，提供新的注册证。

3）产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修二次后仍然有故障，则应无条件更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理。保修期过后，维修只收成本费，维修人员的食宿、交通费自理。

4）供应商应针对本次项目提供详细的售后服务方案。

5）在任何时候，供应商均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任，有义务对所提供的货物实行终身维护和对设备进行定期的检测与维护。

6）供应商须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

7）供应商所投产品应是全新的（包括所有零配件、专用工具等）、表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准。

8）供应商须提供随机配备的易耗品清单、消耗材料价格清单及折扣率、保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

9）供应商负责对采购人技术人员、操作人员、维修人员进行培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维修操作等方面的免费技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作并提供相应的培训资料，培训人数按照用户需求而定。

10）业务保障要求,当产品故障导致无法使用时，供应商应提供功能可用的备品备件或备用设备，以保障业务连续性。

六、验收标准
根据采购合同、招标文件、投标文件及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）、按照相关规定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收。验收内容包括但不限于：设备名称、验收数量(台/套)、规格型号、生产厂家(品牌)、随机资料(合格证、装箱单、使用技术说明书、光盘资料等)、配件信息、设备外观完好情况、参数性能配置情况、整机运行情况，科室人员培训情况等。采购人应加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

七、其他要求
1.本项目收取履约保证金。签订合同后15个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总额10%的履约保证金，供应商应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。此保函的递交、退还、罚没和有效期以合同为准。

2.中标供应商必须严格遵守采购人各项廉洁从业政策规定，与采购人签署廉洁协议与廉洁承诺书等（具体情况以合同为准）。
