项目需求书（乘用车、客车）

乘用车、客车项目需求书应至少包括以下内容，请采购人按此标准填写，谢谢。

- 项目背景

为保障区域内采供血业务正常运行，以满足临床用血需求，现因业务需要采购采血车一辆。

二、项目预算

第一包：800000元；

预算应包含车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。

不包含装具费用、机动车保险、车辆购置税、机动车号牌费用。

三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（二）本项目不接受联合体。

四、服务要求

所投车辆包修期限不低于3年或者行驶里程100000公里，以先到者为准，改装部分质保1年，具体零部件质保期以质保手册为准，锂电池质保5年电池衰减不超30%；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。

在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。

五、交货要求

交货时间：签订合同后40日内。

交货地点：采购方指定地点。

六、付款方式

待定

- 技术要求

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 需求条款 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 小型采血车 | 1辆 | 1 | 车辆配置要求 |  |
|  |  |  | 1.1 | ★整车要求 | 必须具有“医疗车”专用车公告，提供工信部发布的医疗车公告页截图并加盖投标人公章 |
|  |  |  | 1.2 | 采血车造型结构要求 | 采用房车平台改装，满足献血功能 |
|  |  |  | 1.3 | 总长 | 5970mm-5990mm |
|  |  |  | 1.4 | 总宽 | 2350mm-2430 mm |
|  |  |  | 1.5 | 总高 | 3270mm-3310mm |
|  |  |  | 1.6 | 轴距 | ≤3300 mm |
|  |  |  | 1.7 | 载客人数 | ≥3人 |
|  |  |  | 1.8 | 最大总质量(kg) | ≤4500kg |
|  |  |  | 1.9 | 整备质量(kg) | ≤4360kg |
|  |  |  | 1.10 | 前悬(mm) | ≥990mm |
|  |  |  | 1.11 | 后悬(mm) | ≥1660mm |
|  |  |  | 1.12 | 前轮距(mm) | ≥1725(mm) |
|  |  |  | 1.13 | 后轮距(mm) | ≥1750(mm) |
|  |  |  | 1.14 | 发动机安装位置 | 发动机向前伸出车厢、外置安装（降低车内噪音，提高医疗车内舒适度） |
|  |  |  | 1.15 | 发动机额定功率(kW/rpm) | ≥125/3500(kW/rpm) |
|  |  |  | 1.16 | 发动机排放标准 | 国六排放 |
|  |  |  | 1.17 | 发动排量(L) | ≥2.998L |
|  |  |  | 1.18 | 最高车速Km/h | ≥130Km/h |
|  |  |  | 1.19 | 变速器 | 8档自动变速箱 |
|  |  |  | 1.20 | 前后桥 | 国产前桥、国产后桥 |
|  |  |  | 1.21 | 悬架 | 前独立悬架、后三片簧 |
|  |  |  | 1.22 | 制动系统 | 前后盘式制动，ABS |
|  |  |  | 1.23 | 轮胎 | 195/75R16LT 10PR，无内胎子午线轮胎，胎压报警 |
|  |  |  | 1.24 | 油箱 | ≥100L油箱 |
|  |  |  | 1.25 | 定速巡航 | 有定速巡航 |
|  |  |  | 1.26 | 中控锁 | 有中控锁（可控制正副司机门） |
|  |  |  | 1.27 | 电动升降玻璃 | 电动升降玻璃（正副司机门） |
|  |  |  | 1.28 | 外后视镜 | 电动调节后视镜 |
|  |  |  | 1.29 | 倒车雷达 | 原车自带倒车雷达 |
|  |  |  | 1.30 | 驾驶室座椅 | 原车自带正、副司机椅, 副司机椅为双人座椅（可旋转） |
|  |  |  | 1.31 | 车门 | 正副司机门；乘客门，乘客门电动伸缩踏步,后备仓 |
|  |  |  | 1.32 | 侧窗 | 车厢两侧各2块玻璃，下拉式卷轴窗帘（米黄色） |
|  |  |  | 1.33 | 灯具 | 整体式组合前大灯、后尾灯,前后示高灯,高位刹车灯 |
|  |  |  | 2 | 内饰配置要求 |  |
|  |  |  | 2.1 | 车身内饰 | （1）浅色内饰风格，坐垫、座椅米黄拼色； （2）地板采用具有阻燃性质竹胶地板 （3）选用环保、耐磨、防滑、阻燃的石英砂地板革； 环保性能：气味等级（40°C气味等级3.0；80°C气味等级3.5）；甲醛≤10mg/kg；TVOC≤50μgC/g，苯和甲苯≤5μg/g。（提供第三方检测报告） 耐磨性能：参照GB/T 18102,使用P180粒度砂布粘在砂轮上，负载4.9N，60r/min,可以达到循环20000次，不漏地。（提供第三方检测报告） 防滑性能：纵向和横向防滑性能均可以达到R10。（提供第三方检测报告） 阻燃性能：阻燃性能可以达到GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。（提供第三方检测报告） |
|  |  |  | 3 | 改装配置及技术要求 |  |
|  |  |  | 3.1 | 车身结构 | 高强度铝合金骨架结构，房车专用工艺层压板，增强整体层压板强度的同时，增加保温隔热性能。 |
|  |  |  | 3.2 | 医疗舱 | 医疗舱技术要求： （1）采用三明治车身层压工艺；层压板骨架高强度铝合金焊接结构。外墙板使用机制成型玻璃钢板,填充XPS/EPS泡沫；层压板压制用胶为知名品牌； （2）内部墙板使用专用复合板材（禁止玻璃钢），提供甲醛、抗冲击、耐刮擦性、气味的检测报告 （3）层压板弯曲性能≥2.3Mpa，剪切强度＞0.4Mpa，压缩强度＞0.8Mpa；提供第三方检测报告 （4）层压板防潮性＜0.6%，阻燃特性≤100mm/min，导热系数≤0.04 W/(m•K)，提供第三方检测报告 （5）板材覆膜材料为PP材质，提供氨、甲醛、甲苯、二甲苯检测报告，覆膜基板具有阻燃报告 |
|  |  |  | 3.3 | 市电空调 | 顶置空调1台，要求如下： （1）电源 220-240V～/50Hz （2）制冷剂 R410A/590g （3）制冷量(W) ≥ 3500W （4）制热量(W) ≥ 3500W （5）制冷输入功率(W) ≥1300 （6）制热输入功率(W) ≥1200 （7）制冷电流（A) ≥5.6 （8）制热电流（A) ≥ 5.2 （9）最大输入功率(W) ≥1500 （10）最大电流（A) ≥6.5 （11）设计压力最高（kPa）≥ 4500 （12）设计压力最低（kPa）≥ 3000 （13）最大风量（l/s）≥150 |
|  |  |  | 3.4 | 储血冰箱 | 储血冰箱1台，技术要求如下： （1）温度控制：风冷，电加热补偿系统，精确微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内； （2）内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警48 小时 （3）三种报警方式( 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警) （4）五种故障报警( 高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、后备电池低电量报警) （5）透明真空钢化玻璃门 （6）自动化霜功能，适合高温高湿地区 （7）安全门锁设计，防止随意开启 （8）容积 ：≥106L （9）输入功率 ：≤160KW （10）箱内温度 ：4±1 （11）存血量（400ml/袋） ：≥54 |
|  |  |  | 3.5 | 工作设施 | （1）长条工作台(木质,下部储物柜)1件， （2）采血台(木质)1件， （3）采血椅（可调节扶手）2件 |
|  |  |  | 3.6 | 服务设施 | 饮水机、垃圾桶组合柜(木质，下部配1个不锈钢垃圾桶随车带走)1件，可升降圆凳2件，吊柜一套(木质，两侧均有)，后部休息床垫1件，后高台通顶储物柜（与顶部及侧围之间密封无空隙）1件， 驾驶区上储物柜1套，台式温热饮水机1台， 医疗舱灭火器2KG 1个、衣帽钩2个、垃圾桶1个、换气扇1个 |
|  |  |  | 3.7 | 灯光设施 | 紫外线消毒灯2盏（配定时器），面板灯1套，工作台射灯一套 |
|  |  |  | 3.8 | 市电配电设施 | 配电箱（含漏电保护器，空气开关、插座），服务电瓶，2kw充逆变一体机，30m电缆盘1件 |
|  |  |  | 3.9 | 发电设施 | 锂电系统一套，包含电池箱、充电机、逆变器、隔离变压器。 锂电池参数： （1）锂电池参数电量≥309.12V *125Ah（38.64kWh），电压范围240-350.4V；能量密度≥138Wh/kg；提供能量密度第三方检测报告 （2）电池放电率≥93%,能满足整车保证8年电池电量衰减率≤30%。 （3）锂电池系统防护等级： 3.1、电源系统应设有泄压和压力平衡装置，泄压压强不大于50 kPa，符合GB38032要求；提供第三方检测报告 3.2、防火要求：B级电压部件所用绝缘材料的阻燃性能应符合UL94规定的水平燃烧HF-1级，垂直燃烧V—0级；提供第三方检测报告 3.3、安全性能：预处理、振动、机械冲击、模拟碰撞、挤压、湿热循环、浸水安全、热稳定性（外部火烧、热扩散）、温度冲击、盐雾、高海拔、过温保护、过流保护、外部短路保护、过充电保护、过放电保护符合GB38031标准；提供第三方检测报告 3.4、电池箱体达到IP68防护要求，试验后，电池包内部无进水、进尘，符合GB/T4208标准；提供检测报告 3.5、电池箱具备加热功能，配置加热管理控制模块和加热器，能够控制电池箱体内的温度，具备加热模式，加热速率大于0.25℃/min；提供检测报告 3.6、高标准严格验证：热扩散、BMS功能及SOC精度、单体针刺、电气间隙和爬电距离、绝缘电阻； 3.7、电池组主串联回路须内置快速熔断器，以保证电源系统发生短路时可断开主电路。 （4）电池管理系统（BMS）1套： 4.1、SOC计算精度误差：≤8%； 4.2、单体温度采集范围：-40℃~85℃； 4.3、单体温度采集精度：≤±2℃； 4.4、单体电压采集范围：0V~5V； 4.5、单体电压采集精度：±5mv； 4.6、总电压采集范围：0V~600V； 4.7、总电压采集精度：±0.5%FSR； 4.8、电流采集精度：±0.2A； 4.9、具有电压、电流、温度、高压、均衡、CAN通讯故障诊断功能； 4.10、具有过压、欠压、过流、过温、绝缘、充电超出限制、放电超出限制等保护及报警功能； 4.11、具有绝缘电阻监测功能； 4.12、具有CAN通讯功能； 4.13、具有SOC过低报警； 4.14、具备SOH估算功能，监控电池健康状态功能； 4.15、具有继电器以及高压环路互锁诊断功能。 （5）锂电池配套系统： 5.1、锂电池7英寸显示屏:可以实时显示电池组电压、电流、剩余电量、电池组温度、电池单体最低电压数值及电池系统单体电压过低报警提示信息； 5.2、逆变器：额定输出功率6.5kW,输出电压AC220V,额定输出电流29.5A，输入电压：DC200V~DC450V，具有过温、过载、输出短路、过电流、过电压、欠电压、工作时负载突变等即时停机保护功能； 5.3、隔离变压器：输入电压AC220V、50Hz，输出电压AC220V、50Hz，额定容量≥6KVA； 5.4、直流充电桩1件, 额定输出功率20kW, 最大充电电流50A,输出宽电压范围DC50V-DC750V； 5.5、锂电系统操作方便，按下总开关和逆变开关电池即可工作。 |
|  |  |  | 3.10 | 消毒机 | 空气消毒机1件 |
|  |  |  | 3.11 | 遮阳棚 | 3m手动遮阳棚1套,房车配色,车身右侧安装 |
|  |  |  | 3.12 | 监控系统 | 监控系统1套（2个摄像头，1个照前门，1个从后照整车） |
|  |  |  | 3.13 | 无线网络 | 5G无线网络(不含资费卡) |
|  |  |  | 3.14 | 车辆平衡系统 | 机械支撑1套 |
|  |  |  | 3.15 | 加装线束及线束防护要求 | 采用汽车用薄壁绝缘低压电线。 （1）加装低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件） （2）线束耐温性能：高温压力（105℃，4h）--耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温冲击（-15℃，4h）--（100g，100mm）--冲击后耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温卷绕（-40℃，4h）--卷烧（10mm，0.5kg，3圈）--卷烧后耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min），按照GB/T 25085标准进行测试，无裂纹，无击穿。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件） （3）线束耐压性能：耐电压试验（3%NaCl盐水中浸渍4h后，1kV，30min），按照GB/T 25085标准进行测试，无击穿。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件） （4）防护波纹管燃烧性能：水平燃烧特性和垂直燃烧特性分别满足GB/T 2408中的HB级和V-0级。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件） （5）线束及线束防护环保性能：绿色环保，TVOC≤50μgC/g，苯和甲苯≤5μgC/g，甲醛<10mg/Kg，气味等极≤3。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件） |
|  |  |  | 3.16 | 整车图案要求 | （1）外观贴膜要求不含汞、铅、镉，甲醛含量＜10mg/kg，甲苯含量＜5ug/g。（招标时提供第三方机构出具的检测报告扫描件） （2）依据GB/T 5209检测标准检测耐水性，耐潮湿性，耐酸耐碱性，检测无起翘、收缩、断裂和剥离现象，无光泽和颜色的明显变化，耐冲洗性能，无褪色、变色、起层、卷边的现象。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件） （3）检测延伸率、180°剥离粘接强度（初始粘接强度）、180°剥离粘接强度（最终粘接强度），均检测合格。（招标时提供第三方机构出具的检测报告扫描件） |

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

八、验收标准

车辆符合现行国家标准要求。

九、其他要求