项目需求书-天津市县域医共体医疗设备更新生化与免疫类、病理与其他类设备（电解质分析仪；全自动尿液分析仪；全自动PCR分析系统等）
一、项目背景

相关产业发展情况

当前,病理设备已经进入数字化和自动化时代,例如数字病理扫描仪、全自动染色机等,极大地提高了病理诊断的准确性和效率。 同时,随着人工智能技术的引入,病理图像分析系统也开始崭露头角,帮助病理学家进行肿瘤识别和分级等工作。 未来病理设备将深入结合人工智能和机器学习技术,实现病理诊断的高度智能化和标准化,减少人为误差,提高诊断速度。 同时,远程病理诊断和云端共享平台的发展,将打破地域限制,促进优质医疗资源共享。

全自动PCR仪作为分子生物学领域的重要工具，其市场需求在过去几年中经历了快速增长。这主要得益于生物技术的快速发展，特别是基因测序技术、基因编辑技术等领域的进步，推动了PCR技术的广泛应用。同时，医学诊断需求的增加，尤其是在病原体检测和基因突变检测等方面，也大大增加了对全自动PCR仪的需求。中国全自动血细胞分析仪行业迎来快速发展期。这类基于光学、计算机与生物技术融合的医疗设备，通过自动化完成血细胞计数、分类及参数分析，已成为临床诊疗和健康体检的核心工具。2023年，全国医疗卫生机构门诊健康检查人数达5.25亿人次，同比增长4.37%，直接带动血液检测设备需求增长。据统计，2024年该行业市场规模突破21.5亿元，同比增幅达9.69%，技术迭代推动检测精度、速度与智能化水平持续提升。

2025年，我国60岁以上人口占比已超25%，老年群体因免疫功能衰退，成为感染性疾病、自身免疫病及肿瘤的高发人群;年轻消费群体的“主动健康”意识崛起则进一步放大了市场空间：25-45岁的职场人群中，超六成定期进行“免疫亚健康检测”，通过检测免疫细胞活性、炎症因子水平等指标，调整作息、饮食或补充营养剂，形成“检测-干预-再检测”的健康管理闭环。2025年后免疫检测行业将在技术创新、需求升级与生态协同的驱动下，向更精准、更普惠、更智能的方向演进。

血液与体液检测设备市场是一个庞大且不断增长的市场，主要驱动因素包括人口老龄化、慢性疾病的增加、医疗技术的进步以及对个性化医疗的需求增加。血液检测设备广泛应用于医疗机构、实验室和个人用户，用于疾病诊断、治疗监测和健康评估。

二、项目预算

总预（概）算：245.4万元，最高总限价：232万元

包1预（概）算：245.4万元，最高限价：232万元

三、资格要求

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本项目对小型和微型企业的价格给予20%的扣除。中小微企业投标文件中须提供《中小企业声明函》（中小企业划分见“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业〔2011〕300号）文件。

（2）根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，对监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。同时监狱企业技术标中须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的将不予以认定。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。未提供《残疾人福利性单位声明函》的将不予以认定。

注：小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定，以上政策不重复享受。

（4）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（5）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（6）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

2.本项目的特定资格要求：

（1）若投标人是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证扫描件；若投标人不是所投产品的制造商（第一类医疗器械除外），提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证扫描件。

（2）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1）营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2）财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2023年度或2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3）依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4）投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5）提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（3）本项目不接受联合体投标。

四、技术要求

第1包标的汇总表
	包号
	序号
	使用单位
	标的名称
	计量单位
	单价限价（万元）
	质保期/年

	包1

	1
	蓟州区邦均镇中心卫生院
	电解质分析仪
	1
	5
	8

	
	2
	宝坻区海滨医院
	特定蛋白分析仪
	2
	0.2
	8

	
	
	宝坻区杨家口卫生院
	
	1
	
	

	
	
	宝坻区林亭口医院
	
	1
	
	

	
	3
	蓟州区官庄镇卫生院
	微量元素分析仪
	1
	0.8
	5

	
	
	蓟州区穿芳峪镇卫生院
	
	1
	
	

	
	
	天津市宝坻区杨家口卫生院
	
	1
	
	

	
	4
	西青区西营门社区卫生服务中心
	幽门螺旋杆菌检测仪（一）
	1
	5
	5

	
	
	双新街社区卫生服务中心
	
	1
	
	

	
	5
	双桥河镇卫生院
	幽门螺旋杆菌检测仪（二）
	1
	3.5
	

	
	6
	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心
	干式荧光免疫分析仪（一）
	1
	1.5
	5

	
	7
	宝坻区海滨医院
	干式荧光免疫分析仪（二）
	1
	0.1
	

	
	
	宝坻区牛道口卫生院
	
	1
	
	

	
	
	宝坻区牛道口卫生院
	
	1
	
	

	
	8
	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心
	尿液分析仪（一）


	1
	1


	5



	
	
	宁河区赵本医院
	
	1
	
	

	
	
	双桥河镇卫生院
	
	1
	
	

	
	
	双桥河镇卫生院
	
	2
	
	

	
	9
	天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心
	全自动尿液分析仪（一）
	1
	9
	10

	
	10
	天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心
	全自动尿液分析仪（二）
	1
	12
	

	
	11
	双桥河镇卫生院
	全自动尿液有形成分分析仪（一）
	1
	12
	

	
	12
	天津市静海区医院
	▲全自动尿液有形成分分析仪（二）
	1
	20
	

	
	13
	礼明庄镇卫生院
	全自动血流变分析仪（一）
	1
	1
	3

	
	14
	宝坻区三岔口卫生院
	全自动血流变分析仪（二）
	1
	3
	5

	
	
	宝坻区黑狼口医院
	
	1
	
	

	
	
	宝坻区牛道口卫生院
	
	1
	
	

	
	
	穿芳峪镇卫生院
	
	1
	
	

	
	
	宝坻区黄庄卫生院
	
	1
	
	

	
	
	宝坻区杨家口卫生院
	
	1
	
	

	
	
	河北屯卫生院
	
	1
	
	

	
	
	豆张庄卫生院
	
	1
	
	

	
	
	宁河区赵本医院
	
	1
	
	

	
	15
	宝坻区宝平医院
	全自动血流变分析仪（三）
	2
	4.5
	5

	
	
	宝坻区钰华医院
	
	2
	
	

	
	
	宝坻区林亭口医院
	
	1
	
	

	
	
	邦均镇中心卫生院
	
	1
	
	

	
	16
	天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心
	全自动血流变分析仪（四）
	1
	5.5
	5

	
	17
	天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心
	全自动血流变分析仪（五）
	1
	9
	5

	
	18
	天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心
	全自动血流变分析仪（六）
	1
	11
	5

	
	19
	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心
	全自动血流变分析仪（七）
	1
	15
	5

	
	20
	天津市西青医院
	轮转式切片机（一）
	1
	20
	8

	
	21
	宝坻区中医医院
	轮转式切片机（二）
	1
	15
	8

	
	22
	天津市西青医院
	全自动PCR分析系统
	1
	20
	6


第1包技术要求：
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	需求条款

	1
	电解质分析仪
	台
	1
	蓟州区邦均镇中心卫生院

技术参数
1.样品用量：≤25ul
2检测速度：≥600T/h
3.进样方式：全自动试管架轨道式连续进样
4.方法学:间接法或离子选择电极法或酶法等
5.清洗方式：自动清洗
6.操作界面：≥10吋人机互动高清电容式触摸屏；支持多语言界面切换
★7.急诊功能：拥有急诊插入功能，支持优先检测、优先出结果
8.样本类型：血清、血浆、尿液等
9.样本位：全自动轨道样本架设有≥50个测试位
10.加样针：内外壁高抛光钢针，具备自动液面探测功能、防撞功能,进样针内外壁自动清洗
11.检测项目至少包括血清和尿液K+、 Na+ 、 Cl-
12. 提供质保期内每年至少一次校准服务 
13. 提供每季度一次巡检服务
14. 可接入医院Lis系统
配置：
电解质分析仪1套
报告处理系统1套

	2
	特定蛋白分析仪
	台
	4
	宝坻区海滨医院
2台
宝坻区杨家口卫生院
1台
宝坻区林亭口医院
1台
技术参数

★1.方法学：至少包含散射光比浊法
2.测试速度≥50T/H
3.样本类型：全血、血清、血浆、尿液等
4.试剂盘带有不间断冷藏功能
5.具有≥20个试剂位，≥50个反应位。
6.可检测全程全血 C 反应蛋白(hsCRP+常规 CRP)、血清淀粉样蛋白 A(SAA)、糖化血红蛋白(HbA1c)、尿微量白蛋白(mALB)、抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体等。
7.重复性：对同一样品重复测量时变异系数≤ 2% 
8.准确度：在规定的测量范围内相对误差≤±5% 
9.稳定性：在30分钟内的读值波动≤满量程值的±1.5%
★10.可在不干扰现有检测运行的情况下加载急诊样本，并优先检测
11.可开展免疫类、风湿类、炎症类、肾病类、糖尿病类项目组合测试、一键检测SAA 和CRP、风湿四项、免疫五项等组合，可计算 SAA/CRP 比值
12.提供质保期内每年至少一次校准服务
13.提供每季度一次巡检服务
14.可接入医院Lis系统
配置要求

1、主机1台
2、报告处理系统1套

	3
	微量元素分析仪
	台
	3
	蓟州区官庄镇卫生院
1台
蓟州区穿芳峪镇卫生院
1台
天津市宝坻区杨家口卫生院
1台
技术参数

1.分析方法：电化学方法（溶出法）
2.电极：旋转玻碳电极。
★3.检测下限:≤0.1ug/L(溶出法以铅为例)
4.相关系数:≥0.9990
5.校正曲线相对偏差:RSD≤3﹪(以测铅为例)
6.标本类型：至少包括全血、血清或血浆
7.检测项目：检测铅、锌、铁、钙、镁、铜等。
★8.电解池技术，每次检测试剂消耗≤1ml。
9.提供质保期内每年至少一次校准服务
10.提供每季度一次巡检服务
11.可接入医院Lis系统

12.支持试剂全开放
配置：
1.主机1台
2.报告处理系统1套

	4
	幽门螺旋杆菌检测仪（一）
	台
	2
	西青区西营门社区卫生服务中心
1台
双新街社区卫生服务中心
1台
技术参数
1.预热时间：≤30min
2.一次可插入6组样本，自动批量检测，仪器测量一组样本（底气与样气各一袋）的时间≤3min
3.红外光源，工作温度1--950℃
4.样本CO2浓度范围：0.5～6.0%
5.分析速度2-3分钟／对样品
6.采用卡式进样
7.通道数≥12通道
8.提供质保期内每年至少一次校准服务
9.提供每季度一次巡检服务
10.可接入医院Lis系统
配置：
1、主机一台
2、专用操作软件一套

	5
	幽门螺旋杆菌检测仪（二）
	台
	1
	双桥河镇卫生院
1台
技术参数

★1.至少采用双道采集数据
★2.使用C14标记，无需淬灭校正，自动给出DPM数值及HP感染的阴阳性诊断结果。
3.采用卡式进样
4.自动故障诊断；自动进行测量数据打印，一键式操作完成测量；
5.分析速度2-3分钟／对样品；
6.具备每日质控功能，并能提供硬件与软件的维护保养；
7.样本CO2浓度范围：0.5～5.0%
8.至少具备双测量室，至少可同时测量2个样本
9.至少可自动给出 DPM 及 HP 感染的阴性、不确定、阳性定性诊断结果
10.可一机多用，凡C14标记的呼气试验均可测量
11.8小时稳定性误差≤10%
12.提供质保期内每年至少一次校准服务
13.提供每季度一次巡检服务
14.可接入医院Lis系统
配置要求

1、主机一台
2、专用操作软件一套

	6
	干式荧光免疫分析仪（一）
	台
	1
	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心

技术参数
1.方法学：荧光免疫法
2.检测方式：同时多项目检测，自动孵育、检测。
3.检测速度：样本量检测≥100T/小时（实际）
4.进样数量：可连续进样
5.质控系统：自带质控检测模块，全程监控，错误报警
6.检测通道 ≥20个
7.样本类型：全血、血清/血浆
8.检测项目：包括C反应蛋白 （hsCRP+常规CRP），降钙素原，C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）/降钙素原（PCT）定量联检，心肌肌钙蛋白I， 肌红蛋白，肌酸激酶同工酶，心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白定量联检，N末端B型钠尿肽原，D-二聚体、HCG、MAU、CYS-C、HF-ABP、同型半胱氨酸等
9.温控系统：自带恒温控制系统25-37℃（低温可温补）
10.显示系统：全触屏≥10吋
11、提供质保期内每年至少一次校准服务 
12、提供每季度一次巡检服务
13、可接入医院Lis系统
★14、原始管上机
配置：
1.主机 1台
2.报告处理系统1套
3.扫描枪1把

	7
	干式荧光免疫分析仪（二）
	台
	3
	宝坻区海滨医院
1台
宝坻区牛道口卫生院
1台
宝坻区牛道口卫生院
1台
技术参数

1.方法学：荧光免疫
2.工作模式：机内反应模式，同时间多项目检测，同时孵育量≥20个试剂卡
3.测试速率：≥200个测试/小时
4.检测通道：≥20个检测通道
5.显示系统：≥10吋全触摸屏
6.数据管理：可智能选择保存结果时间区间，存储结果数据≥15000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理
7.通讯硬件接口：至少包括4个USB接口；1个COM接口；一个以太网络接口；1个VGA接口
8.通讯支持：至少支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接
9.可检测项目:至少包括尿微量白蛋白，糖化血红蛋白，心肌三项，D二聚体，BNP，磷脂酶A2,β-HCG、同型半胱氨酸
10、提供质保期内每年至少一次校准服务 
11、提供每季度一次巡检服务
12、可接入医院Lis系统
13、样本量：用血量≤75μl
配置要求

1.主机 1台
2.报告处理系统1套

	8
	尿液分析仪
	台
	5
	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心1台
宁河区赵本医院
1台
双桥河镇卫生院1台
双桥河镇卫生院2台
技术参数
1.测定原理：反射光电比色法
★2.测定速度：≥500条/小时
3.检测项目≥11项（白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C），可选做尿微量白蛋白、尿肌酐、尿钙等项目
4.工作方式：可选择单条测试或连续测试
5.显示：≥5.5吋触摸液晶显示屏
6.仪器能准确感应尿试纸条的数量
7.自动卸条功能：可自动将测试过的试纸条卸到废料盒内
8.打印：内置热敏打印机打印测试结果
9.故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障
10.仪器可自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部
11.条形码识别：配备条形码扫描器，自动识别条形码
12.存储功能：≥2000个测量结果
13.提供质保期内每年至少一次校准服务 
14.提供每季度一次巡检服务
15.可接入医院Lis系统
配置：
1、主机１台 
2、稳压电源 １个 

	9
	全自动尿液分析仪（一）
	台
	1
	天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心
技术参数
★1.干化学测试原理：多波长反射光比色法
★2.尿残渣检测系统：采用图像传感器检测系统
3.检测波长数量：≥3个波长
4.仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11项、14项测试 
★5.测试速度：≥240个样本/小时
6.支持尿液颜色识别功能、尿液浊度检测功能、尿液比重检测功能
7.比重补正功能、色尿补正功能
8.存储器容量：≥30万条数据
9.试纸仓容量：≥200条试纸
10.废料盒容量：能容纳≥500条废弃试纸条
11.采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示。
★12.急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能
13.滴样方式：矩阵式高速滴样
14.采样针清洗方式：正负压清洗
15.可实现全自动不间断进样
16.提供质保期内每年至少一次校准服务 
17.提供每季度一次巡检服务
18.可接入医院Lis系统
配置：
1、主机 １台 
2、稳压电源 １个 

	10
	全自动尿液分析仪（二）
	台
	1
	天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心
技术参数

★1.仪器要求尿液干化学与有形成分检测一体机尿干化学检测
★2.检测原理尿有形成分检测：流式图像法或显微成像技术
3.干化学检测项目：≥11项（包含但不限于：干化学检测项目(NIT)、白细胞(LEU)、酮体、葡萄糖(GLU)、酸碱度(pH)、比重(SG)、维生素C(VC)、红细胞(RBC)、白细胞(WBC)、白细胞团(WBCC)、鳞状上皮细胞），可选做微白蛋白、肌酐、尿钙
4.有形成分自动检测项目：≥30项，包含但不限于红细胞、白细胞、非鳞状上皮细胞、透明管型、病理管型、细菌、酵母菌、未分类结晶、精子、粘液丝等
5.理学检测项目比重(SG)(可选)、浊度(可选)、颜色(可选)
6.干化学检测模式：60个样本/小时，检测速度有形成分≥60个样本/小时，联合检测模式≥60个样本/小时。
7.样本量有形成分检测模式：最小样本量3mL,吸入量2.0mL。联合检测模式：最小样本量3mL,吸入量2.0mL。干化学模式：最小样本量1.5mL,吸入量0.4mL
8.采图量≥950幅图片
9.有形成分检测单元，无需等待粒子沉降，无需高低倍镜头转换。
10.样本位≥50个样本位
11.样本处理方式无需离心，无需特殊染色
12.临床报告方式报告单可同时打印干化学及尿有形成分的检测结果，并可显示有形成分真实图像
13.可提供红细胞形态、尿路感染临床信息
★14.急诊功能专用急诊位
15.数据存储存储超过10万份的病人结果
16.提供质保期内每年至少一次校准服务 
17.提供每季度一次巡检服务
18.可接入医院Lis系统
配置要求

1、主机 １台 
2、稳压电源 １个

	11
	全自动尿液有形成分分析仪（一）
	台
	1
	双桥河镇卫生院
技术参数

★1.可外部连接尿液干化学分析仪，如不能连接需要具备干化学分析功能模块。
★2.进样方式：同时可以满足多个样本自动进样。
3.有形成分检测项目：有形成分自动识别测试项目≥30项
4.检测速度：有形成分测试模式≥80个/每小时；联合测试模式≥80个/每小时

5.样本放置位：可放置≥50个样本
6.尿有形成分拍摄图像数量：单个样本检测最高可拍摄1400张图像

7.吸样量：干化学模块≤0.6ml，有形成分≤1.6ml
8.红细胞形态学项目：≥4项报告参数
9.干化学原始图像：可提供尿试纸CIS彩色原始图像，显示每个检测项目对应试纸检测块的颜色
10. 理学检测项目：至少包括颜色、浊度、比重、电导率、渗透压等
11.提供质保期内每年至少一次校准服务 
12.提供每季度一次巡检服务
13.可接入医院Lis系统，结果可导出。
14.至少能存储100万个干化学数据、50万个尿试纸图像、40万个尿有形数据。
配置要求

1、主机1台
2、数据处理系统1套

	12
	▲全自动尿液有形成分分析仪（二）
	台
	1
	天津市静海区医院
技术参数

1.单个尿液有形测试：≥100个样本/小时；
2.有形自动检测项目：≥40项，包括但不限于正常红细胞、小红细胞、棘形红细胞、影红细胞、其他异形红细胞、白细胞、白细胞团、鳞状上皮细胞、肾小管上皮细胞、移行上皮细胞、透明管型、颗粒管型、蜡样管型、宽大管型、其他管型、杆菌、疑似球菌、假菌丝酵母、酵母菌、草酸钙结晶、尿酸结晶、磷酸铵镁结晶、其他结晶、精子、黏液丝等；
3.可提供红细胞形态、尿路感染临床信息；
4.能提供尿渗透压、电导率的参数；
5.仪器采用全自动进样系统，样品位≥80个。
6.数据存储量不小于10万条数据；
7.报告打印：××个/ul或××个/HPF两种格式自由选择；
8.配置一个内置条形码阅读器自动扫描样本条形码；配置一个外置条形码阅读器；
9.网口LIS和串口LIS；支持与LIS系统双向通讯，承担相关接口费用；
10.可提供原厂配套的专用的三水平有形成份质控品。
11.具备流水线拓展能力，可与尿干化学分析仪模块化组合；
12.仪器可提供中文报告格式，可将实验室现有尿干化学报告与沉渣报告整合。
13．提供原厂配套的中文操作软件，并显示尿中各有形成分定量分析数据、红细胞形态信息和异常标本提示信息。
14.后处理系统内存≥16G 
15.设备使用年限≥10年；
16.提供质保期内每年至少一次校准服务 
17.提供每季度一次巡检服务
18.可接入医院Lis系统
配置要求

分析主机1套、一个内置条形码阅读器（激光）和一个外置条形码阅读器（红光），后处理系统1套；工作台1套

	13
	全自动血流变分析仪（一）
	台
	1
	礼明庄镇卫生院
技术参数
1.粘度测量范围：0mPa·s；-60mPa·s 
2.切变率范围：1/s~200/s 
3.测试模式：全自动及手动双重测试
4.样品盘：≥30孔位
5.测试方法：旋转法或锥板法
6.机芯材质：采用钛合金机芯
7.吸样方式：加样针具有液面感应功能，血浆加样无需更换原试管；
8.检测速度：≥30测试/小时
9.数据传输：可与医院HIS/LIS系统连接
10.温度控制：（37±0.1）℃，具备自动温度控制系统
11.提供质保期内每年至少一次校准服务 
12.提供每季度一次巡检服务
配置：
1、测试主机一台
2、废液桶1个
3、进排水管1套 

	14
	全自动血流变分析仪（二）
	台
	9
	宝坻区三岔口卫生院、宝坻区黑狼口医院、宝坻区牛道口卫生院、穿芳峪镇卫生院、宝坻区黄庄卫生院、宝坻区杨家口卫生院、河北屯卫生院、豆张庄卫生院、宁河区赵本医院 各1台
技术参数

★1.样品盘：≥60孔位。 
2.用途：适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。
3.测试方法：旋转法或锥板法
4.测试时间：全血测试时间：≤ 30s / 标本；血浆测试时间：≤ 20s / 标本
5.测试模式：全自动及手动双重测试；
6.混匀方式：吸吐式
7.报告单模式：开放式自定义报告单模式，同时提供不少于8种不同版面的报告格式
8.切变率范围：1/s~200/s
9.粘度测量范围：0mPa·s-60mPa·s
★10.急诊功能：任意孔位均可定义为急诊位，通过调整测试顺序，实现急诊优先
11.提供质保期内每年至少一次校准服务 
12.提供每季度一次巡检服务
13.可接入医院Lis系统
配置要求

主机、配备数据处理系统一套

	15
	全自动血流变分析仪（三）
	台
	6
	宝坻区宝平医院2台、宝坻区钰华医院2台、宝坻区林亭口医院1台、邦均镇中心卫生院1台
技术参数

★1.样品盘：≥60孔位。  
2.用途：适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。
3.测试方法：旋转法或锥板法
4.测试时间：全血测试时间：≤ 30s / 标本；血浆测试时间：≤ 20s / 标本
5.测试模式：全自动及手动双重测试；
6.混匀方式：吸吐式
7.报告单模式：开放式自定义报告单模式，同时提供不少于8种不同版面的报告格式
8.切变率范围：1/s~200/s
9.粘度测量范围：0mPa·s-60mPa·s
★10.急诊功能：任意孔位均可定义为急诊位，通过调整测试顺序，实现急诊优先
11.提供质保期内每年至少一次校准服务 
12.提供每季度一次巡检服务
13.可接入医院Lis系统
配置要求

主机、配备数据处理系统一套、稳压电源

	16
	全自动血流变分析仪（四）
	台
	1
	天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心
产品用途
适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。
技术参数

1.粘度测量范围：0mPa·s；-60mPa·s 
2.切变率范围：1/s~200/s
3.混匀方式：吸吐式；

4.样品盘：≥60孔位
5.测试方法：旋转法或锥板法或毛细管法
6.机芯材质：采用钛合金机芯
7.吸样方式：加样针具有液面感应功能，血浆加样无需更换原试管；
8.测量精度：牛顿流体粘度的准确性误差≤±0.1%,非牛顿流体粘度的准确性误差≤ ±1%
9.温度控制：37°C±0.1°C
10.测试原理：锥板法、毛细管法或压力传感式
11.提供质保期内每年至少一次校准服务 
12.提供每季度一次巡检服务
13.可接入医院Lis系统
配置要求

1、测试主机一台
2、电脑打印机一套
3、缺液报警装置3套
4、废液报警装置3套
5、废液桶3个
6、稳压电源

	17
	全自动血流变分析仪（五）
	台
	1
	天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心
产品用途
适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。
技术参数
适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。 
1.测试方法：旋转法或锥板法或毛细管法
2.测量方式：快速、全量程、逐点、稳态测量方式；微量毛细管快速测量血浆模式；
3.测试模式：全自动及手动双重测试；
4.锥板信号采集方法：高精度光栅细分技术
5.毛细管信号采集方法：自跟踪液面微分捕获技术。
6.机芯材质：采用钛合金机芯
7.测试时间：全血测试时间≤30s/标本；毛细管血浆测试时间≤500ms/标本
8.样品盘：≥90孔位
9.混匀方式：吸吐式；
10.吸样方式：加样针具有液面感应功能，血浆加样无需更换原试管；
11.进液系统：采用双路挤压式蠕动泵，进液量准确；
12.排液系统：采用强力挤压式蠕动泵，确保排液系统通畅；
13.报告单模式：开放式自定义报告单模式，同时提供≥8种不同版面的报告格式；
14.粘度测量范围：0mPa·s；-60mPa·s
15.切变率范围：1/s~200/s
16.加样量：锥板加样量：在200µl-1000µl范围内可调；毛细管加样量：≤200µl.
17.温度控制：（37±0.1）℃，自适应智能温度控制系统；
★18.急诊功能：任意孔位均可定义为急诊位，通过调整测试顺序，实现急诊优先；
19.数据传输：可接入医院HIS/LIS系统；
20.清洗液不足报警功能、废液溢出报警功能。
21.提供质保期内每年至少一次校准服务 
22.提供每季度一次巡检服务
配置：
1.测试主机一台，
2.配套设备操作系统一套，
3.缺液报警装置3套，
4.废液报警装置3套，
5.废液桶3个
6.稳压电源

	18
	全自动血流变分析仪（六）
	台
	1
	天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心
产品用途
适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。
技术参数

1.测试方法：旋转法或锥板法或毛细管法
2.测量方式：快速、全量程、逐点、稳态测量方式；微量毛细管快速测量血浆模式；
3.加样针系统：双臂双液面加样针，并且可以单独操作；
4.测试模式：全自动及手动双重测试；
5.锥板信号采集方法：高精度光栅细分技术
6.毛细管信号采集方法：自跟踪液面微分捕获技术。
7.机芯材质：采用钛合金机芯
8.测试时间：全血测试时间≤30s/标本；毛细管血浆测试时间≤500ms/标本
★9.样品盘：≥双90孔位。
10.混匀方式：吸吐式；
11.吸样方式：加样针具有液面感应功能，血浆加样无需更换原试管；
12.进液系统：采用双路挤压式蠕动泵，进液量准确；
13.排液系统：采用强力挤压式蠕动泵，确保排液系统通畅；
14.报告单模式：开放式自定义报告单模式，同时提供8种不同版面的报告格式；
15.粘度测量范围：0mPa·s；-60mPa·s
16.切变率范围：1/s~200/s
17.加样量：锥板加样量：在200µl-1000µl范围内可调；毛细管加样量：≤200µl. 
18.温度控制：（37±0.1）℃，自适应智能温度控制系统；
★19.急诊功能：任意孔位均可定义为急诊位，通过调整测试顺序，实现急诊优先；
20.接口方式：RS-232或USB接口任选，实现仪器控制功能；
21.数据传输：可接入医院HIS/LIS系统；
22.清洗液不足报警功能、废液溢出报警功能。
23.提供质保期内每年至少一次校准服务 
24.提供每季度一次巡检服务
配置要求

1、测试主机一台
2、电脑打印机一套
3、缺液报警装置≥3套
4、废液报警装置≥3套
5、废液桶≥3个

	19
	全自动血流变分析仪（七）
	台
	1
	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心
技术参数
1.测试方法：旋转法或锥板法或毛细管法
2.测量方式：快速、全量程、逐点、稳态测量方式；微量毛细管快速测量血浆模式；
3.加样针系统：双臂双液面加样针，并且可以单独操作；
4.测试模式：全自动及手动双重测试；
5.锥板信号采集方法：高精度光栅细分技术
6.毛细管信号采集方法：自跟踪液面微分捕获技术。
7.测试时间：全血测试时间≤30s/标本；毛细管血浆测试时间≤500ms/标本
★8.样品盘： ≥双90孔位。
9.混匀方式：吸吐式；
10.吸样方式：加样针具有液面感应功能，血浆加样无需更换原试管；
11.进液系统：采用双路挤压式蠕动泵，进液量准确；
12.排液系统：采用强力挤压式蠕动泵，确保排液系统通畅；
13.报告单模式：开放式自定义报告单模式，同时提供≥8种不同版面的报告格式；
14.粘度测量范围：0mPa·s；-65mPa·s
15.切变率范围：1/s~200/s
16.加样量：锥板加样量：在200µl-1000µl范围内可调；毛细管加样量：≤200µl. 
17.温度控制：（37±0.1）℃，自适应智能温度控制系统；
★18.急诊功能：任意孔位均可定义为急诊位，通过调整测试顺序，实现急诊优先；
19.接口方式：RS-232或USB接口任选，实现仪器控制功能；
20.数据传输：可接入医院HIS/LIS系统；
21.提供质保期内每年至少一次校准服务 
22.提供每季度一次巡检服务
配置：
1、全自动血流变分析仪主机1台，
2、缺液报警装置3套，
3、废液报警装置3套，
3、废液桶3个 ，
4、配置血流变数据处理系统1套

	20
	轮转式切片机（一）
	台
	1
	天津市西青医院
技术参数
★1.切片方式：全自动
2．切片厚度：至少包含0.5-100μ m ，可调
3．修块厚度：至少包含1-600μ m ，可调
4．最大水平进样幅度：≥24mm，可调
5．最大垂直样品行程：≥70mm，可调
6．静音样品回缩：至少包含5-100μ m，可调
7.粗进速度：至少包含三档
8.切片速度：可调整
9.两种手动切片模式: 半刀和全手轮旋转模式
10.电动切片模式：至少包含单片、连续、步进
11.切片窗口可调节
12.最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm±10%
13．具备独立的控制面板
14．具备电子制动终止切片功能
15.手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向
16.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本
17.具备刀架三点锁定及侧向移动功能
18.手轮至少有2个独立的安全锁定系统
19.快速转换样本夹，可单手操作
20．粗修时具备快速回缩和位置记忆功能
21.具备可编程的样本回缩功能
22．具备≥两种小手轮运行模式：步进和连续
23．具备可归零的切片以及厚度计数功能
24．具备可视信号和声音信号提示剩余进样距离
25.提供质保期内每年至少一次校准服务 
26.提供每季度一次巡检服务
27.可接入医院Lis系统
配置：
1、主机 1 台
2、操作按键板1个
3、抗静电废物槽 1 个
4、通用型刀架组件 1 套
5、样本定位系统 1 个
7、毛刷2个
8、刀片60盒

	21
	轮转式切片机（二）
	台
	1
	宝坻区中医医院
技术参数

★1.切片厚度：0.5-100μm
★2.刀架带有鲜明颜色护手
3.可归零的切片以及厚度计数功能
4.切片方式：至少包括半自动轮转和手动轮转
5.切片模式：≥2种，至少包括半刀模式和全手轮旋转模式
6.静音样品回缩
7.水平进样幅度≥24mm
8.垂直样品行程≥70mm
9.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本
10.最大样品尺寸（L×H×W）55×50×30mm±10%
11.样品夹：多种，可适用于各类病理样本
12.刀架：≥5种，适用于一次性的宽、窄刀片、可重复使用的钢刀或钨钢刀以及一次性的钨钢刀，用于切割不同类型的组织；
13.提供质保期内每年至少一次校准服务 
14.提供每季度一次巡检服务
15.可接入医院Lis系统
配置要求

1.主机1台
2.定位系统1套
3.通用型刀架组件 1 套

	22
	全自动PCR分析系统
	台
	1
	天津市西青医院
技术参数
1.系统使用荧光定量PCR方法开展核酸检测
2.单次样本检测量≥4个
3.对于不同核酸目标的检测可在同一台仪器内同时进行
4.可同时检测不同项目，不同标本，各个通道平行检测。
5.后期可拓展项目：至少包括呼吸道病毒检测，乙型，丙型肝炎病毒检测，HIV病毒检测等。
6.可同时对结核分枝杆菌复合物和利福平耐药基因的检测，还可进行非结核分枝杆菌（NTM）的鉴定分型。从原始的患者样本加入到系统中到获得检测结果的时间≤120分钟。
7. 升温速率：平均≥4.0℃/秒 
8. 降温速率：平均≥3.0℃/秒
9.检测时间：全流程≤30 分钟
10.模块控温精度：≤±0.5℃
11. 设备使用年限≥8年
12. 提供质保期内每年至少一次校准服务 
13. 提供每季度一次巡检服务
14. 可接入医院Lis系统
配置：
1.主机1台
2.报告处理系统1套
3.稳压电源1台


加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

加注“●”号的产品为重要指标（如项目需求书中未明确重要指标，则视为全部产品均为重要指标）。

五、商务要求

（一）报价要求

1、报价以人民币填报（同时填报金额大小写，大小写不一致时，以大写为准）。

2、投标人的报价应包括：产品主体及附件货款、信息化接口连接相关费用、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、培训费、利润和税金等为完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成并验收合格的最终优惠价格。合同实施过程中，不接受任何因投标人原因引起的交货期或费用索赔。

3、供应商报价高于项目预算为无效报价，不再参与商务报价的评分。

4、投标报价在不超采购预算的前提下，出现以下情形其合理性由评标委员会在评审中予以考虑，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评审委员会启动异常低价投标审查后，要求相关投标人在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业本地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。审查相关情况在评审报告中记录。

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查且报价次低投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%

（4）其他评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

不接受选择性的投标产品及报价。 

6、考虑设备安装使用的必要条件，增加为使用单位提供培训的次数，可提供不限次数的培训；提供与设备数量相匹配的售后服务人员，保障设备售后服务完善。

7、验收及相关费用由供应商负责。

（二）服务要求

1、供应商对所投产品提供的质保期须满足需求书中要求，原厂整机免费上门保修（含易损件及关键部件、维护专用配件）。保修期内免费更换零配件，终身维修，7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，72小时内无法修复需提供备机，否则需按照实际经济损失进行赔偿。保修期自验收合格之日起计算。考虑设备安装使用的必要条件，增加为使用单位提供培训的次数，可提供不限次数的培训；提供与设备数量相匹配的售后服务人员，保障设备售后服务完善。

2、供应商须提供7×24小时维修热线（须提供维修热线电话号码、固定电话及移动电话号码）。

3、供应商须提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4、供应商须提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5、供应商须对采购人相关人员进行必要的技术和操作培训，通过集中培训、现场培训，以满足正常运行、维护和技术支持的需要。

6、供应商保证供应的设备是全新的，技术先进成熟，质量优良，符合安全标准并完全符合国家的有关规范，满足经济运行，易于维修、维护的要求，供方保证提供的技术资料和图纸清晰、完整、统一、准确并能满足设计、安装、调试、运行和维修的要求。

7、由于产品的质量和安全问题造成的损失和人员伤亡事故由中标单位负责赔偿，相关的损失及责任均由中标单位自行承担。

8、中标供应商应考虑设备安装使用的必要条件，增加为基层提供培训的次数，要求提供不限次数的培训；并提供与设备招标数量相匹配的售后服务人员，保障设备售后服务落地等。

（三）交货及付款要求：

1、交货地点：天津市各区县（特殊情况以合同为准）。

2、交货期：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。

3、设备出厂铭牌的生产日期须为采购当年度，同时提交加盖公章的承诺书。

4、投标人提供产品详细的配置清单。

5、投标人须提供详细的服务方案、针对本项目的配送方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装、备品的供应服务方案。

6、付款方式：签订合同后支付合同总额的30%，货到后对产品品牌、型号、数量及外观的完整性验收合格后支付合同额的60%，现场安装、调试完毕且验收合格无质量问题支付合同额的10%（特殊情况以合同为准）。

7、投标人提供的设备（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是优质材料和先进工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标单位负责。

8、中标单位提供设备须保证市场成熟度高，质量稳定性好，中标单位所投及交付货物应无知识产权纠纷。若出现知识产权纠纷等法律问题，由中标单位自行承担。

（四）安装、调试、验收

1、在设备安装调试期间，由供方派技术人员到现场进行技术指导，所发生的一切费用均包含在投标总价中；

2、设备验收及相关费用由供应商负责；

3、如验收不合格或达不到合同设备性能及技术资料要求，双方共同研究、分析原因，澄清责任，积极解决。经双方确认：如属供方责任，所发生的费用由供方负责；如需方原因，供方有义务与需方一起采取措施，使设备性能达到保证值，所发生的费用由需方负责。

4、按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

5、抽验比例标准：逐条参数验收。
六、验收标准
符合现行国家标准要求。

1.初步验收：货物到达交货地点后，采购人及中标人双方应对生产的成品货物的数量及外观质量进行初步验收。若货物发生缺、损或与合同约定不符时，中标人应负责补足或更换，并由双方确认。

2.最终验收：中标人完成货物的调试和对采购人指定操作人员的培训后，无明显技术问题和产品故障的,双方依照合同中约定的质量要求对货物进行最终验收，并签署最终验收报告。

七、其他要求
2

