天津医科大学实验室设备项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2020-A-0349）

天津市政府采购中心

2020.11

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津医科大学委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津医科大学实验室设备项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津医科大学实验室设备项目

（二）项目编号：TGPC-2020-A-0349

二、项目内容

- 第一包：台式离心机1台、脱色摇床一2台、高压灭菌器1台、细胞破碎仪1台、高性能基因分析服务器1台等，合同履行期限：进口产品自办理信用证之日起90日内，国产产品自签订合同之日起15个工作日内；

- 第二包：流式细胞仪1台，合同履行期限：进口产品自办理信用证之日起90日内，国产产品自签订合同之日起15个工作日内；

- 第三包：超速离心机1台、生化分析仪1台，合同履行期限：进口产品自办理信用证之日起90日内，国产产品自签订合同之日起15个工作日内；

- 第四包：上市状态库1套、疾病类型库1套、通路靶点库1套、特色活性库1套、天然产物库1套、类药多样性库1套，合同履行期限：进口产品自办理信用证之日起90日内，国产产品自签订合同之日起15个工作日内。

- 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，经财政部门审核同意，本项目部分产品（详情见下表）允许进口产品投标，同时也接受满足需求的国内产品参与竞争。其余设备不接受进口产品投标。具体为：

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 台式离心机 | 是 |
|  | 6 | 电动助吸器 | 是 |
|  | 8 | PCR仪 | 是 |
|  | 9 | 移液器 | 是 |
|  | 22 | 冰冻切片机 | 是 |
| 2 | 1 | 流式细胞仪 | 是 |
| 3 | 1 | 超速离心机 | 是 |
|  | 2 | 生化分析仪 | 是 |
| 4 | 1 | 上市状态库 | 是 |
|  | 2 | 疾病类型库 | 是 |
|  | 3 | 通路靶点库 | 是 |
|  | 4 | 特色活性库 | 是 |
|  | 5 | 天然产物库 | 是 |
|  | 6 | 类药多样性库 | 是 |

- 项目预算

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 分项预算 （单位：元） | 包预算 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 台式离心机 | 26000 | 1327600 |
|  | 2 | 脱色摇床一 | 4000 |  |
|  | 3 | 高压灭菌器 | 16000 |  |
|  | 4 | 细胞破碎仪 | 40000 |  |
|  | 5 | 高性能基因分析服务器 | 95000 |  |
|  | 6 | 电动助吸器 | 3000 |  |
|  | 7 | 恒温金属浴 | 4600 |  |
|  | 8 | PCR仪 | 78000 |  |
|  | 9 | 移液器 | 3000 |  |
|  | 10 | 垂直电泳槽 | 7000 |  |
|  | 11 | 磁力搅拌器 | 3000 |  |
|  | 12 | 涡旋混合仪 | 2000 |  |
|  | 13 | 脱色摇床二 | 1000 |  |
|  | 14 | 恒温振荡器 | 25000 |  |
|  | 15 | 超净台 | 10000 |  |
|  | 16 | 服务器（计算节点） | 217600 |  |
|  | 17 | 服务器（存储节点） | 281400 |  |
|  | 18 | 动力环境监控 | 59000 |  |
|  | 19 | 服务器（web节点） | 50000 |  |
|  | 20 | 存储光纤交换机 | 96000 |  |
|  | 21 | 影像数据后处理工作站 | 46000 |  |
|  | 22 | 冰冻切片机 | 260000 |  |
| 2 | 1 | 流式细胞仪 | 3500000 | 3500000 |
| 3 | 1 | 超速离心机 | 700000 | 1300000 |
|  | 2 | 生化分析仪 | 600000 |  |
| 4 | 1 | 上市状态库 | 896000 | 4006000 |
|  | 2 | 疾病类型库 | 406000 |  |
|  | 3 | 通路靶点库 | 960000 |  |
|  | 4 | 特色活性库 | 576000 |  |
|  | 5 | 天然产物库 | 480000 |  |
|  | 6 | 类药多样性库 | 688000 |  |

注：各包报价及每项产品的投标报价不得超出相应的预算，否则投标无效。

四、项目需要落实的政府采购政策

（一）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（二）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（三）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

（四）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

（五）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。

（六）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

五、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2019年度财务报告扫描件。

B. 2020年度银行出具的资信证明扫描件。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 2020年度至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（二）本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件时间和方式

（一）获取招标文件时间：2020年11月2日至2020年11月9日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”下载招标文件。

2. 供应商注册及CA数字证书（USBKey）领取办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-88908890。

（2）天津市政府采购网注册：登录天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn/gys_login.jsp）点击“申报注册”，完成网上注册。

（3）CA数字证书（USBKey）领取：参见天津市电子认证中心（网址：http://www.tjca.org.cn，电话：022-23593752）首页-机构证书办理流程。

3. 电子签章办理：登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn），按照“服务指南”栏目中《供应商如何办理CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的通知》的要求至天津市政府采购中心窗口办理电子签章，联系电话：022-88908890。

（三）下载招标文件后如放弃投标，请于网上应答截止时间之前取消投标。

七、网上应答时间

2020年11月2日9:00至2020年11月23日9:00，使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”进行应答并提交。

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2020年11月23日9:00。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2020年11月23日9:00至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2020年11月23日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”自行查看开标信息。

十、采购代理机构项目联系人及联系方式

（一）联系人：傅耀

（二）联系电话：022-24538318

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津医科大学

（二）采购人地址：天津市和平区气象台路22号

（三）采购人联系人：王兆龙

（四）采购人联系电话：022-83336763

十二、采购代理机构的名称、地址和联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼

（三）采购代理机构邮政编码、网址、联系方式

邮政编码：300161

网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

对外办公时间：工作日9:00～12:00，14:00～17:00

电子投标帮助链接： http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

咨询服务电话：022-88908890

十三、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1.联系部门：天津医科大学

2.联 系 人：王兆龙

3.联系方式：022-83336763

4.联系地址：天津市和平区气象台路22号

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市财政局政府采购处提出投诉，逾期不予受理。

十四、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2020年11月2日

第二部分  招标项目要求

- 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，1小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4. 提供现场技术培训。

（三）交货要求

1. 交货期：

货到时间：进口产品自办理信用证之日起90日内，国产产品自签订合同之日起15个工作日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市和平区气象台路22号（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（四）付款方式

免税进口产品：签订合同后30个工作日内预付合同对应货款的100%；

非免税进口产品及国产产品：货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付对应货款的100%（特殊情况以合同为准）。

注：投标人应在开标一览表中明确所投进口产品是否为免税。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

- （一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

- （二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

- （三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

- （四）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。

- （五）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

- （六）具体需求详见本部分项目需求书。

- 三、评审因素及评标标准

- 第1包：

| 第一部分价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30分 |
| 第二部分客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2分 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2分 |
| 3 | 制造商认证评价 | 核心产品的制造商具备覆盖服务器、存储系统的有效期内隐私信息管理体系认证证书及IECQ静电放电防护认证证书，每个有效的上述证书扫描件1分，最多3分； | 3分 |
| 4 | 实施能力 | 按照以下要求提供与本项目内容相当且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 （1）合同原件扫描件（合同签订时间为2017年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期； （2）用户盖章的成功履行合同的相关证明材料原件扫描件（验收报告）。 1个案例1分，最多4分。 | 4分 |
| 5 | 产品参数证明评价 | - 提供所投高性能基因分析服务器的技术支撑材料，上述技术支撑材料能证明所投产品“后面板配2个USB 3.0、2 个USB 2.0，前面板配2个USB 2.0、1个Type A接口、1个VGA接口”。提供符合上述要求的证明材料得1分，否则0分。 - 提供所投▲服务器（存储节点）技术支撑材料，上述技术支撑材料能证明所投产品“前面板配置≥1个USB3.0接口、1个VGA接口”。提供符合上述要求的证明材料得1分，否则0分。 - 提供所投动力环境监控的技术支撑材料，上述技术支撑材料能证明所投产品具备“UPS监控软件模块，监测输入输出电流、电压、频率、负载、功率等UPS运行参数，UPS逆变器等核心部件工作状态”。提供符合上述要求的证明材料得1分，否则0分。 - 提供所投核心产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投核心产品满足项目需求书中加注“★”的需求条款，技术支撑材料响应得分=（加注“★”的需求条款提供技术支撑材料且经评标委员会认定满足的条款累计数量/加注“★”的需求条款总数）×20。 评标委员会根据投标文件中“技术点对点应答表”中提供的“技术支撑材料所在页码”所对应的材料进行评判，未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。 注：技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投核心产品制造商公章的技术证明材料，或加盖医疗器械注册证中代理人公章的技术证明材料，或进口产品制造商签署的技术证明材料，或加盖进口产品制造商国内授权机构公章的技术证明材料（注：须同时提供进口产品制造商与其国内授权机构的关系证明文件）。 若上述技术支撑材料证明所投核心产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 | 23分 |
| 第三部分主观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得20分。非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣1分，最低0分 | 20分 |
| 2 | 核心产品整体性能评价 | 应包含核心产品整体设计理念、性能稳定性描述、安全耐用性描述以及获得的第三方认证机构的认证扫描件 整体性能优良，设计理念先进，性能稳定，安全耐用，具有第三方机构相关认证：6分； 整体性能较为优良，设计理念较为先进，性能较稳定，较为安全耐用：3分； 整体性能一般，设计理念一般，性能稳定性一般，安全耐用性一般：1分； 其他：0分 | 5分 |
| 3 | 扩展能力 | 结合用户基础设施现状，有针对性地提出可升级性及扩展性建议： 设备可升级，扩展能力很好，建议合理可行，3分； 设备可升级，扩展能力一般，建议较合理可行，1分； 其它不得分。 | 3分 |
| 4 | 技术培训标准和条件 | 应包含培训频次、培训人员情况、培训范围等 方案完整详细，针对性、可操作性强，完全满足采购需求：2分； 方案偏简单，针对性、可操作性一般，满足采购需求：1分 其他：0分 | 2分 |
| 5 | 售后服务方案评价 | 应包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 方案完整详细，针对性、可操作性强，完全满足采购需求：4分； 方案较为详细，针对性、可操作性较强，满足采购需求：3分； 方案偏简单，针对性、可操作性一般，满足采购需求：1分 其他：0分 | 4分 |
| 6 | 故障管理及应急处理方案 | 故障管理及应急处理方案全面，各种故障处理预案准备充分，响应时间及时，处理方式具有针对性和适用性，备品备件充足：2分； 故障管理及应急处理方案不全，各种故障处理预案准备不充分，响应时间不及时，无备品备件：1分； 其他不得分。 | 2分 |
| 第四部分扣分条款 |  |  |  |
| 经评标委员会认定有下列情形之一的，减2分，最多减10分 1. 投标文件不完整，缺页的。 2. 投标文件无页码、无目录的。 3. 不按照招标文件要求制作投标文件的。 4. 技术点对点应答完全复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的。 5. 投标文件部分内容无法辨认的。 6. 投标文件中对同一问题的前后表述不一致的。 7. 未在规定时间内答复评标委员会询标的。 |  |  |  |

- 第2、3、4包：

| 第一部分价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30分 |
| 第二部分客观分（33分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2分 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2分 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备医疗器械质量管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得0.5分，最多2分 | 2分 |
| 4 | 产品认证评价 | 投标文件中提供与所投核心产品相关的知识产权证书扫描件。具备1份证书得1分，最多2分 | 2分 |
| 5 | 保修时间评价 | 满足招标文件要求的基础上所投核心产品每增加1年保修得0.5分，最多1分 | 1分 |
| 6 | 服务支撑能力评价 | 投标人或所投核心产品制造商在使用地区设有长期稳定的服务机构，投标文件中提供与投标人或制造商相关的服务网点的营业执照或房屋所有权证明（或房屋租赁合同）或合作协议扫描件得1分；其他不得分 | 1分 |
| 7 | 实用性评价 | 根据所投产品业绩，投标文件中提供所投核心产品同品牌同型号使用用户盖章的证明材料扫描件，一种产品的一份材料得0.5分，最多3分 | 3分 |
| 8 | 产品参数证明评价 | 提供所投核心产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投核心产品满足项目需求书中加注“★”的需求条款，技术支撑材料响应得分=（加注“★”的需求条款提供技术支撑材料且经评标委员会认定满足的条款累计数量/加注“★”的需求条款总数）×20。 评标委员会根据投标文件中“技术点对点应答表”中提供的“技术支撑材料所在页码”所对应的材料进行评判，未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。 注：技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投核心产品制造商公章的技术证明材料，或加盖医疗器械注册证中代理人公章的技术证明材料，或进口产品制造商签署的技术证明材料，或加盖进口产品制造商国内授权机构公章的技术证明材料（注：须同时提供进口产品制造商与其国内授权机构的关系证明文件）。 若上述技术支撑材料证明所投核心产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 | 20分 |
| 第三部分主观分（37分） |  |  | 分值 |
| 1 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得20分。非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣1分，最低0分 | 20分 |
| 2 | 核心产品整体性能评价 | 应包含核心产品整体设计理念、性能稳定性描述、安全耐用性描述以及获得的第三方认证机构的认证扫描件 整体性能优良，设计理念先进，性能稳定，安全耐用，具有第三方机构相关认证：6分； 整体性能较为优良，设计理念较为先进，性能较稳定，较为安全耐用：4分； 整体性能一般，设计理念一般，性能稳定性一般，安全耐用性一般：2分； 其他：0分 | 6分 |
| 3 | 核心产品关键零部件评价 | 应包含核心产品关键零部件设计理念、性能稳定性描述、安全耐用性描述以及获得的第三方认证机构的认证扫描件 核心产品关键零部件优良，设计理念先进，性能稳定，安全耐用，具有第三方机构相关认证：6分； 核心产品关键零部件较为优良，设计理念较为先进，性能较稳定，较为安全耐用：4分； 核心产品关键零部件一般，设计理念一般，性能稳定性一般，安全耐用性一般：2分； 其他：0分 | 6分 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 应包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 方案完整详细，针对性、可操作性强，完全满足采购需求：4分； 方案较为详细，针对性、可操作性较强，满足采购需求：3分； 方案偏简单，针对性、可操作性一般，满足采购需求：1分 其他：0分 | 4分 |
| 5 | 绿色供应链管理评价 | 绿色供应链管理先进、效果显著且提供证明材料得1分；实施绿色供应链管理得0.5分；其他不得分 | 1分 |
| 第四部分扣分条款 |  |  |  |
| 经评标委员会认定有下列情形之一的，减2分，最多减10分 1. 投标文件不完整，缺页的。 2. 投标文件无页码、无目录的。 3. 不按照招标文件要求制作投标文件的。 4. 技术点对点应答完全复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的。 5. 投标文件部分内容无法辨认的。 6. 投标文件中对同一问题的前后表述不一致的。 7. 未在规定时间内答复评标委员会询标的。 |  |  |  |

- 四、投标文件内容要求

- （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

- （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

- 一、项目背景

- 天津医科大学基础医学研究中心依托天津市临床优势学科，积极建立转化型、多学科交叉型医学科研中心。中心下设科研平台，是我校基础医学研究的公共平台，也是天津医科大学重点建设的面向天津市开放的公共服务体系。十四五建设期间，中心将瞄准肿瘤和心血管疾病、糖尿病一些代谢性疾病的发病机理和治疗学基础研究。为进一步完善相关科研设施的建设和科研仪器的配备以发挥更全面、高校地发挥科研支撑作用，特申购该批设备。

- 本项目包含设备进口设备，由于我校是免税单位，进口设备用于科研教学可以免税进关，我校将委托外贸代理公司办理进出口事宜。投标供应商如投标产品为进口免税设备，报价应为免税人民币价。投标供应商应在开标一览表中明确所投进口产品是否免税。

- 三、技术需求

- 注：加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第一包：台式离心机1台、脱色摇床2台、高压灭菌器1台、细胞破碎仪1台、高性能基因分析服务器1台等。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式离心机 | 台 | 1 | 1.最大容量：24 × 1.5/2.0 mL离心管,10x5ml离心管； 2.最大相对离心力： 21330 xg(15060 rpm)； 3.6款不同转子可选择； ★4.具有PTFE涂层转子，耐化学腐蚀性更强； 5.自动转子识别和自动转子失衡检测，离心更安全； 6.快速锁定转子盖：旋转1/4圈可快速打开或锁紧转子； 7.气密性转子； 8.从零加速至最高转速时间：15秒；从最高转速减速至零的时间15秒； 9.单独的瞬时离心按键，方便操作； 10.单独的rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键，便于操作； 11.3个快捷程序； 12.转子和附件可高温高压灭菌 (121 ℃, 20 分钟) ，保护操作人员安全 ； ★13.具备10档软刹车功能，防止样品重悬； 14.创新离心机盖设计，噪音水平低<51 db(A)； |
| 2 | 脱色摇床一 | 台 | 2 | 1.功率：40W； 2.频率：40～240转/分； 3.速度控制：数字式； 4.托盘：320mm×265mm×2层； 5.外观尺寸：370×335×270mm； |
| 3 | 高压灭菌器 | 台 | 1 | 1.高工作/设计温度：135℃/138℃； 2.高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa； 3.灭菌定时（分钟）：4-120； 4.干燥定时（分钟）：30-240； 5.内腔尺寸（mm）：Ф400×625； 6.提篮尺寸（mm）：Ф360×280×2个； |
| 4 | 细胞破碎仪 | 台 | 1 | 1.智能温度控制模式：自动调节超声工作的脉冲时间长度一控制温度的过热，保证样品温度始终保持在用户的设定范围内； 2.处理过程实时监控：处理过程中的数据实时监控，包括功率大小、输出能量、温度数值等； 3.专门的微量探头振幅限定模式，以延长探头的使用寿命； 4.处理量为0.2ml到1000ml； 5.高效能传统立式安装型换能器，转化效率高，不产热，无需冷却处理； 6.20组操作程序可编辑储存：面对多批次高精度重复样本处理需求，为了实现可重复性及再现性，可创建并储存多达20组操作程序； 7.超声方式：连续或者脉冲； 8.最大输出功率：150W； 9.能量最大设定值：999999J；脉冲能量最小设定值：1J； 10.时间最大设定值：99小时59分59秒；脉冲时间最小设定值：0.01秒； 11.配置：主机 1台、破碎探头1/8” 1个、隔音箱 1个； |
| 5 | 高性能基因分析服务器 | 台 | 1 | 1、规格：2U机架服务器，非OEM贴牌机型； 2、CPU：2颗Intel Scalable 2nd Gen. Gold 6230R 2.8GHz (52 core=2*26 core, 104thread=2*52 thread)； 内存：384GB, 12 * PC4-2933Y ECCREG 32GB DDR4 2933 ； 主板具备16个内存插槽（支持英特尔傲腾数据中心级持久内存）； 3、本地存储：配置2块1.92TB企业级SSD、6块4TB 7.2K转企业级SATA硬盘； 4、存储扩展性：通过外接存储阵列柜，可以扩展144块磁盘； 5、RAID： 主板集成RAID芯片， 支持Raid 0,1,5, 10； 6、I/O端口： 4个PCI-E 3.0 x16 (Low-profile), 2个PCI-E 3.0 x8 (Low-profile) 3.0插槽，支持4个单宽GPU卡； 7、其他端口：后面板配2个USB 3.0、2 个USB 2.0， 前面板配2个USB 2.0、1个Type A接口、1个VGA接口，2个快速 Fast UART 16550串口 (1 个在后面板rear, 1 接头)； 8、网络：配置2个千兆RJ45网口，1个专用RJ45 IPMI管理端口； 9、主板集成 Watch Dog, 可设置为：发现软件死锁后服务器自动重启； 10、管理功能：集成1个专用RJ45 IPMI管理端口； 11、电源及其他：2个冗余的1U 1000W 钛金级电源，上架导轨； 12、OS : Ubuntu Server Linux 带高速杰天量子Linux 内核； 13、软件：预装GATK 并与高速杰天量子Linx内核 |
| 6 | 电动助吸器 | 台 | 1 | 1.尺寸: 长14cm； 2.重量: 222g； 3.容量: 1-100 mL 移液管； 4.电池:锂电池(3.6V/700 mAh)； |
| 7 | 恒温金属浴 | 台 | 1 | 1.温度控制范围:+5℃~105℃(环境温度≤20℃下检测)； 2.热盖温度控制范围:室温+5℃~110℃； 3.定时范围:0-99h59min； 4.模块温度精度:±0.5℃； 5.热盖温度精度:±1℃； |
| 8 | PCR仪 | 台 | 1 | 1.图形化程序编辑，直观简便，中文操作界面； 2.通用样品槽，无需更换模块，适用 0.1ml/0.2ml PCR管、0.5mlPCR管、8联管； 3.升降温速率：升温3℃/秒，降温2℃/秒； 4.模块温控范围：4－99℃； 5.温控精确度：±0.2℃； 6.温度均一性：20-72℃≤±0.3℃；95℃≤ ±0.4℃ ★7.梯度技术，8 列温度梯度，梯度范围 1-20℃； ★8.温控模块采用三组回路技术； ★9. 热盖可自动调节高度，适应不同耗材； ★10.TSP 样品温控保护技术，减少非特异性扩增； 11.2个 USB 接口，可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展； ★12.双模块设计，可同时运行两个不同的程序； 13.具 PCR 实验预约功能； ★14.仪器可存储700个应用程序，可通过 USB 外接设备无限扩展； 15.可选配USB加密狗，对半导体元件进行快速检测； 16.可连接两台eco银质或铝质PCR仪，提高样品处理通量； ★17.设有断电自动重启选项； |
| 9 | 移液器 | 台 | 2 | 1.人体工程学设计：精细的优化工艺进一步减少了操作用力，使用更加轻松； 2.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 4.所有量程均为四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察； 5.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）； 6.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； 7.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛； 8. 0.1-2.5 ul移液器不准确度≤1.4%，不精确度≤0.7%；0.5-10 ul移液器不准确度≤1.0%，不精确度≤0.4%；2-20 ul移液器不准确度≤1.0%，不精确度≤0.3%；10-100 ul移液器不准确度≤0.8%，不精确度≤0.2%；20-200 ul移液器不准确度≤0.6%，不精确度≤0.2%；100-1000 ul移液器不准确度≤0.6%，不精确度≤0.2%；0.5-5ml移液器不准确度≤0.6%，不精确度≤0.15%；1-10ml移液器不准确度≤0.6%，不精确度≤0.15%； |
| 10 | 垂直电泳槽 | 台 | 2 | 1.槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程 ； 2.安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启； 3.玻璃板与垫条的一体化设计确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整，彻底防止漏液； 4.备选多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子( 0.75mm/1.0mm/1.5mm)，满足不同上样量需要； 5.制胶系统：2套独立的制胶系统，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性； 6.胶面积：8.3 × 7.3 cm；薄玻璃板：10.1 × 7.3 cm；长玻璃板；10.1 × 8.2 cm可同时运行二块 8.3 × 7.3cm 胶； 7.包含10齿、15齿梳子：制胶过程中，梳子内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合； 8.10孔、15孔上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样； 9.内含薄玻璃和侧边条玻璃各一盒； 10.含玻璃干燥架：点状设计架体与玻璃片的接触位置，保持清洗后的玻璃瓶洁净； 11.外壳可与转移电泳槽芯配套使用； |
| 11 | 磁力搅拌器 | 台 | 2 | 1.转速：100-1200rpm； 2.最大搅拌面积：6L； 3.加热温度：室温300℃； 4.控温方式：电子； 5.保护温度：350℃； 6.外型尺寸：198×225×115mm； |
| 12 | 涡旋混合仪 | 台 | 2 | 1.功率：50W； 2.转速：2800转/分； 3.工作方式：连续、点触、调速； 4.外形尺寸：170×120×170mm； |
| 13 | 脱色摇床二 | 台 | 1 | 1.频率：40～240转/分； 2.旋幅：回转半径15mm； 3.托盘：320×265mm； 4.外观尺寸：370×335×145mm； |
| 14 | 恒温振荡器 | 台 | 1 | 1.温控范围：RT+5℃-60℃； 2.温控精度：0.1℃； 3.温度均匀度：±0.5℃； 4.旋转转速：30-300rpm； 5.转速精度：1rpm； 6.摆振幅度：φ26mm； 7.最大容量：2000mlx7； 8.照 明：日光灯照明； 9.灭 菌：紫外杀菌； 10.来电自动恢复功能： 有； 11.上层摇板可升降高度：是； |
| 15 | 超净台 | 台 | 1 | 1.洁净等极：100级@≥0.5µm 2.工作区风速范围：0.1-0.6m/s（可调）； 3.噪音：≤62dB； 4.振动半峰值：≤3µm（X、Y、Z方向）； 5.照度：≥300LX； 6.工作区尺寸(mm)：1300×700×520； |
| 16 | ▲服务器 （计算节点） | 台 | 2 | 1、规格：2U机架式服务器； 2、★CPU：2颗Intel Xeon Gold 6148（20核，2.4GHz）处理器； 3、内存：≥256GB DDR4 ECC内存、24个内存插槽，支持NVDIMM； 4、本地存储：配置1块960G SSD硬盘； 5、存储扩展性：前置支持≥25个2.5寸硬盘槽位，可扩展≥37个硬盘槽位； 6、RAID：八通道 SAS RAID卡，≥2G Cache； 7、★I/O端口：可扩展不少于9个PCI-e 3.0插槽； 8、网络：配置≥四个千兆RJ45网口； 9、EDR：配置≥1块单端口56Gb HCA卡； 10、管理功能：集成独立的1000Mbps网络接口用于远程管理，配置内置存储器用于日志存储； 11、电源及其他：2个冗余的白金级电源，上架导轨； |
| 17 | ▲服务器 （存储节点） | 台 | 3 | 1、规格：4U机架服务器，非OEM贴牌机型； 2、★CPU：2颗Intel Xeon Silver 4114（10核，2.2GHz）； 内存：≥64GB DDR4 ECC内存； 主板配备24个内存插槽，支持英特尔傲腾数据中心级持久内存； 3、本地存储：配置24块6TB 7.2K转企业级SAS硬盘；2块480G SSD和2块960G SSD； 4、★存储扩展性：最大可扩展硬盘数量≥44块3.5英寸硬盘； 5、RAID：SAS RAID卡，≥2GB Cache； 6、I/O端口：可扩展≥8个PCI-e 3.0插槽，支持≥6个单宽GPU卡； 7、其他端口：前面板配置≥1个USB3.0接口、1个VGA接口； 8、网络：配置≥2个千兆RJ45网口； 9、EDR:配置≥1块单端口56Gb HCA卡； 10、管理功能：集成独立的1000Mbps网络接口用于远程管理，支持蓝牙智能管理APP； 11、电源及其他：2个冗余的白金级电源，上架导轨； |
| 18 | 动力环境监控 | 台 | 1 | - UPS监控采集器:UPS监控软件模块，监测输入输出电流、电压、频率、负载、功率等UPS运行参数，UPS逆变器等核心部件工作状态； - 电池组监测单元主机: 支持4台级联，带液晶屏幕，带按键输入，可实时查询管理本组蓄电池，支持RS485通信、TCP/IP通信。支持2V、6V、12V电池监控； - 蓄电池单体采集模块：1节蓄电池配1个，支持采集6V、12V蓄电池单体内阻、电压及电池温度，电压采集范围：+4V～+15V，精度：±0.3%；内阻采集范围：100ｕΩ～50mΩ，精度±2%；温度采集范围：-10~85℃，精度：±0.5℃。配置数量=蓄电池节数。电池监测模块正常工作时，从电池上的吸收电流必须小于7mA(12V或6V电池)或13mA(2V电池)，不同电池监测模块的吸收电流差异必须小于0.5 mA； - 电流传感器：检测电池组电流，0-50A，精度(25℃)：1%，线性度误差小于0.5%； - AM采集线：内置单体温度传感器，配置数量=电池节数； - 单总线温度传感器：可以检测电池组监测单元主机安装位置的环境温度，一个电池组监控单元（HT）可以选配一个； - 软件扩展接口：与原有机房环境监控系统无缝对接，在原有机房环境监控平台中监控每节电池的电流，电压，内阻、温度等参数； - 手机APP监控：通过在管理人员手机安装APP客户端的方式监控每节电池的电流，电压、温度、内阻参数。要求手机客户端可以接入原有环境监控系统中除视频监控外的所有监控实时数据。 注：原有机房环境监控平台品牌为“纵横通综合监控平台V2.0”。 |
| 19 | ▲服务器（web节点） | 台 | 1 | 1、2U机架式服务器、2颗 Intel Xeon ； 2、128G内存、3块1.2T SATA、外插高性能RAID卡，支持RAID0/1/5、配置2个千兆网口、1块8Gb双口HBA卡； 3、电源：冗余电源； 4、规格：2U机架式服务器； 5、★CPU：2颗Intel Xeon 4210R(10核,2.4GHz）处理器； 6、内存：≥128GB DDR4 ECC内存、24个内存插槽支持NVDIMM； 7、本地存储：配置3块1.2T SATA硬盘； 8、存储扩展性：前置支持≥25个2.5寸硬盘槽位，可扩展≥37个硬盘槽位； 9、RAID：八通道 SAS RAID卡，支持RAID0/1/5； 10、★I/O端口：可扩展不少于9个PCI-e 3.0插槽； 11、网络：配置≥2个千兆RJ45网口； 12、EDR：配置≥1块8Gb双口HBA卡； 13、管理功能：集成独立的1000Mbps网络接口用于远程管理，配置内置存储器用于日志存储； 14、电源及其他：2个冗余的白金级电源，上架导轨； |
| 20 | 存储光纤交换机 | 台 | 2 | 1、规格：SAN存储网络用光纤交换机； 2、支持24个8G FC接口；激活24个接口，配置24个多模模块单台交换机支持24个固定端口，端口速率支持 8Gb/4Gb/2Gb/1Gb自适应模式； 3、支持端口间无阻塞交换，在线升级、配置，支持无中断软件升级，支持动态在线修改、配置； |
| 21 | 影像数据后处理工作站 | 台 | 4 | 1、主板芯片组： Intel Q370； 2、处理器：I5 9500或以上； 3、内存：32GB DDR4-2666，不少于2个内存插槽，系统最大支持64GB或以上； 4、硬盘：SSD固态硬盘512G M2 PCIe NVMe； 5、显卡：独立4G； 6、输入设备：原厂USB抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标； 7、网络设备：主板集成1000M自适应以太网卡； 8、机箱：免工具开启，机箱容量小于1.1L，主机含VESA 孔位，支持背挂； 9、端口：USB 接口不低于7个； |
| 22 | 冰冻切片机 | 台 | 1 | 1.冷冻切片主机； 2.水平进样范围：≥25mm； ★3.垂直进样范围：≥59mm； 4.切片修片都在箱体外调节，全封闭切片； ★5.切片厚度范围：1μm～100μm； 6.递进步幅0.5μm(1～5μm)，1μm(5～20μm)，5μm（20～60μm），10μm（60～100μm）； ★7.冷冻室冷却温度：0～35℃，速冻架温度-42℃； 8.冷冻箱自动除霜功能，速冻架和样品头手动除霜功能； ★9.样品头温度：-10～50℃，刀架可侧向移动，全新设计带助推器和腕枕，窄刀片宽刀片共用一个刀架。 10.高精度步进马达控制样品头进样； 11.具有样本回缩功能； ★12.箱体低温紫外线消毒； 13.样本精确定位； ★14.切片机刀架底座通用，可以选配升级钢刀或钨钢刀，满足硬组织切片需要； ★15.双压缩机独立制冷厢室和样本头； 16.全封闭防溅水设计，箱体不可提出，必须保持封闭状态。防止缝隙污染； ★17.速冻架不少于15+2个位点，速冻架半导体制冷位点2个，可以对组织10分钟内快速制冷； ★18.设计保证刀架冷循环，间接制冷样本头。 ★19.可以手动消毒，以及使用经认证的紫外消毒，30分钟或3小时，可以随时启动或随时关闭紫外消毒，无需升温或关机； ★20.机器外表面纳米Ag＋涂层消毒，可有效抑菌； 21.自动和手动除霜功能，具有定时除霜和定时启动功能； ★22.冷冻箱、样本头、速冻架各自独立的除霜设置； 23.快速样本校准定位； 24.加热的防紫外线滑窗可移动，保证实验人员的安全； 25.无氟制冷,使用环保制冷剂； 26.样本夹具使用方便，可选多种样品夹具； ★27.手轮安全锁定，高低位锁定功能，高位锁定方便更换样品和刀片，低位锁定方便取片； ★28.切片机可以选配升级快速样品冷冻转膜系统。对易碎、珍贵组织起到有效保护； 29.温度实时指示； ★30.可选配升级样品追踪系统和数字化扫描系统，实现样品的数字化保存以及实验室流程追踪信息整合； 31.仪器有脚轮，方便移动； |

- 第二包：流式细胞仪1台。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 台 | 1 | 1. 光学系统： 1.1激光器：本次投标产品要求至少配备405nm、488nm、640nm、405nm、561nm 激光器，五根激光器采用空间立体激发方式并可同时开启使用； 1.2要求仪器具备升级空间，日后可升级配备445nm等激光器，同时配置用于液滴设置的红色激光器； 1.3检测器：要求至少配备18个荧光光电倍增管（PMT）检测器，一个前向角检测器和一个侧向角检测器； ★1.4激发方式：液流在流动室中被激光激发，而非空气激发； 1.5光路系统：光路传导采用全光纤化光路，固定光路系统，开机即可使用，无需每天调试； 1.6荧光信号收集系统：荧光信号通过反射的方式在不同通道间传递，在抵达检测器之前透射不超过2次，减少荧光损失，提升检测灵敏度； ★1.7 荧光灵敏度：FITC< 90 MESF，PE<30 MESF，可检测微量细胞荧光信号，以实现微量样本的精确分选； 1.8 CV值：PI检测 <3.0%（用PI染色的鸡红细胞核全峰值）； 1.9荧光补偿：光通道内/间无限制，任意两个荧光参数间可做补偿；既可以硬件补偿，也可以软件脱机补偿； 2. 液流系统： 2.1 最大分析速度：100,000 events/秒； ★2.2独立的液流系统可承载10L不锈钢鞘液桶、5L不锈钢乙醇桶、10L废液桶、以及3个5L辅助清洁液桶，可自行提供空气压力和真空状态，并带有液面感应器，能自动完成开关机和仪器的清洗维护工作； 2.3喷嘴规格：70um、85um、100um、130um四种规格； 2.4液流动力：正压空气泵； 3. 分选系统： 3.1一体化电荷式分选系统：分选速度不低于70,000 events/秒，分选纯度 >98% ； 3.2分选模式：2路、4路分选及单克隆细胞定位分选模式（可将单个细胞定位分选至载玻片或微孔板，如6孔板, 24孔板, 48孔板, 96孔板, 384孔板)； 3.3可使用多种规格进样管，分选舱及收集舱均有独立开关门，进样仓密封, 有效控制气溶胶，可在分选过程中提供全封闭环境； 3.4温度控制：具备样本仓温度控制和分选仓温控系统，保证分选过程中细胞的活性； 3.5 分选保护功能：突发状况下，机器能够自动停止分选，防止已分选细胞污染； #3.6 分选液滴分辨率：1/32，分选液滴可实现32等分的分辨效果，确保分选纯度； 3.7 样本流速控制：进样速度11档可调； 3.8 液滴时间延迟：要求必须具备一体化的液滴延迟校准功能，系统自动计算液滴延迟，并实时监测并调整液滴时间延迟，准确进行延迟计算和验证，实时保证高速分选的准确精准，适用于所有规格喷嘴； ★3.9 要求配备全自动标准化无菌管路制备功能：自动完成液流启动、管路清洗、液流关闭，全程由软件自动控制，无需手工操作；具有无菌管路自动制备功能，全程仪器自动运行，无需手动反复更换鞘液桶，降低管路污染概率，并可提供无菌状态下液流关闭模式，保障管路长时间无菌；分选舱及收集舱均有独立开关门，可在分选过程中提供全封闭环境； 3.10进样仓带自动混匀功能，并可自由调节混匀强度，保证长时间分析分选时细胞良好的悬浮状态和活性，避免沉淀聚集； 3.11 完全数字电子监控系统，可对液流自动监测并有堵塞报警功能； 4. 应用软件 4.1多功能流式细胞仪应用软件 1）使用全数字信号系统，将仪器设置、质量控制、数据分析和管理均置于软件控制之下。 2）软件可自动操控各项仪器参数的设置，无需用户手工调节和校准； 3）软件具备全矩阵补偿、脱机补偿，并可实现全自动补偿； 4）软件能以任意参数或任意参数的逻辑运算作为阈值设定条件，有效的排除杂信号，无效信号的干扰； 5）数据以标准的FCS3.0/FCS2.0格式导出，也可以一键式转换为通用的pdf、excel、word、jepg等等格式； 6）软件具备多用户模式，保护研究者数据私密性； 7）软件采用多层级数据管理模式，方便不同实验室数据管理； 8）软件可设置网格，方便调整流式图形大小及位置的一致性。 9）软件同时具备手动设门工具和自动设门工具； 10）脉冲处理系统:能同时分析脉冲信号峰值高度、脉冲积分（面积）及脉冲宽度,用脉冲宽度和面积区分双连体细胞（如假四倍体细胞）； ★4.2仪器性能状态自动监控，包括CV值、荧光效率（Qr）、背景荧光（Br）等参数；自动调整电压、激光参数，保证不同时间检测数据的一致性；仪器追踪性能（20点质控图），帮助用户了解仪器性能，以及在使用过程中的仪器变化，帮助用户迅速排查故障；简化实验设置，根据每日仪器状态自动调整实验的电压设置，保证不同时间实验数据的一致性； |

第三包：超速离心机1台、生化分析仪1台。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超速离心机 | 台 | 1 | - 最高转速：≥100,000 rpm；最大相对离心力：≥802,000 xg； - 转速控制精度:± 2 rpm； ★3、主机采用≥10英寸触幕式液晶显示屏，即使在实验室远处也能看见离心机的运行状态曲线，操作界面直观，使用方便； 4、具备中文操作界面，以方便使用； 5、可以使用手机、或电脑远程监控仪器运行状态，以实现跨越实验室对离心机进行远程监控和操作； 6、仪器可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程； 7、仪器具备转头动态惯性检测功能，若发现有超速情况会自动设至最高允许转速； 8、温度设定范围0~ 40C，1C步进； ★9、主机面板上可实时显示真空度的数字，让操作者实时了解离心舱内真空度的真实情况； 10、最大抗不平衡度：≥±8.0mm液面差，样品可目视平衡； 11、加速：≥10档加速/11档减速； 12可存储1000个程序，且每个程序可设定30个步骤，以满足实验需求； 13、离心时间设定范围为999小时59分钟，或连续离心运行； ★14、离心专家软件内置于超离主机，具备本机进行实验模拟的功能，并可将模拟的离心条件直接下载运行，以提高实验效率； 15、可在离心机本机上模拟以下实验过程（非在外部电脑上模拟），模拟好的实验条件可直接启动主机运行： - 颗粒沉降运行 - 速率区带运行 - 质粒最佳分离运行 - RNA最佳/最快沉降运行 - 替代转头运行； 16、具备在离心机本机上进行各种计算的功能，包括： - 转头减速计算 - 沉降系数计算 - 沉降时间计算 - 浓度计算 - 折射率计算； 17、主机具备化学试剂耐受性数据库内置于主机内，便于离心不同样品时离心管的选择； 18、具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置于主机软件，并可设置三个级别，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理； 19、主机具备电子签名功能，以便于在运行记录中添加电子签名及备注； 20、要求离心机主机、所有转头和超速离心管均由同一制造商原厂生产，以确保仪器使用安全及稳定运行； 21、噪音: ≤51dBa； ★22、配置要求： 超速离心机主机一台，带有离心专家软件（可在主机上模拟优化离心条件）； a)钛合金定角转头，容量：8 x 6.8 mL，最高转速：100,000 rpm，最大离心力：802,400 xg；需配备与该转头对应的6.8mL离心管300支、以及配套使用的工具等； 为以上8 x 6.8 mL定角转头配备2.0mL和5.1mL两种离心管套件，包含足够的2.0mL适配器、5.1mL适配器、配套使用的工具、以及2.0mL离心管和5.1mL离心管各100支。当离心2.0mL和5.1mL微量样品时，转速同样可达100,000 rpm，使得在一个转头上就能完成三种功能用途； b)钛合金定角转头，容量：8 x 39.0mL，最高转速：70,000 rpm，最大离心力：504,000 xg；需配备与该转头对应的39.0mL离心管300支、以及配套使用的工具等； 需为以上8 x 39.0mL定角转头配备对应的26.3mL厚壁离心瓶两套（该离心瓶可重复使用，离心瓶以普通螺旋帽的方式进行密封，操作简便）、附带配套使用的工具等； 为以上8 x 39.0mL定角转头配备全套的15mL离心管适配器、配套使用的工具、以及15mL离心管100支。当离心15mL样品时，转速同样可达70,000 rpm，使得在一个水平转头上就能完成三种功能用途。 c)钛合金水平转头，容量：6 x 13.2 mL，最高转速：41,000 rpm，最大离心力：288,000 xg；需配备与该转头对应的13.2mL离心管300支、以及配套使用的工具等； 为以上6 x 13.2 mL水平转头配备全套的8mL离心管适配器、配套使用的工具、以及8mL离心管100支。当离心8mL样品时，转速同样可达41,000 rpm，使得在一个水平转头上就能完成两种功能用途； |
| 2 | 生化分析仪 | 台 | 1 | ★1、处理能力：不小于恒速400测试/小时（不含离子） 2、分析方法：一点终点法，二点终点法，一点速率法速率法，二点速率法，电极法(选配)； 3、样本类型：血清、血浆、尿液； 4、同时分析项目：不小于60 项+电解质：3 项； 5、校准类型：因数，线性，双对数，样条； 6、进样品方式：圆盘式； 7、试剂盘： 冷藏试剂盘不少于60个试剂位； ★8、样品盘：不少于92个样品位试管： 直径13至16毫米、长度75至100毫米； ★9、样品量：2.0-35ul，0.1ul/步进； 10、样品针：独立的样品针； ★11、样品携带污染率：样品携带污染率-0.011%； 12、内精密度： ALT(丙氨酸氮基转移酶 )＜2.0%（30U/L ~ 50 U/L）； UREA（尿素）＜0.7（9.0mmol/L~ 11.0mmol/L）； TP（总蛋白）＜0.6(50g/L~ 70g/L）； 13、试剂量: 20-350ul，1ul/步进； 14、试剂针数量 2根（试剂针1和试剂针2相互独立），无交叉污染； ★15、试剂针：采用微量步进技术，有液面感应及防碰撞功； 16、条码识别：标配样品条码阅读器，方便Lis信息管理，实现双工； 17、数据接口：RS232C 18、应液量：最小体积150ul，最大体积450 ul； ★19、急诊样品位特有的样品盘急诊窗，不少于可放置20个样品，随时添加急诊样品； 20、反应盘：90个石英比色杯反应盘孵育系统，采用干式孵育系统，直接加热法，恒温免维护孵育盘，免维护，节省耗材； 21、清洗功能：自动8步清洗功能； 22、反应温度：37±0.3°C； 23、光源灯冷却功能：采用风冷装置，延长光源寿命； 24、光学系统：光栅后分光技术； 25、搅拌器：双搅拌器，旋转全空间搅拌，速度可按需调整，每个搅拌器旋转速度5个水平速度供选择； 26、检测波长：340-800nm（12个波长）； 27、光径：6毫米； 28、纯水消耗：＜20升/小时； 29、反应曲线：实时描记曲线并存储； ★30、提供原厂实时在线远程质控管理系统，通过网络为用户提供实时的外部质控管理、仪器的自动异常监测、Web信息等服务； 31、附属设备：配置满足仪器工作需要的纯水机1台，产水量不小于20L/H； 32、附属设备：配置满足仪器工作需要的UPS1台，断电可以支持工作30分钟以上； |

第四包：上市状态库1套、疾病类型库1套、通路靶点库1套、特色活性库1套、天然产物库1套、类药多样性库1套。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上市状态库 | 套 | 1 | 1.上市状态库包含44074个分子，包含在以下16套子库中： 经典已知活性库分为2套子库，总共10940个； 上市药物库分为2套子库，总共4160个； FDA上市药物库分为2套子库，总共2600个； 临床期小分子药物库分为2套子库，总共2200个； 临床前化合物库分为2套子库，总共900个； 经典已知活性补充库分为2套子库，总共1980个； 已知活性库Plus 分为2套子库，总共15294个； 药物功能重定位化合物库分为2套子库，总共6000个； ★2.已知活性库不含无聚合物，中间体，无机物，防晒剂等分子； ★3. 上市药物库中的所有化合物均得到FDA，EMA，CFDA等权威部门审批或收录在USP，EP，BP，JP，CP等药典文献中，提供每种药物的批准上市机构/区域；每个药物都得到FDA批准，并提供FDA批准编号，满足药物重定位、新的药物靶点筛选等实验要求； ★4. 临床期小分子药物库所有化合物均已被批准进入临床期，可提供明确的临床期数据包括临床一期、二期、三期；每个化合物都包含了药理活性、来源和参考文献等信息； ★5.临床前化合物库拥有明确的靶点信息；有详细的适应症信息；是新药研发过程中的热门先导化合物； ★6.经典已知活性补充库其靶点多样：针对235种靶点，包括单一蛋白、细胞、组织等不同水平靶点； 与经典已知活性库靶点覆盖不完全一致，有110种不重合靶点，与经典已知活性库相互补充，是新药发现、靶点鉴定的有力工具； ★7.已知活性库Plus与经典已知活性库不重复，机制明确：所有化合物靶点信息明确，均为单一蛋白，活性研究更有保障和依据；活性良好：所有化合物细胞活性值均小于1 μM，更易发现苗头化合物； 8.涵盖多个研究领域：肿瘤、心血管药物、抗炎/免疫、神经系统药物、呼吸系统药物等； 9.NMR和HPLC检测技术保证产品高纯度； 10.适用于高通量和高内涵筛选； |
| 2 | 疾病类型库 | 套 | 1 | ★1.疾病类型库包含12992个分子，包含在以下14套子库中： 抗癌化合物库分为2套子库，总共6240个； 抗肿瘤plus分为2套子库，总共1916个； 抗代谢疾病化合物库分为2套子库，总共1632个； 抗心血管疾病化合物库分为2套子库，总共1030个； 免疫/炎症分子化合物库分为2套子库，总共1752个； 抗肥胖化合物库分为2套子库，总共170个； 血液病分子库分为2套子库，总共252个； 2.抗肿瘤库plus库活性高，99%以上化合物活性小于3μM，具有较高抗肿瘤潜力且靶向59种肿瘤相关靶点； ★3.抗代谢疾病化合物库靶点包括CYP、FAAH、IDO、MAO 等代谢相关热门靶点，是研究细胞代谢及相关疾病的有效工具，例如糖尿病、肥胖、高甘油三酯血脂、高胆固醇血症等； 4.结构多样，药效显著，可渗透细胞； 5.详细的说明书，化合物结构、靶点信息、IC50值、活性描述等； 6.NMR、HPLC/LCMS检测技术保证产品高纯度和高质量，减少假阳性发生概率； 7.提供产品的化学信息和生物学信息，为筛选提供理论方向和研究基础； |
| 3 | 通路靶点库 | 套 | 1 | ★1.通路靶点库包含23386个分子，包含在以下60套子库中： 抑制剂库分为2套子库，总共6020个； 肾上腺素能受体化合物库分为2套子库，总共234个； 自噬库分为2套子库，总共1246个； 神经信号分子库分为2套子库，总共1680个； 表观遗传库分为2套子库，总共1546个； 离子通道库分为2套子库，总共724个； 组胺&褪黑色素化合物库分为2套子库，总共198个； MAPK抑制剂库分为2套子库，总共280个； PI3K/Akt/mTOR化合物库分为2套子库，总共400个； 蛋白酶抑制剂库分为2套子库，总共324个； 5-羟色胺分子库分为2套子库，总共268个； 细胞因子抑制剂库分为2套子库，总共364个； 酪氨酸激酶分子库分为2套子库，总共678个； GPCR靶点分子库分为2套子库，总共1460个； GPCR库Plus分为2套子库，总共806个； 激酶抑制剂库分为2套子库，总共1800个； 线粒体靶向库分为2套子库，总共128个； JAK-STAT化合物库分为2套子库，总共290个； DNA损伤和修复分子库分为2套子库，总共950个； DNA损伤/修复库Plus分为2套子库，总共1334个； Wnt&Hedgehog&Notch信号通路化合物库分为2套子库，总共148个； 核受体化合物库分为2套子库，总共478个； NF-κB信号通路分子库分为2套子库，总共346个； TGF-β/Smad靶点化合物库分为2套子库，总共88个； 趋化因子抑制剂库分为2套子库，总共54个； 细胞凋亡化合物库分为2套子库，总共382个； 血管生成库分为2套子库，总共756个； 细胞周期化合物库分为2套子库，总共260个； 磷酸酶抑制剂库分为2套子库，总共48个； 钙通道分子库分为2套子库，总共96个； - 结构多样，药效显著，可渗透细胞； - 详细的说明书，化合物结构、靶点信息、IC50值、活性描述等； 5.NMR和HPLC检测技术保证产品高纯度和高质量； |
| 4 | 特色活性库 | 套 | 1 | ★1.特色活性库包含14742个分子，包含在以下24套子库中： 组蛋白修饰化合物库分为2套子库，总共304个； 人内源代谢化合物库分为2套子库，总共1330个； 染色质修饰分子库分为2套子库，总共384个； 神经再生化合物库分为2套子库，总共298个； 神经疾病库Plus分为2套子库，总共1870个； 干细胞分化化合物库分为2套子库，总共680个； 靶点鉴定库分为2套子库，总共5790个； 抗衰老化合物库分为2套子库，总共1666个； 癌细胞分化化合物库分为2套子库，总共502个； 内分泌激素库分为2套子库，总共594个； 活性脂质化合物库分为2套子库，总共426个； 转录因子库分为2套子库，总共898个； ★2.靶点鉴定库通过正交矩阵的计算方案，从十万种已知活性小分子化合物库中挑选而出，是靶点鉴定的重要工具，每个靶点选择2-4个不等的分子，且同靶点分子间保证最大的差异性，降低筛选过程中脱靶的可能性； 3.部分产品已上市或进入临床，具有生物安全保障和良好的生物活性； 4.结构多样，药效显著，可渗透细胞； 5.详细的说明书，化合物结构、活性描述等；NMR、HPLC/LCMS等多种检测技术保证产品结构正确，纯度高，减少假阳性； |
| 5 | 天然产物库 | 套 | 1 | ★1.天然产物库包含14492个分子，包含在以下10套子库中： 抗癌天然产物库分为2套子库，总共994个； 中国药典收录天然产物库分为2套子库，总共1128个； 天然产物库分为2套子库，总共3760个； 天然产物衍生物库分为2套子库，总共8000个； 药食同源库分为2套子库，总共610个； ★2. 天然产物衍生物库含有8000个小分子，分为2套子库，包含 22 种天然产物骨架；包含多个子库：基于金雀花碱的子库，基于苦参碱的子库，基于鬼臼毒素的子库，基于特殊生物修饰的天然产物衍生物（如羟脯氨酸，色胺）子库；无药物—化学限制（剔除掉易反应化合物、毒物等）； 3.结构多样，药效显著，可渗透细胞； 4.NMR和HPLC技术保证产品高纯度； |
| 6 | 类药多样性库 | 套 | 1 | ★1.类药多样性库中包含116426个分子，包含在以下4套子库中： 药物靶点多样性库分为2套子库，总共106360个； mini骨架库分为2套子库，总共10066个； ★2.药物靶点多样性小分子化合物106360个，分为2套子库，结构多样性高，涵盖潜在靶点多，可以满足药物筛选平台对各个靶点研究方向的兼容性，适用于各种靶点新药研发需求； ★2.药物靶点多样性库的靶点多样性指标要求：涵盖300多个靶点，超过500个特定靶向化合物子库， 包含GPCR靶点家族、离子通道(包含ligand- and voltage-gated)、酶(kinases, phosphodiesterases, phosphatases, proteases, HDAC, sulphotransferases, esterases, COX, MAO, etc.)、转运蛋白(serotonin transporters, dopamine transporters, amino-acid transporters)、效应蛋白 (pro- and anti-apoptotic, BCL2, Diablo, integrins, etc.)、核受体和非人源靶点七大类靶点家族，适用于多种筛选目的； ★3.药物靶点多样性库结构多样性指标要求：1900种化合物骨架，600多种特有杂环结构，具更高的筛选概率和新颖性； ★4.药物靶点多样性库包含以下子库，各2套： 3D生物多样性子库，3200种分子； 3D片段子库，1360种分子； 抗肿瘤子库，2960种分子； 抗病毒子库，5040种分子； Beyond Flatland子库，7360种分子； CNS子库，2960种分子； GPCR子库，5040种分子； 离子通道子库，4720种分子； 大环分子子库，560种分子； 天然产物衍生物子库，640种分子； PPI子库，5180种分子； Singletons子库，8080种分子； 溶解多样性子库，2080种分子； Spiro-Bridge，4000种分子； ★5.mini骨架小分子10066个，分为2套子库，多样性好，从一百多万个小分子中挑选而出，5033种化合物代表5033种骨架结构； 6. 类药性佳，所有化合物均经药化性质筛选过滤，剔除毒性、PAINS等不利结构； 7. 质控严格，化合物纯度均在90%以上，随货附带HNMR/LCMS/HPLC谱图。 |

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）的要求提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。上传的电子投标文件应与网上应答填报内容一致，当出现上传的电子投标文件报价与网上应答报价不一致时，以网上应答为准。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》中《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的PDF文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》的要求使用电子签章客户端软件winaip。不按本使用说明使用电子签章客户端软件winaip，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成电子签章客户端软件winaip无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）经评标委员会认定报价低于成本的；

（8）存在串通情形的；

（9）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（10）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

28.6 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

（1）评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的价格扣除，审核投标人填写的《政府采购政策情况表》。

（2）对于非专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位） | 对小型、微型企业和残疾人福利性单位产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价—小型、微型企业和残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | 对小型、微型企业和残疾人福利性单位产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位且小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝总投标报价×(1-2%) |

注：1.上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

2.小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位是指投标人及其所投产品的制造商均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为PDF格式并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

需方：

供方：

供、需双方根据    年  月  日天津市政府采购中心关于              项目（项目编号：TGPC-20   -    -    ）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

一、货物名称：

货物型号：

制造商：

货物原产地：

货物数量：

货物单价：

货物总价款：

大写：

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 货物具体技术指标见附件1。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

3. 供方对所提供的货物提供     年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于      年     月      日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：       ），并于      年     月      日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对货物进行验收。

七、货款支付方式：

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

合同签订后    个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后   个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起   个月后   个工作日内支付其余   %的货款。

供方开户银行（汉字全称）：              ，行号（数字代码）：        ，

帐号：                                 。

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市市场和质量监督管理委员会或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式   份，供方持   份，需方持   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

供方（公章）：                需方（公章）：

地址：                       地址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电话：                       电话：

时间：       年     月     日

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标单位电话：

投标单位详细地址：

投标代表人姓名：

法定代表人：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件3

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托在职职工_______________（姓名，职务）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 是否免税 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- “商品属性”应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

- “是否免税”应在“进口免税”、进口不免税”、“非进口”三个选项中选择填写。

3. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

4. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 项目需求书（项目需求书要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购项名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

5. 技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料，或加盖医疗器械注册证中代理人公章的技术证明材料，或进口产品制造商签署的技术证明材料，或加盖进口产品制造商国内授权机构公章的技术证明材料（注：须同时提供进口产品制造商与其国内授权机构的关系证明文件）。未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

绿色供应链管理阐述

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 指标分类 | 指标要求 | 投标产品情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗 | 待机能耗（KWh） |  |
|  |  | 工作能耗（KWh） |  |
| 2 | 噪声 | 待机噪声（分贝） |  |
|  |  | 工作噪声（分贝） |  |
| 3 | 减排量 | 二氧化碳减排量（Kg）列出计算公式 |  |
|  |  | 二氧化硫减排量（Kg）列出计算公式 |  |
| 4 | 原材料 | 原材料的节能环保性能说明 |  |
| 5 | 产品设计 | 可回收设计（介绍设计情况） |  |
| 6 | 制作加工 | 制作加工环节的节能环保措施 |  |
| 7 | 再循环 | 介绍再循环措施，报废再回收措施等 |  |
| 8 | 消耗材料 | 消耗材料的回收设计 |  |
| 9 | 包装 | 包装材料及说明书的环保性能说明 |  |
|  | … |  |  |

- 注：如所投产品不涉及上述内容，填写“不涉及”。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌型号 |  | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 |  | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价） |  |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 |  | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价） |  |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

- 2. “制造商企业类型”栏填写内容为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

- 3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

- 4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

中小企业声明函（投标人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第______项______行业，为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：20  年   月   日

注：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

中小企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第______项______行业，为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（加盖制造商公章）：

日期：20   年   月   日

注：中小企业声明函（制造商）须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函（投标人）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人名称：

日期：20  年   月   日

注：

1. 网上应答时须将加盖投标人单位公章的本声明函原件扫描上传。

2. 提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须同时提供制造商残疾人福利性单位的声明函。

3. 若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

若制造商不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

制造商（加盖制造商公章）：

日期：20   年   月   日

注：

1. 残疾人福利性单位声明函（制造商）须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

2. 网上应答时须将加盖投标人单位公章的本声明函原件扫描上传。

3. 若制造商不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件

投标人按照本项目招标文件第一部分“供应商资格要求（实质性要求）”中“投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件”要求提供相应材料

附件14

投标人认为需要提供的其他资料