项目需求书

一、项目背景

按照我院设备购置计划结合科室实际使用需求添置一批医疗设备。

二、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | - 产品： 其中口腔综合治疗台、口腔专用显微镜、负压抽吸系统为医疗器械。 医疗器械产品分为医疗器械备案证明和医疗器械注册证两种资质。 （1）属于医疗器械第一类中的产品应提供医疗器械备案证明。 （2）属于医疗器械第二类和第三类中的产品应提供医疗器械注册证。 | 是 | 确保所投产品符合国家和食品药品监督管理部门出台的相关规定要求。 |
|  |  | （二）供应商： 1.制造商： （1）所投产品属于医疗器械分类管理中第一类的产品，应提供医疗器械生产企业备案证明文件。 （2）所投产品属于医疗器械分类管理中第二类和第三类的产品，应提供医疗器械生产企业许可证。 2.销售商： （1）所投产品属于医疗器械分类管理中第一类，无须提供任何资质 （2）所投产品属于医疗器械分类管理中第二类的产品，应提供医疗器械经营企业备案证明文件 （3）所投产品属于医疗器械分类管理中第三类的产品，应提供医疗器械经营企业许可证。 | 是 | 确保供应商符合国家和食品药品监督管理部门出台的相关规定要求。 |
| 2 | 服务要求 | 1. 提供所投产品1.5年的免费上门保修。 |  |  |
|  |  | 2. 提供所投产品终身维修，保修期内免费更换零配件。7天×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。 |  |  |
|  |  | 3. 负责所提供产品的安装，调试，维修，培训并负担一切费用。 |  |  |
|  |  | 4.所含软件终身免费升级。 |  |  |
|  |  | 5.提供临床工程师免费培训。 |  |  |
| 3 | 交货期 | 国产产品：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。 进口产品：签订合同之日起90日内到货（特殊情况以合同为准）。 |  |  |
| 4 | 验收要求 | 逐条参数验收；有权委托第三方检验机构进行检验，特殊情况以合同为准 |  |  |

付款方式：签订合同后15个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的60%，自验收合格之日起1年后15个工作日内支付合同总额10%的货款（特殊情况以合同为准）。

三、技术需求

本项目共三包

第一包：口腔综合治疗台

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔综合治疗台 | 一、产品用途： 用于口腔检查、诊断和治疗操作 | 套 | 10 |  |
|  |  | 二、技术参数： 1、电源符合国标标准，设备功率≤1500W；空气的压力调节范围≥0.5-0.7 MPa，设备地箱中配备空气过滤器、气压调节阀和压力表；水压力调节范围≥0.2-0.4 MPa，设备地箱中配备水过滤器、水压调节阀和压力表 2、联体式设计，整体式地箱，具备自动水气分隔装置，配有独立供水装置 3、 配有脚踏控制开关，控制手机供水、高低速手机。 4、器械盘通过器械臂与侧箱连接，器械治疗台为气锁式，可固定活动高度，在任何位置工作时器械盘的倾斜角度≤3°， 配有独立的不锈钢器械大托盘，可独立旋转到病人胸前 5、多功能控制面板，具备四个程序椅位设定和记忆储存功能, 还可以控制口杯注水, 痰盂冲水及手术灯开关，椅位升降和靠背起伏等功能。 ★6、采用气控驱动模块，控制手机工作 7、器械尾线为下挂式，治疗侧器械挂架数≥5个 8、 配备快插式金属三用枪， 配有手机防回吸和手机污油收集装置 9、配有供气压力表、手机供气稳压控制阀、水压力调节旋钮 ★10、内置供水系统，具备一键所有手机管线同时冲洗清洗功能。 ★11、 患者椅升降系统为液压驱动，系统采用变速起止运行模式 12、患者椅为无缝式椅垫，平躺后总长度≥180cm，内置腰部支撑垫，面料可消毒 13、双关节式头枕，具有患者颈部支撑功能，适合成人与儿童 14、患者椅配备双侧扶手，最大承重≥130Kg，座椅离地最低高度≤400mm，离地最高高度≥700mm 15、助手侧工具托架为伸缩式，不低于4个器械挂架；助手位配备触控调节面板，可控制座椅升/降/俯/仰、手术灯开/关、水杯注水及痰盂冲水等操作；强弱吸均可拆卸，可高温高压灭菌消毒；快插式金属三用枪 16、侧箱有强弱吸过滤装置，过滤网清洗维护便利；可控定时水杯注水与痰盂冲洗；陶瓷材质可旋转痰盂，一体成型，可拆卸 ★17、采用至少4灯头冷光源LED手术灯 18、手术灯三轴定位，水平旋转≥540°、垂直旋转≥120°、对角线旋转≥80° 19、2级亮度选择范围优于8000-25000LUX；光固化模式亮度包含8000LUX 20、 医生座椅，采用无接缝式舒适椅垫，座椅倾斜度调节符合人机工程学，升降装置采用气弹簧 21、护士座椅，采用无接缝式舒适椅垫，升降装置采用气弹簧，脚踏圆环高度可调节 |  |  | 6、器械使用安全 10、提高感控质量 11、运行平稳 17、使用寿命长 |
|  |  | 三、单台配置要求： 内置光固化，内置洁牙机，光纤高速手机*2，低速气马达，低速直弯机，医师椅，护士椅 |  |  |  |

第二包：口腔专用显微镜

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔专用显微镜 | 一、产品用途： 用于牙体牙髓精细化治疗 | 台 | 7 |  |
|  |  | 二、技术参数 1、变角双目镜筒不低于0°～190°,焦距170mm±10mm,双目镜筒瞳距调节范围≥55mm～75mm 2、高眼点广角目镜≥12.5x，视度调节范围≥±7 3、连续变倍系统，倍率因子≥0.4x~2.4x ★4、视场直径≥123mm~12mm ★5、光斑大小至少包含4档可调，大光斑、中光斑、小光斑、微小光斑 ★6大光斑直径≥160mm 7、物面照度（F250），LED光源 >70000Lx 8、配有橙色滤光片、绿色（无赤）滤光片 9、360°可旋转双手柄，配消毒罩，手柄上带有一键拍照录像按钮 10、平衡臂可根据镜头负荷调节扭矩和阻尼，保持显微镜无重力平衡，使操作顺滑并舒适 11、双通道LED冷光源照明系统，亮度无级调节，调节旋钮位于镜体右侧，顺时针方向为增加亮度，逆时针为减小亮度。寿命不小于60000小时。 12、小横臂内设有位置开关，当小横臂上下移动在正常工作范围内时，LED光源自动开启，当小横臂向上移动超出工作范围时，LED光源自动熄灭。 13、落地式支架，采用“H”形底座，底座尺寸≤635x635mm ★14、内置大行程变焦物镜，调焦范围不低于200mm～450mm ★15、内置4K超高清影像系统，采用1/1.2" CMOS 摄像头，分辨率不低于3840x2160；双USB3.0影像储存；双USB2.0控制接口；3840x2160/60P Ultra HD 4K影像实时输出，输出接口1 HDMI+1 DVI；影像一键自动对焦；全平台App，通过无线WIFI或有线RJ45连接,可将显微镜视频流媒体传输到Windows桌面设备和手机, 通过PC / Android / iOS采集编辑影像。 ★16通过无线脚控或鼠标均可进行拍照录像 17、配置30°光学延长器与分光器集成（2:8或者5:5可选） 18、倾摆装置（旋转环），在医生坐姿不变的情况下，双目镜筒保持水平观察位置的同时镜身向左向右倾摆25度。 |  |  | 4、大视野 5、提供多种使用选择 6、大视野 14、焦距调节流畅 15、摄录清晰度高 16、方便操作，符合感控 |
|  |  | 三、配置要求： 24寸4k显示器*7，显示器支架*7、立柱抱箍*7，单反相机机身*3，微距镜头*3，环形闪光灯*3。 |  |  |  |

第三包：负压抽吸系统、全自动封口机

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲负压抽吸系统 | - 产品用途： 提供口内抽吸的动力源及处理设备 | 套 | 1 |  |
|  |  | 二、技术参数： - 1、电源符合国标标准，功率≤6 KW，支持连续工作 2、整套负压抽吸机组由负压泵机组、不锈钢分离罐和排污、清洁反冲洗系统组成；通过PLC（可编程控制器）及变频器调整电机的频率,使管路的负压值得到最佳数值。 3、真空负压机组采用的动力源为气环真空泵，电气控制系统采用PLC(可编程控制器)、文本显示器和变频器进行系统控制。 4、 整套机组的抽吸流量最大值不低于9000L/min； 5、机组的抽吸负压最大优于-16Kpa； 6、具有智能控制功能，每台真空泵自动均衡启动。如果一台负压泵发生故障，自动转换到另一个起作用的负压泵上继续工作。 7、配有高精度压力传感器，在正常工作的情况下，保证负压值在-14～-16Kpa之间可调； ★8、带有可存储程序控制器(PLC)和变频器相配合的中央控制系统，数字化显示当前的管道系统中实际的真空水平，从而使管道系统得以监控。 9、显示屏为触摸屏中文显示； ★10、不锈钢分离罐≥200L ，带至少三个液位传感器 ★11、具备不锈钢排污系统，实现全自动排污 12、清洁反冲洗，保证分离罐的洁净 |  |  | 8、变频处理可实现针对患者量的大多少来控制设备，保证设备更长久的运行 10、不锈钢分离罐保证不生锈，符合感控要求 11、自动排污方便操作，减少维护工作量，实现设备长久运行 |
|  |  | - 三、配置要求： - 真空负压机组，变频器，分离罐，控制柜，排污泵 |  |  |  |
| 2 | 全自动封口机 | - 产品用途： - 灭菌前器械打包使用，可连续打印并打印封口温度、压力、时间、姓名等信息，符合感控要求，提高工作效率。 | 套 | 7 |  |
|  |  | 二、技术参数： 1.彩色液晶触控屏≥7英寸，中文图形化操作界面，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能； ★2.可对设备使用参数和需打印的操作者姓名、科室、物品名称、器械名称、锅号、锅次、灭菌日期、失效日期、批次代码进行设置或更改，同时由封口机打印相应设置内容；器械、科室、人员各能存储至少45个相关信息。 3.内置打印参数数据库，可储不少于五百万次封口及打印信息，通过USB接口可进行封口参数的记录读取。 4.可通过操作界面进行历史记录的在线查询、追溯、删除。 5.带有自运行鉴定功能，能打印相关的日期，温度，压力，速度等参数的中英文及符号打印。 ★6.工作温度设置范围不小于60～220℃，温控精度±1%；可预设4种常用温度，60℃、120℃、180℃、220℃。 7.自带正序（或倒序），实现千次以内的封口数量统计，具有打印边距，打印间隔等功能。 8.快速升温设计， 20℃升温至180℃不超过40秒，常用工作温度从120℃变换至180℃只不超过15秒。 9.配置有辅助降温机构，常用工作温度从180℃降至120℃不超过40秒。 10.封口温度超过工作温度设定值范围±4℃，机器将会自动停止工作，保证封口质量和设备安全运行。 11.封口速度不低于10 m/min，封口和打印自动检测。 12.封口宽度≤12 mm，封口指标符合标准《YY/T 0698.5-2009》的要求；封口留边0～35mm可调。 13.具有中英文、数字以及符合《YY0466-2003 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊字符打印功能，可以选择反向打印。 14.有效日期可以根据设置的有效天数自动进行调整。 15.双打印头配置，双行打印，也可以一键切换为单行打印，打印功能可一键关闭，也可按需关闭某条目。 16.故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障可自动报警或提示。 17.系统会根据选择的打印内容给出打印宽度数值，自动核算打印最小带宽，纸塑袋宽度不足时封口前给出提醒。 |  |  | 2、符合感控要求6、可以根据日常需求实现快速切换，满足快节奏工作的需要。 |
|  |  | - 三、每台配置要求： - 配备滚轮式打包台 |  |  |  |