- 技术要求：

- 详见技术附件

| 序号 | 货物名称 | 技术参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1▲ | 肌电图与诱发电位仪 | - 主机系统配置 1.电脑主机:专业型号商用品牌电脑整机，不接受工业工控主机或双主机结构的组装电脑。 - 2.台车：高档台车，显示器高度可调节。 二.电生理放大盒参数： 1.A/D转换率：24Bit 2.★输入阻抗：≥3000MΩ。（必须提供检测报告验证） 3.★幅频特性：测试频率为0.1Hz～10KHz，电压测量误差要求在+5%-- -10%之内；（必须提供检测报告验证） 4.★共模抑制比：≥120dB @200Hz，50Hz ON。（必须提供检测报告验证） 5. 噪声电压：≤0.4μV（rms）； 6. ★ 放大器采用台式便携式一体化设计，采购的同一台设备可根据需求自由转换，一机多用，节约客户成本。 7. ★通道数： 4通道,可升级为8；（必须提供检测报告验证） 三.电流刺激器参数： 1.最大电流脉冲输出强度：100mA，0mA~4mA时步长为0.01mA； - 脉冲输出频率：0.1Hz ~ 120Hz； - 靶脉冲宽度误差：50μS、100μS、200μS、300μS、500μS、1000μS时； - 刺激方向：正向、负向、双向； - 刺激模式：Single、Double、Trail； - 靶信号概率：5%~100% ； 四．音视频刺激器参数： 1.刺激类型：短声、纯音、白噪声； - 短声刺激方式：左耳、右耳、双耳、交替； - 短声刺激相位：疏波、密波、交替波； - 最大短声强：≥130dB； 5.最大纯音声强：≥120dB； - 6.最大白噪声声强：≥100 dB； - 7.声音刺激频率：0.1Hz~100Hz； - 8.纯音声音频率：250Hz~7KHz； 9.纯音刺激方式：左耳、右耳、双耳、交替； - 10.靶信号概率：5%~100%； 11.棋盘格图像：显示器可以显示全屏黑白翻转的棋盘格 图像、横条格图像、竖条格图像，显示数目分别为：4×3、8×6、16×12、32×24、64×48。也可以分别在左半屏、右半屏显示2×3、4×6、8×12、16×24、32×48的棋盘格，在上半屏、下半屏显示4×2、8×3、16×6、32×12、64×24的棋盘格，在Ⅰ象限、Ⅱ象限、Ⅲ象限、Ⅳ象限显示2×2、4×3、8×6、16×12、32×24的棋盘格。 12.棋盘格刺激频率：0.1Hz-1Hz； - 13.靶信号概率：5%~100%； - 14.非靶信号1概率：5%~100%； - 15.非靶信号2概率：5%~100%； - 16.闪光刺激频率：0.1Hz-50Hz； 17.闪光时间：硬件可实现1ms~1S的调节，； 刺激方式：左眼刺激、右眼刺激、双眼同时刺激、左右眼交替刺激； 五．产品功能： 1.数据库：数据库管理功能,可实现导入和查询。 2.报告：自动生成word格式的综合报告，用户可自定义报告模板； 3.自定义检测：可自定义任意检测项目的测试模板； 4.神经电图： 1) 运动传导速度（MCV）； - 2) 多节段传导（SSCT）； - 3) 感觉传导速度（SCV）； 4) 重复电刺激（RNS）； - 5) F波（F-wave）； - 6) H反射（H-reflex）； 7) 瞬目反射（BR）； - 8) 皮肤交感反应（SSR）。 5.肌电图： 1) 扫描肌电图（EMG） - 2) 运动单位自动分析（MUP） - 3) 干扰相（重收缩）自动分析（IP） 6.诱发电位： 1) 听觉诱发电位：脑干听觉诱发电位（BAEP）、中潜伏期诱发（MAEP）、长潜伏期诱发（LAEP）； 2) 视觉诱发电位： 模式翻转视觉诱发电位（PRVEP）、闪光视觉诱发电位（FVEP）、 3) 体感诱发功能：上肢体感（USEP）、下肢体感（LSEP）、三叉神经体感（TSEP）、脊髓体感（SCEP）； 4) 事件相关电位:声、光、电刺激 5）可连接磁刺激器，开展运动诱发。 7.★ SEMG具有表面肌电图信号采集、存储和回放功能；具有峰峰值柱状图和频谱图时时显示；可出标准报告，统计表面肌电均值和积分面积；可出频率/疲劳度报告，统计过零率、平均波幅、平均频率和中值频率。 | 台 | 1 |
| 2▲ | 脑电图仪（脑电地形图） | 一. 主要技术参数要求： 1.功能概述：具有常规脑电图、脑电地形图、视频脑电图仪等功能； 2.通道配置：24 通道配置，包括蝶骨电极、中央顶电极、耳电极等； 3.★传输方式：采用无线WIFI传输功能，患者与主机之间无线连接，患者做检查记录时可自由活动， 更易放松，对无法配合的病人更方便。 4.★阻抗测试：具有头皮阻抗测试功能，可通过观察软件上指示灯的颜色变化，了解电极是否佩戴合适。 5.★附件设计：电极导线为一体式插拔，防插错，操作更便捷，快速。 6.电极脱落检测：具有电极脱落实时监测功能，在患者长程监测过程中可随时了解脑电电极与患者接触状况，以便随时纠正接触不良的电极，提高监测质量。 7.★供电方式：脑电放大盒，采用外置锂电池直流供电方式，避免触电风险； 8.数据库管理：病例数据库可分类管理，并可导入、导出病例，可对病例存档、备份； 9.导联编辑：支持单极、双极、平均、自定义任意导联模式的编辑； 10.事件标记：采集病例时支持睁闭眼、深呼吸、闪光等多种事件诱发试验。 11.定标校准：具有自定标校准功能，校准放大器信号输出。 12.测量：具有快捷测量、局部波形放大测量、比例尺测量等多种测量功能； 13.棘波分析：具备棘波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波； 14.地形图分析：可对任意病例数据进行地形图分析并显示成三维地形图，可直观的了解脑区中的异常放电状况。 15.地形图能量图谱：具备将地形图图谱转换成曲线图、百分比图、直方图、数字地形图等能量频谱，便于医生量化分析脑功能的变化情况，有利于数据分析及科研。 16.★实时能量频谱定量分析：具备实时能量频谱定量分析功能，包括：能量曲线、相对能量、峰值频率、能量峰频、中频指数、边频指数等，通过量化数据反映患者脑功能状态，通过能量指数的变化了解患者脑功能活动状况。 17.★实时昏迷指数：具有实时昏迷指数显示功能，通过昏迷指数范围可以第一时间简单快捷的了解昏迷病人的昏迷程度。 18.视频控制：直接通过快捷操作台控制视频，对视频角度、远近等进行遥控； 19.视频同步：帧同步视频脑电采集，回放，编辑； 20.红外监测：具备红外监测功能，晚上关灯后患者动作清晰摄录 21.振幅整合脑电图监测功能：可显示长时间脑电图的变化趋势，监测新生儿出生后第一时间了解其是否存在脑缺氧、缺血的情况； 二. 技术规格 1.定标电压：50μV 误差≤±5%。 2.电压测量：25μV/cm、50μV/cm、100μV/cm、200μV/cm 误差≤±5%。 3. 时间常数：0.03S 误差≤±40%,0.1s、0.2s、0.3s 误差≤±20% 4.★噪声电平：≤0.3μVrms 5.共模抑制比：≥110dB 6. 幅频特性：0.5Hz～100Hz -30% ≤误差≤+5% 7.耐极化电压：加±300mV 的直流极化电压，灵敏度变化不超过±5% 8.输入阻抗：不小于 10MΩ（差模）；≥1000MΩ（共模） 9.采样分辨率：16bit 10.低通滤波：5Hz ～ 70Hz 分 10 档可调 三. 配置要求： 1.主控计算机：台式计算机 1 套 2.液晶显示器 1 台 3.彩色喷墨打印机 1 台 4.专用操作台及文档附件 1 套 5.专用电极线系统部分 1 套 6.脑电放大盒 1 个 7.视频系统 1 套 | 台 | 1 |
| 3▲ | 脑涨落图仪（脑ET） | 1.电压测量：从10μV /10mm-1000μV/10mm，每10μV为1档，允差±10%。 2.时间间隔：15mm/s档，允差±5%；30mm/s档，允差±5%。 3.幅频特性：1Hz-30Hz 偏差不超过+5%～-30%。 4.噪声电平：折合到输入端的噪声电平 ≤ 5µVp-p。 5.共模抑制比：≥90.5dB。 6.★ 脑电放大器EEG自带同品牌头皮接触电阻检测功能，在脑电采集未开始采集之前，进行16脑区电极佩戴纠错功能，避免检测结果失真以及医患纠纷 7.具有对放大器参数进行设置、更改的功能； 8.具有对脑电信号实时显示、回放、缩放的功能； 9.具有对脑电信号进行分析处理的功能：神经递质柱状分布图（用不同颜色代表不同状态）、α波竞争图和熵值、脑功能评价图（显示大脑是否缺氧、疲劳、兴奋抑制和逆转）、原始脑电图浏览，功率谱图浏览，S谱图浏览和全脑地形图浏览； 10.★大脑分区定位≥16个脑区.提供16个脑区α波竞争图打印报告和S谱线(系）递质分布图报告 11.具备彩色柱状神经化学递质定性分布图，包括：正常值绿色、实测值红色、预警值黄色、增高报警桔色、降低报警蓝色，并标明相应数值； 12.★采集脑波涨落周期≥18分钟,保证检测超慢脑波的底限频率为1mHz； 13.具备对智力、情感控制力、心理素质能力的评估； 14.可储存、阅读记录的图像； 15.具有用户管理和病历管理功能，可以浏览已有病例、建立新的病例和删除已有病例； 16.具有浏览和打印分析报告的功能。 17.全金属移动台车，开放式设计，基座内配有抽屉式隔离变压器，最大限度阻断交流和静电干扰，保证EEG（18分钟）超低频率采集不失真。具备外用电子设备升级换代及维修便利的功能设计。 18.投标产品具有CE证书和计算机软件著作权证书。 19.设备组成： ①数据分析处理系统：品牌电脑一台，显示器≥23寸一台，彩色激光打印机一台，EEG放大器一台 ②系统应用软件一套； ③脑电耗材一套； ④全金属抗干扰移动台车一部。 | 台 | 1 |
| 4 | 血凝仪 | 一、技术参数： 1、检测通道 ：4个，37℃±1℃； 2、预热位：12个(其中4孔位可定时)； 3、试剂预热槽:7孔位 4、外形尺寸（mm）:340*370*190 二、特点 1.利用光电学原理进行检测，适用于凝固的检测项目，如：凝血四项、凝血因子、纤溶因子等； 2.仪器具有自动感知加试剂信号功能，用普通加液枪加试剂后，仪器自动开始检测计时； 3.仪器具有定标及定标值校正功能，并且具有存储、调用定标参数的功能； 4.可查询定标参数及检测检测结果，可打印综合报告； 5.可显示和储存定标标准曲线； 6.可以输入病人信息，可储存1000个病人检测结果； 7.仪器具有质控功能，可显示和打印质控数据和质控图； 8.仪器设有大屏幕中文界面，操作简单，易于掌握，可选配电脑和软件。 | 台 | 1 |
| 5 | 超声波治疗仪 | 一：技术参数： 1、输入电压：220V±22V 2、输入频率：50Hz±1Hz 3、输入功率：70VA。 4、输出通道：双通道输出。 5、显示方式：液晶显示。 6、★声工作频率：1路1MHz，2路3MHz，允差±10%； 7、1路额定输出功率6W，2路额定输出功率3W； 8、★输出模式：a)连续输出； b)断续1：输出1s，间歇1s； c)断续2：输出0.45s，间歇0.6s； d)断续3：输出0.25s，间歇0.4s； 9、★有效声强：1路0W/cm²～1.5W/cm²，步进0.15W/cm²；2路0W/cm²～1.5W/cm²，步进0.3W/cm²。 10、定时:1min～30min，步进1min；＜10min，允差±10%，≥10min，允差±1min。 11、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0。 12、波束类型：准直型。 13、1路有效辐射面积：4cm²，2路有效辐射面积：2cm²，允差±20%。 14、尺寸：380mmx310mmx135mm 二.适应症：适用于慢性引起疼痛的辅助治疗。 | 台 | 1 |
| 6 | 除颤仪 | 1. 除颤部分 ★1.1 输出能量: 2,3,5,7,10,20,30,50,70,100,150,200,300,360焦耳 1.2 语音提示功能:需要 1.3充电时间:使用交流电源时10秒以内,使用充电电池时12秒以内 1.4放电波形:单相脉冲(50Ω负荷时) 1.5峰值电压:5kV以下(175Ω负荷时) 1.6放电次数:使用充电电池时, ≥30次 2. 记录部分 2.1 记录方式:热点阵方式 2.2 记录速度:25mm/秒 2.3 记录纸:50mm×30mm卷纸 2.4 波形记录:手动记录(约8.8秒的延迟波形)、自动记录、冻结记录 3. 安全及其它 3.1 安全性:符合GB9706.1-2007、GB9706.8-2009、YY0505-2012 3.2 安全类型:I级, BF(除颤部分) 3.3 电源:AC220V±22V 50Hz±1Hz, DC12V 内置充电式电池组1个 3.4 消耗电力:170VA(使用交流电源时) 3.5 电池工作时间: ≥1小时或360焦耳充放电30次以上 3.6 外形尺寸:≤350mm×473mm×164mm 3.7 重量:约7.9kg 3.8环境温度:0℃-40℃ 3.9相对湿度:≤95% 4.质量保证 取得并提供以下证书： 医疗器械产品注册证 医疗器械生产企业许可证 医疗器械质量管理体系认证证书 | 台 | 1 |
| 7 | 心电监护仪 | 1、适用范围：成人，儿童，新生儿 2、操作方式：标配触摸屏 3、★屏幕：≥10.4英寸，背光内置式TFT彩色显示屏 4、★电池：标配锂电池，单支电池充满电后监护时间≧6小时 5、★存储：≥120小时全息波形存储 6、把手：可折叠把手，便于携带 7、★软件内置智能图示操作指南，介绍各个参数测量方法，专业术语、特殊符号，及基本问题处理方法等，具备药物计算功能 8、跨床监护：≥ 8床位 9、外壳防水等级：≥IPX1 10、ECG功能： 10.1：ECG波形可层叠显示 10.2：可同屏显示7导联ECG 10.3：高T波抑制能力，ESU防护，耐除颤保护，起搏监 测 10.4：频率特性：0.05~150Hz 10.5：QRS识别模式：成人，儿童，新生儿 10.6:标配高精度心律失常分析功能，QRS检测灵敏度与 AHA数据库的符合度≥99.8% 11、SpO2功能： 11.1：★成人用血氧饱和度探头原装进口，可水洗消毒 11.2：成人用血氧饱和度探头采用平行夹设计，减少患者压痛感 11.3：具备抗运动干扰或者低灌注场合精准测量软件调节功能 114: 可显示信号质量指数SQI，灌注指数PI 12、*NIBP功能： 12.1：成人/儿童袖带充气时间: ≤11s 12.2: 新生儿袖带充气时间：≤5s 12.3:血压测量模式：手动，定时，腰麻，连续等可选 13、体温测量功能：标配双体温接口 14、标配HL7协议接口及HL7 波形输出功能，与HIS无障碍连接 15、患者姓名输入方式：手写，拼音，及中文输入法 | 台 | 1 |
| 8▲ | 心电图机 | 1.1 心电输入：12 导联同步采集，10 电极，支持 18 导 心电图； 1.2浮地输入，导联线内附除颤保护电路； 1.3采样率≥8000Hz/8Ch，模数转换精度≤2.5μV，输入阻抗≥50MΩ，耐极化电压≥±500mV，共模抑制比≥100dB，频率响应 0.05Hz-150Hz（+0.4/-3dB），标准灵 敏：10mm/mV, 误差≤2%，时间常数≥3.2 秒； 1.4滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制 滤波 1.5增益/灵敏度选择： 5，10，20mm/mV，手动或自动 1.6不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警， 电极脱落液晶显示。 1.71.7≥7"液晶显示，分辨率≥800*480，视角调节：0-100 度无极调节，同屏 12 导联，同屏显示时长≥5s，支持解析结果屏幕显示； 1.8 显示内容：内部存储器信息、网络连接信息、服务器同步信息、系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、工作模式、标记； 1.9★ 内置高分辨率热线阵打印记录器，记录道数：3, 3+1, 6, 12 道，12+6； 1.10记录器走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S；记录纸用完后自动停止走纸并报警；打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID 号码.年龄.性别）、电极检出、噪声、计时 标记、事件标记、心电波形、分析报告等； 1.11操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录；支持 synEci18 记录； 1.12★ 支持二阶梯、实验运动后检查、RR 间期检查； 1.13测量分析：性别年龄特异性自动测量分析算法 1.14自动测量：参数包括心率、PR 间期、QT/QTc、P/QRS/T 电轴、RV5/SV1 电压等值 1.15自动分析结果：5 大类判断结论，200 种以上分析结论建议，数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换，支持两版明尼苏达码表示。支持右胸后壁导联独立分析；支持 18 导联 ST-Map 输出 1.16外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ支持连接心音脉搏波放大器等模拟信号。信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机 1.17★ 存储：支持标准和压缩两种文件存储形式，内置≥400 份心电图存储容量。外置存储 SD 卡扩展，≥32GB，支持 PDF 文件保存 1.18 QTc 算法：4 种可选 1.19长效可充电电池，充满电可连续工作 30 分钟以上。 | 台 | 1 |
| 9 | 抢救车 | 一、规格：650×400×800（mm） 二、功能：不锈钢抢救车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。左边配有推手，推手管为不锈钢圆管。 三、材质： 1．采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 2．面板、车身、层板、抽屉、门料厚度δ1.0mm； 3．采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，带刹车，稳定性好； 4．车坚实、美观大方、操作灵活方便。 四：产品性能： 1：不锈钢抢救车车身分为上下两部分，上部大容积储物柜，内侧配置18个小药格。下部两门及两抽屉，抽屉采用静音滑轨，抽拉轻松灵活，可存放一次性输液器、棉签、纱布等，方便实用。 2：外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 3：配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 | 辆 | 1 |
| 10 | 担架平车 | 1.产品规格：1950*600*800 2.主体车架由Φ 32mm和Φ25mm，δ1.2mm的不锈钢管加工而成 3.两大轮型号是2.25（宽度）-17（半径）可充气轮胎，使担架车移动过程平稳、安全。 4.两小轮为125mm塑包静音刹车轮，移动时安静灵活。 5.抬架设有可折叠的护栏，使用时抬起，不使用时可落下，保证病人安全，护栏升落快速方便，操作简便，自带输液架一根。 | 辆 | 1 |
| 11 | 喉镜 | - 麻醉咽喉镜适用于麻醉和抢救时插管。咽喉镜叶片为高亮度光导纤维和不锈钢精制而成，可在134度高温中消毒。 - 2.电源：1.5V2号电池2节 3.灯泡：2.5V/0.3 A 4.包装配置：成人用 配灯泡1个； 92、114、134mm叶片各1个；电筒手柄1个；说明书、合格证各一份 | 个 | 1 |
| 12 | 空气消毒机 | - 技术参数 1.1外形：移动式 1.2消毒方法：等离子体。 1.3最大适用体积：≥100 m3 1.4额定循环风量：1000 m3/h 1.5噪声：≤55dB(A) 1.6负离子浓度：≥6×106 个/cm3 1.7等离子体场强度：8 kV±0.3 kV 1.8颗粒物(0.5μm）去除率＞99.99%，提供权威机构检测报告。 1.9气雾室细菌的杀灭率均＞99.90%，提供权威机构检测报告。 1.10自然菌平均消亡率(消毒时间60min)均＞95.00%， 2.电气参数 2.1输入功率：≤110W 2.2电源：AC 220V 50Hz 3.性能参数 3.1可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。 3.2外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，下进风顶部上出风结构，提供实物照片。 - 3.3采用两端式结构等离子体电场，杀菌净化一体，提供实物照片。 3.4选用可调式等离子电源，确保实时有效性，确保零臭氧排放。 3.5选用高效低阻H13级别高效过滤器，有效去除室内PM2.5以及微小细菌。 3.6选用优质活性炭分子过滤器，可有效去除有机气体和异味。 3.7风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。 3.8配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。 3.9增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题。 3.10预约模式可实现9时段预约开关机。 - 3.11模块化设计，方便用户维护保养。 3.12工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。 3.13液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。 3.14负氧离子功能，清新空气。 3.15等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。 | 台 | 1 |
| 13 | 冰箱 | - 总容量：288L,冷冻室66L，软冻室39L,冷藏室183L。2.制冷方式：风冷。 - 控制方式：电脑。 - 按键方式;触摸。 - 能效等级：2级， - 压缩机类型：变频。 | 台 | 1 |
| 14 | 开水器（含底座） | - 功率：380V/12KW。 - 材质：无磁201不锈钢1.0厚板材。 - 自动上水，无干沸水现象。 - 自动控温,全钢发泡，保温节能。 | 台 | 1 |
| 15 | 厨用清洗设备 | - 整体采用SUS201-2B/1.0mm厚钢板， - 不锈钢胆采用一次冲压成型无缝焊接钢胆， - 地角采用￠42mm不锈钢可调式重力脚, - 腿管采用1.2mm不锈钢管， - 下水口采用全不锈钢优质下水口及栏渣器。 | 套 | 1 |

- 注：

- 1、加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 2、加注“▲”号的产品为核心产品