项目需求书（医疗器械）

| 序号 | 采购项名称 | 需求条款 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲中央监护系统 | 一、产品用途：对重症患者进行多项生命体征监测，辅助临床治疗诊断。 | 套 | 2 |
|  |  | 二、技术参数 （二）中央监护系统（一拖十三) 1．中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连 2．工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置，满足不同临床场景下的部署要求 3．远程查询支持远程浏览中央站上接收的病人 ★4.中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，FloTrac 5.中心监护系统支持24寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。 ★6. 可同时集中监护至少64个病人， 单个屏幕可支持至少36个病人的同时集中监护。支持至少4个显示屏显示 7.支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾 。 8.病人监护仪技术需求： ★8.1模块化插件式监护仪，标配彩色电容触摸屏，屏幕尺寸≥12英寸，可同时显示≥8道波形，主机插槽数≥4个。 8.2监测参数：心电，呼吸，心率，脉率，无创血压，血氧饱和度，双通道体温和双通道有创血压，且双通道体温和有创血压可同时监测。 8.3具有血氧的抗干扰和抗弱灌注技术，可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况。 ★8.4支持实时连续心律失常分析，心律失常分析种类≥27种，包含房颤。 8.5具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能 ★8.6具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警，支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。 8.7支持≥120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，≥4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 8.8 ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 8.9具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。 ★8.10可通过模块升级：血流动力学FloTrac，脑氧rSO2，脑电双频指数BIS，麻醉气体AG，肌松NMT，呼末二氧化碳监测，能量代谢监测等高级参数。 8.11有创血压IBP模块，支持肺动脉楔压（PAWP）和脉搏血压变异（PPV）参数的监测 ★8.12配备PICCO模块，适用于成人及儿童患者，可对患者进行连续心排量监测 8.13监护仪提供手动、自动间隔、连续、序列，整点五种无创血压测量模式。 8.14提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板 8.15具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值 8.16可提供标准HL7协议，与院方信息实现实时通讯，信息连接。 ★8．17支持升级连接中心监护系统，可实现有线、无线、监护仪及遥测多元化自由组网方式，可同时全面监护≥60床的重症监护病人。 |  |  |
|  |  | 三、配置需求： 1．中央监护系统1套； 2.监护仪主机13台； 3.PICCO模块3个； 4.心电、血氧、血压导联线及附件包13套。 |  |  |
| 2 | 电动病床 | 一、产品用途：用于患者的诊断、医疗使用。用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 | 套 | 13 |
|  |  | 二、技术参数： 1. 整体长度不少于2150mm； 2. 宽度不少于950mm； 3. 病床前倾及后倾不小于12度； 4. 头部倾斜不小于65度； 5. 膝部倾斜不小于25度； 6. 床体前后倾功能需用特殊颜色或底色区别于其他按键 ★7. 高低可升降； ★8. 病床具备背膝联动功能，抬升背板时膝部也会抬升； ★9. 病床具有备用电池，在停电时也可做电动操作； 10. 带脚轮，方便转向及制动； 11. 病床承重不低于200kg； 12. 病床护栏外侧具有滚珠角度指示器，指示背板倾斜角度，0°、30°、45°放大字体特别标注； 13. 具有束缚带安装槽； 14. 床板双侧具备CPR操作手柄； 15. 病床有操作控制面板，控制键具备锁定功能； 16. 电动病床防水等级为IPX4； 17. 电动病床工作噪音≤65dB（A）； ★18. 病床采用四片式护栏； 19. 需配备高弹性医用床垫，具备防压疮功能； ★20. 病床头尾板可拆卸； 21.设计使用设计10年（需再说明书中体现） 22. 整床在负重200kg情况下，各电机正常升降次数均需≥11000次（需提供整体升降、背部升降、腿部升降测试报告）； 23. 电动病床床符合IEC 60601-2-52标准（需提供认证证书）； 24. 病床的安全工作载荷≥1700N（提供三方检测报告）； 25. 病床材料符合中国RoHS2标准，为可回收的环保绿色材料（提供第三方检验报告或在说明书中体现）； 26. 病床任意一侧手柄都可单独进行CPR释放操作，背板从65度降到0度<5秒（需提供测试报告）。 |  |  |
|  |  | 三、配置需求： 1.主机一台； 2.床垫一张； 3.护栏一套； 4.脚轮一套。 |  |  |
| 3 | 手摇病床 | 一、产品用途：为病人住院治疗和休息使用，满足临床的使用需求。 | 套 | 560 |
|  |  | 二、技术参数： 1、规格：（2150*1060*420-700）±50mm 2、床架 ★2.1床框规格采用≥30*60*1.5mm的矩型钢管，底框采用≥30*50*1.5mm的矩型钢管。 2.2加厚弧形冲压组件，两条凹槽加强焊接，结构力强。 3、床板 ★3.1床板采用一级冷轧钢板，裸板厚度≥1.2mm，床板宽度≥900mm一次冲压成型（提供板材材质和厚度的第三方检测报告） 3.2采用超声波除锈，表面磷化处理后，静电粉末喷涂；四角平滑完整，便于清洁；（提供喷涂塑粉挥发性有机物含量的第三方检测报告） ★3.3床板带有床垫防滑工艺设计，满足防滑功能； 床板背部增加钢管加固结构，采用双支撑结构，安全可靠； 床板带有冲压通风凹槽和密集的散气孔，达到通风散气功能； 3.4床板调节范围：背部升降：0-75±5°，腿部升降：0-35±5°,整体升降：≥420-700mm，整体载重≥240kg。 4、ABS护栏 4.1 护栏采用一大一小ABS材质护栏，大护栏规格为：1070*310±5mm，小护栏规格为：820*310±5mm， 4.2 ABS材料一体注塑成型（提供ABS材质的第三方检测报告）； 4.3 护栏为外展下放式，护栏与床板保持同步升降。 4.4护栏支撑架和固定板为锌合金材质结构，配有气弹簧辅助自动下降，四段式配带气压棒， ★4.5下降时有阻尼缓冲，下隐式收藏，配置角度显示器，指示背板倾斜角度。 5、床头、床尾 5.1流线型床头尾板，规格为940*530±5mm 5.2高密度ABS材质，采用注塑机一次性注塑成型； 5.3床头尾板有自动锁定开关，拆卸方便。锁定开关与床体连接部位坚固稳定，可靠耐用；尾板外侧有病人信息卡插槽； 5.4具有表面光滑，无毒无味，外形美观，易消毒清洁等特点。 6、传动部分： 6.1采用钢管加ABS强化塑料材料，具有高支撑力， 6.2 ABS折叠摇把，隐藏式设计，设有过盈保护装置、双向限位警示功能，摇动灵活，无噪音，并有ABS防尘罩。 7、脚轮 7.1 脚轮采用直不小于125mm中央控制刹车双面脚轮； 7.2胎面硬度为≥95A的TPU材质，轮片具有金属坎件增加刹车强度，主要部件材质为尼龙材质的重型带轴套主架； 7.3刹车系统：合金契合刹车系统，刹车灵敏，效果可靠 ； 7.4全制动:轮片合金契合刹车系统+主轴双重制动系统，全刹档卡槽式轴刹，轮片锁紧力≥25N·M，全刹锁轴力≥35kgf；旋转半径:101±1mm；负载能力:单个轮动载100kg，静载125kg。（提供第三方出具的检测报告、符合EN 12531标准脚轮和轮子 - 医院病床的轮子认证报告） 8、刹车脚踏采用不锈钢管材，规格≥ᶲ25*1.5mm，刹车采用一脚制动，四轮刹车设计。（提供管材材质的第三方检测报告） 9、点滴架插座4个，由金属材质冲压成型，插入顺畅。 10、另配四个引流袋挂钩，能够做到多体位输液引流。 11、床垫 11.1床垫厚度≥100mm， 11.2采用密度≥35A海绵填充材料，舒适回弹性好，不变形。 11.3外套为透气性良好的防水PU布料，不起褶，不变形，方便清洁，具有防霉防菌功能。 11.4床垫四折设计，单独配有拉链，可灵活拆卸。（提供床垫的第三方检测报告） 12、餐桌板采用ABS材质，长短可以调节。 13、输液架整体采用不锈钢材质，四个挂钩设计，高度可以调节。 14、配有杂物架。 15、床头柜 15.1规格≥480*480*760mm； 15.2整体ABS材质注塑成型，表面三边边缘突起，防止物品滑落且易清洗、擦拭。 15.3柜体要求基材为≥1.3mm强化ABS材料，柜门采用静音门装置。抽屉自带滑轨。 15.4柜面、柜体便于擦洗清洁，不渗透、不染色。 15.5上部为餐板、抽屉，床头柜双侧各带ABS隐藏式毛巾架，可收折，方便使用。 15.6小柜内部配隔板，储物空间合理。柜底配有低位脚轮带有刹车功能。 16、工艺要求 16.1病床管材切割工艺采用激光切管机切割。（提供激光切管机发票） 16.2病床板材切割工艺采用激光切板机切割。（提供激光切板机发票） 16.3病床焊接工艺采用机器人焊接，焊接部位应为满焊。（提供焊接机器人发票） |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1．床架1套 2.床面板 1套 3.床头床尾1套 4.护栏 1套 5.脚轮 4只 6.刹车脚踏1个 7.摇杆3套 8.床垫1张 9.输液杆1支 10.杂物架1个 11.餐桌板1块 12.床头柜1个 |  |  |

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品2年的免费上门保修。

2. 国产产品：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。

进口产品：签订合同之日起90日内到货（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：签订合同后20个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试、培训完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后20个工作日内支付合同总额的60%，自验收合格之日起1年后20个工作日内支付合同总额10%的货款（特殊情况以合同为准）。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

- 七、其他要求

- 价格以人民币结算。