附件C：

投入设备配置要求

一、设备名称

| 序号 | 设备名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 2 |
| 2 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 2 |
| 4 | 全自动尿液分析流水线 | 1 |
| 5 | 全自动血沉压积测试仪 | 1 |
| 6 | 全自动血流变测试仪 | 1 |
| 7 | 全自动粪便分析仪 | 1 |
| 8 | 免疫荧光分析仪 | 1 |
| 9 | 离心机 | 2 |
| 10 | 低温冷藏箱（2-8°） | 3 |
| 11 | 低温冷藏箱（-25°） | 1 |
| 12 | UPS | 1 |

备注：投入设备包括但不限于以上设备，须切实满足检验项目。

二、设备参数

| 1 | 全自动化学发光免疫分析仪1 | 1、方法学：磁微粒化学发光； |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2、最大测试速度：≥120测试/小时； |
|  |  | 3、有额外专用、独立的急诊通道 |
|  |  | 4、试剂位：≥20个； |
|  |  | 5、样本位：≥50个，支持原始管上机； |
|  |  | 6、单个样本架位置：≥10样本/架； |
|  |  | 7、进样方式：样本架进样，可单个、批量进样； |
|  |  | 8、加样本方式：钢针加样，具有堵针、液面自动探测功能； |
|  |  | 9、样本类型：支持血清，血浆； |
|  |  | 10、定标方式：自带主曲线，可开展试剂都采用两点或三点定标； |
|  |  | 11、试剂在机冷藏温度：2~8℃； |
|  |  | 12、混匀方式：有独立样本与试剂混匀位置； |
|  |  | 13、底物液：可在机两套底物液，无需停机更换； |
|  |  | 14、反应杯一次最大存储量：≥500； |
|  |  | 15、反应杯装载方式：散装倒入，自动排序，非盒装； |
|  |  | 16、废物收集：废料收集装置≥2，倾倒固体废料不影响实验； |
|  |  | 17、耗材余量与补充、更换：自动监控试剂、清洗液、反应杯余量，废物将满时报警，所有耗材补充或更换不影响实验进行； |
|  |  | 18、LIS系统：支持双向LIS； |
|  |  | 19、最短首结果时间：≤15min（心肌标志物项目） |
|  |  | 20、占地面积：≤0.65㎡； |
|  |  | 21、试剂项目：覆盖甲状腺功能、性激素、心肌标志物、炎症指标等，提供使用磁微粒化学发光法检测凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物、组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物、纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物、血栓调节蛋白、D-二聚体和纤维蛋白(原)降解产物； |
|  |  | 22、D-二聚体的线性范围应至少覆盖0.1～4 μg/mL； |
|  |  | 23、试剂规格：盒内自带校准品、质控品，不需另购或赠送。（投入是使用前提供试剂注册证证明） |
| 2 | 全自动化学发光免疫分析仪2 | 1、反应原理：直接化学发光-吖啶酯等 |
|  |  | 2、测试速度：单模块检测速度≥200测试/小时 |
|  |  | 3、试剂位：单模块试剂位≥20个，具备冷藏功能 |
|  |  | 4、单模块样本位：≥140个 |
|  |  | 5、样本类型：血清、血浆、其他人体体液等 |
|  |  | 6、反应杯：一次性反应杯，减少污染率 |
|  |  | 7、检测模式：批量检测、急诊模式、自动复测 |
|  |  | 8、项目套餐：须涵盖肿瘤标志物套餐、甲状腺功能套餐、性激素套餐、心肌标志物套餐、炎症套餐、高血压套餐糖代谢套餐 |
|  |  | 9、重复性：CV≤5% |
|  |  | 10、稳定性：≤±10% |
|  |  | 11、相关性：相关系数（r）≥0.99 |
|  |  | 12、批内重复性：CV≤10% |
|  |  | 13、携带污染率：≤0.00001 |
|  |  | 14、反应区温控：稳定性：37.0±0.5℃ |
|  |  | 15、试剂区温控：稳定性：2.0-8.0℃ |
|  |  | 16、网络功能：支持链接LIS系统 |
|  |  | 17、适用电源：AC220V 50HZ |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 1、检测速度：生化恒速≥800T/H |
|  |  | 2、测试原理：比色法，比浊法 |
|  |  | 3、分析方法：终点法，固定时间法，动力学法 |
|  |  | 4、同时分析项目：≥ 100个 |
|  |  | 5、试剂盘：≥100个试剂位，24小时2~8℃试剂仓连续冷藏 |
|  |  | 6、试剂/样本针：试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针具有堵针（凝块）检测功能 |
|  |  | 7、试剂量：10～350μL，0.5μL步进 |
|  |  | 8、样本位：≥ 175个 |
|  |  | 9、样本量：1.2～50μL，0.1μL步进 |
|  |  | 10、样本处理：具有急诊样本优先处理功能 |
|  |  | 11、清洗系统：自动8阶温水清洗；携带污染率≤ 0.005% |
|  |  | 12、反应杯：≥ 165个，支持单个更换 |
|  |  | 13、最小反应液体积：≤ 90μL |
|  |  | 14、光源系统：卤素灯 |
|  |  | 15、光学系统：光栅后分光，可选择波长≥ 16个，340～850nm |
|  |  | 16、恒温系统：非水浴，避免日常维护 |
|  |  | 17、吸光度线性范围：0～4.5Abs |
|  |  | 18、搅拌系统：2组独立搅拌系统，搅拌针≥4根 |
|  |  | 19、配套试剂：提供原厂生产配套生化试剂，试剂项目≥90个 |
|  |  | 20、操作系统：Windows操作系统，支持双向LIS接入 |
|  |  | 21、系统接口：TCP/IP网络接口，支持标准RS-232 |
| 4 | 荧光免疫层析分析仪 | 1.产地：原装生产配送，国内有NMPA等权威认证。 |
|  |  | 2. 规格型号：所投标产品的规格型号必须与NMPA注册登记表一致。 |
|  |  | 3．画面显示：≥8英寸彩色液晶显示屏。 |
|  |  | 4. 操作方式：全触屏操作，无软性按键。 |
|  |  | 5．检测方法：荧光免疫层析法 |
|  |  | 6. 数据通讯接口涵盖有线网络接口、无线网络接口、USB接口、RFID 接口。 |
|  |  | 7. 操作系统：Linux。 |
|  |  | 8. 仪器体积≤280mm×250mm×200mm（长×宽×高）。 |
|  |  | 9. 裸机重量≤3.8Kg。 |
|  |  | 10. 带锂电池组，断电可使用，待机≥8小时。 |
|  |  | 11.数据传输：可连接LIS系统。 |
|  |  | 12. 厂家可提供配套的POCT质量管理软件。 |
|  |  | 13.储存空间：可储存≥25000条检测结果。 |
|  |  | 14．样本类型：全血、血清、血浆、末梢血、尿液。 |
|  |  | 15．检测通道数：≥3个。 |
|  |  | 16. 厂家配置扫码枪。 |
|  |  | 17.检测模式：孵育检测。 |
|  |  | 18.具有质控模块，质控结果能够生成L-J图。 |
|  |  | 19.温度控制系统：具备孵育模块，且显示屏具有温度显示功能。 |
|  |  | 20．检测时间：3-15分钟内出检测结果。 |
|  |  | 21. 稳定的光电信号通路，光学CV值：＜1% |
|  |  | 22.电源条件：220V 50Hz |
|  |  | 23. 环境温度∶10℃-30℃ |
|  |  | 24. 环境湿度∶ 20%-85% |
|  |  | 25. 大气压∶70kPa-106kPa |
|  |  | 26. 使用期限/失效日期：5年 |
| 5 | 全自动血沉压积测试仪 | 1、采用 大屏幕显示触摸控制技术，屏幕尺寸≥7寸，具备所有检测通道及状态实时显示功能； |
|  |  | 2、采用红外扫描、模拟光电技术； |
|  |  | 3、样品位（孔）：100 |
|  |  | 4、 血沉测试速度（Ts/h）:200 |
|  |  | 5、压积测试速度（Ts/h）:15000 |
|  |  | 6、具有压积独立测量功能； |
|  |  | 7、具有红细胞沉降过程中的最大沉降速度 Vm 及发生时间 Tm 值检测功能； |
|  |  | 8、具有动态血沉曲线显示打印功能； |
|  |  | 9、 具有自动换算血沉方程 k 值； |
|  |  | 10、具有可选择 30min 或 60min 血沉独立测量功能及血沉和压积组合联测功能； |
|  |  | 11、具有单个或批量测试结果查询、打印功能； |
|  |  | 12、显示结果温度设定换算功能：仪器具有选择环境温度补偿功能。 |
|  |  | 13、测试结果存储不少于 16G； |
|  |  | 14、具有液面跟踪扫描功能； |
|  |  | 15、具有标本异常，自动识别提示功能； |
|  |  | 16、具有断电后数据保存功能； |
|  |  | 17、条码扫描功能(选配)； |
|  |  | 18、 配有 RS-232 和 USB 接口，具有数据转输功能。 |
| 6 | 全自动血流变测试仪 | 1、锥/板式测试机芯：1 个；毛细管式测试机芯： 1 个 |
|  |  | 2、全血测试时间：≤ 30s / 标本 |
|  |  | 3、锥/板机芯具有双排液孔防堵功能 |
|  |  | 4、可进行全血和血浆及双份血浆并行同步测试 |
|  |  | 5、血浆测试时间：≤ 0.4s / 标本 |
|  |  | 6、精度误差≤±1% ；重复性误差≤1％ |
|  |  | 7、双加样系统，加样针具有液面感应自动分离血浆功能 |
|  |  | 8、双 90 孔位全自动可互换式样品盘 |
|  |  | 9、采用双独立控制系统，确保不停机可持续工作 |
|  |  | 10、锥/板机芯具有轴心水平定位功能 |
|  |  | 11、仪器具有 LED 工作照明系统 |
|  |  | 12、可提供经药监局注册原厂配套的牛顿、非牛顿流体质控物 |
|  |  | 13、全血粘度测量范围：0～70mPa.s（切应力 0～14000mPa） |
|  |  | 14、加样量可调范围：50 ul～2000 ul |
|  |  | 15、全血测试用血量：≤ 700ul |
|  |  | 16、血浆测试用血量：≤ 100ul |
|  |  | 17、切变率范围：1s-1～200s-1 |
|  |  | 18、为保障产品质量，生产企业应具有 CMD 质量体系认证 |
|  |  | 19、微电脑智能温控系统，精度±0.1℃ |
|  |  | 20、挤压式强力蠕动泵进排液系统 |
|  |  | 21、快速、全量程、逐点、稳态全血测量方式 |
|  |  | 22、结果异常，清洗液不足，废液溢出报警功能 |
|  |  | 23、全自动及手动双重测试功能 |
|  |  | 24、自定义开放式报告单模式，并可数据传输 |
|  |  | 25、投入使用前提供非牛顿流体粘度标准物质国家二级标准物质证书 |
| 7 | 尿液分析流水线 | 1、检测系统：采用CIS图像传感器检测系统 |
|  |  | 2、检测波长数量：≥5个波长 |
|  |  | 3、测试项目：≥14项，并提供微量白蛋白与尿肌酐的比值参数（ACR比值）和尿蛋白与尿肌酐比值（PCR比值） |
|  |  | 4、测试速度：≥300个样本/小时 |
|  |  | 5、显示器：≥10.4英寸触摸式彩色液晶显示屏 |
|  |  | 6、样本架功能：支持最大20个待测试管架，360°旋转样本进行条码读取 |
|  |  | 7、消耗品状态实时监控功能：分析仪能对清洗液、废液的状态进行实时监控 |
|  |  | 8、尿液比重计功能：线性范围 1.000～1.055 内，偏倚范围不超过±0.002 |
|  |  | 9、加强清洗功能：分析仪能对浊度计中检测出的高浑浊度样品，自动加强清洗 |
|  |  | 10、混匀功能：分析仪具有混匀功能，可对样本进行混匀操作 |
|  |  | 11、样本量检测功能：采用液面感应技术，当样本量不足以检测时，分析仪有报警提示 |
|  |  | 12、废试纸条实时监控功能：如费试纸条已满，会自动报警提示 |
|  |  | 13、检测区域温控功能：仪器会自动感应检测区域的温度值，计算出与设计值的差异，自动机型温度校正 |
|  |  | 14、试纸图像显示功能：分析仪具有捕捉、显示并存储在加入样本后的尿试纸条图像的功能，用于结果审核与查阅等方面 |
|  |  | 15、数据存储量：≥200万个样本数据，10万个样本图片 |
|  |  | 16、试纸仓容量：≥200条试纸 |
|  |  | 17、尿样需求量：≤1mL |
|  |  | 18、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.9% |
|  |  | 19、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.9% |
|  |  | 20、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 |
|  |  | 尿液有形成分分析模块参数： |
|  |  | 1、工作原理：采用数字成像自动识别、平面流式细胞技术 |
|  |  | 2、检测项目：可检测尿液中多种有形成分，自动识别项目≥30项；可检测尿液电导率和渗透压 |
|  |  | 3、检测速度：≥120个/小时 |
|  |  | 4、识别率：红细胞≥97%，白细胞≥93%，管型≥87% |
|  |  | 5、红细胞形态学检测功能：可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞形态学报告，可提供3个报告参数，一个直方图 |
|  |  | 6、分析仪能对检测结果智能审核，自动提示阳性样本 |
|  |  | 7、最小吸样量：≥1.2ml |
|  |  | 8、可提供标本检测时的原始视频，可暂停、慢速播放及按帧查看 |
|  |  | 9、存储及查询功能：≥20万个结果，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失 |
|  |  | 10、携带污染率：≤0.05% |
|  |  | 11、联机功能：分析仪可与尿液分析仪联机，并自动匹配测试结果 |
|  |  | 12、分析仪对部分故障可自动诊断，并进行自动维护 |
|  |  | 13、输入输出端口：分析仪具备鼠标接口、键盘接口、USB接口、串口、网络接口等 |
|  |  | 14、清洗排堵功能：分析仪配备强力清洗试剂，可定期清洗及维护液路，且具备反冲排堵功能 |
|  |  | 15、自动旋转样本进行条码读取，并对其进行记录、显示及保存，条码朝向无要求 |
|  |  | 16、支持密闭标本的直接采样（穿刺采样），无需人工开盖 |
|  |  | 17、具有同品牌的校准物，并能提供五种浓度水平的质控液 |
| 8 | 全自动粪便分析仪 | 1、用途：用于粪便样本全自动检测。 |
|  |  | 2、系统配置: 2.1、系统主机：样本架式轨道循环上样系统、样本性状自动摄像系统、多步骤气动样本稀释混匀系统、双通道自动聚焦显微镜摄像系统、金标卡自动检测系统、自动废物回收系统、全方位故障报警系统。2.2、配备专用图文处理电脑工作站。 2.2、配备专用图文处理电脑工作站。 |
|  |  | 3、所配软件为该机型的最新版本。 |
|  |  | 5、配置图形自动识别软件。 |
|  |  | 6、系统功能要求：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。 |
|  |  | 7、全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读； |
|  |  | 8、样本有形成分：细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、原虫、结晶与其它颗粒等显微镜检拍照与结果自动判读； |
|  |  | 9、样本免疫学项目：粪便隐血、转铁蛋白、乳糖检测、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒、钙卫蛋白、乳铁蛋白等免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读。 |
|  |  | 10、样本检测速度：≥60标本/小时 |
|  |  | 11、样本采集管要求：全封闭设计，采集管内部具有不锈钢材质滤网结构，可有效富集寄生虫卵； |
|  |  | 12、进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个； |
|  |  | 13、样本性状摄像单元：高清CMOS摄像头，性状照片能储存与调用； |
|  |  | 14、样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液稀释，并可进行智能二次稀释。满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求； |
|  |  | 15、高频往复式气动混匀，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分； |
|  |  | 16、CMOS LED显微镜多视野断层扫描成像，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换。低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像，用于检测白细胞、红细胞、霉菌、脂肪球、钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵、溶组织阿米巴、人牙囊原虫、蓝氏贾第鞭毛虫包囊、蓝氏贾第鞭毛虫滋养体、夏科雷登结晶、粪类圆线虫、梅氏唇鞭毛虫包囊、梅氏唇鞭毛虫滋养体、日本血吸虫卵、膜壳绦虫卵等镜下所有有成成分项目，仪器具备寄生虫卵自动追踪功能，低倍镜定位，高倍镜追踪放大成像； |
|  |  | 17、试剂卡仓数量≥3个，单卡盒装卡≥50张，一次性可装载试剂卡≥150张。具有自动送卡、卡量监测报警、不停机加卡功能； |
|  |  | 18、具备自动传输、检测、回收金标卡功能； |
|  |  | 19、试剂卡反应时间：所有试剂卡反应时间：≤4分钟，具有自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能； |
|  |  | 20、自动图形识别软件:能对白细胞、红细胞、霉菌、脂肪球、钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵、溶组织阿米巴、人牙囊原虫、蓝氏贾第鞭毛虫包囊、蓝氏贾第鞭毛虫滋养体、夏科雷登结晶、粪类圆线虫、梅氏唇鞭毛虫包囊、梅氏唇鞭毛虫滋养体、日本血吸虫卵、膜壳绦虫卵等≥20种有形成分进行自动图形识别. |
|  |  | 14、LIS系统双向通讯功能，内置条码扫描。 |
|  |  | 21、配置：配备电脑1台，接入LIS系统。 |
| 9 | 离心机 | 1.金属机箱，不锈钢离心腔。 |
|  |  | 2.自吸式门锁，可轻松打开/关闭上盖；可设定自动/手动开盖方式。 |
|  |  | 3.微机控制，高清液晶显示、快捷方便、显示直观。 |
|  |  | 4.具有超速、不平衡、开盖自动停机等多项保护功能。 |
|  |  | 5.可设定启动计时/到达转速计时模式，具有瞬时离心功能。 |
|  |  | 6.升速曲线≥9 档，减速曲线选择≥10 档。 |
|  |  | 7.可对运行数据进行查询，并可外接 U 盘进行导出保存。 |
|  |  | 8.自由设定梯度离心程序≥5 级。 |
|  |  | 9.具有运转前预冷和开盖除霜功能，并有压缩机过热保护功能。 |
|  |  | 10.运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。 |
|  |  | 11.最高转速≥4000r/min。 |
| 10 | 低温冷藏箱（2-8°） | 1、立式，箱内有效容积≥490L |
|  |  | 2、箱内温度控制范围：2℃～8℃ |
|  |  | 3、数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1，带电源指示灯，可显示箱内温度以及平均温度。 |
|  |  | 4、可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口. |
|  |  | 5、配有12V 4AH电池，断电后可声光报警24小时。 |
|  |  | 6、微电脑控制，可数字显示箱内温度值，匹配多路传感器，避免传感器故障安全运行； |
|  |  | 7、采用无氟环保节能制冷剂及国际品牌压缩机，质量可靠，使用寿命有保障；无冷凝风机。蒸发器风机是EBM风机。 |
|  |  | 8、国际名牌内风机匹配专业风道，箱内温度均衡； |
|  |  | 9、双层玻璃门体，采用双层玻璃门体离线镀膜设计，满足32℃，85%湿度无凝露； |
|  |  | 10、门体可实现90°自动关门。 |
|  |  | 11、带有4个可移动脚轮和2个可锁定的止档，方便产品移动和固定使用； |
|  |  | 12、电压：220V±10％，功率小≤330W. |
|  |  | 13、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO14001、ISO13485认证，职业安全健康45001认证，具有医疗器械生产许可证。 |
|  |  | 14、冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水； |
|  |  | 15、12V直流LED冷光源设计，亮度高，能耗低； |
|  |  | 16、门体带锁设计，且是一把钥匙一把锁结构，保证存储物品的安全； |
|  |  | 17、配置5个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率，且配备标签夹； |
|  |  | 18、产品内胆采用HIPS板，防腐更优 |
| 11 | 低温冷藏箱（-25°） | 1、样式：立式 容积≥300L |
|  |  | 2、温度控制：-10℃~-25℃可调，微电脑控制，数码显示箱内温度。 |
|  |  | 3、多重保护功能：开机延时、停机间隔、键盘锁等。 |
|  |  | 4、两种故障报警：高低温报警，温度可设定；传感器故障报警；蜂鸣器和灯光闪烁两种报警方式。 |
|  |  | 5、安全内嵌门锁，防止随意开启： |
|  |  | 6、加厚保温层、超微孔发泡技术、保温效果好，无氟发泡、无氟制冷剂、绿色环保。 |
|  |  | 7、合理优化搁架式蒸发冷凝系统设计，制冷强劲。 |
|  |  | 8、具备强制制冷功能。 |
|  |  | 9、安装压力平衡阀，开门更省力。 |
|  |  | 10、宽电压设计。 |
|  |  | 11、宽气候带设计，适合10°C~32°C环境使用。 |
|  |  | 12、透明抽屉，方便观察箱内物品 |
|  |  | 13 、企业资质：要求产品有相关的医疗器械生产许可证、医疗器械注册表（注册证标明型号），具备产品检验报告、企业通过ISO9001、13485质量管理体系认证证书、45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系认证证书等。 |
| 12 | UPS | 1、额定容量 ：20KVA/16KW |
|  |  | 2、转换时间：≤0ms |
|  |  | 3、状态显示：LED+LCD（显示输入电压、输出电压、频率、电池容量、输出功率百分比 |
|  |  | 4、支持软件界面：RS-232 Intelligent Slot |
|  |  | 5、输入电压范围：三相四线+地线 380V±20% |
|  |  | 6、输入频率：50Hz/60Hz±10%Hz |
|  |  | 7、输出电压范围：220/230/240VAC(1±1%)逆变输出 |
|  |  | 8、输出频率：市电模式:50Hz/60Hz±10%Hz 电池模式：50Hz/60Hz±0.5Hz |
|  |  | 9、输出峰值因数：3：1 |
|  |  | 10、输出波形：正弦波 |
|  |  | 11、电池型号: 外置电池 外接192V电池 |
|  |  | 12、电池充电时间： ≥8小时 ≥8 Hours |
|  |  | 13、充电电流：5A～10A |
|  |  | 14、电池保护：有充电过压保护，电池深度放电保护 |
|  |  | 15、过载保护：105%～125% 1分钟转旁路；125%～150% 30秒转旁路；>150% 0.5秒转旁路 |
|  |  | 16、短路保护：电池工作状态：输出短路后立即关闭输出,蜂鸣器发出警报声 |
|  |  | 17、充电保护：采用TOP充电,加快电池充电速度,延长电池使用寿命 |
|  |  | 18、尖峰保护：尖峰浪涌吸收 |
|  |  | 19、温度：0-40℃ |
|  |  | 20相对湿度：20%-90% |
|  |  | 21、大气压力：80～106Kpa |
|  |  | 22、机身净重：≤57kg |
|  |  | 23、机身尺寸：≤500*250*615 |