血液中心半自动生化分析仪筛查系统项目需求书

四、技术要求

第一包：半自动生化分析仪筛查系统

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动生化分析仪筛查系统 | （一）用途：用于定量检测人体样本中丙氨酸氨基转移酶（ALT）、乳糜血程度（CB）、血红蛋白（HB）铁蛋白等功能。 （二）技术需求 1.体积小巧、轻便，便于搬动，配置便携箱，防震、防潮、易携带。 2.外观：操作界面采用触摸屏，面板上的文字符号标识清晰。 3.光源：LED灯，寿命≥20000小时。 ★4.波长：340nm～620nm，配置9个滤光片孔位。标配（340nm、492nm、546nm）其它孔位可选配相应波长滤光片。 5.至少具有动态法，两点法、终点法等分析方法。 ★6.比色方式：分立式比色。 7.样品孔位：内置独立样品孔位≥6个。 ★8.交叉污染：无交叉污染。 9.分析仪稳定性（零点漂移）：在340nm处，20分钟内, 蒸馏水吸光度的变化≤0.005。 10.杂散光（Abs）：在340nm波长下，吸光度不小于2.3。 11.波长准确度与重复性：准确度偏倚：不超过±2nm，半宽度：不超过12nm。 12.重复性：分析仪重复测量的变异系数(CV) ≤1.0％。 13.吸光度线性：0.2～≤0.5，线性偏倚±5%；＞0.5～≤1.0线性偏倚±4%；＞1.0～≤1.8线性偏倚±2%。 14.数据处理：条码扫描、显示、储存、传输、打印功能。 15.恒温系统：工作区具备37℃电子恒温，实时显示温度。 ★16.质量控制：打印Levey Jennings质控图。 ★17.试剂开放 18.电源：220±10%V，50/60Hz。 19.外观规格：≤36cm×≤37 cm×≤19cm（长x宽x高）。 20.重量：≤6.5Kg。 | 台 | 9 | 否 | 否 |

- 注：

- 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

- 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

- 1. 提供所投产品5年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。24小时技术响应，保修期自验收合格之日起计算。

- 2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装（施工）完成：货到之日起10日内（特殊情况以合同为准）。

- 3. 付款方式：签订合同之日起10日内支付合同总额的40%，货到安装调试完成验收合格之日起10日内支付合同总额的60%。

- 4. 免费培训操作人员达正常操作水平。

- 5. 本地化服务。厂商售后服务工程师常驻天津，并负责标的产品维保服务工作不少于2年。

- 6. 可按需提供工程师驻场服务，自设备到场之日起，保修期满为止。

六、验收标准

符合现行国家标准要求，满足科室使用需求。

- 七、其他要求