项目需求书（医疗器械）

四、技术要求

本项目共1包。

第一包：吸顶式等离子体空气消毒机、移动式等离子体空气消毒机、单人移动洁净层流单元、双人移动洁净层流单元

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶式 等离子体 空气 消毒机 | 一、产品用途： 有效控制血液科经呼吸道传播疾病发生，快速杀灭致病病原体，减少医院感染。 | 台 | 20 |
|  |  | 二、技术参数： ★1.消毒杀菌因子为等离子体（符合国家消毒技术规范要求，获得卫生安全评价报告并备案合格）； ★2.安装方式为嵌入式，最大风量≥1000m³/h，风量不少于两档； 3.等离子体密度：≥2.5×1018m-3（提供CMA认证的检测报告）； 4.开机消毒作用60min，空气中臭氧浓度：≤0.001mg/m³（提供CMA认证的检测报告）； 5.开机消毒作用≤60min，对≥20m³试验舱内的白色葡萄球菌的杀灭率≥99.99%（提供CMA认证的检测报告）； 6.开机消毒作用≤60min，对≥150m³密闭房间内空气中自然菌的消亡率均≥94%（提供CMA认证的检测报告）； 7.等离子体空气消毒机颗粒物洁净空气量CADR值＞1150m³/h（提供CMA认证的检测报告）； 8.配置有≥5寸彩色液晶显示屏，可以清晰显示设备运行状态； 9.控制系统支持手动、定时、预约、睡眠、极速、自动，共六种运行模式设置，预约模式可实现9时段预约开关机； 10.对设备累计消毒时间、过滤器运行时间、消毒单元运行时间进行独立统计，并且可随时查询； 11.配有磁性遥控器，可吸附于金属物体表面，使用更方便； 12.等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、传感器等故障报警功能。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 吸顶式等离子体空气消毒机 20台 初效过滤器 40套 |  |  |
| 2 | 移动式 等离子体 空气 消毒机 | 一、产品用途： 有效控制血液科经呼吸道传播疾病发生，快速杀灭致病病原体，减少医院感染。 | 台 | 18 |
|  |  | 二、技术参数： ★1.消毒杀菌因子为等离子体（符合国家消毒技术规范要求，获得卫生安全评价报告并备案合格）； 2.设备可移动，可实现人机共存动态消毒，噪音：≤52dB(A)； 3.尺寸(长*宽*高mm)：≤550*400*1000； ★4.最大风量：≥1000m³/h（提供CMA认证的检测报告），不少于三档位调节； 5.等离子体模块的密度≥3.0×1018m-3（提供市场监督管理局认定的第三方检测机构出具的检测报告）； 6.等离子体空气消毒机在≥20m³的实验舱中，开机消毒作用≤60min,白色葡萄球菌杀灭率:≥99.99%（提供CMA认证的检测报告）； 7.等离子体空气消毒机在≥100m³的实验舱中，开机消毒作用≤60min，空气中自然菌消亡率:≥92%（提供CMA认证的检测报告）； 8.等离子体空气消毒机运行60min，空气中的臭氧浓度为≤0.003mg/m³（提供CMA认证的检测报告）； 9.等离子体空气消毒机颗粒物洁净空气量CADR值＞950m³/h（提供CMA认证的检测报告）； 10.等离子体空气消毒机具备空气质量数值显示功能，实时显示PM2.5，检测和空气质量超标报警功能；并能实时识别空间环境空气质量从而自动调节风速； 11.具备定时关机、预约开机功能，睡眠模式，自动熄屏，更加人性化。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 移动式等离子体空气消毒机 18台 初效滤网 18套 净化模块 18套 |  |  |
| 3 | ▲单人 移动洁净 层流单元 | 一、产品用途： 主要用于为造血干细胞自体移植、异基因移植，CART治疗、大剂量化疗患者的康复提供百级层流环境。 | 套 | 5 |
|  |  | 二、技术参数： ★1.消毒杀菌因子为等离子体（符合国家消毒技术规范要求，获得卫生安全评价报告并备案合格）； 2.主机内置集成式备用电源系统，断电自动切换备用电源(提供产品说明书)； 3.双风机双风道系统，单风机出现故障时，确保设备持续运行消毒灭菌（提供实物图片）； 4.受场地条件限制，主机尺寸(长*宽*高mm)：≤1000*700*1900，有同品牌相应配套的洁净罩，以满足安全环境升级功能,洁净罩可快速折叠、展开、电动升降，洁净罩面积可调节； 5.因夜间洁净等级和睡眠需要，夜间模式风量≥800m³/h时，噪音≤30dB(A)（提供CMA认证的检测报告）； ★6.最大风量≥3000m³/h（提供CMA认证的检测报告），不少于两档调节； 7.等离子体模块的密度≥2.0×1019 m-3（提供市场监督管理局认定的第三方检测机构出具的检测报告）； 8.主机对大肠杆菌噬菌体“一次过”杀灭率：≥99.9%（提供市场监督管理局认定的第三方检测机构出具的检测报告）； 9.主机对金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌“一次过”杀灭率：＞99.99%（提供市场监督管理局认定的第三方检测机构出具的检测报告）； 10.主机在≥20m³的试验舱中，开机消毒作用≤60min，对肺炎克雷伯氏菌杀灭率：100%（提供市场监督管理局认定的第三方检测机构出具的检测报告）； 11.主机在≥20m³的试验舱中，开机消毒作用≤60min，对黑曲霉菌杀灭率：100%（提供市场监督管理局认定的第三方检测机构出具的检测报告）； 12.主机在≥30m³的试验舱中，开机消毒作用≤60min，对流感病毒杀灭率:＞99.999%（提供市场监督管理局认定的第三方检测机构出具的检测报告）； 13.主机在≥120m³的试验场所中，夜间模式消毒作用≤60min，空气中自然菌消亡率:≥96%（提供CMA认证的检测报告）； 14.主机在≥30m³的试验舱中，开机消毒作用≤60min，冠状病毒去除率：≥99.999%（提供市场监督管理局认定的第三方检测机构出具的检测报告）； 15.主机在≥20m³的试验舱中，开机消毒作用≤20min，对铜绿假单胞菌、龟分枝杆菌杀灭率：≥99.99%（提供CMA认证的检测报告）； 16.主机在≥30m³的试验舱中，开机消毒作用≤30min，霉菌过敏原去除率：＞98%（提供CMA认证的检测报告）； 17.主机开机作用≤45min，≥100m³空间空气平均菌落总数≤2CFU/皿（15min），符合《医院消毒卫生标准》Ⅱ类环境要求（提供CMA认证的检测报告）； 18.主机运行60min，空气中的臭氧浓度为：＜0.001mg/m³（提供CMA认证的检测报告）； 19.洁净空气量：颗粒物洁净空气量CADR值：＞2900m³/h，气态污染物（甲醛）洁净空气量（CADR）实测值：＞800 m³/h，气态污染物（TVOC）洁净空气量（CADR）实测值：＞600m³/h（提供CMA认证的检测报告）； 20.洁净罩内可实现百级洁净度，浮游菌＜1CFU/m³（提供CMA认证的检测报告）； 21.洁净罩内应设置阻隔式末级过滤装置，消除微生物尸体与代谢物可能导致的感染与致敏风险（提供产品末级过滤装置的图片）； 22.主机触摸屏尺寸：≥10英寸，可显示PM0.3、PM2.5的值，同时还可显示≥0.3um、≥0.5um、≥1.0um、≥2.5um的粉尘颗粒数（提供实物图片）。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 等离子体空气消毒机 5台 洁净罩 5套 净化模块 15套 初效滤网 5套 |  |  |
| 4 | 双人移动 洁净层流 单元 | 一、产品用途： 该设备主要用于为造血干细胞自体移植、异基因移植，CART治疗、大剂量化疗患者的康复提供百级层流环境 | 套 | 2 |
|  |  | 二、技术参数： ★1.消毒杀菌因子为等离子体（符合国家消毒技术规范要求，获得卫生安全评价报告并备案合格）； 2.主机内置集成式备用电源系统，断电自动切换备用电源(提供产品说明书)； 3.主机可同时连接＞1台同品牌层流洁净罩； 4.受场地条件限制，主机尺寸(长*宽*高mm)：≤1000*700*1900，有同品牌相应配套的洁净罩，以满足安全环境升级功能,洁净罩可快速折叠、展开、电动升降，洁净罩面积可调节； ★5.最大风量≥3000m³/h（提供CMA认证的检测报告），不少于两档调节； 6.等离子体模块的密度≥2.0×1019 m-3（提供市场监督管理局认定的第三方检测机构出具的检测报告）； 7.主机对大肠杆菌噬菌体“一次过”杀灭率：≥99.99%（提供市场监督管理局认定的第三方检测机构出具的检测报告）； 8.主机对金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌“一次过”杀灭率：＞99.99%（提供市场监督管理局认定的第三方检测机构出具的检测报告）； 9.主机在≥20m³的试验舱中，开机消毒作用≤60min，对肺炎克雷伯氏菌杀灭率：100%（提供市场监督管理局认定的第三方检测机构出具的检测报告）； 10.主机在≥20m³的试验舱中，开机消毒作用≤60min，对黑曲霉菌杀灭率：100%（提供市场监督管理局认定的第三方检测机构出具的检测报告）； 11.主机在≥30m³的试验舱中，开机消毒作用≤60min，对流感病毒杀灭率:＞99.999%（提供市场监督管理局认定的第三方检测机构出具的检测报告）； 12.主机在≥120m³的试验场所中，夜间模式消毒作用≤60min，空气中自然菌消亡率: ≥96%（提供CMA认证的检测报告）； 13.主机在≥30m³的试验舱中，开机消毒作用≤60min，冠状病毒去除率：≥99.999%（提供市场监督管理局认定的第三方检测机构出具的检测报告）； 14.主机在≥20m³的试验舱中，开机消毒作用≤20min，对铜绿假单胞菌、龟分枝杆菌杀灭率：≥99.99%（提供CMA认证的检测报告）； 15.主机在≥30m³的试验舱中，开机消毒作用≤30min，霉菌过敏原去除率：＞98%（提供CMA认证的检测报告）； 16.主机开机作用≤45min，≥100m³空间空气平均菌落总数≤2CFU/皿（15min），符合《医院消毒卫生标准》Ⅱ类环境要求（提供CMA认证的检测报告）； 17.主机运行60min，空气中的臭氧浓度为：＜0.001mg/m³（提供CMA认证的检测报告）； 18.洁净空气量：颗粒物洁净空气量CADR值：＞2900m³/h，气态污染物（甲醛）洁净空气量（CADR）实测值：＞800m³/h，气态污染物（TVOC）洁净空气量（CADR）实测值：＞600m³/h（提供CMA认证的检测报告）； 19.洁净罩内可实现百级洁净度，浮游菌≤2CFU/m³（提供CMA认证的检测报告）； 20.洁净罩内应设置阻隔式末级过滤装置，消除微生物尸体与代谢物可能导致的感染与致敏风险（提供产品末级过滤装置的图片）； 21.主机触摸屏尺寸：≥10英寸，可显示PM0.3、PM2.5的值，同时还可显示≥0.3um、≥0.5um、≥1.0um、≥2.5um的粉尘颗粒数（提供实物图片）； 22.洁净罩连接的等离子体空气消毒机出现性能下降或故障有自动警告或警报功能，并显示故障识别标识，警告与警报识别数量分别≥9个； 23.洁净罩均配备有相互独立的空气质量实时监测系统，主机显示屏实时显示两个洁净罩的空气质量数值、洁净等级、洁净度变化曲线，同时，洁净罩显示屏可实时显示所在洁净罩内的空气质量参数，以便医护人员在视觉无遮挡处直观监控罩内空气质量情况，更方便管理（提供实物图片）； 24.两个洁净罩内的照明灯，可在主机中控屏上集中控制，也可单独罩内控制，互不影响（提供实物图片）。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 等离子体空气消毒机 2台 洁净罩 4套 - 净化模块 10套 - 初效滤网 2套 |  |  |

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

2. 国产产品：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。

进口产品：签订合同之日起60日内到货（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：签订合同后20个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试、培训完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后20个工作日内支付合同总额的60%，自验收合格之日起1年后20个工作日内支付合同总额10%的货款（特殊情况以合同为准）。