项目需求书（医疗器械）

四、技术要求

本项目共2包。

第一包：床旁监护仪、中央监护系统（1拖10）、中央监护站

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁监护仪 | 1.整机要求： 1.1.通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2.配置提手,方便移动。 ★1.3.≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。 1.4.屏幕采用电容屏。 1.5.无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.6.安全规格：ECG、TEMP、 IBP、 SpO2、NIBP监测参数，抗电击程度为防除颤CF型 。 2.监测参数： 2.1.配置5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测。 ★2.2.心电监护支持心率、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.4.支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.5.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.6.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.7.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测。 2.8.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.9.配置无创血压测量。 ★2.10.提供手动、自动、连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。 2.11.提供双通道体温和温差参数的监测。 3.系统功能： 3.1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 3.2.具有图形化技术报警指示功能。 3.3.支持趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 3.4.支持事件回顾。每条报警事件能存储三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.5.NIBP测量结果。 3.6.支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.7.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.8.支持和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.9.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。 3.10.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 3.11.支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。 | 台 | 27 |
| 2 | ▲中央监护系统（1拖10） | 一、中央监护站（1台） 1.整机要求 1.1.中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连。 1.2.工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置。 1.3.浏览站提供远程集中监护中央站上接收的病人。 1.4.远程查询支持远程浏览中央站上接收的病人。 2.系统功能 2.1.中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， CO2，AG，IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，EEG，NMT，rSO2，TcGas等 。 2.2.中心监护系统支持24寸及以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。 ★2.3.可同时集中监护≥64个病人，单个屏幕可支持≥32个病人的同时集中监护。支持≥4个显示屏显示。 2.4.多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示。 2.5.提供报警提醒功能。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后波形。 2.6.支持系统报警声音关闭功能。 2.7.提供全床位最近24h的报警事件浏览功能。 3.数据回顾 3.1.支持至少240小时长趋势回顾和至少4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，可提供1000条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O，至少100条呼吸氧合事件回顾。 3.2.支持至少2万个历史病人数据存储与回顾。 3.3.支持药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算结果回顾。 4.其他 4.1.支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔。 二、床旁监护仪（10台） 1.整机要求： 1.1.通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2.配置提手,方便移动。 ★1.3.≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。 1.4.屏幕采用电容屏。 1.5.无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.6.安全规格：ECG、TEMP、 IBP、 SpO2、NIBP监测参数，抗电击程度为防除颤CF型 。 2.监测参数： 2.1.配置5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测。 ★2.2.心电监护支持心率、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.4.支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.5.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.6.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.7.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测。 2.8.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.9.配置无创血压测量。 ★2.10.提供手动、自动、连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。 2.11.提供双通道体温和温差参数的监测。 3.系统功能： 3.1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 3.2.具有图形化技术报警指示功能。 3.3.支持趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 3.4.支持事件回顾。每条报警事件能存储三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.5.NIBP测量结果。 3.6.支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.7.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.8.支持和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.9.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。 3.10.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 3.11.支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。 | 套 | 3 |
| 3 | 中央监护站 | 1.整机要求 1.1.中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连。 1.2.工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置。 1.3.浏览站提供远程集中监护中央站上接收的病人。 1.4.远程查询支持远程浏览中央站上接收的病人。 2.系统功能 2.1.中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， CO2，AG，IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，EEG，NMT，rSO2，TcGas等 。 2.2.中心监护系统支持24寸及以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。 ★2.3.可同时集中监护≥64个病人，单个屏幕可支持≥32个病人的同时集中监护。支持≥4个显示屏显示。 2.4.多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示。 2.5.提供报警提醒功能。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后波形。 2.6.支持系统报警声音关闭功能。 2.7.提供全床位最近24h的报警事件浏览功能。 3.数据回顾 3.1.支持至少240小时长趋势回顾和至少4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，可提供1000条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O，至少100条呼吸氧合事件回顾。 3.2.支持至少2万个历史病人数据存储与回顾。 3.3.支持药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算结果回顾。 4.其他 4.1.支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔。 | 台 | 1 |

第二包：动态心电图记录仪、动态血压监测记录仪

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲动态心电图记录仪 | 1.产品性能可靠，需获得CFDA认证、FDA认证及欧盟CE认证等。 2. 12 导联/3导联多种记录模式，可采集各种起搏器信号。 3.设备的心电记录采样率不低于4096点/秒，该参数需在注册证中体现。 4.3导12导联根据导联线自动识别。导联线需易更换，更换时不需借助第三方工具拆卸导线。 5.记录器可支持4根导联线进行记录三导联数据。 6. 具备USB2.0倍速回放功能，支持HDMI高清数据回放线，确保数据可靠。 7.三通道支持至少7天记录、十二通道支持至少3天记录 8.特殊事件按钮、心电采集指示灯 9.迷你型记录仪，重量小于100克（不含电池） 10.支持晚电位数据采集 11.支持向量心电数据采集 12.支持PC实时查看十二导波形质量，大屏幕可实时同步观察十二导记录质量。 | 台 | 3 |
| 2 | 动态血压监测记录仪 | 1.多种记录时间间隔可选择（5,10,15,20,30,45,60,90,120min等九种间隔可调）; 2．支持掉电数据保护，记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据： 3．高精度血压测量功能，范围：5.3kPa~38.7kPa(40mmHg~290mmHg)。误差不超过±0.4 kPa（±3 mmHg）: 4．精确心率测量功能，范围：40次／分～200次／分，误差不超过±5%; 5．支持自动重测功能，对错误数据可进行自动重测； 6．智能加压，根据病人血压平均值自动智能加压，避免充气压力过大病人不舒服； 7．提供降低某些病人的白大衣综合征影响的功能，包括模糊时间测量法（测量时间在设定的3分钟范围内随机波动）或白大衣高血压自动分析功能（通过特殊颜色标示分析时间段）。 8．支持手动测量方式，允许患者根据需要通过仪器按键启动或停止测量。 9.24小时动态血压数据可回放至动态心电系统，对24小时动态血压数据及心电图数据同步显示分析，自动生成24小时动态血压与动态心电对照报告。 10．数据表功能，能选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据。血压异常数据、错误数据需以不同颜色进行标注，并可选择是否显示； 11．趋势图功能，能选择显示心率趋势图、平均动脉压、错误数据、 RPP 数据趋势图； 12．支持比较分析功能，可将同一患者多次测量数据进行对比分析； 13．具备多种总报告格式可供选择，且报告单格式医院可自行任意设计； 14．对血压昼夜节律可进行自动计算； 15．支持晨峰血压单独报告； 16．提供中文、英文、法文、意大利语等多种语言选择功能。 17．支持医院现有动态血压分析软件进行回放分析，回放数据与现有病例保存于同一数据库中，能统一查询统计分析。 | 台 | 3 |

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

- 1.交货时间、地点、方式

- 供方根据用户的要求于自合同签订15日内将所供货物在需方指定处交付，并完成安装调试工作，费用由供方负责。

- 2.付款方式

- 货到安装调试完成验收合格之日起60日内支付合同总额的100%（特殊情况以合同为准）。

- 3.售后服务

- （1）投标人须提供所投产品的二年质保与维修工作，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

- （2）产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修二次后仍然有故障，则应无条件更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理。保修期过后，维修只收成本费，维修人员的食宿、交通费自理。

- （3）供应商应针对本次项目提供详细的售后服务方案。

- （4）在任何时候，供应商均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任，有义务对所提供的货物实行终身维护和对设备进行定期的检测与维护。

- （5）供应商须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

- （6）供应商所投产品应是全新的（包括所有零配件、专用工具等）、表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准。

- （7）供应商须提供随机配备的易耗品清单、消耗材料价格清单及折扣率、保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

- （8）供应商负责对采购人技术人员、操作人员、维修人员进行培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维修操作等方面的免费技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作并提供相应的培训资料，培训人数按照用户需求而定。