采购清单

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双缝干涉装置 | 1.双缝中心距d及缝宽a分别为: d1=0.200±0.003mm，0.029mm≤a1≤0.04mm; d2=0.250±0.003mm，0.036mm≤a2≤0.050mm 2.双缝至光屏(即分划板)之间的距离:当遮光管不加接长管时,l1=600±2mm,当遮光管加上接长管后,l2=700±2mm。 3.滤色片为≤2mm厚的光学玻璃片。红色滤色片的峰值波长λ红=6600±100埃,绿色滤色片的峰值波长λ绿=5350±100埃。 4.测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读数为0.02mm。 5.单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹(或暗条纹)不少于7条。 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 光电效应实验装置 | 1.受光元件:真空光电管 2.滤光片:≤850nm、≤635 nm、≤540nm、≤460nm 3.加速电压:+15V;误差:<2%V 4.整机暗电流:<0.003μÀ 5.光源:220V、≤35W卤钨灯 6.电 源:220V±22V，50Hz±1Hz | 套 | 1 | 否 |
| 3 | BBO小型纠缠源系统 | 1.泵浦光中心波长:≤405nm 2.纠缠源中心波长:≤810nm 3.泵浦光功率≥50mW 4.单路光子亮度≥2000Hz/mW 5.纠缠光子对亮度≥200Hz/mW 6.H,V偏振对比度≥15:1 7.+,-偏振对比度≥7:1 8.BelI不等式破坏程度≥2.3 9.系统整体尺寸:不大于450mm x 450 mm x158mm 10.系统整体重量≤25kg ★11.包含6个课时的实验课程（PPT及讲义） | 套 | 1 | 否 |
| 4 | 量子擦除装置 | 1、整体参数 电源输入：12v-1A 量子信道：自由空间 干涉臂长：100-300mm 波长：≤514.5nm 路径侦测方式：偏振 2、光学件参数 反射镜材质：石英 反射镜反射率：＞90%@400-700nm 反射镜入射角：≤45° 偏振片隔离度：大于90% 分束器类型：非偏振型分束器 反射比：≤50：50 | 套 | 1 | 否 |
| 5 | 量子爆破装置 | 1.整体参数 电源输入：12v-1A 激光器波长：≤532nm 激光器功率：10-30mw 干涉臂长：100-250mm 2、光学件相关参数 反射镜材质：石英 反射镜反射率：＞90%@400-700nm 反射镜入射角：≤45° 分束器类型：非偏振型分束片 反射比：≤50：50 | 套 | 1 | 否 |
| 6 | 量子教学实验平台 | 1、光量子场景实验功能模块，包含BB84量子密钥分发、量子隐形传态、偏振、旋转、分束等。 2、DIY实验室功能模块 3、实验教学视频功能模块 4、实验管理功能模块 5、实验器件仿真模块 6、用户数据管理和存储功能模块 | 套 | 1 | 否 |
| 7 | BB84密码实验仿真平台 | 1.软件包含控制端，云端后台，云端控制台不少于3个模块 2.客户端功能包括 a.硬件连接检查 b.软件配置 c.电源上电 d.同步校准 e.偏振反馈 f.密钥生成 g.密钥应用 3.后台模块包括：管理员设置，学员设置，教员设置，年级设置，席位管理，学习记录，课程管理等功能。 | 套 | 1 | 否 |
| 8 | BB84设备光模块 | 1.Alice光模块 a.≤850保偏偏振分束器 b.≤45度保偏耦合器 c.光纤型固定衰减器 d.密码试验系统光学面板 2.Bob光模块 a.≤850单模偏振分束器 b.密码实验系统光学面板 c.FC光纤跳线 d.长飞光纤 | 套 | 1 | 否 |
| 9 | ▲教师用数码生物显微镜 | 1、放大倍数：40X-1000X。 2、光学系统：无限远色差校正光学系统。 3、目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。显微镜目镜放大率准确度不超过±0.5%。 4、观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围48-76mm。具有铰链组360°旋转功能，眼点高度375-428.5mm。 ★5、物镜转换器：内倾式5孔物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，物镜切换时，亮度自动调整。转换器稳定性≤0.003mm。 6、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。 7、载物台：双层机械移动平台，采用陶瓷工艺、强度强、耐腐蚀。低手位X、Y方向同轴调节，线轨传动，X方向无齿条伸出。载物台面积≥210mmX171mm，片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。平台行程≥78mmX51mm，精度≤0.1mm。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.01mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.002mm。 8、调焦机构：粗微调同轴，粗调行程27mm，微调精度2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置。 9、物镜： 无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm， 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm，40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm；物镜成像清晰圆直径：4X物镜≥18.5mm、10X物镜≥18.5mm、40X物镜≥18.9mm、100X物镜≥18.8mm；物镜放大率准确度误差范围不超过±0.65%。 10、物镜齐焦：10→40X，不超过±0.005mm，40→100X，不超过±0.005mm。 ★11、照明系统：宽电压输入；支持充电宝向显微镜供电，支持显微镜向手机或平板供电；大功率高亮度3W LED，带液晶显示窗口、色温可调而非更换光源，色温可调节范围3000K-7000K，适合不同标本需要；带亮度记忆功能；带ECO节能功能。 12、机身带搬运手柄，方便于搬运；机身带收纳仓，可放置电源线和充电装置。 13、成像系统：≥830万像素。传感器尺寸：≥1/1.8”。最大帧率及最大分辨率：≥30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0线纯数码输出。 | 套 | 2 | 否 |
| 10 | 学生用数码生物显微镜（含显示终端） | 1、放大倍数：40X—1000X 2、目镜：大视野目镜PL10X； 3、平常消色差物镜4X、10X、40X、100XS/1.25(油）；物镜成像清晰圆直径：4X≥18㎜；10X≥18.5㎜；40X≥18.5㎜；100X≥18.5㎜；物镜齐焦：10→4倍≤0.01㎜；10→40倍≤0.006㎜；40→100倍≤0.005㎜。 4、观察头：30度倾斜，瞳距可调50-75mm，视度可调±5屈光度； 5、转换器：内定位四孔物镜转换器；转换器稳定性≤0.002㎜；载物台侧向受5N水平方向用力最大位移≤0.010mm,不重复性≤0.002mm；用机械使标本在5㎜*5㎜范围内移动时的离焦量≤0.004mm。 6、载物台：复合式机械移动载物台不小于X轴140mm，Y轴130mm，移动平台边缘采用倒圆角处理，有效防止意外碰撞引起的损伤。右手低手位同轴调节，带限位装置，具有切片保护功能； 7、聚光镜：预置中心阿贝式聚光镜N.A1.25； 8、照明系统：高性能单颗大功率 LED光源 9、调焦机构：同轴粗动和微动手轮对称安装在机身的两侧，左右手均可操作，方便调焦。粗动手抡松紧度可调节，粗动行程不小于25mm，微动手轮调节精度0.002mm。采用机械式上限位机构，确保标本与物镜不会碰触； 10、数码观察头内置1600万像素无线数码芯片，支持5G Wi-Fi，RJ45网口，预览分辨率1080P，超低延迟（200MS），1080P实时预览最大帧率25FPS，支持Hotspot/Client模式切换，支持多人共揽；镜下图像通过WIFI传输到显示终端；摄影，摄像视场清晰范围不小于90%； 11、显示终端：≥10.1英寸平板，6GB+128GB，WIFI版，分辨率：1920X1200，支持各种移动终端设备，包括各种手机和平板电脑，支持Android、IOS、Windows操作系统兼容主流平板电脑系统； 12、显微镜机身全金属结构设计，精工细做，坚实品质。 | 套 | 56 | 否 |
| 11 | 互动软件 | 1、基于5G Wi-Fi全无线架构，稳定性好、传输效率高； 2、多平台支持，教师端支持windows操作系统，学生端支持Android/IOS/Windows系统。通过手机/平板/电脑各种终端即可实现实验教学。 3、纯无线 Wifi 网络教学模式。 4、多用户管理功能，可以分别为不同老师建立独立账户，提供数据管理功能。 5、支持拍照、录像以及本地播放，支持图像截屏功能。 6、1080p实时高清图像监看，高清显微图像延迟仅为0.2秒，实时反馈镜下图像，并发实时帧率大于20帧/秒，图像清晰流畅。通过监看功能，实时了解学生试验状态，可以同时进行2X2、3X3、4X4等模式的多路监看，实时切换。可以单独放大查看单路图像。 7、支持宏观图像监看，可以实时切换微观和宏观监看，可以同时进行2X2、3X3、4X4路宏观图像，可以随时放大查看单路宏观图像。 8、1080p实时高清广播教学，老师可以将显微镜下图像、教学图片、各种资料或PPT通过该系统实时广播到学生的手机或平板上，实现实时现场教学。实时观测每个学生的上课状态及效果；教师可下发作业或实验报告，学生当堂完成后，当堂提交。广播教学支持强制广播教学和选择广播教学，强制广播教学可实现强制学生手机、平板进入广播接受状态的功能。选择广播教学可实现学生自愿进入广播接受状态的功能。 9、支持教学文件分发，支持文件传输断点续传功能，防止文件丢失。 10、支持实验定制、下发、分步骤查看、单步骤查看等功能，支持一键批改学生实验，可以定制试验进行修改和重新下发，可以对学生试验发回和重新提交。 11、支持课堂练习下发功能。教师端可以通过录入练习题目并下发到学生端，学生在线答题并提交老师端，老师进行在线批改，完成课堂练习。 12、支持即时通信功能，支持发送图片和文字。当有即时消息到达时，系统会通过动画方式提醒教师或学生。老师端可以统一管理学生消息。系统中途退出，可以自动回恢复历史消息。 | 套 | 2 | 否 |
| 12 | 数字切片浏览系统 | 1、依据国家新课改普教生物教材的教学要求，完整收录现行教材涉及显微镜教学的全套切片，能同时满足教师演示和学生实验的不同需求，切片显示的组织结构典型清晰，图像颜色均匀自然，同时数字切片资源库的图像由教育界名师对切片结构进行标注，并经专家审核，确保切片的专业性和科学性，更有助于学生准确的认识切片中的微观结构，提高实验教学效率。 2、将传统显微镜与数字切片互动教学和学习，既注重了学生的操作能力，也培养了学习的简便性与兴趣性，既方便教学课件制作，教师可随心所欲的发挥制作空间，灵活方便，方便规划建立精品课程。 3、系统支持C/S、B/S模式部署，可以手机、平板、电脑可以从本地局域网、校园网、I4nternet等网络上远程自主学习，也可以开展跨地域的远程教学模式，激发探究热情，实现教育方式的多样化。 4、显微虚拟数字切片系统与数码显微镜视频系统实现无缝结合，数码显微镜实时视频上可叠加图形、文字、图片、PPT/WORD/EXCEL、FLASH及多媒体视频和数字切片等。 5、支持模拟显微镜视场进行观察，让学生有身临其境，实时操作之感受；支持模拟显微镜物镜固定倍率观察，四组固定倍率为：4倍、10倍、20倍、40倍,支持1X-100X无级缩放。 6、丰富的课件资源包：提供教案、课件、图库、术语、试题等丰富的分类资源，提高了教学效率,让老师用最少时间教学收获最理想的教学效果。同时也为学生复习、自学提供了丰富的资源。 7、提供常用数字切片（不少于120片），需提供著作权证书 | 套 | 2 | 否 |
| 13 | 无线路由器 | 1、高性能无线路由AP：8路空间流、2个5g信道、最大带宽2.334Gbps、以太网接口2xGE、供电方式 PoE+/本地（2台） 2、路由控制器：端口5xGE+1xUSB，本地供电 12v DC（1台） | 套 | 2 | 否 |

# 注：

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。