天津市县域医共体医疗设备更新生化与免疫类、病理与其他类设备项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-A-0498）

天津市政府采购中心

2025.11

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市卫生健康委员会综合服务中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市县域医共体医疗设备更新生化与免疫类、病理与其他类设备项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市县域医共体医疗设备更新生化与免疫类、病理与其他类设备项目

（二）项目编号：TGPC-2025-A-0498

二、项目内容

# 第一包：电解质分析仪1台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第二包：干式生化分析仪2台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第三包：全自动化学发光测定仪1台、全自动化学发光免疫分析仪1台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第四包：特定蛋白分析仪4台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第五包：微量元素分析仪3台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第六包：幽门螺旋杆菌检测仪（一）2台、幽门螺旋杆菌检测仪（二）1台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第七包：干式荧光免疫分析仪（一）1台、干式荧光免疫分析仪（二）3台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第八包：全自动生化分析仪（一）3台、全自动生化分析仪（二）4台、全自动生化分析仪（三）3台、全自动生化分析仪（四）2台、全自动生化分析仪（五）1台、全自动生化分析仪（六）1台、全自动生化分析仪（七）2台、全自动生化分析仪（八）1台、全自动生化分析仪（九）1台、全自动生化分析仪（十）2台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第九包：全自动糖化血红蛋白分析仪1台、流式细胞仪1台、全自动血型分析仪1台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第十包：尿液分析仪5台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第十一包：全自动尿液分析仪（一）1台、全自动尿液分析仪（二）1台、全自动尿液有形成分分析仪（一）1台、全自动尿液有形成分分析仪（二）1台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第十二包：全自动凝血分析仪（一）1台、全自动凝血分析仪（二）1台、全自动凝血分析仪（三）1台、全自动凝血分析仪（四）1台、全自动凝血分析仪（五）1台、全自动凝血分析仪（六）1台、全自动凝血分析仪（七）1台、全自动凝血分析仪（八）1台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第十三包：全自动血细胞分析仪（一）1台、全自动血细胞分析仪（二）4台、全自动血细胞分析仪（三）6台、全自动血细胞分析仪（四）4台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第十四包：全自动血流变分析仪（一）1台、全自动血流变分析仪（二）9台、全自动血流变分析仪（三）6台、全自动血流变分析仪（四）1台、全自动血流变分析仪（五）1台、全自动血流变分析仪（六）1台、全自动血流变分析仪（七）1台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第十五包：包埋机1台、病理综合取材台（含摊片机）1台、全自动加样系统1台、生物安全柜1台、冷冻切片机1台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第十六包：轮转式切片机（一）1台、轮转式切片机（二）1台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第十七包：脱水机1台、组织脱水机1台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

第十八包：生物显微镜（一）1台、生物显微镜（二）3台（套）、生物显微镜（三）2台、生物显微镜（四）1台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第十九包：医用离心机（一）6台、医用离心机（二）8台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 第二十包：全自动PCR分析系统1台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：50000元；

第二包：112000元；

第三包：1075000元；其中，全自动化学发光测定仪75000元，全自动化学发光免疫分析仪1000000元。

第四包：17000元（最高限价8000元）；

第五包：33000元（最高限价24000元）；

第六包：145000元（最高限价135000元）；其中，幽门螺旋杆菌检测仪（一）110000元（最高限价100000元），幽门螺旋杆菌检测仪（二）35000元。

第七包：18000元；其中，干式荧光免疫分析仪（一）15000元，干式荧光免疫分析仪（二）3000元。

第八包：5835000元（最高限价5770000元）；其中，全自动生化分析仪（一）180000元（最高限价150000元），全自动生化分析仪（二）400000元，全自动生化分析仪（三）455000元（最高限价450000元），全自动生化分析仪（四）530000元（最高限价500000元），全自动生化分析仪（五）300000元，全自动生化分析仪（六）450000元，全自动生化分析仪（七）1000000元，全自动生化分析仪（八）590000元，全自动生化分析仪（九）630000元，全自动生化分析仪（十）1300000元。

第九包：550000元；其中，全自动糖化血红蛋白分析仪50000元，流式细胞仪100000元，全自动血型分析仪400000元。

第十包：100000元（最高限价50000元）；

第十一包：530000元；其中，全自动尿液分析仪（一）90000元，全自动尿液分析仪（二）120000元，全自动尿液有形成分分析仪（一）120000元，全自动尿液有形成分分析仪（二）200000元。

第十二包：1460000元；其中，全自动凝血分析仪（一）40000元，全自动凝血分析仪（二）50000元，全自动凝血分析仪（三）70000元，全自动凝血分析仪（四）100000元，全自动凝血分析仪（五）180000元，全自动凝血分析仪（六）220000元，全自动凝血分析仪（七）300000元，全自动凝血分析仪（八）500000元。

第十三包：1790000元（最高限价1620000元）；其中，全自动血细胞分析仪（一）20000元，全自动血细胞分析仪（二）250000元（最高限价200000元），全自动血细胞分析仪（三）620000元（最高限价600000元），全自动血细胞分析仪（四）900000元（最高限价800000元）。

第十四包：1011000元（最高限价955000元）；其中，全自动血流变分析仪（一）10000元，全自动血流变分析仪（二）321000元（最高限价270000元），全自动血流变分析仪（三）275000元（最高限价270000元），全自动血流变分析仪（四）55000元，全自动血流变分析仪（五）90000元，全自动血流变分析仪（六）110000元，全自动血流变分析仪（七）150000元。

第十五包：1175000元；其中，包埋机200000元，病理综合取材台（含摊片机）150000元，全自动加样系统450000元，生物安全柜25000元，冷冻切片机350000元。

第十六包：350000元；其中，轮转式切片机（一）200000元，轮转式切片机（二）150000元。

第十七包：700000元；其中，脱水机300000元，组织脱水机400000元。

第十八包：300000元（最高限价285000元）；其中，生物显微镜（一）100000元，生物显微镜（二）145000元（最高限价135000元），生物显微镜（三）35000元（最高限价30000元），生物显微镜（四）20000元。

第十九包：164260元（最高限价147000元）；其中，医用离心机（一）33260元（最高限价27000元），医用离心机（二）131000元（最高限价120000元）。

第二十包：200000元。

注：每项产品的投标报价不得超出该项产品的预算（或最高限价），否则投标无效。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）若投标人是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证扫描件；若投标人不是所投产品的制造商（第一类医疗器械除外），提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证扫描件。

（二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。

（三）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年11月21日至2025年11月28日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年11月21日9:00至2025年12月12日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年12月12日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年12月12日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年12月12日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：李楠、张东伟、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538301

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市卫生健康委员会综合服务中心

（二）采购人地址：天津市河西区佟楼佟卫里19号

（三）采购人联系人：马静

（四）采购人联系电话：022-23515250

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市卫生健康委员会综合服务中心

2. 联系地址：天津市河西区佟楼佟卫里19号

3. 联 系 人：马静

4. 联系方式：022-23515250

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年11月21日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】

促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】

以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 一、项目背景

# 本项目为天津市县域医共体医疗设备更新生化与免疫类、病理与其他类设备采购项目，共分为20包。

# 本项目属于工业

# 二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）采购清单

第一包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电解质分析仪 | 台 | 1 | 蓟州区邦均镇中心卫生院 技术参数 ★1.样品用量：≤25ul ★2检测速度：≥600T/h ★3.进样方式：全自动试管架轨道式连续进样 4.方法学:间接法或离子选择电极法或酶法等 5.清洗方式：自动清洗 6.操作界面：≥10吋人机互动高清电容式触摸屏；支持多语言界面切换 7.急诊功能：拥有优先急诊插入功能 8.样本类型：血清、血浆、尿液等 9.样本位：全自动轨道样本架设有≥50个测试位 10.加样针：内外壁高抛光钢针，具备自动液面探测功能、防撞功能,进样针内外壁自动清洗 11.检测项目至少包括血清和尿液K+、 Na+ 、 Cl- 12. 提供质保期内每年至少一次校准服务 13. 提供每季度一次巡检服务 14. 可接入医院Lis系统 配置： 电解质分析仪1套 报告处理系统1套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第二包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲干式生化分析仪 | 台 | 2 | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心 技术参数 ★1.测试项目：至少包含谷丙转氨酶(ALT) ★2.测试原理：干式化学法 ★3.标本类型：可用全血、血浆、血清直接在测试条上检测，全血标本免离心。 4.样品量：≤30μL。 5.线性范围：10-800U/L。 6.检测时间：≤2分钟/人次。 ★7.检测速度：≥3个独立检测通道，≥90次/小时。 8.记忆功能：≥1000个测试（含检测项目、时间、日期、序号)。 9.显示：全中文显示界面。 10.机器工作环境要求，温度为：0-37℃：相对湿度：≤90%。 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 13.可接入医院Lis系统 配置： 1、主机 1台 2、报告处理系统1台 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第三包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光测定仪 | 台 | 1 | 天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心 技术参数 ★1.检测原理：化学发光法 2.检测速度：≥85测试/小时 3.试剂通道：≥10个 4.最快首个出结果时间≤10min 5.样本位：≥30个样本位、连续进样模式 6.样本类型：血清、血浆 7.自动探测功能：液面、凝块、气泡 8.提供质保期内每年至少一次校准服务 9.提供每季度一次巡检服务 10.可接入医院Lis系统 配置要求 1、主机1台 2、稳压电源1台 3、数据处理系统及结果输出设备1套 |
| 2 | ▲全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 宝坻区中医医院 1.反应原理：化学发光或电化学发光技术（ECL），信号稳定，抗干扰能力强。 2.处理速度：单模块≥300测试/小时 3.试剂通道数：单模块≥36个试剂通道，2-8℃冷藏，24小时制冷 4.急诊能力有单独的急诊通道 5.前处理系统： （1）进样模块：有标本条码阅读扫描，标本自动核收 （2）离心模块：具备样本管自动配平功能；单次离心容量≥80管；在轨单台离心机速度≥500管/小时；离心温控：5-25℃；最大转速 4000r/min （3）去盖模块 （4）前处理进出样模块，一次性最大上样量≥900管,可连续进样 （5）前处理进出样单元具有后分类功能，可同时分类分拣线上线下样本 6.有自动预稀释 7.有凝块检测 8.有气泡检测 9.有液面探测 10.立体防撞 11. 同时可完成检测项目：具有甲状腺功能、性激素、肿瘤标记物、内分泌、传染病、心肌标志物、降钙素原、骨代谢、高血压项目等检测 12.试剂条形码阅读（RFID） 13.运行中可以装载试剂 14.有试剂冷藏功能 15. 软件与智能控制系统 15.1.智能任务调度系统 支持AI辅助诊断，支持远程云诊断中心管理。 自动分配任务：根据样本的检测项目、各分析仪的负载情况和试剂状态，自动将样本路由到最合适的分析仪上。 自动重测和稀释：当检测结果超出线性范围时，系统可根据预设规则，自动执行稀释后重测。 15.2. 数据管理与中间件软件 与LIS/HIS无缝集成：从医院信息系统接收检验医嘱，并将审核后的结果实时传回。 自动审核规则引擎：系统对结果进行自动判断和审核，大部分正常结果无需人工干预即可直接发布，极大提高效率。 实时质量监控：自动接收质控数据，绘制质控图，并在出现偏差时报警。 15.3.仪器与试剂管理 实时监控仪器状态：监控运行时间、故障代码、试剂余量、定标状态等。 试剂库存管理：自动记录试剂消耗，在库存低于阈值时预警，实现精益化管理。 16.TSH满足功能灵敏度≤0.02μIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测 配置要求 1.在线前处理单元，含进样单元、离心单元(含2台离心机)、去盖单元、分类归档单元1套 2.轨道与转向单元1套 3.中间体软件（与LIS/HIS无缝集成：从医院信息系统接收检验医嘱，并将审核后的结果实时传回）1套 4.在线免疫分析单元：双免疫模块 5.图文报告系统1套 6.稳压设备(延迟30分钟)1套 7.大屏幕监视器1台 8.软件与智能控制系统 9. 整套设备在有效期内全保。 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第四包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲特定蛋白分析仪 | 台 | 4 | 宝坻区海滨医院 2台 宝坻区杨家口卫生院 1台 宝坻区林亭口医院 1台 技术参数 ★1.方法学：至少包含散射光比浊法 ★2.测试速度≥100T/H 3.样本类型：全血、血清、血浆、尿液等 4.试剂盘带有不间断冷藏功能 5.具有≥20个试剂位，≥50个反应位。 6.可检测全程全血 C 反应蛋白(hsCRP+常规 CRP)、血清淀粉样蛋白 A(SAA)、糖化血红蛋白(HbA1c)、尿微量白蛋白(mALB)、抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体等。 7.重复性：对同一样品重复测量时变异系数≤ 2% 8.准确度：在规定的测量范围内相对误差≤±5% 9.稳定性：在30分钟内的读值波动≤满量程值的±1.5% 10.可在不干扰现有检测运行的情况下加载急诊样本，并优先检测 11.可开展免疫类、风湿类、炎症类、肾病类、糖尿病类项目组合测试、一键检测SAA 和CRP、风湿四项、免疫五项等组合，可计算 SAA/CRP 比值 12.提供质保期内每年至少一次校准服务 13.提供每季度一次巡检服务 14.可接入医院Lis系统 配置要求 1、主机1台 2、报告处理系统1套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第五包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲微量元素分析仪 | 台 | 3 | 蓟州区官庄镇卫生院 1台 蓟州区穿芳峪镇卫生院 1台 天津市宝坻区杨家口卫生院 1台 技术参数 1.分析方法：电化学方法（溶出法） 2.电极：旋转玻碳电极。 3.检测下限:≤0.1ug/L(溶出法以铅为例) 4.相关系数:≥0.9990 5.校正曲线相对偏差:RSD≤3﹪(以测铅为例) 6.标本类型：至少包括全血、血清或血浆 7.检测项目：检测铅、锌、铁、钙、镁、铜等。 8.微型电解池技术，每次检测试剂消耗≤1ml。 9.提供质保期内每年至少一次校准服务 10.提供每季度一次巡检服务 11.可接入医院Lis系统 配置： 1.主机1台 2.报告处理系统1套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第六包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲幽门螺旋杆菌检测仪（一） | 台 | 2 | 西青区西营门社区卫生服务中心 1台 双新街社区卫生服务中心 1台 技术参数 1.预热时间：≤30min 2.仪器测量一组样本（底气与样气各一袋）的时间≤3min 3.红外光源，工作温度1--950℃ 4.样本CO2浓度范围：0.5～6.0% 5.分析速度2-3分钟／对样品 6.采用卡式进样 7.通道数≥12通道 8.提供质保期内每年至少一次校准服务 9.提供每季度一次巡检服务 10.可接入医院Lis系统 配置： 1、主机一台 2、专用操作软件一套 |
| 2 | 幽门螺旋杆菌检测仪（二） | 台 | 1 | 双桥河镇卫生院 1台 技术参数 ★1.至少采用双道采集数据 ★2.使用C14标记，无需淬灭校正，自动给出DPM数值及HP感染的阴阳性诊断结果。 3.采用卡式进样 4.自动故障诊断；自动进行测量数据打印 一键式操作完成测量，操作界面直观简便； 5.分析速度2-3分钟／对样品； 6.具备每日质控功能，并能提供每月硬件与软件的维护保养； 7.样本CO2浓度范围：0.5～6.0% 8.至少具备双测量室，至少可同时测量2个样本 9.至少可自动给出 DPM 及 HP 感染的阴性、不确定、阳性+、阳性++、阳性+++、阳性++++六类诊断结果 10.可一机多用，凡C14标记的呼气试验均可测量 11.8小时稳定性误差≤10% 12.提供质保期内每年至少一次校准服务 13.提供每季度一次巡检服务 14.可接入医院Lis系统 配置要求 1、主机一台 2、专用操作软件一套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第七包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲干式荧光免疫分析仪（一） | 台 | 1 | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心 技术参数 1.方法学：荧光免疫法 2.检测方式：同时多项目检测，自动孵育、检测。 3.检测速度：样本量检测≥100T/小时（实际） 4.进样数量：可连续进样 5.质控系统：自带质控检测模块，全程监控，错误报警 6.检测通道 ≥20个 7.样本类型：全血、血清/血浆 8.检测项目：包括C反应蛋白 （hsCRP+常规CRP），降钙素原，C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）/降钙素原（PCT）定量联检，心肌肌钙蛋白I， 肌红蛋白，肌酸激酶同工酶，心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白定量联检，N末端B型钠尿肽原，D-二聚体、HCG、MAU、CYS-C、HF-ABP等 9.温控系统：自带恒温控制系统25-37℃（低温可温补） 10.显示系统：全触屏≥10吋 11、提供质保期内每年至少一次校准服务 12、提供每季度一次巡检服务 13、可接入医院Lis系统 配置： 1.主机 1台 2.报告处理系统1套 3.扫描枪1把 |
| 2 | 干式荧光免疫分析仪（二） | 台 | 3 | 宝坻区海滨医院 1台 宝坻区牛道口卫生院 1台 宝坻区牛道口卫生院 1台 技术参数 1.方法学：荧光免疫 2.工作模式：机内反应模式，同时间多项目检测，同时孵育量≥20个试剂卡 3.测试速率：≥200个测试/小时 4.检测通道：≥20个检测通道 5.显示系统：≥10吋全触摸屏 6.数据管理：可智能选择保存结果时间区间，存储结果数据≥15000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理 7.通讯硬件接口：至少包括4个USB接口；1个COM接口；一个以太网络接口；1个VGA接口 8.通讯支持：至少支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接 9.可检测项目:至少包括尿微量白蛋白，糖化血红蛋白，心肌三项，D二聚体，BNP，磷脂酶A2,β-HCG 10、提供质保期内每年至少一次校准服务 11、提供每季度一次巡检服务 12、可接入医院Lis系统 配置要求 1.主机 1台 2.报告处理系统1套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第八包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪（一） | 台 | 3 | 宝坻区海滨医院 1台 宝坻区安康医院 1台 宁河区赵本医院 1台 ★1.工作速度：单模块生化恒速≥800测试/小时； 2.系统功能：24小时连续开机，急诊优先插入，自动预稀释，自动重测，支持1-4种试剂，双波长和多波长测试； 3.测试方法：一点终点法、两点终点法、动力学法等； 4.样本位：≥180个样本位； 5 样本量：1.5-35uL，调节步长≤0.1uL； 6.试剂盘：≥60个试剂位； 7.试剂量：15-250uL，调节步长≤1uL； 8.试剂冷藏：24小时不间断冷藏,2-8℃； 9.反应杯数量≥160个； 10.最小反应液体积：≤80ul； 11.波长范围：340-850nm，≥16波长； 12.吸光度线性范围：0-3.5Abs 13.设备使用年限≥10年 14.提供质保期内每年至少一次校准服务 15.提供每季度一次巡检服务 16.可接入医院Lis系统 ★17.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 |
| 2 | 全自动生化分析仪（二） | 台 | 4 | 集贤里街社区卫生服务中心 1台 下仓镇中心卫生院 1台 侯家营镇卫生院 1台 穿芳峪镇卫生院 1台 技术参数 ★1.工作速度：单模块生化恒速≥800测试/小时； 2.系统功能：24小时连续开机，急诊优先插入，自动预稀释，自动重测，支持1-4种试剂，双波长和多波长测试； 3.测试方法：一点终点法、两点终点法、动力学法等； 4.样本位：≥180个样本位； 5.样本量：1.5-35uL，调节步长≤0.1uL； 6.试剂盘：≥60个试剂位； 7.试剂量：15-250uL，调节步长≤1uL； 8.试剂冷藏：24小时不间断冷藏,2-8℃； 9.反应杯数量≥160个； 10 最小反应液体积：≤80ul； 11.波长范围：340-850nm，≥16波长； 12.吸光度线性范围：0-3.5Abs 13.设备使用年限≥10年 14.提供质保期内每年至少一次校准服务 15.提供每季度一次巡检服务 16.可接入医院Lis系统 ★17. 生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 稳压电源1套 净水系统1套 |
| 3 | 全自动生化分析仪（三） | 台 | 3 | 天津市武清区大碱厂镇卫生院 1台 杨津庄镇大堼上卫生院 1台 下营镇中心卫生院 1台 技术参数 ★1.检测速度：单模块生化比色分析恒速≥1000测试/小时； 2.系统功能：24小时连续开机，急诊优先插入，自动预稀释，自动重测，支持1-4种试剂，双波长和多波长测试； 3.去盖功能：仪器具有自动去盖功能； 4.同时在线分析项目：≥120个 5.试剂位:≥60个 6.试剂盘：具备24小时2-8℃冷藏功能； 7.样本位：≥180个 8.样本进样方式：样本架进样； 9.最小加样量≤2μL 10.反应位：≥200个； 11.最小反应体积：≤70μL； 12.光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，16波长； 13. 具备试剂在线装载； 14.糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理； 15.设备使用年限≥10年 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 18.可接入医院Lis系统，双向传输 ★19.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 净水系统1套 稳压电源1套 进样单元（带去盖功能） 1套 |
| 4 | 全自动生化分析仪（四） | 台 | 2 | 西青区西营门社区卫生服务中心 1台 天津市武清区大黄堡卫生院 1台 技术参数 ★1.检测速度：单模块生化比色分析恒速≥1000 测试/小时；ISE测试≥300测试/小时 2.系统功能：24小时连续开机，急诊优先插入，自动预稀释，自动重测，支持1-4种试剂，双波长和多波长测试； 3.去盖功能：仪器具有自动去盖功能； 4.同时在线分析项目：≥120个 5.试剂位:≥60个 6.试剂盘：具备24小时2-8℃冷藏功能； 7.样本位：≥180个 8.样本进样方式：样本架进样； 9.最小加样量≤1μL 10.反应位：≥200个； 11.最小反应体积：≤70μL； 12.光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，16波长； 13. 具备试剂在线装载； 14.糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理； 15.设备使用年限≥10年 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 18.可接入医院Lis系统，双向传输 ★19.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 净水系统1套 稳压电源1套 进样单元（带去盖功能） 1套 |
| 5 | 全自动生化分析仪（五） | 台 | 1 | 丰台医院 技术参数 ★1.检测速度：单模块生化比色分析恒速≥1000 测试/小时；ISE测试≥300测试/小时 2.系统功能：24小时连续开机，急诊优先插入，自动预稀释，自动重测，支持1-4种试剂，双波长和多波长测试； 3.去盖功能：仪器具有自动去盖功能； 4.同时在线分析项目：≥120个 5.试剂位: 双试剂盘，数量≥144个，具备24小时2-8℃冷藏功能； 6.样本位：≥200个 7 样本进样方式：样本架进样； 8.最小加样量≤2μL 9.反应位：≥200个（石英反应杯）； 10.最小反应体积：≤70μL； 11.光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，16波长； 12. 具备试剂在线装载； 13.糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理； 14.设备使用年限≥10年 15.提供质保期内每年至少一次校准服务 16.提供每季度一次巡检服务 17.可接入医院Lis系统，双向传输 ★18.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 净水系统1套 稳压电源1套 进样单元（带去盖功能） 1套 |
| 6 | 全自动生化分析仪（六） | 台 | 1 | 大王古庄镇卫生院 技术参数 ★1.测试速度：纯生化比色速度≥2000T/H，ISE测试≥600测试/小时；单模块生化+ISE综合测试≥2400测试/小时； 2.去盖系统：需配备自动去盖系统 3.一次性最大进样量：≥600个； 4.样本加样量：最小加样量≤1.5μL，0.1μL步进； 5.样本针携带污染率：≤0.05%； 6.试剂位：双试剂盘，数量≥144个 7.试剂冷藏温度：24小时不间断冷藏,2-8℃； 8.具备试剂在线装载 9.反应杯材质及数量：石英玻璃杯，数量≥400个； 10.反应体积：最小反应体积≤80μL； 11.波长：波长数量≥16个波长，波长范围340nm -850nm； 12.反应杯清洗：自动温水清洗量，清洗步骤≥9阶 13.全血糖化：支持机内溶血，实现在机全血糖化 14.设备使用年限≥10年 15.提供质保期内每年至少一次校准服务 16.提供每季度一次巡检服务 17.可接入医院Lis系统，双向传输 ★18.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 净水系统1套 稳压电源1套 进样单元（带去盖功能） 1套 光源灯组件5年内按需不间断提供 |
| 7 | 全自动生化分析仪（七） | 台 | 2 | 宝坻区钰华医院 1台 七里海医院 1台 技术参数 ★1.测试速度：纯生化比色速度≥2000T/H， ISE测试≥600测试/小时；单模块生化+ISE综合测试≥2400测试/小时； 2.去盖系统：需配备自动去盖系统 3.一次性最大进样量：≥600个； 4.样本加样量：最小加样量≤1.5μL，0.1μL步进； 5.样本针携带污染率：≤0.05%； 6.试剂位：双试剂盘，数量≥144个 7.试剂冷藏温度：24小时不间断冷藏,2-8℃； 8.具备试剂在线装载； 9.反应杯材质及数量：石英玻璃杯，数量≥400个； 10.反应体积：最小反应体积≤80μL； 11.波长：波长数量≥16个波长，波长范围340nm -850nm； 12.反应杯清洗：自动温水清洗量，清洗步骤≥9阶 13.全血糖化：支持机内溶血，实现在机全血糖化 14.设备使用年限≥10年 15.提供质保期内每年至少一次校准服务 16.提供每季度一次巡检服务 17.可接入医院Lis系统，双向传输 ★19.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 净水系统1套 稳压电源1套 进样单元（带去盖功能） 1套 光源灯组件5年内按需不间断提供 |
| 8 | 全自动生化分析仪（八） | 台 | 1 | 天津市西青区张家窝镇社区卫生服务中心 技术参数 ★1.测试速度：纯生化比色速度≥2000T/H， ISE测试≥600测试/小时；单模块生化+ISE综合测试≥2400测试/小时； 2.去盖系统：需配备自动去盖系统 3.一次性最大进样量：≥600个； 4.样本加样量：最小加样量≤1.5μL，0.1μL步进； 5.样本针携带污染率：≤0.05%； 6.试剂位：双试剂盘，数量≥144个 7.试剂冷藏温度：24小时不间断冷藏,2-8℃； 8.具备试剂在线装载； 9.反应杯材质及数量：石英玻璃杯，数量≥400个； 10.反应体积：最小反应体积≤80μL； 11.波长：波长数量≥16个波长，波长范围340nm -850nm； 12.反应杯清洗：自动温水清洗量，清洗步骤≥9阶 13.全血糖化：支持机内溶血，实现在机全血糖化 14.设备使用年限≥10年 15.提供质保期内每年至少一次校准服务 16.提供每季度一次巡检服务 17.可接入医院Lis系统，双向传输 ★18.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 净水系统1套 稳压电源1套 进样单元（带去盖功能） 1套 光源灯组件5年内按需不间断提供 |
| 9 | ▲全自动生化分析仪（九） | 台 | 1 | 天津市西青区王稳庄镇社区卫生服务中心 技术参数 ★1.测试速度：纯生化比色速度≥2000T/H， ISE测试≥600测试/小时；单模块生化+ISE综合测试≥2400测试/小时； 2.去盖系统：需配备自动去盖系统 3.一次性最大进样量：≥600个； 4.样本加样量：最小加样量≤1.5μL，0.1μL步进； 5.样本针携带污染率：≤0.05%； 6.试剂位：双试剂盘，数量≥144个 7.试剂冷藏温度：24小时不间断冷藏,2-8℃； 8.具备试剂在线装载 9.反应杯材质及数量：石英玻璃杯，数量≥400个； 10.反应体积：最小反应体积≤80μL； 11.波长：波长数量≥16个波长，波长范围340nm -850nm； 12.反应杯清洗：自动温水清洗量，清洗步骤≥9阶 13.全血糖化：支持机内溶血，实现在机全血糖化 14.设备使用年限≥10年 15.提供质保期内每年至少一次校准服务 16.提供每季度一次巡检服务 17.可接入医院Lis系统，双向传输 ★18.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 净水系统1套 稳压电源1套 进样单元（带去盖功能） 1套 光源灯组件及石英反应杯5年内按需不间断提供 |
| 10 | ▲全自动生化分析仪（十） | 台 | 2 | 宝坻区中医医院 技术参数 1.比色速度：≥2000测试/小时；电解质独立模块，电解质速度：≥900测试/小时；总速度：≥2900测试/小时 2.双试剂同时分析项目：≥55项（含ISE） 3.样品种类：血清、血浆、尿液或其他类型 4.分析方法：终点法、两点法、动力学法、比浊法等多种方法 5.钾钠氯电极寿命：≥6个月 6.波长个数：≥12个，并具备540nm波长 7.吸光度线性范围：0-3.0 OD 8.加样双臂双针 9.样本容器：多种规格的原始管（真空采血管）或样品杯可混合使用 10.具备样本凝块检出功能及样品探针堵孔报警系统和探针防撞保护功能 11.进样方式：三条轨道处理进样，可连续、随机进样 12.急诊样本位：≥20管 13.采用恒温液干式孵育 14.试剂仓：冷藏功能，R1+R2试剂位≥100个 15.配备样本和试剂条形码，具备试管液面自动跟踪功能 16.采用石英玻璃反应杯 17.最小总反应体积：≤80uL 18.故障诊断：具备智能故障检测及在线帮助功能，可提示软硬件系统的故障原因和部位 19.设备使用年限≥10年 20.提供质保期内每年至少一次校准服务 21.提供每季度一次巡检服务 22.可接入医院Lis系统，双向传输 ★23.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置要求 1.在线前处理单元，含进样单元、去盖单元、离心单元(含2台离心机)、分杯单元、血清质量检测单元、分类归档单元、出样单元1套 2.轨道与转向单元1套 3.在线分析单元 双模块分析系统（含2台生化分析仪+2台ISE模块），购置的两台生化分析仪共用1台前处理和1台后处理系统。 4.在线式稳压电源(延迟30分钟)1套 5.软件与智能控制系统，自动化后处理系统，后处理标本存储容量≥10000管。 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第九包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 台 | 1 | 七里海医院 技术参数 ★1.检测原理：离子交换高效液相色谱法（HPLC） ★2.CV≤1.5% 3.检测速度最快检测速度≤1.5测试/分钟 4.样本位置≥10个 5.报告参数HbA1c（可洗脱HbA1a、HbA1b、HbF、LA1c、HbA0、V_Win） 6.线性范围：3%~18% 7.校准方式：常规校准（自动校准）、手动校准二种方式 8.进样方式：原始管批量或连续进样 9.测量速度：≥35T/h。 10.存储系统：存储≥4000份样本数据 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 13.可接入医院Lis系统 配置： 全自动糖化血红蛋白分析仪主机，液相色谱糖化血红蛋白分析仪系统软件，糖化血红蛋白层析柱（高效液相色谱法） |
| 2 | 流式细胞仪 | 台 | 1 | 天津市静海区医院 产品用途 用于TBNK淋巴亚群，白血病分型，细胞因子，HLA B27，PD-1免疫检查点，血小板活化，生殖相关检测项目 技术参数 1．用于TBNK淋巴亚群，白血病分型，细胞因子，HLA B27，PD-1免疫检查点，血小板活化，生殖相关检测项目； ★2．激光器具有≥六个荧光检测通道，可配前处理。 3．激光器：488nm激光器，638nm激光器，固定光路； 4．检测器：光电倍增管； 5．荧光检测灵敏度：FITC≤80 MESF；PE≤40 MESF；APC≤40 MESF； 6．信号处理：动态范围≥10⁷ ； 7．分析速率≥45,000 个粒子/秒; 8.前向角散射光灵敏度≤0.5μm; 9.侧向角散射光灵敏度≤0.2μm;； 10.最大分析粒径≥50.0μm; 11.仪器分辨率：FSC≤2.0%；FITC≤2.0%；PE≤2.0%； APC≤3.0%；其余通道≤4.0%; 12.前向角和侧向角散射光分辨率:可以将外周血中红细胞和血小板以及白细胞三群（淋巴细胞、单核细胞、粒细胞）分开; 13.表面标志物检测准确性:检测质控血时，淋巴细胞表面表达的 CD3、CD4、CD8、CD16/CD56和 CD19 阳性细胞百分比结果在给定的范围内; 14.表面标志物检测重复性:重复检测样品时，CD3、CD4、CD8、CD16/CD56 和 CD19 阳性细胞百分比的 CV（%）：阳性百分比≥30%时，≤5.0%，或阳性百分比<30%时，≤10.0%;； 15.携带污染率≤0.1%; 16.仪器稳定性:环境温度变化不超过设定温度的5.0%时，FSC和荧光通道的波动范围≤±10.0%; 17.液流驱动：双泵双驱动； 18.流速：10～300μL/min 可调； 19.容器：鞘液桶≥5.0 L，废液桶≥5.0 L； 20.上样:兼容12mm×75mm试管,1.5mL、2.0mL微量离，96孔板； 21．配后处理诊断系统1套：内存≥16G，分析软件支持细胞因子、淋巴亚群，HLA B27自动分析； 22.质控:具有自动质控监测功能，可自动生成 Levey-Jennings 图，自动输出质控报告; 23.荧光补偿：具有自动补偿、在线补偿、离线补偿功能; 24.具有自动开机、关机、清洗、灌注、除气泡等功能; 25.数据导出:可输出 FCS、CSV、PDF多种格式文件，FCS 单次收集最大粒子数≥100 万 26．绝对计数兼容体积法，微球法。 27. 全自动上样:测试速度≥90 管/小时;单管涡旋混匀； 28. 支持中文操作界面； 29. 具备可升级三激光功能； 30. 设备使用年限≥8年； 31. 提供质保期内每年至少一次校准服务 32. 提供每季度一次巡检服务 33. 可接入医院Lis系统 配置要求 主机1套（激光器具有≥六个荧光检测通道），后处理诊断系统1套 |
| 3 | ▲全自动血型分析仪 | 台 | 1 | 天津市静海区医院 技术参数 1.适用微柱凝胶法血型检测； 2.支持项目： ABO/RhD血型检测（正定型）、ABO/RhD血型定型检测（反定型）、RhD血型抗原检测（RhD分型）、抗人球蛋白检测（交叉配血）、抗人球蛋白检测（不规则抗体）项目的检测； 3.从样品扫描、试剂卡装载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成。 ★4. 血型鉴定测试速度≥80样本/小时； 5.可根据试剂卡需要配置温育时间、离心速度和离心时间； 6.工作模式：循环进样、持续进卡；多项目并行检测，可自定义每个标本的检测项目，对同一批样本同时提交ABO血型定型、Rh（D）血型定型、不规则抗体、交叉配血等检测项目。 7.≥2个独立的机械臂； ★8.≥2个加样通道，所有加样通道均具有液面探测和凝块检测及报警功能。 9.≥1个独立的抓手机械臂； 10.标本位≥96个，原始标本试管上机； 11.≥2个稀释板位 ； 12.可一次性装载新卡≥144张； 13.≥10个试剂位，自动混匀试剂功能 ； 14.独立的穿刺模块；穿刺、加样、移卡三个工作同时并列进行，互不干涉； 15.≥24卡位孵育器，37℃恒温； 16.离心机卡位≥24卡位，转速0～2000r/min； 17.离心机与孵育器为2个独立的模块； 18.判读系统：高分辨率彩色成像判读，图片真实、清晰；原始图像可永久保存； 19.标本条码扫描仪≥1个，凝胶卡条码扫描仪≥1个，试剂条码扫描仪≥1个，凝胶卡条码扫描仪同标本条码扫描仪为两个独立的模块，不可共用。 20.设备使用年限≥10年； 21.提供质保期内每年至少一次校准服务 22.提供每季度一次巡检服务 23.可接入医院Lis系统，支持测试信息手动/自动获取，支持结果手动/自动发送 配置要求 数据处理系统1套、后处理系统内存≥16G 1套、工作台1套，标本条码扫描仪≥1个，凝胶卡条码扫描仪≥1个，试剂条码扫描仪≥1个 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲尿液分析仪 | 台 | 5 | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心1台 宁河区赵本医院 1台 双桥河镇卫生院1台 双桥河镇卫生院2台 技术参数 1.测定原理：反射光电比色法 ★2.测定速度：≥500条/小时 3.检测项目≥11项（白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C），可选做尿微量白蛋白、尿肌酐、尿钙等项目 4.工作方式：可选择单条测试或连续测试 5.显示：≥5.5吋触摸液晶显示屏 6.仪器能准确感应尿试纸条的数量 7.自动卸条功能：可自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 8.打印：内置热敏打印机打印测试结果 9.故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 10.仪器可自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部 11.条形码识别：配备条形码扫描器，自动识别条形码 12.存储功能：≥9000个测量结果 13.提供质保期内每年至少一次校准服务 14.提供每季度一次巡检服务 15.可接入医院Lis系统 配置： 1、主机１台 2、稳压电源 １个 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十一包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动尿液分析仪（一） | 台 | 1 | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心 技术参数 ★1.干化学测试原理：多波长反射光比色法 ★2.尿残渣检测系统：采用图像传感器检测系统 3.检测波长数量：≥3个波长 4.仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11项、12项、14项测试 ★5.测试速度：≥240个样本/小时 6.支持尿液颜色识别功能、尿液浊度检测功能、尿液比重检测功能 7.比重补正功能、色尿补正功能、温度补正功能 8.存储器容量：≥30万条数据 9.试纸仓容量：≥200条试纸 10.废料盒容量：能容纳≥500条废弃试纸条 11.采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示。 12.急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能 13.滴样方式：矩阵式高速滴样 14.采样针清洗方式：正负压清洗 15.数据通讯：可连接Lis系统 16.可实现全自动不间断进样 17.提供质保期内每年至少一次校准服务 18.提供每季度一次巡检服务 19.可接入医院Lis系统 配置： 1、主机 １台 2、稳压电源 １个 |
| 2 | 全自动尿液分析仪（二） | 台 | 1 | 天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心 技术参数 ★1.仪器要求尿液干化学与有形成分检测一体机尿干化学检测 ★2.检测原理尿有形成分检测：流式图像法 3.干化学检测项目：≥10项（干化学检测项目(NIT)、白细胞(LEU)、葡萄糖(GLU)、酸碱度(pH)、比重(SG)、维生素C(VC)、红细胞(RBC)、白细胞(WBC)、白细胞团(WBCC)、鳞状上皮细胞），可选做微白蛋白、肌酐、尿钙 4.有形成分检测项目：红细胞、白血病、非鳞状上皮细胞、透明管型、病理管型、细菌、酵母菌、未分类结晶)、精子、粘液丝等 5.理学检测项目比重(SG)(可选)、浊度(可选)、颜色(可选)干化学检测模式：60个样本/小时 6.检测速度有形成分≥60个样本/小时，联合检测模式≥60个样本/小时。 7.样本量有形成分检测模式：最小样本量3mL,吸入量2.0mL联合检测模式：最小样本量3mL,吸入量2.0mL。干化学模式：最小样本量1.5mL,吸入量0.4mL 8.采图量≥950幅图片 9.有形成分检测单元通过平面鞘流层显示单层粒子，无需等待粒子沉降，无需高低倍镜头转换。 10.样本位≥50个样本位 11.样本处理方式无需离心，无需特殊染色 12.混匀方式吸吐式混匀 13.临床报告方式报告单可同时打印干化学及尿有形成分的检测结果，并可显示有形成分真实图像 14.临床信息红细胞形态提示信息、尿路感染提示信息 15.急诊功能专用急诊位 16.数据存储存储超过10万份的病人结果 17.数据通讯：可连接Lis系统 18.提供质保期内每年至少一次校准服务 19.提供每季度一次巡检服务 20.可接入医院Lis系统 配置要求 1、主机 １台 2、稳压电源 １个 |
| 3 | 全自动尿液有形成分分析仪（一） | 台 | 1 | 双桥河镇卫生院 技术参数 ★1.可外部连接任意品牌尿液干化学分析仪，如不能连接需要具备干化学分析功能模块。 ★2.进样方式：同时可以满足多个样本自动进样和手动单个样本进样。 3.有形成分检测项目：有形成分自动识别测试项目≥30项 4.检测速度：有形成分测试模式≥80个/每小时；联合测试模式≥80个/每小时 5.、样本放置位：可放置≥50个样本 6、尿有形成分拍摄图像数量：单个样本检测最高可拍摄1400张图像 7.吸样量：干化学模块≤0.6ml，有形成分≤1.6ml 8.红细胞形态学项目：≥4项报告参数 9.干化学原始图像：可提供尿试纸CIS彩色原始图像，显示每个检测项目对应试纸检测块的颜色 10. 理学检测项目：至少包括颜色、浊度、比重、电导率、渗透压等 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 13.可接入医院Lis系统，结果可导出。 14.至少能存储100万个干化学数据、50万个尿试纸图像、40万个尿有形数据。 配置要求 1、主机1台 2、数据处理系统1套 |
| 4 | ▲全自动尿液有形成分分析仪（二） | 台 | 1 | 天津市静海区医院 技术参数 1.单个尿液有形测试：≥100个样本/小时； 2.有形检测项目：正常红细胞、小红细胞、棘形红细胞、影红细胞、其他异形红细胞、白细胞、白细胞团、鳞状上皮细胞、肾小管上皮细胞、移行上皮细胞、透明管型、颗粒管型、蜡样管型、宽大管型、其他管型、杆菌、疑似球菌、假菌丝酵母、酵母菌、草酸钙结晶、尿酸结晶、磷酸铵镁结晶、其他结晶、精子、黏液丝； 3.提供红细胞形态提示信息，具备红细胞散点图、直方图功能，提供尿路感染提示信息； 4.能提供尿渗透压、电导率的参数； 5.仪器采用全自动进样系统，样品位≥80个，并有手动进样功能。 6.数据存储量不小于10万条数据； 7.报告打印：××个/ul或××个/HPF两种格式自由选择； 8.配置一个内置条形码阅读器自动扫描样本条形码；配置一个外置条形码阅读器； 9.网口LIS和串口LIS；支持与LIS系统双向通讯，承担相关接口费用； 10.可提供原厂配套的高、低两种水平的有形成份质控品，至少对红、白细胞、管型进行高低值定量质控。 11.具备流水线拓展能力，可与尿干化学分析仪模块化组合； 12.仪器可提供中文报告格式，可将实验室现有尿干化学报告与沉渣报告整合。 13．提供原厂配套的中文操作软件，并同屏显示尿中各有形成分定量分析数据、散点图、红细胞形态信息和异常标本提示信息。 14.后处理系统内存≥16G 15.设备使用年限≥10年； 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 18.可接入医院Lis系统 配置要求 分析主机1套、一个内置条形码阅读器（激光）和一个外置条形码阅读器（红光），后处理系统1套；工作台1套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十二包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凝血分析仪（一） | 台 | 1 | 七里海医院 技术参数 ★1.检测原理:凝固法、发色底物法、免疫比浊法； ★2.测试项目:PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT-III ； 3.检测速度:PT≥400测试/小时，DD≥130测试/小时； 4.急诊位测试:具备 ； 5.样本位:≥100个，具有连续进样功能 ； 6.检测通道数:≥18个； 7.可接入医院Lis系统 8.具有前试剂余量不足提示，状态监测功能 9.反应杯位：≥80个反应杯位，可支持不停机加反应杯 10.反应仓温度：检测和温育装置反应体系温度控制 37.0℃±1.0℃范围 11.具备废液可直排功能 12.提供质保期内每年至少一次校准服务 13.提供每季度一次巡检服务 配置： 主机1台 操作系统1套 |
| 2 | 全自动凝血分析仪（二） | 台 | 1 | 蓟州区邦均镇中心卫生院 技术参数 ★1.样本位≥30个 ★2.试剂位≥16个 （低于10℃低温冷藏） 3.凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法，提供三种光学检测波长供选择 4.测试项目：PT、APTT、TT、FIB、各种凝血因子、HEP、LMWH、PC、PS、AT-Ⅲ、FDP、D-Dimer等 5.急诊位：任意急诊位 6.测试杯：一次装载≥1000个，可不间断自动连续进杯 7.可接入医院Lis系统 8.检测速度:PT单项测试速度≥180Ts/h 9.清洗位:具备独立的试剂针、样品针双针清洗位 10.运动机构:采用X、Y、Z三坐标同步工作方式 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 配置： 1、主机1台； 2、电源适配器1个； 3、内置热敏打印机1台； 4、废液收集盒1个。 |
| 3 | 全自动凝血分析仪（三） | 台 | 1 | 天津市静海区静海镇中心卫生院 产品用途 用于对来源于人体的血浆样本进；行凝血与抗凝血、纤溶与抗纤溶功能的检测技术参数 1.光学智能监测+多波长检测双重保障高抗干扰能力，自身抗凝物分析； ★2．检测方法：≥三种方法学，至少包括凝固法、发色底物法和免疫比浊法； ★3.检测参数：可开展PT、APTT、TT、Fbg（FIB）、AT、D-二聚体、FDP，等项目； 4．单机检测速度：PT检测速度≥360测试／小时；DD检测速度≥200测试／小时； 5．检测通道≥20个：凝固法、发色底物法和免疫比浊法三种方法学均≥20个检测通道； 6．检测波长≥4个； 7.采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能； 8.采用全自动进样架方式进样，样品位≥120个，可连续循环进样； 9.专用急诊位≥1个； 10.试剂位≥40个（或具有试剂自动装卸载系统），有冷藏，可移动，试剂冷藏位温度8-10℃； 11．一次放置反应杯≥1000个，可自动连续排列； 15.后处理系统1套：内存≥16G； 16.配工作台1套； 17.设备使用年限≥10年； 18.提供质保期内每年至少一次校准服务 19.提供每季度一次巡检服务 20.可接入医院Lis系统 配置要求 分析主机1套、后处理系统1套（连接轨道）、工作台1套 |
| 4 | 全自动凝血分析仪（四） | 台 | 1 | 宝坻区中医医院 产品用途 主要用于血栓止血常规项目的检测，需达到以下参数要求 技术参数 ★1.检测速度：PT检测速度≥180测试/小时；PT/APTT≥115测试/小时；D-二聚体检测速度≥90测试/小时；急诊位：≥5个；试剂位：≥40个，其中试剂冷藏位≥38个，冷藏温度低于10℃。 2.反应杯：单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥500个，可自动连续排列。 ★3.检测波长：≥3个 4.检测项目：≥20项，其中至少包括PT/APTT/TT/Fbg等 5.检测原理：至少包括凝固法、发色底物法、免疫法 6.进样方式：采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能，闭盖穿刺进样模式不降速 7.提供质保期内每年至少一次校准服务 8.提供每季度一次巡检服务 9.可接入医院Lis系统 配置要求 1、主机 2、数据处理系统 |
| 5 | 全自动凝血分析仪（五） | 台 | 1 | 天津市北辰区瑞景街社区卫生服务中心 产品用途 凝血分析仪是一种用于检测血液凝固功能的医疗设备，主要用于诊断和监测与凝血系统相关的疾病或异常。 技术参数 1.检测速度：PT检测速度≥400测试/小时；采用全自动进样架方式进样，样品位≥100个，可连续循环进样； 2.反应杯：单个独立，无需磁珠及参比品。 3.检测波长：≥3个 ★4.检测项目：≥20项，其中至少包括PT/APTT/TT/Fbg等 5.检测原理：至少包括凝固法、发色底物法、免疫法6.进样方式：采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能，闭盖穿刺进样模式不降速 7.试剂位：试剂位≥44个，其中试剂冷藏位≥38个，冷藏10℃ 8.具备自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能。 9.所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展项目，实现真正的全开放 10.可接入医院Lis系统 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 配置要求 1、主机 2、数据处理系统 |
| 6 | 全自动凝血分析仪（六） | 台 | 1 | 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 产品用途 凝血分析仪是一种用于检测血液凝固功能的医疗设备，主要用于诊断和监测与凝血系统相关的疾病或异常。 技术参数 1.检测通道:8通道（每个通道均进行凝固法、发色底物法、免疫比浊法） 2.检测参数:凝固法: PT， APTT， Fbg， TT， Extrinsic Factors （II， V， VII， X）， Intrinsic Factors （VIII， IX， XI， XII）， PS， PC 等；发色底物法: AT-III等；免疫比浊法: D-Dimer，FDP等 3.检测速度:PT: 400测试/小时； DD:100测试/小时； 4.综合四项（PT/APTT/TT/Fib） 60样本/小时； 5.综合五/六/七项（PT/APTT/TT/Fib/D-Dimer/FDP/AT-III）40样本/小时 6.试剂位:不低于42 个 7.具备条码扫描和自动定位功能 8.具有倾角设计，减少死腔量，可支持微量试剂上机 9.样本位:不低于60个，连续进样 10.急诊位:任意急诊位（不低于60个） 11.反应杯:自动添加反应杯，一次性加载1000个反应杯，连续添加 12.进样管理：可支持抽屉式进样，支持标准试管、原始采血管和微量样本杯等 13.试剂管理：具备试剂管理功能，支持显示试剂余量、试剂用量监测等 14.采样针：采样针具有立体防撞、加热和液面感应等功能；采样针具有恒温控制等功能 15.孵育通道：≥10个孵育位 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 18.可接入医院Lis系统 配置： 1、全自动凝血分析仪主机1台，配置凝血分析仪数据处理系统1套 2、满液报警装置 1套 3、缺液报警装置 1套 4、废液桶1个 |
| 7 | 全自动凝血分析仪（七） | 台 | 1 | 宝坻区中医医院 产品用途 主要用于血栓止血常规项目的检测，需达到以下参数要求 技术参数 1.检测速度：PT检测速度≥450测试/小时；PT/APTT ≥400次/小时；D-二聚体检测速度≥200测试/小时； 2.采用全自动进样架方式进样，样品位≥100个，可连续循环进样； 3.试剂位≥38个冷藏试剂位，6个常温试剂位；反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。 4.所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展项目，实现真正的全开放 ★5.反应杯：单个独立，无需磁珠及参比品。 ★6.检测波长：≥5个 7.检测项目：≥20项，其中至少包括PT/APTT/TT/Fbg等 8.检测原理：至少包括凝固法、发色底物法、免疫法 9.1 凝固曲线分析：具备 9.2 APTT纠正实验：具备 10.进样方式：采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能，闭盖穿刺进样模式不降速 11.具备自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能。 12.提供质保期内每年至少一次校准服务 13.提供每季度一次巡检服务 14.可接入医院Lis系统 配置要求 1、主机 2、数据处理系统 |
| 8 | ▲全自动凝血分析仪（八） | 台 | 1 | 天津市静海区医院 产品用途 用于对来源于人体的血浆样本进；行凝血与抗凝血、纤溶与抗纤溶功能的检测技术参数 1.检测速度：PT检测速度≥450测试/小时；PT/APTT≥400次/小时；D-二聚体检测速度≥200测试/小时； 2.采用全自动进样架方式进样，样品位≥100个，可连续循环进样； 3.试剂位≥38个冷藏试剂位，6个常温试剂位；反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。 4.所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展项目，实现真正的全开放 5.反应杯：单个独立，无需磁珠及参比品。 6.检测波长：≥5个 ★7.检测方法：≥三种方法学，至少包括凝固法、发色底物法和免疫比浊法； ★8.检测参数：可开展PT、APTT、TT、Fbg（FIB）、AT、D-二聚体、FDP，等项目； 9.专用急诊位≥1个； 9.1 凝固曲线分析：具备 9.2 APTT纠正实验：具备 11.进样方式：采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能，闭盖穿刺进样模式不降速 12.具备自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能。 13.设备使用年限≥10年（提供出厂铭牌或说明书）； 14.提供质保期内每年至少一次校准服务 15.提供每季度一次巡检服务 16.可接入医院Lis系统 配置要求 分析主机1套、数据处理系统1套、工作台1套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十三包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血细胞分析仪（一） | 台 | 1 | 宝坻区安康医院 技术参数 ★1.检测速度：≥60个样本/小时。 ★2.用血量：全血≤20ul，CBC+Diff五分类末梢血≤20ul 3.抗干扰技术：采用核酸荧光染色识别技术可有效排除血小板聚集、有核红细胞等对白细胞分类计数的干扰； 4.自检功能：仪器会自动在分析前进行自检，以确保仪器状态正常； 5.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式 6.检测参数：≥24项 7.可接入医院Lis系统 8.测试参数（不包含图形）≥28 项参数 9.仪器数据存储量：≥8000 个检测结果 10.报警提示功能：具有异常样本的提示报警功能 11.具备试剂用量监测和提示功能 12.提供每季度一次巡检服务 13.提供质保期内每年至少一次校准服务 配置要求 主机1台； 数据处理系统1套 |
| 2 | 全自动血细胞分析仪（二） | 台 | 4 | 豆张庄卫生院1台 天津市静海区静海镇中心卫生院1台 蓟州区邦均镇中心卫生院1台 天津市蓟州区侯家营镇卫生院1台 技术参数 ★1.检测项目：血液细胞计数、白细胞五分类、C-反应蛋白测定 ★2.进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓 4.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式 5.检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时 6.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定 7.研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等 8.检测参数：≥27项可报告参数 9.检测模式：至少具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式 10.WBC线性范围：0~400×109/L 11.CRP线性范围：0.3~320mg/L 12.提供质保期内每年至少一次校准服务 13.提供每季度一次巡检服务 14.可接入医院Lis系统 配置： 全自动血液细胞分析仪一台、电源线、数据处理系统、自动进样器 |
| 3 | 全自动血细胞分析仪（三） | 台 | 6 | 天津市宁河区中医院1台 宝坻区大口屯医院1台 宝坻区钰华医院1台 西青区西营门社区卫生服务中心1台 辛庄镇卫生院1台 双新街社区卫生服务中心1台 ★1.检测原理：采用荧光染色、流式细胞计数法、阻抗法 2.白细胞计数：采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰 3.采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定 4.检测速度：全血血常规五分类速度≥65T/h，常见体液检测≥30T/h ★5.需血量：血常规检测最低需血量≤30ul，体液检测吸样量≤100ul 6.预稀释模式：具备 7.样本类型：支持静脉全血、末梢微量血、预稀释血液、体液 8.自动进样：具有自动混匀、穿刺进样功能 #9.检测项目：报告参数：≥26项血液报告参数，≥6项体液报告参数 10.体液检测：可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类； 11.体液异常提示：体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能； 12.正确度：WBC检测范围内允许偏差不超过±4.5%，RBC检测范围内允许偏差不超过±2%，HGB检测范围内允许偏差不超过±2%，HCT检测范围内允许偏差不超过±3%，PLT检测范围内允许偏差不超过±7%. 13.最低检测限要求：WBC 0.001 x103/μL，RBC 0.000x106/μL，HGB 0.0g/dL，PLT 1x103/μL 14.校准品：定期提供原厂配套，具备有效期内的NMPA注册的校准品 15.提供质保期内每年至少一次校准服务 16.提供每季度一次巡检服务 17.可接入医院Lis系统 配置：标配 |
| 4 | ▲全自动血细胞分析仪（四） | 台 | 4 | 天津市静海区朝阳街社区卫生服务中心1台 天津市武清区大黄堡镇卫生院1台 天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心1台 双新街社区卫生服务中心1台 ★1.检测原理：采用荧光染色、流式细胞计数法、阻抗法 2.白细胞计数：采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰 3.可进行C-反应蛋白（CRP）测定或可匹配相应的检测设备 4.检测速度：全血血常规五分类速度≥65T/h，常见体液检测≥30T/h ★5.需血量：血常规检测最低需血量≤30ul，体液检测吸样量≤100ul 6.预稀释模式：具备 7.样本类型：支持静脉全血、末梢微量血、预稀释血液、体液 8.自动进样：具有自动混匀、穿刺进样功能 #9.检测项目：报告参数：≥26项血液报告参数，≥6项体液报告参数 10.网织红细胞检测功能（Ret）：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类。 11.网织红细胞血红蛋白功能（Ret-he）：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。 12.体液检测：可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类； 13.体液异常提示：体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能； 14.正确度：WBC检测范围内允许偏差不超过±4.5%，RBC检测范围内允许偏差不超过±2%，HGB检测范围内允许偏差不超过±2%，HCT检测范围内允许偏差不超过±3%，PLT检测范围内允许偏差不超过±7%。 15.最低检测限要求：WBC 0.001 x103/μL，RBC 0.000x106/μL，HGB 0.0g/dL，PLT 1x103/μL 16. 质控品：可提供原厂配套的质控品，以NMPA注册为准。 17. 校准品：可提供原厂配套的校准品，以NMPA注册为准。 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十四包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血流变分析仪（一） | 台 | 1 | 礼明庄镇卫生院 技术参数 ★1.粘度测量范围：0mPa·s；-60mPa·s ★2.切变率范围：1/s~200/s 3.测试模式：全自动及手动双重测试 4.样品盘：≥3*10孔位、全开放、可互换式样品盘，适用于不同管径及长度的真空采血管及普通试管 5.测试方法：旋转法 6.机芯材质：采用钛合金机芯 7.吸样方式：加样针具有液面感应功能，血浆加样无需更换原试管； 8.检测速度≥30测试/小时 9.数据传输：可与医院HIS/LIS系统连接 10.温度控制：（37±0.1）℃，具备自动温度控制系统 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 配置： 1、测试主机一台 2、废液桶1个 3、进排水管1套 |
| 2 | 全自动血流变分析仪（二） | 台 | 9 | 宝坻区三岔口卫生院、宝坻区黑狼口医院、宝坻区牛道口卫生院、穿芳峪镇卫生院、宝坻区黄庄卫生院、宝坻区杨家口卫生院、河北屯卫生院、豆张庄卫生院、宁河区赵本医院 各1台 技术参数 ★1.样品盘：≥60孔位、全开放、可互换式样品盘，适用于不同管径及长度的真空采血管及普通试管 ★2.用途：适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。 3.测试方法：旋转法 4.测试时间：全血测试时间：≤ 30s / 标本；血浆测试时间：≤ 20s / 标本 5.测试模式：全自动及手动双重测试； 6.混匀方式：吸吐式 7.报告单模式：开放式自定义报告单模式，同时提供不少于8种不同版面的报告格式 8.切变率范围：1s-1 ~ 200 s-1 9.粘度测量范围：0mPa·s-60mPa·s 10.诊功能：任意孔位均可定义为急诊位，通过调整测试顺序，实现急诊优先 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 13.可接入医院Lis系统 配置要求 主机、配备数据处理系统一套 |
| 3 | 全自动血流变分析仪（三） | 台 | 6 | 宝坻区宝平医院2台、宝坻区钰华医院2台、宝坻区林亭口医院1台、邦均镇中心卫生院1台 技术参数 ★1.样品盘：≥60孔位、全开放、可互换式样品盘，适用于不同管径及长度的真空采血管及普通试管 ★2.用途：适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。 3.测试方法：旋转法 4.测试时间：全血测试时间：≤ 30s / 标本；血浆测试时间：≤ 20s / 标本 5.测试模式：全自动及手动双重测试； 6.混匀方式：吸吐式 7.报告单模式：开放式自定义报告单模式，同时提供不少于8种不同版面的报告格式 8.切变率范围：1s-1 ~ 200 s-1 9.粘度测量范围：0mPa·s-60mPa·s 10.诊功能：任意孔位均可定义为急诊位，通过调整测试顺序，实现急诊优先 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 13.可接入医院Lis系统 配置要求 主机、配备数据处理系统一套、稳压电源 |
| 4 | 全自动血流变分析仪（四） | 台 | 1 | 天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心 产品用途 适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。 技术参数 ★1.粘度测量范围：0mPa·s；-60mPa·s ★2.切变率范围：1s-1 ~ 200 s-1 3.混匀方式：吸吐式； 4.样品盘：60孔位、全开放、可互换式样品盘，适用于不同管径及长度的真空采血管及普通试管； 5.测试方法：全血测试：旋转法；血浆测试：旋转法，毛细管法； 6.机芯材质：采用钛合金机芯 7.吸样方式：加样针具有液面感应功能，血浆加样无需更换原试管； 8.测量精度：牛顿流体粘度的准确性误差≤±0.1%,非牛顿流体粘度的准确性误差≤ ±1% 9.温度控制：37°C±0.1°C 10.测试原理：锥板法、毛细管法或压力传感式 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 13.可接入医院Lis系统 配置要求 1、测试主机一台 2、电脑打印机一套 3、缺液报警装置3套 4、废液报警装置3套 5、废液桶3个 6、稳压电源 |
| 5 | 全自动血流变分析仪（五） | 台 | 1 | 天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心 产品用途 适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。 技术参数 适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。 1.测试方法：全血测试：旋转法；血浆测试：旋转法，毛细管法； 2.测量方式：快速、全量程、逐点、稳态测量方式；微量毛细管快速测量血浆模式； 3.控制方法：旋转法：控制应力；毛细管法：压力传感式 4.测试模式：全自动及手动双重测试； 5.锥板信号采集方法：高精度光栅细分技术 6.毛细管信号采集方法：自跟踪液面微分捕获技术。 7.机芯材质：采用钛合金机芯 8.测试时间：全血测试时间≤30s/标本；毛细管血浆测试时间≤500ms/标本 9.样品盘： 90孔位、全开放、可互换式样品盘，适用于不同管径及长度的真空采血管及普通试管； 10.混匀方式：吸吐式； 11.吸样方式：加样针具有液面感应功能，血浆加样无需更换原试管； 12.进液系统：采用双路挤压式蠕动泵，进液量准确； 13.排液系统：采用强力挤压式蠕动泵，确保排液系统通畅； 14.报告单模式：开放式自定义报告单模式，同时提供≥8种不同版面的报告格式； 15.粘度测量范围：0mPa·s；-60mPa·s 16.切变率范围：1s-1 ~ 200 s-1 17.加样量：锥板加样量：在200µl-800µl范围内可调；毛细管加样量：≤200µl. 18.温度控制：（37±0.1）℃，自适应智能温度控制系统； 19.急诊功能：任意孔位均可定义为急诊位，通过调整测试顺序，实现急诊优先； 20.数据传输：可接入医院HIS/LIS系统； 21.清洗液不足报警功能、废液溢出报警功能。 22.提供质保期内每年至少一次校准服务 23.提供每季度一次巡检服务 配置： 1.测试主机一台， 2.配套设备操作系统一套， 3.缺液报警装置3套， 4.废液报警装置3套， 5.废液桶3个 6.稳压电源 |
| 6 | 全自动血流变分析仪（六） | 台 | 1 | 天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心 产品用途 适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。 技术参数 1.测试方法：全血测试：旋转法；血浆测试：旋转法，毛细管法； 2.测量方式：快速、全量程、逐点、稳态测量方式；微量毛细管快速测量血浆模式； 3.控制方法：旋转法：控制应力；毛细管法：压力传感式 4.加样针系统：双臂双液面加样针，并且可以单独操作； 5.测试模式：全自动及手动双重测试； 6.锥板信号采集方法：高精度光栅细分技术 7.毛细管信号采集方法：自跟踪液面微分捕获技术。 ★8.机芯材质：采用钛合金机芯 9.测试时间：全血测试时间不大于30s/标本；毛细管血浆测试时间不大于500ms/标本 ★10.样品盘： ≥双90孔位、全开放、可互换式样品盘，适用于不同管径及长度的真空采血管及普通试管； 11.混匀方式：吸吐式； 12.吸样方式：加样针具有液面感应功能，血浆加样无需更换原试管； 13.进液系统：采用双路挤压式蠕动泵，进液量准确； 14.排液系统：采用强力挤压式蠕动泵，确保排液系统通畅； 15.报告单模式：开放式自定义报告单模式，同时提供8种不同版面的报告格式； 16.粘度测量范围：0mPa·s；-60mPa·s 17.切变率范围：1s-1 ~ 200 s-1 18.加样量：锥板加样量：在200µl-800µl范围内可调；毛细管加样量：不大于200µl. 19.温度控制：（37±0.1）℃，自适应智能温度控制系统； 20.能和同品牌血小板聚集仪、血沉压积仪联机 21.急诊功能：任意孔位均可定义为急诊位，通过调整测试顺序，实现急诊优先； 22.接口方式：RS-232或USB接口任选，实现仪器控制功能； 23.数据传输：可接入医院HIS/LIS系统； 24.清洗液不足报警功能、废液溢出报警功能。 25.提供质保期内每年至少一次校准服务 26.提供每季度一次巡检服务 配置要求 1、测试主机一台 2、电脑打印机一套 3、缺液报警装置≥3套 4、废液报警装置≥3套 5、废液桶≥3个 |
| 7 | ▲全自动血流变分析仪（七） | 台 | 1 | 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 技术参数 1.测试方法：全血测试：旋转法；血浆测试：旋转法，毛细管法； 2.测量方式：快速、全量程、逐点、稳态测量方式；微量毛细管快速测量血浆模式； 3.控制方法：旋转法：控制应力；毛细管法：压力传感式 4.加样针系统：双臂双液面加样针，并且可以单独操作； 5.测试模式：全自动及手动双重测试； 6.锥板信号采集方法：高精度光栅细分技术 7.毛细管信号采集方法：自跟踪液面微分捕获技术。 8.测试时间：全血测试时间≤30s/标本；毛细管血浆测试时间≤500ms/标本 9.样品盘：双90孔位、全开放、可互换式样品盘，适用于不同管径及长度的真空采血管及普通试管； 10.混匀方式：吸吐式； 11.吸样方式：加样针具有液面感应功能，血浆加样无需更换原试管； 12.进液系统：采用双路挤压式蠕动泵，进液量准确； 13.排液系统：采用强力挤压式蠕动泵，确保排液系统通畅； 14.报告单模式：开放式自定义报告单模式，同时提供≥8种不同版面的报告格式； 15.粘度测量范围：0mPa·s；-60mPa·s 16.切变率范围：1s-1 ~ 200 s-1 17.加样量：锥板加样量：在200µl-800µl范围内可调；毛细管加样量：不大于200µl. 18.温度控制：（37±0.1）℃，自适应智能温度控制系统； 19.急诊功能：任意孔位均可定义为急诊位，通过调整测试顺序，实现急诊优先； 20.接口方式：RS-232或USB接口任选，实现仪器控制功能； 21.数据传输：可接入医院HIS/LIS系统； 22.提供质保期内每年至少一次校准服务 23.提供每季度一次巡检服务 配置： 1、全自动血流变分析仪主机1台， 2、缺液报警装置3套， 3、废液报警装置3套， 3、废液桶3个 ， 4、配置血流变数据处理系统1套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十五包：

★1. 投标产品实质性要求

所投包埋机、全自动加样系统、生物安全柜、冷冻切片机须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包埋机 | 台 | 1 | 天津市西青医院 技术参数 1.模块化设计，各组件可根据使用摆放位置。 2.中文触摸屏操作，具有定时开机和关机程序。 3.蜡缸容量≥5L，温度范围50-75℃。 4.热台温度范围50-75℃；组织存储槽温度范围50-75℃，可放置≥300个组织盒；模具存储槽温度范围50-75℃；冷点温度范围为3-5℃；冷热台均可以定时开启，独立温控。 5.冷台工作温度为-10至-20℃，可放置≥70个组织盒。 6.照明系统分为热台和附件两部分，可分开控制；照明灯亮度由暗到亮多级可调；照明灯为隐藏式LED冷光源。 7.修蜡模块内嵌于主机。 8.加热镊与主机为一体式设计。 9.石蜡分配控制杆的位置可调，适应不同尺寸的标本。 10.工作台面绝缘隔热。 11.排蜡系统和排蜡阀保证热台、组织槽、熔蜡缸等处的熔蜡顺畅排出；可选手控或脚控出蜡，出蜡结束后无残余液体石蜡滴出；具备可移废蜡槽。 12.具备保温区以存放恒温电热镊及其它工具，具有双重保温作用；镊子温热器温度由冷到热，多级可调。 13.包埋盒打号机：紫外激光打印，单个包埋盒打印时间≤3秒，可清晰打印≥0.5*0.5mm的汉字。 14.提供质保期内每年至少一次校准服务 15.提供每季度一次巡检服务 16.可接入医院Lis系统 配置： 1.包埋机主机 1 台 2.冷台 2 个 3.冷却模块 1 个 4.镊子温热器 1 个 5.组织盒储存槽托架 1 个 6.包埋盒打号机 1台 7.有线电热镊 2 个 8.脚空出蜡器1个 9.带盖包埋盒 10箱 10.石蜡5箱 11.环保脱蜡剂50L |
| 2 | 病理综合取材台（含摊片机） | 台 | 1 | 天津市西青医院 技术参数 一、病理综合取材台： 1.柜体尺寸:1800*800*1900mm±10%，可根据场地尺寸定制，柜体分为上下结构 2.整体耐酸碱不锈钢316钢板，下排风，风机风量≥1800m³/h，工作风噪≤50db，风速≥0.8m/s，配置PVC防腐风强抽吸功能。 3.管路粉碎机，不锈钢内胆。 4.底座构造为箱体式，内设冷热水给排系统。 5.柜顶装有全封闭式日光照明装置，有紫外线杀菌装置，组织观察射灯 6.内藏式喷淋系统，配备蒸汽式清洁机。 7.在取材台下柜设置有电路控制箱。 8.标本取材板，表面带标尺，方形铁木材质，底部安装不锈钢调节搁脚。 9.配备即热式热水器，并配有冷热水龙头。 10.操作台面使用≥2.0mm厚、柜体使用≥1.5mm厚，不锈钢拉丝板，台面设有专用冲洗池，长：500-600；宽：400-450；高：400-450mm。（根据实际定制） 11.整体结构采用≥1.5㎜厚优质耐酸碱不锈钢钢板，无焊接痕迹。 12.配有操作系统及内外显示器。 二、摊烤烘片机： 1.摊片、烘片、烤片三个部分为独立分体式设计 2.温控范围：摊片、烤片两部份均为0-99℃可调，自动恒温；烘片温度30-85℃之间可调，自动恒温。 3.可不限时连续工作。 4.摊片水槽容积：长：200-250mm，宽：150-200mm；高：45-85mm，并配有可拆卸水槽盒。 5.烤片台尺寸：长230-260mm；宽160-190mm；50-55mm，≥8排烤片槽 6.烘片室尺寸：长210-250mm；宽160-200mm；深110-130mm，可定时 三.提供质保期内每年至少一次校准服务 四.提供每季度一次巡检服务 五.可接入医院Lis系统 配置： 病理综合取材台： 1 高颈龙头 1个 2 伸缩花洒 1个 3 照明灯管 1个 4 紫外线消毒灯管 1个 5 冲洗水槽 1个 6 离心式风机 1个 7 碎骨机 1个 8 热水器 1个 9 小探照灯 1个 10 磁吸条 1个 11 控制屏幕 1块 12 双显示器操作系统1套 13 蒸汽式清洁机1个 14 取材刀柄 5个 15 组织包埋纸 100包 16 配套维修工具及工具箱1套 摊烤烘片机： 1 摊片机 1台 2 烤片机 1台 3 烘片机 1台 |
| 3 | 全自动加样系统 | 台 | 1 | 天津市静海区医院 技术参数 1.全自动完成各种实验的液体分配，包括ELISA、化学发光、血型、转氨酶、DNA萃取等。； 2.独立的加样通道≥8个，任意通道Y(内外)方向移动时不干扰其他通道，工作中任意两加样通道可分开距离最大≥300mm；使用一次性加样针，避免交叉污染。 3.具备双重检测，液面探测，漏加检测，气泡检测，凝块检测等报警功能； 4.加样精密度：加样量为10ul时，精度（CV）≤3%，准确度±5%；加样量为100ul时，精度（CV）≤1%，准确度±2.5%； 5.标本分配速度≤2分钟，96孔板（并行分配8块微板的样本时）； 6.可一次性装载上机≥192个原始试管及≥12块96孔微板； 7.通用试剂位可同时装载≥20种试剂； 8.试剂位具备主动感应识别试剂的类型和位置功能，不需按固定位置摆放试剂，可在实验进行中动态更换试剂位置，仪器自动识别更换后位置； 9.专用试剂位：用于放置阴、阳性对照品及质控品原始试剂瓶，可同时装载≥40种试剂。 10.可对同一批上机检测的每个标本定义各自不同的检测项目，可实现双孔或多孔复查。 11.具有标本条码扫描仪，在提交实验过程中自动扫描试管条码。 12.仪器具备配套的工作台底座。 13可接入医院Lis系统； 14.配后处理诊断系统1套：内存≥16G ； 15.设备使用年限≥10年； 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 配置要求 主机1套，后处理诊断系统1套 |
| 4 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 宝坻区海滨医院 技术参数 1.气流模式：30%外排，70%循环 ★2.通过生物安全柜YY0569-2011 Ⅱ级生物安全柜认证和GB 41918-2022 生物安全柜认证 3.流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s 4.送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995% 5.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互 6.洁净级别为10级的工作环境 7.LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数 8.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能 ★9.前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度 10.紫外灯安装在工作区背面上部，确保操作区能完全覆盖照射杀菌，同时具有一键紫外灯预约30min功能，并可设定更改预约时长 11.照明灯安装在工作区前部，采用两根LED灯管，照度可达1000lx以上 ★12.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃 ★13.前窗玻璃具有全幅可清洁功能 14.配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警 15.有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示 16.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示 17.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示 18.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示 19.报警代码显示提醒 20.前窗关闭双重触发信号，在紫外灯杀菌消毒一路线路故障时，可以继续正常开启紫外杀菌功能 21.负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体 22.高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行，并且可实现单人更换，维修保养快捷 23.一体式搁手板大平面设计 ★24.上柜体底部结构的可搬抬结构设计 25.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜操作区后部的左右两侧，操作区两侧取电方便 ★26.具有水阀、气阀孔交错设计，位于正视安全柜方向的左侧 27.柜体底座下方没有横撑横杆设计，全敞开空间 28.脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面 29.外部尺寸（L×D×H）700mm×660mm×1950mm-10% 30.内部尺寸（L×D×H）600mm ×500mm×520mm+10% 31.提供质保期内每年至少一次校准服务 32.提供每季度一次巡检服务 33.可接入医院Lis系统 配置要求 操作台 1台 |
| 5 | ▲冷冻切片机 | 台 | 1 | 天津市静海区医院 技术参数 1.切片厚度1-100um，最小步进≤0.5μm； 2.修块厚度5-500um； 3.可单独进行箱体、样本头、刀架、冷台制冷，制冷温度可单独调节。 4.冷冻箱制冷温度0～-30℃； 5.样品头主动制冷温度-10～-40℃可调； 6.冷冻位点：≥20个冷冻位点，配备两个及以上半导体快速制冷位点最低温度≤-60℃； 7.具备≥2个压缩机制冷； 8.≥8寸触屏操作； 9.样本托：≥2种尺寸；； 10.样本回缩：1-60μm，可调； 11.水平行程范围≥30㎜，垂直行程范围≥60㎜; 12.电动进样速度：≥两档可调； 13.自动除霜功能：可设定自动除霜时间点，实现自动启动除霜功能； 14.仪器具备按键板，可实现对样本的前后运动、切修片切换、温度等进行快速调节； 15.箱体标配UV紫外消毒功能。 16.样本记忆功能：更换新样本时，可一键复位到预设位置； 17.冷凝瓶检测功能：自动检测冷凝废液瓶液位，提前预警更换； 18.具备USB接口及网线接口，可实现数据导入导出、软件升级更新、外接扫描器等； 19.从室温20℃开机，制冷时间≤2小时可实现切片； 20.柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，每节尺寸：515(宽)x480(厚)x375(高)mm±10%； 21.玻片存档柜共8节：每四节组成1套摆放，每节9个抽屉，共72个抽屉，每抽可分4档搁，共存放玻片>10万张。 22.蜡块包埋盒存档柜共32节：每四节组成1套摆放，每节5个抽屉，共160个抽屉，共存放蜡块>13万块；抽屉要与科室在用存档柜通用。 23.设备使用年限≥10年； 24.提供质保期内每年至少一次校准服务 25.提供每季度一次巡检服务 26.可接入医院Lis系统 配置要求 主机1套，≥2个压缩机，专用工作台1套、图文后处理系统1套、玻片存档柜8节和蜡块存档柜32节。 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十六包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲轮转式切片机（一） | 台 | 1 | 天津市西青医院 技术参数 1.切片方式：全自动 2．切片厚度：至少包含0.5-100μ m ，可调 3．修块厚度：至少包含1-600μ m ，可调 4．最大水平进样幅度：≥24mm，可调 5．最大垂直样品行程：≥70mm，可调 6．静音样品回缩：至少包含5-100μ m，可调 7.粗进速度：至少包含300μm/s，800μm/s和1800μm/s 8.切片速度：可调整 9.两种手动切片模式: 半刀和全手轮旋转模式 10.电动切片模式：至少包含单片、连续、步进 11.切片窗口可调节 12.最大样品尺寸（L×H×W）：≥55×50×30mm 13．具备独立的控制面板 14．电子制动终止切片功能：具备 15.手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向 16.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本 17.具备刀架三点锁定及侧向移动功能 18.手轮至少有2个独立的安全锁定系统 19.快速转换样本夹，可单手操作 20．粗修时具备快速回缩和位置记忆功能 21.可编程的样本回缩功能：具备 22．具备≥两种小手轮运行模式：步进和连续 23．具备可归零的切片以及厚度计数功能 24．具备可视信号和声音信号提示剩余进样距离 25.提供质保期内每年至少一次校准服务 26.提供每季度一次巡检服务 27.可接入医院Lis系统 配置： 1、主机 1 台 2、操作按键板1个 3、抗静电废物槽 1 个 4、通用型刀架组件 1 套 5、样本定位系统 1 个 7、毛刷2个 8、刀片60盒 |
| 2 | 轮转式切片机（二） | 台 | 1 | 宝坻区中医医院 技术参数 ★1.切片厚度：0.5-100μm ★2.刀架带有鲜明颜色护手，确保操作者安全 3.可归零的切片以及厚度计数功能 4.切片方式：至少包括半自动轮转和手动轮转 5.切片模式：≥2种，至少包括半刀模式和全手轮旋转模式 6.静音样品回缩 7.水平进样幅度≥24mm 8.垂直样品行程≥70mm 9.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本 10.最大样品尺寸（L×H×W）55×50×30mm±10% 11.样品夹：多种，可适用于各类病理样本 12.刀架：≥5种，适用于一次性的宽、窄刀片、可重复使用的钢刀或钨钢刀以及一次性的钨钢刀，用于切割不同类型的组织； 13.提供质保期内每年至少一次校准服务 14.提供每季度一次巡检服务 15.可接入医院Lis系统 配置要求 1.主机1台 2.定位系统1套 3.通用型刀架组件 1 套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十七包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱水机 | 台 | 1 | 宝坻区中医医院 技术参数 ★1.通量≥ 200个包埋盒 2.试剂缸和蜡缸容量≥3.5 L 3.蜡缸温度：50-70℃ 4.脱水缸温度：室温或35-60℃（脱水试剂），酒精62℃、二甲苯67℃（清洗试剂），50-70℃（石蜡）；气液路压力范围：-40 ~ +40kPa 5.试剂瓶：11个；废液瓶：1个；清洗瓶：2个；蜡缸：3个 6.具备试剂管理系统RMS： 根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用寿命； 机器自动计数，到达阈值后会自动提示 7.具备防止试剂传递污染的功能： 8.预安装程序≥3个：1个清洗程序、1个标准过夜脱水程序和1个标准活检组织程序 9.特殊陶瓷材料制作，抗石蜡因杂质、熔点不准造成的凝结，避免管道堵塞，造成设备运行故障 10.配有3种不同的报警功能：本机报警，本地报警，远程报警 11.带有两个报警插孔的报警系统，可用于本地报警和远程报警 ★12.安全性：自检功能，试剂相容性检测，2级密码保护 13.所有的试剂缸均可拆卸清洗 14.全中文操作系统，能进行文件编辑 15.具备试剂管理系统 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 18.可接入医院Lis系统 配置： 1.移液器(0.1-2.5µl，0.5-10µl，10-100µl，100-1000µl，1-10ml) 1 套 2.主机1台 3.试剂管理系统1套 |
| 2 | ▲组织脱水机 | 台 | 1 | 天津市西青医院 技术参数 1.内嵌≥12寸全中文屏幕。 ★2.组织缸容量：≥300个组织包埋盒。 3.处理标本采用标本不运动，试剂运动模式，可避免脱水机停电等其它机械故障造成标本损坏的危险。 4.液位监测：组织缸内≥2个液位传感器，具有自动报警功能。 5.石蜡缸组件：石蜡缸组件：石蜡缸≥3个，单个容量≥4L。。 6.试剂瓶组件：试剂瓶数量≥13只，其中脱水用试剂瓶≥10只、清洗瓶≥3只，冷凝瓶≥1只，试剂数量可调；试剂瓶容量≥5L。 7.温度设置：石蜡温度范围为58℃-70°C可调，试剂温度范围为室温至65℃可调，控温精度±1°C。 8.脱水程序：可存储脱水程序数量≥10个，用户可自行设置和选择使用。 9.搅拌功能具有常压、正压、负压、磁力搅拌等多种搅拌方式，可自行设置搅拌的时间、间隔和是否开启搅拌功能 10.远程监控：具有远程报警、监控功能。 11.具备程序自检功能：程序运行前自检，自动检查设备主要功能部件参数。 12.具有石蜡或试剂自动轮换功能； 13.具有酒精试剂监测功能。 14.具备试剂瓶位置检测功能 15.组织处理篮套件≥2件，单篮≥100包埋盒。 16.玻片打号机：紫外激光波长≤400nm，重复频率25KHz，3ns窄脉宽，输出功率≤1W，收纳槽可收纳≥30片，开放接口可连接Lis/His系统。 17.提供质保期内每年至少一次校准服务 18.提供每季度一次巡检服务 19.可接入医院Lis系统 配置： 1.主机 1 台 2.通风管 1 个 3.试剂瓶组件 1套 4.冷凝瓶组件 1 套 5.过滤器组件 1 套 6.石蜡缸组件 1套 7.玻片打号机1台 8.组织处理篮套件1套 9.带盖包埋盒 2箱 10.石蜡 2箱 11.24*24mm盖玻片10盒 12.24*32mm盖玻片10盒 13.24*50mm盖玻片10盒 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十八包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲生物显微镜（一） | 台 | 1 | 天津市静海区医院 技术参数 1.适用于病理科日常阅片工作, 可观察普通染色的切片,具备图像采集功能； 2.具有眀场和暗场功能； 3.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm； 4.调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米； 5.观察镜筒：三目镜筒，倾斜角度≥30度，三档分光，视场数≥22mm； 6.照明装置：长效白光LED光源，寿命≥30000小时。具有光强管理功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。 7.平场消色差物镜≥4个，至少提供：4X、10X、20X、40X； 8.载物台：右手低位置同轴驱动旋钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 9.目镜：10X宽视野目镜，视野数≥22mm，双目屈光度可调。 10.物镜转换器：≥6孔编码物镜转盘； 11.聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.值≥ 0.9； 12.显微相机： 12.1最大像素≥890万； 12.2采用背照式芯片 ； 12.3像素大小≥3.45um * 3.45um； 12.4像素融合：支持2x2； 12.5曝光时间：最小值≤30微秒；最大值≥15秒； 13.设备使用年限≥8年； 14.提供质保期内每年至少一次校准服务 15.提供每季度一次巡检服务 16.可接入医院Lis系统 配置要求 生物显微镜主机（含聚光镜/载物台/透射光源等）1套、平场消色差物镜≥4个、镜油1个、显微相机1套、图像软件1套 |
| 2 | 生物显微镜（二） | 台 | 3 | 天津市西青医院2台(套)、宝坻区海滨医院1台 技术参数 1.显微镜： ★1.1 研究级正置显微镜，可作明场的观察 1.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm 1.3 调焦：聚焦行程≤15mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，高灵敏微调旋钮最小调节精度≤1微米。 ★1.4 观察镜筒：三目镜筒，可倾斜角度5-35度，三档分光：100-0；50-50；0-100；视场数≥22mm 1.5 照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥30000小时。具有光强管理功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。 1.6 物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.≥ 0.1，W.D≥.18.5） 10X（N.A.≥0.25，W.D≥.10.6） 20X（N.A. ≥0.4，W.D≥.1.2） 40X（N.A. ≥0.65，W.D≥.0.6） 100X（N.A.≥ 1.25，W.D≥.0.15油镜） 1.7 载物台：右手低位置同轴驱动旋钮的抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 1.8 目镜：10X宽视野目镜，视野数为≥22mm,双侧屈光度可调。 1.9 物镜转换器：≥五孔编码物镜转盘. 1.10调焦方式：通过调整物镜转盘高度来聚焦。 1.11 聚光镜：内置摇摆式聚光镜，N.A.值≥ 0.9，使用4X物镜时无需摇出顶透镜，能够进行各个倍率间快速转换观察。 2.显微相机： ★2.1相机分辨率：≥2000万像素显微相机 2.2传感器：≥1英寸 2.3 随相机提供高级视频与图像处理应用软件，支持原生 C/C++, C#/VB.Net, Directshow, Twain API 3 图像处理系统：屏幕：≥23英寸 4.提供质保期内每年至少一次校准服务 5.提供每季度一次巡检服务 6.可接入医院Lis系统 单台配置： 1、显微镜主机1台 2、物镜：4X、10X、20X、40X、100X各一个， 3、显微相机1台， 4、图像处理系统1套 5、镜油1只 |
| 3 | 生物显微镜（三） | 台 | 2 | 双桥河镇卫生院、双新街社区卫生服务中心各1台 1.用途：用于细胞和神经组织的玻片观察。 2.工作条件 2.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 2.2配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 3.主要技术指标 3.1生物显微镜 3.1.1光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离为国际标准45mm。 3.1.2载物台：钢丝传动，无齿条结构 尺寸为：120 x 132mm（±20mm）；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）（±20mm） 3.1.3调焦机构：总移动范围≥15mm，最小调焦精度≤2.5um。有粗调焦旋钮可进行张力调节。带有调焦限位装置，避免标本或物镜的损伤。 3.1.4聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25。 3.1.5照明系统：LED光源，使用时间超过30000小时 3.1.6双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，360°可旋转，铰链式，眼点高度可上下调节，视场数≥20 3.1.7目镜：10X，双侧均可进行屈光度调节，带眼罩，视场数≥20 3.1.8物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 3.1.9物镜：平场消色差物镜4X（N.A.0.1 W.D27）、10X（N.A.0.25 W.D8）、40X（N.A.0.65 W.D0.6）、100X（N.A.1.25 W.D0.12） 3.1.10防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 3.1.11所采用光学元件均为环保无铅玻璃 3.1.12背部配有收纳箱，可以放置电源线。 3.2.提供质保期内每年至少一次校准服务 3.3.提供每季度一次巡检服务 3.4.可接入医院Lis系统 配置： 1.显微镜机架：1台 2.物镜：4X，10X，40X，100X各一个 3.电源线1套 4.镜油1只 |
| 4 | 生物显微镜（四） | 台 | 1 | 天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心 技术参数 1.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.载物台：钢丝传动，无齿条结构 载物台高度：140mm 机械固定载物台, (W×D): 211 mm×154 mm（±20mm） 移动范围 (X×Y): 76 mm×52 mm（±20mm） 载物台XY 移动可锁定 3.调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位， 避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。" 4.聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时） 5.照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥30000小时。 6.三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°； 目镜：10X，视场数≥20；分光：100/0或0/100。" 7.物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。 物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）" 8.提供质保期内每年至少一次校准服务 9.提供每季度一次巡检服务 10.可接入医院Lis系统 配置要求 1、生物显微镜主机（含聚光镜/载物台/透射光源等）1套 2、平场消色差物镜4X—100X（4个）1套 3、必配的附件、专用工具、消耗品等 4、镜油1只 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十九包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用离心机（一） | 台 | 6 | 宝坻区何仉卫生院、宝坻区牛道口卫生院、宝坻区钰华医院、宝坻区郝各庄医院、宝坻区杨家口卫生院、七里海医院各1台 技术参数 1.台式离心机 2.转子容量：可离心10-15ml样本量，每次≥32个样本 ★3.最高转速≥4200r/min 4.最大相对离心力≥2760xg 5.具备自动平衡功能 6.具备急停开关 7.转速精度：±10r/min 8.定时范围：1min～99min 9.整机噪音：≤55dB 10.重量：≤20kg 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 13.可接入医院Lis系统 配置要求 标配 |
| 2 | ▲医用离心机（二） | 台 | 8 | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心4台 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2台 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心1台 双新街社区卫生服务中心1台 技术参数 ★1.最高转速≥4000r/min 2.转速精度 ±10rpm 3.最大相对离心力 3400×g ★4.最大容量 500ml×4支 5.定时范围 1 ～ 99min59s 6.定时模式 1: 启动计时；2：到达设定转速后计时 7.瞬时离心功能 有 8.开盖模式 （1）停机手动开盖；（2）停机自动开盖； 9.显示屏≥5.0 吋 10.数据查询及导出功能 有 11.加速曲线 1～9档 12.减速曲线 0～9档 13.整机噪声 ＜ 65dB 14.可离心10-15ml样本，可同时离心≥32支样本 15.提供质保期内每年至少一次校准服务 16.提供每季度一次巡检服务 17.可接入医院Lis系统 配置： 单台配置：离心机主机：1台 标配转子：采血管×100脱帽转子1个 电源线：1根 说明书：1份 保修卡：1份 合格证：1份 500ml×4离心转子 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第二十包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲全自动PCR分析系统 | 台 | 1 | 天津市西青医院 技术参数 1.系统使用荧光定量PCR方法开展核酸检测 2.单次样本检测量≥4个 3.对于不同核酸目标的检测可在同一台仪器内同时进行 4.可同时检测不同项目，不同标本，各个通道平行检测。 5.后期可拓展项目：至少包括呼吸道病毒检测，乙型，丙型肝炎病毒检测，HIV病毒检测等。 6.可同时对结核分枝杆菌复合物和利福平耐药基因的检测，还可进行非结核分枝杆菌（NTM）的鉴定分型。从原始的患者样本加入到系统中到获得检测结果的时间不多于120分钟。 7. 升温速率：平均≥13.0℃/秒 8. 降温速率：平均≥10.0℃/秒 9.检测时间：全流程≤30 分钟 10.模块控温精度：≤0.5 11. 设备使用年限≥8年 12. 提供质保期内每年至少一次校准服务 13. 提供每季度一次巡检服务 14. 可接入医院Lis系统 配置： 1.主机1台 2.报告处理系统1套 3.稳压电源1台 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 三、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、信息化接口连接相关费用、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、培训费、利润和税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品的免费上门保修（具体保修年限详见下表），终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4. 供应商对采购人相关人员进行必要的技术和操作培训，通过集中培训、现场培训，以满足正常运行、维护和技术支持的需要。

★（三）交货要求

1. 交货期：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市行政区域内（特殊情况以合同为准）。

3.设备出厂铭牌的生产日期须为采购当年度。

4.投标人提供的设备（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是优质材料和先进工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标单位负责。

5. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

6. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

7. 本项目为天津市卫生健康委员会综合服务中心及部分县域医共体通过统招分签的方式进行采购，合同签订单位、送货地址、采购数量如下表所示：

| 包号 | 标的名称 | 合同签订单位 | 送货地址 | 数量 | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解质分析仪 | 蓟州区邦均镇中心卫生院 | 天津市蓟州区邦均镇大街4号 | 1 | 8 |
| 2 | 干式生化分析仪 | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心 | 天津市西青区杨柳青镇新华道30号 | 2 | 8 |
| 3 | 全自动化学发光测定仪 | 天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心 | 天津市北辰区西堤头镇刘快庄村西堤头镇社区卫生服务中心 | 1 | 8 |
|  | 全自动化学发光免疫分析仪 | 宝坻区中医医院 | 天津市宝坻区南关大街115号 | 1 | 8 |
| 4 | 特定蛋白分析仪 | 宝坻区海滨医院 | 天津市宝坻区挹青路1号 | 2 | 8 |
|  |  | 宝坻区杨家口卫生院 | 天津市宝坻区方家庄镇杨家口村 | 1 |  |
|  |  | 宝坻区林亭口医院 | 天津市宝坻区林亭口镇商业街155号 | 1 |  |
| 5 | 微量元素分析仪 | 蓟州区官庄镇卫生院 | 天津市蓟州区官庄镇蓟官路中段路北 | 1 | 5 |
|  |  | 蓟州区穿芳峪镇卫生院 | 天津市蓟州区穿芳峪镇政府东院 | 1 |  |
|  |  | 天津市宝坻区杨家口卫生院 | 天津市宝坻区方家庄镇杨家口村 | 1 |  |
| 6 | 幽门螺旋杆菌检测仪（一） | 西青区西营门社区卫生服务中心 | 天津市南开区旧津保路18号 | 1 | 5 |
|  |  | 双新街社区卫生服务中心 | 天津市津南区双港镇新家园微山南路68号 | 1 |  |
|  | 幽门螺旋杆菌检测仪（二） | 双桥河镇卫生院 | 天津市津南区双桥河镇津沽公路138号 | 1 |  |
| 7 | 干式荧光免疫分析仪（一） | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心 | 天津市西青区精武镇永红工业区二支路38号 | 1 | 5 |
|  | 干式荧光免疫分析仪（二） | 宝坻区海滨医院 | 天津市宝坻区挹青路1号 | 1 |  |
|  |  | 宝坻区牛道口卫生院 | 天津市宝坻区牛道口卫生院 | 1 |  |
|  |  | 宝坻区牛道口卫生院 | 天津市宝坻区牛道口卫生院 | 1 |  |
| 8 | 全自动生化分析仪（一） | 宝坻区海滨医院 | 天津市宝坻区挹青路1号 | 1 | 10 |
|  |  | 宝坻区安康医院 | 天津市宝坻区通唐路与宝白路交口 | 1 |  |
|  |  | 宁河区赵本医院 | 天津市宁河区东棘坨镇赵本村赵本医院 | 1 |  |
|  | 全自动生化分析仪（二） | 北辰区集贤里街社区卫生服务中心 | 天津市北辰区安达路1号 | 1 |  |
|  |  | 蓟州区下仓镇中心卫生院 | 天津市蓟州区下仓镇后屯村北 | 1 |  |
|  |  | 蓟州区侯家营镇卫生院 | 天津市蓟州区侯家营镇卫生院 | 1 |  |
|  |  | 蓟州区穿芳峪镇卫生院 | 天津市蓟州区穿芳峪镇政府东院 | 1 |  |
|  | 全自动生化分析仪（三） | 天津市武清区大碱厂镇卫生院 | 天津市武清区大碱厂镇全兴路48号 | 1 |  |
|  |  | 蓟州区杨津庄镇大堼上卫生院 | 天津市蓟州区杨津庄镇大堼上村 | 1 |  |
|  |  | 蓟州区下营镇中心卫生院 | 天津市蓟州区下营镇中心卫生院 | 1 |  |
|  | 全自动生化分析仪（四） | 西青区西营门社区卫生服务中心 | 天津市南开区旧津保路18号 | 1 |  |
|  |  | 天津市武清区大黄堡卫生院 | 天津市武清区大黄堡镇 | 1 |  |
|  | 全自动生化分析仪（五） | 宁河区丰台医院 | 天津市宁河区丰台镇北村 | 1 |  |
|  | 全自动生化分析仪（六） | 武清区大王古庄镇卫生院 | 天津市武清区大王古庄镇政府路60号 | 1 |  |
|  | 全自动生化分析仪（七） | 宝坻区钰华医院 | 天津市宝坻区广阳路 | 1 |  |
|  |  | 宁河区七里海医院 | 天津市宁河区七里海镇任凤村 | 1 |  |
|  | 全自动生化分析仪（八） | 天津市西青区张家窝镇社区卫生服务中心 | 天津市西青区张家窝镇知景道142号 | 1 |  |
|  | 全自动生化分析仪（九） | 天津市西青区王稳庄镇社区卫生服务中心 | 天津市西青区王稳庄镇王稳庄村 | 1 |  |
|  | 全自动生化分析仪（十） | 宝坻区中医医院 | 天津市宝坻区南关大街115号 | 2 |  |
| 9 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 七里海医院 | 天津市宁河区七里海镇任凤村 | 1 | 5 |
|  | 流式细胞仪 | 天津市静海区医院 | 天津市静海区静海镇胜利南路14号 | 1 | 5 |
|  | 全自动血型分析仪 | 天津市静海区医院 | 天津市静海区静海镇胜利南路14号 | 1 | 10 |
| 10 | 尿液分析仪（一） | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心 | 天津市西青区精武镇永红工业区二支路38号 | 1 | 5 |
|  |  | 宁河区赵本医院 | 天津市宁河区东棘坨镇赵本村赵本医院 | 1 |  |
|  |  | 津南区双桥河镇卫生院 | 天津市津南区双桥河镇津沽公路138号 | 1 |  |
|  |  | 津南区双桥河镇卫生院 | 天津市津南区双桥河镇津沽公路138号 | 2 |  |
| 11 | 全自动尿液分析仪（一） | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心 | 天津市西青区杨柳青镇新华道30号 | 1 | 10 |
|  | 全自动尿液分析仪（二） | 天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心 | 天津市北辰区西堤头镇刘快庄村西堤头镇社区卫生服务中心 | 1 |  |
|  | 全自动尿液有形成分分析仪（一） | 津南区双桥河镇卫生院 | 天津市津南区双桥河镇津沽公路138号 | 1 |  |
|  | 全自动尿液有形成分分析仪（二） | 天津市静海区医院 | 天津市静海区静海镇胜利南路14号 | 1 |  |
| 12 | 全自动凝血分析仪（一） | 宁河七里海医院 | 天津市宁河区七里海镇任凤村 | 1 | 8 |
|  | 全自动凝血分析仪（二） | 蓟州区邦均镇中心卫生院 | 天津市蓟州区邦均镇大街4号 | 1 |  |
|  | 全自动凝血分析仪（三） | 天津市静海区静海镇中心卫生院 | 静海镇胜利北路1号 | 1 |  |
|  | 全自动凝血分析仪（四） | 宝坻区中医医院 | 天津市宝坻区南关大街115号 | 1 |  |
|  | 全自动凝血分析仪（五） | 天津市北辰区瑞景街社区卫生服务中心 | 天津市北辰区辰昌路奥园运动城南侧 | 1 |  |
|  | 全自动凝血分析仪（六） | 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 | 天津市西青区中北镇星光路76号 | 1 |  |
|  | 全自动凝血分析仪（七） | 宝坻区中医医院 | 天津市宝坻区南关大街115号 | 1 |  |
|  | 全自动凝血分析仪（八） | 天津市静海区医院 | 天津市静海区静海镇胜利南路14号 | 1 |  |
| 13 | 全自动血细胞分析仪（一） | 宝坻区安康医院 | 天津市宝坻区通唐路与宝白路交口 | 1 | 3 |
|  | 全自动血细胞分析仪（二） | 武清区豆张庄卫生院 | 天津市武清区豆张庄镇政府东500米 | 1 | 6 |
|  |  | 天津市静海区静海镇中心卫生院 | 静海镇胜利北路1号 | 1 |  |
|  |  | 蓟州区邦均镇中心卫生院 | 天津市蓟州区邦均镇大街4号 | 1 |  |
|  |  | 天津市蓟州区侯家营镇卫生院 | 天津市蓟州区侯家营镇卫生院 | 1 |  |
|  | 全自动血细胞分析仪（三） | 天津市宁河区中医院 | 天津市宁河区桥北街白台道8号 | 1 | 8 |
|  |  | 宝坻区宝坻区大口屯医院 | 天津市宝坻区大口屯镇大口屯医院 | 1 |  |
|  |  | 宝坻区宝坻区钰华医院 | 天津市宝坻区广阳路 | 1 |  |
|  |  | 西青区西营门社区卫生服务中心 | 天津市南开区旧津保路18号 | 1 |  |
|  |  | 津南区辛庄镇卫生院 | 天津市津南区辛庄镇中辛庄村平凡道7号 | 1 |  |
|  |  | 双新街社区卫生服务中心 | 天津市津南区双港镇新家园微山南路68号 | 1 |  |
|  | 全自动血细胞分析仪（四） | 天津市静海区朝阳街社区卫生服务中心 | 天津市静海区静海镇静文路16号 | 1 | 8 |
|  |  | 天津市武清区大黄堡镇卫生院 | 天津市武清区大黄堡镇 | 1 |  |
|  |  | 天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心 | 天津市西青区杨柳青镇西青道296号 | 1 |  |
|  |  | 双新街社区卫生服务中心 | 天津市津南区双港镇新家园微山南路68号 | 1 |  |
| 14 | 全自动血流变分析仪（一） | 礼明庄镇卫生院 | 天津市蓟州区礼明庄镇卫生院 | 1 | 3 |
|  | 全自动血流变分析仪（二） | 宝坻区三岔口卫生院 | 天津市宝坻区朝霞街道三岔口村 | 1 | 5 |
|  |  | 宝坻区黑狼口医院 | 天津市宝坻区口东镇黑狼口村 | 1 |  |
|  |  | 宝坻区牛道口卫生院 | 天津市宝坻区牛道口卫生院 | 1 |  |
|  |  | 穿芳峪镇卫生院 | 天津市蓟州区穿芳峪镇政府东院 | 1 |  |
|  |  | 宝坻区黄庄卫生院 | 天津市宝坻区黄庄镇黄庄村 | 1 |  |
|  |  | 宝坻区杨家口卫生院 | 天津市宝坻区方家庄镇杨家口村 | 1 |  |
|  |  | 河北屯卫生院 | 武清区河北屯镇卫生院 | 1 |  |
|  |  | 豆张庄卫生院 | 天津市武清区豆张庄镇政府东500米 | 1 |  |
|  |  | 宁河区赵本医院 | 天津市宁河区东棘坨镇赵本村赵本医院 | 1 |  |
|  | 全自动血流变分析仪（三） | 宝坻区宝平医院 | 天津市宝坻区宝平医院 | 2 | 5 |
|  |  | 宝坻区钰华医院 | 天津市宝坻区广阳路 | 2 |  |
|  |  | 宝坻区林亭口医院 | 天津市宝坻区林亭口镇商业街155号 | 1 |  |
|  |  | 邦均镇中心卫生院 | 天津市蓟州区邦均镇大街4号 | 1 |  |
|  | 全自动血流变分析仪（四） | 天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心 | 天津市北辰区双街镇庄园南道66号 | 1 | 5 |
|  | 全自动血流变分析仪（五） | 天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心 | 天津市西青区杨柳青镇西青道296号 | 1 | 5 |
|  | 全自动血流变分析仪（六） | 天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心 | 天津市北辰区西堤头镇刘快庄村西堤头镇社区卫生服务中心 | 1 | 5 |
|  | 全自动血流变分析仪（七） | 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 | 天津市西青区中北镇星光路76号 | 1 | 5 |
| 15 | 包埋机 | 天津市西青医院 | 天津市西青区西青道403号 | 1 | 8 |
|  | 病理综合取材台（含摊片机） | 天津市西青医院 | 天津市西青区西青道403号 | 1 | 8 |
|  | 全自动加样系统 | 天津市静海区医院 | 天津市静海区静海镇胜利南路14号 | 1 | 8 |
|  | 生物安全柜 | 宝坻区海滨医院 | 天津市宝坻区挹青路1号 | 1 | 8 |
|  | 冷冻切片机 | 天津市静海区医院 | 天津市静海区静海镇胜利南路14号 | 1 | 8 |
| 16 | 轮转式切片机（一） | 天津市西青医院 | 天津市西青区西青道403号 | 1 | 8 |
|  | 轮转式切片机（二） | 宝坻区中医医院 | 天津市宝坻区南关大街115号 | 1 | 8 |
| 17 | 脱水机 | 宝坻区中医医院 | 天津市宝坻区南关大街115号 | 1 | 8 |
|  | 组织脱水机 | 天津市西青医院 | 天津市西青区西青道403号 | 1 | 8 |
| 18 | 生物显微镜（一） | 天津市静海区医院 | 天津市静海区静海镇胜利南路14号 | 1 | 8 |
|  | 生物显微镜（二） | 天津市西青医院 | 天津市西青区西青道403号 | 2 | 8 |
|  |  | 宝坻区海滨医院 | 天津市宝坻区挹青路1号 | 1 | 8 |
|  | 生物显微镜（三） | 双桥河镇卫生院 | 天津市津南区双桥河镇津沽公路138号 | 1 | 8 |
|  |  | 双新街社区卫生服务中心 | 天津市津南区双港镇新家园微山南路68号 | 1 | 8 |
|  | 生物显微镜（四） | 天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心 | 天津市北辰区宜兴埠镇吉庆胡同8号 | 1 | 8 |
| 19 | 医用离心机（一） | 宝坻区何仉卫生院 | 天津市宝坻区王卜庄镇何仉庄北 | 1 | 6 |
|  |  | 宝坻区牛道口卫生院 | 天津市宝坻区牛道口卫生院 | 1 |  |
|  |  | 宝坻区钰华医院 | 天津市宝坻区广阳路 | 1 |  |
|  |  | 宝坻区郝各庄医院 | 天津市宝坻区郝各庄镇富民路5号 | 1 |  |
|  |  | 宝坻区杨家口卫生院 | 天津市宝坻区方家庄镇杨家口村 | 1 |  |
|  |  | 七里海医院 | 天津市宁河区七里海镇任凤村 | 1 |  |
|  | 医用离心机（二） | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心 | 天津市西青区杨柳青镇新华道30号 | 4 | 6 |
|  |  | 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 | 天津市西青区中北镇星光路76号 | 2 |  |
|  |  | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心 | 天津市西青区精武镇永红工业区二支路38号 | 1 |  |
|  |  | 双新街社区卫生服务中心 | 天津市津南区双港镇新家园微山南路68号 | 1 |  |
| 20 | 全自动PCR分析系统 | 天津市西青医院 | 天津市西青区西青道403号 | 1 | 6 |

★（四）付款方式

签订合同后15个工作日内支付合同总额的30%，货到后对产品品牌、型号、数量及外观的完整性验收合格后15个工作日内支付合同总额的60%，现场安装、调试完毕且验收合格无质量问题15个工作日内支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 四、评分因素及评标标准

| 第一部分价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分客观分（52分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分。 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分。 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得0.5分，最多2分。 | 2 |
| 4 | 产品认证评价 | 提供与所投产品相关的知识产权证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分。 | 3 |
| 5 | 保修时间评价 | 满足招标文件要求的基础上所投产品每增加1年保修得1分，最多2分。 | 2 |
| 6 | 实用性评价 | 根据所投产品业绩，投标文件中提供所投产品同品牌同型号使用用户盖章的证明材料扫描件，一种产品的一份材料得0.5分，最多3分。 | 3 |
| 7 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足采购清单技术参数中加注“★”的需求条款，技术支撑材料响应得分=（加注“★”的需求条款提供技术支撑材料且经评标委员会认定满足的条款累计数量/加注“★”的需求条款总数）×20。 评标委员会根据投标文件中“技术点对点应答表”中提供的“技术支撑材料所在页码”所对应的材料进行评判，未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。 注：技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效响应。 | 20 |
| 8 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得20分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足20条的，每出现1条以上情形减1分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥20条的，本项得0分。 | 20 |
| 第三部分 主观分（18分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 提供产品整体性能说明，至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 2 | 使用和维护技术培训方案评价 | 提供技术培训方案，至少包含培训内容、培训范围、培训对象、培训方式、培训时间、培训团队组成及相关资质等。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 提供售后服务方案，至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 4 | 应急预案评价 | 提供应急预案，至少包含故障管理方案、应急处理方案、应急管理流程、故障应急服务响应时间、定期预防性检查方案等内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |

# 五、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术投标文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标单位电话：

投标单位详细地址：

投标代表人姓名：

法定代表人：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件3：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件4

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件5

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 采购清单技术参数（采购清单技术参数须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的 名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大中型企业制造的，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 工业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件13

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件14：投标人认为需要提供的其他资料