# 第一包：人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂1 | ★1.产品用途：定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒抗体的 HIV-1型和（或）HIV-2型抗体和P24 抗原； ★2.检测原理：双抗原夹心法和双抗体夹心法，借助生物素-亲和素级联放大原理； 3.储存条件及有效期：2-8℃避光保存，有效期不少于（可包含）12 个月； 4.产品规格：96人份/盒，480人份/盒； ★5.产品性能：根据2019年《全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告》，P24抗原最低检出浓度不高于2.5 IU/mL； 6. 室间质评：根据《2023-2024年采供血机构实验室室间质量评价总结报告》，HIV-Ag/Ab试剂使用单位数不少于300家；累计阳性符合率99.9%，累计阴性符合率不低于99.7%，累计总符合率不低于99.7%。 7.试剂到货效期大于等于9个月。 8.产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关规定。 | 盒 | 2000 |

第二包：人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂2 | 1.方法学：双抗原夹心法和双抗体夹心法，定性检测人血清或血浆中的HIV-1 P24抗原和HIV-1/HIV-2型抗体 2.产品规格: 96T/盒（8孔/12孔板条） 3.适用机型:全自动酶免系统 4.储存条件及有效期：2~8℃，产品有效期大于等于15个月。 ★5.室间质评：根据《2023-2024年全国血站血液检测实验室质量指标评价年度报告》，HIV-Ag/Ab试剂使用单位数不少于90家，累计阳性符合率不低于99.82%，累计阴性符合率不低于99.9%，累计总符合率不低于99.95%。 ★6.分析灵敏度：P24抗原最低检出浓度不高于2.5 IU/mL； ★7.精密度：CV值不高于15%； 8.高血脂、溶血、黄疸、类风湿因子、ALT升高不会造成假阳性结果。 9.HAV、HBV、HCV、HEV、TP感染者样本无交叉反应。 ★10.性能评价：国家CDC2017-2019连续三年HIV抗原抗体检测试剂评估中，敏感性达100%，特异性≥98.5%，功效率≥99.0% 11.试剂到货效期大于等于9个月 12.产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关规定 | 盒 | 2000 |