项目需求书（医疗器械）

四、技术要求

本项目共1包。

第一包：麻醉机、麻醉监护仪、一拖六监护系统

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲麻醉机 | 一、产品用途：用于围术期为患者提供全身麻醉及复苏过程中麻药输送及通气支持，全面保障患者围术期安全，为临床提供辅助临床决策工具，提升临床工作效率。 | 台 | 10 |
|  |  | 二、技术参数： 1.麻醉机为气动电控呼吸机，主机内置电容触摸显示屏，非主机外展屏幕，不易影响其他设备使用，屏幕尺寸≥15英寸，中文操作和显示； 2.麻醉机适用于成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理，可完成紧闭、半紧闭、全开放麻醉，且在小儿麻醉时无需更换风箱； 3.麻醉机同屏幕≥3通道任意波形显示（压力时间波形、流速时间波形、容量时间波形、呼末CO2波形），其中波形和环图可以同屏显示； 4.参数监测与设置： ★4.1潮气量设置范围：5ml-1500ml（PCV模式），10ml-1500ml（VCV模式）； 4.2潮气量监测范围：0到3000ml； 4.3呼吸机吸气阀峰值流速：≥120 L/min； 4.4吸气压力设置范围：5-80 cmH2O（PEEP+）； 4.5吸呼比：4:1到1:8； 4.6呼吸频率：3-100次/分钟； 5.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式； 6.电子流量计配备屏幕数字显示和虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度； 7.支持升级经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min可调； ★8.支持升级直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具和麻药消耗量统计功能； 9.配备锂电子(非铅酸)后备电池，支持续航≥90分钟,具备≥4个辅助输出电源接口； 10.具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感，具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器； ★11.具备肺保护工具：支持两种复张手法-单周期和多周期，支持定时膨肺功能； 12.二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要； ★13.具备双麻醉罐位，支持升级三罐位，标配一个高品质麻醉罐，麻醉罐和主机同品牌,且支持地氟醚、七氟醚、异氟醚，具备温度、空气压力和流量补偿功能； 14.采用一体化回路，回路整体不需要任何工具可以拆卸安装，具有回路整体加温功能，非传感器单独加热，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准，避免对患者呼吸道造成温度异常刺激；回路整体可旋转，适用于特殊体位手术患者，回路部件可以耐受≥120℃高温高压消毒； 15.具备CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可直接更换； 16.麻醉机内置≥2个槽位插件槽，可直接热插拔插件,插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用, 支持插件：AG麻醉气体模块、EtCO2模块，可单独升级EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求； 17.具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在机控通气下启动； 18.麻醉机具备旁流二氧化碳监测模块，支持热拔插； 19.麻醉机提供标准HL7协议，支持与院方信息系统实现实时通讯，数据传输，数据抓取等功能。 |  |  |
|  |  | - 三、配置要求： - 1.麻醉机10台； - 2.呼末二氧化碳监测模块10个； - 3.附件10套。 |  |  |
| 2 | 麻醉监护仪 | 一、产品用途：用于围术期全面监测患者的生命体征指标，保障患者围术期安全，同时为临床提供全面的辅助决策工具，提升临床工作效率。 | 台 | 6 |
|  |  | 二、技术参数： - ★1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个，主机屏幕≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节； - ★2.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备； - 3.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C； - 4.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种； - 5.基本功能模块支持心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压的同时监测； - 6.配备基本功能模块，支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥6小时，无风扇设计； - 7.可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽； - ★8.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析； - ★9.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析； - 10.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式； - 11.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg； - 12.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7； - 13.有创压适用于成人、小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg； - 14.具备麻醉平衡指引显示功能，在同一个界面显示麻醉状态、大脑功能状态和相关参数的动态趋势，麻醉状态包含数字化和图形化显示病人意识、疼痛、肌松三方面麻醉状态；大脑功能状态可以图形化显示病人脑状态，并显示大脑状态相关的参数；可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估； - ★15.可通过模块升级：包括但不限于血流动力学PICCO、脑组织氧监测、脑电双频指数BIS、麻醉气体AG、肌松NMT、呼末二氧化碳监测高级参数； - 16.可具备FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO）、每搏量变异（SVV）、实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求； - 17.支持后期拓展模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算； - 18.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别； - 19.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态，支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限； - ★20.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警； - 21.可升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系； - 22.支持≥800条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值； - 23.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾； - 24.监护仪可与同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面； - 25.麻醉监护仪提供标准HL7协议，支持与院方信息系统实现实时通讯，数据传输，数据抓取等功能。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.监护仪主机（含转运模块）6台； 2.监护线缆（含心电、血氧、血压）*6套； 3.电源线*6根。 |  |  |
| 3 | 一拖六 监护系统 | 一、产品用途：用于患者术后复苏过程中生命体征的监测，保障患者生命体征安全快速复苏，方便科室进行集中统一管理。 | 套 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： - 1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动； - ★2.≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示，屏幕标配最新电容非电阻屏，显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围； - 3.内置锂电池，插槽式设计，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时； - 4.监护仪设计使用年限≥10年； - ★5.支持≥2个USB 2.0接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备； - 6.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种； - 7.配置3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创压参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者； - 8.心电监护支持心率、ST段测量、心律失常、QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者； - ★9.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析； - ★10.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析； - 11.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人、小儿和新生儿；来自SpO2的PR测量范围：20-300； - 12.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁； - 13.提供手动、自动、连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果； - 14.配置无创血压测量，适用于成人、小儿和新生儿；无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmH； - 15.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名； - 16.支持≥1000条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值； - ★17.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警； - 18.支持升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警； - 19.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息； - 20.中央监护系统可支持参数监测ECG、ST、QT/QTc、RESP、SPO2、PR、TEMP、NIBP、IBP、C.O.、CCO、ICG、BIS、RM、CO2、AG、EEG、NMT、rSO2等； - 21.中央站支持≥24寸液晶屏幕，≥1280×1024高分辨率彩色液晶显示，内存≥4GB，硬盘≥2个，单个硬盘内存≥1T； - ★22.中央站支持有线、无线、遥测多元化自由组网方式，可同时全面监护多达64床的重症监护病人； - 23.中央站可同屏显示32张床位信息，多达20余种窗口布置任意选择，方便同时监护多床位的重症病人； - 24.中央站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式和隐私模式； - 25.中央站的数据处理功能：≥240小时趋势回顾、≥720条无创血压测量回顾、≥720条CO测量结果回顾、≥720条12导分析结果结果回顾、≥720条报警事件回顾、≥72小时全息波形回顾； - ★26.中央站支持PDF电子报告功能，可自动将报告输出至网络中的报告服务器上，并同时向EMR发送通知消息； - 27.数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失； 28.中央监护系统提供标准HL7协议，支持与院方信息系统实现实时通讯，数据传输，数据抓取等功能。 |  |  |
|  |  | 三、配置要求： 1.中央监护站（含主机+显示屏）1套； 2.监护仪主机（含双有创监测）6台； 3.麻醉深度监测附件6套； 4.监护线缆（含心电、血氧、血压）*6套； 5.电源线*6根； 6.配套台车*6个。 |  |  |

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

2. 国产产品：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。

进口产品：签订合同之日起60日内到货（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：签订合同后20个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试、培训完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后20个工作日内支付合同总额的60%，自验收合格之日起1年后20个工作日内支付合同总额10%的货款（特殊情况以合同为准）。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

- 七、其他要求

- 进口产品，价格以人民币结算。