技术要求

第一包：输液泵

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | - ★支持输血功能，可升级肠内营养液输液功能，无需指定耗材 - 输液精度≤±5% - ★速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h，快进流速范围：0.1-2000ml/h - 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 - 支持≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式 - 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 - 支持升级时辰给药模式，支持正弦时辰给药和恒速时辰给药两种方式，适用于肿瘤科输注化疗药物 - ★不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，具备大字体界面 - 支持药物库，可储存≥5000种药物信息。 - 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 - 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值，压力报警阈值≥15档可调，最低可设置150mmHg - 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 - 具备气泡报警功能，支持≤15μL的单个气泡报警 - 信息储存：可存储≥5000条的历史记录 - 电池工作时间≥5小时@25ml/h - 防异物及进液等级IP44 - 整机重量不超过1.5kg - ★输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 - 输注泵可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息 - ★整机使用期限≥10年，输液泵需通过三类注册证。 | 台 | 100 |  | 否 |
| 2 | 配置要求 | 主机、电源线、标配紧固夹、保修卡、合格证、输液架、说明书和快速操作标贴。 |  |  |  |  |

- 注：

- 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

- 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

- 1. 提供所投产品5年的免费上门保修。

- 2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：签订合同后，货到安装调试完成验收合格之日起90日内支付合同总额的100%。