技术要求

第一包：病人监护仪

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪 | - 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 - ★≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示，屏幕标配最新电容屏非电阻屏，显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围 - 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配高容量电池工作时间≥6小时。 - 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 - 监护仪设计使用年限≥10年。 - 主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 - ★USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备 - ★监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种 - 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。 - 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。 - ★支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 - ★心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析 - 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300 - 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 - 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果，提供说明书或检验报告证明。 - 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH - ★提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名 - ★支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 - ★具备参数组合报警功能，并非早期预警评分EWS，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警。 - 可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警 - 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息 - 支持带ABD事件的呼吸氧合界面 | 台 | 50 |  | 否 |
| 2 | 配置要求 | 主机、电源线、内置存储卡、1个锂电池、合格证、保修卡、说明书、3/5导儿童附件包1套、3/5导成人附件包1套 |  |  |  |  |

- 注：

- 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

- 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

商务要求

- 1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

- 2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：签订合同后，货到安装调试完成验收合格之日起90日内支付合同总额的100%。