项目需求书

四、技术要求

本项目共一包。

第一包：血液透析机

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析滤过机 | 一、产品用途：用于急性或慢性肾功能不全患者的血液透析滤过治疗。 | 台 | 2 |
|  |  | - 技术参数： - （一）一般规格和要求 *1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析，在线血液透析滤过等多种治疗模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉。 2、10英寸以上彩色液晶可任意调向显示屏幕，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线。 3、具备固定及自由设定的钠曲线，实现个体化透析治疗。 4、具备固定及自由设定的可调超滤曲线，实现个体化透析治疗配方。 5、超滤系统采用平衡腔或复式泵加脱水泵平衡超滤控制系统，透析液连续提供，能达到零超滤。 6、透析液温度控制在34-39℃，可实时监测及可调，并有超温保护。 7、清洗消毒程序：进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；具备强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间不超过40分钟。 8、具有六个以上专用CPU控制，增加机器安全性。 9、具有数字化信息网络接口，可直接联网远程诊断和维修。 10、具有透析液内毒素过滤器接口，对透析液进行超纯滤过。 11、标配实时透析尿素氮清除率监测装置，可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值。 12、标配碳酸氢盐干粉接口。 13、HDF时自动设定置换液速率以匹配有效血流量。 14、准备结束和回血时，透析液流量为100ml/min，可预先设定。 15、可根据血流量，自动调节透析液流量，可预先设定。 16、自动连接测试功能：保证体外循环、肝素注射器、透析液系统连接正确。 17、多个漏液传感器系统：体外循环或机器内部有泄漏时自动报警，保证治疗安全性。 18、自动的管路扭结和凝血报警告；治疗开始后自动监测体外循环管路各接口和透析液接口连接正确无泄漏。 19、HD，前或后稀释HDF，前或后稀释HF五种治疗模式可随时灵活转换。 20、配有用户卡和病人卡，便于中心责任分级管理。 21、标配在线血压监测组件。 二、主要技术及性能规格要求 1、血泵：有效血流量30～600ml/min，血泵管径可调。 2、肝素泵0.5-10ml/h可选用多种尺寸的注射器，可设关泵时间。 3、静脉压力监测范围 -80mmHg～+400mmHg,精确度±7mmHg，分辨度5mmHg。 4、动脉压力监测范围 -200mmHg～+200Hg, 精确度±7mmHg,分辨度5mmHg。 5、双重空气监测，具有高灵敏度。 6、超滤率为0～4000ml/h 连续可调，可显示超滤目标，超滤时间，超滤速率，超滤量，精度±1%；可实现零超滤。 7、跨膜压监测范围-80～+400mmHg，分辨度5mmHg；有跨膜压自动跟踪报警功能。8、透析液流量0--1000ml/min，调整梯度100 ml/min。 9、电源：电压220V±10% 50Hz连续工作，能抗电磁冲击、电磁干扰。 10、随机设置内置不间断电源，断电时自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15分钟。 *11、置换液生成系统：联机式自产置换液，包括置换液泵壹只；置换量为1.5—36升/小时（25-600ml/min）；精度为10%；使用两只同种规格的透析液过滤器。 |  |  |
|  |  | - 配置要求： - 1、血液透析滤过机主机：1套。 - 2、在线尿素氮监测组件：1套。 - 3、在线血压监测组件：1套。 - 4、透析器夹子：1个。 - 5、动脉壶夹子：1个。 - 6、输液杆：1根。 |  |  |

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品5年的免费上门保修。

2. 国产产品：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。

进口产品：签订合同之日起90日内到货（特殊情况以合同为准）。

- 付款方式：货到安装调试完成验收合格之日起30日内支付合同总额的100%。

- 本项目收取合同总额10%的履约保证金。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

- 七、其他要求