四、技术要求

本项目共一包。

第一包：连续性血液净化设备

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续性血液净化设备 | 一、产品用途：临床用于患者的持续性肾脏替代治疗，血浆转换治疗和血浆灌流治疗。 | 台 | 1 |
|  |  | - 技术参数 - 屏幕≥10 英寸，可旋转，配合内置智能软件方便使用，中文引导式互动操作界面，图文显示操作指引; - ★2、一套管路适合多种治疗模式，包含但不限于TPE 和HP 模式，适应患者的个性化治疗需求,治疗模式间可自由灵活切换,满足临床不同的治疗需求; - ★3、内置肾剂量计算器，帮助制定合理的治疗处方，可实时结算; - 治疗模式包括:缓慢连续超滤(SCUF)、连续静脉静脉血液滤过(CVVH)、连续静脉静脉血液透析(CVVHD)、连续静脉静脉血液透析滤过(CVVHDF)、血浆置换(TPE)、血液灌流(HP)。治疗中可在血滤模式下切换治疗模式。 - ★5、一体式的双通道盘管式面板加热，置换液加温范围:35℃ -39℃，递进 0.5℃，精准度士1℃,置换液≥40℃将触发报警； - 6、具备≥4 个独立的金属压力检测传感器; - 7、输入(动脉)管路压力监测范围: -250mmHg到+350mmHg，精度士5mmHg; 8、回流(静脉)管路压力监测范围: -80mmHg 到+300mmHg，精度士5mmHg，滤器前管路压力监测范围:-200mmHg到+500mmHg，精度士5mmHg，废液管路压力监测范围:-450mmHg到+500mmlg，精度士10mmHg; 9、血液流速范围:10-450ml/mi; 10、置换液流速范围:0-10000ml/h; 11、透析液流速范围:0-10000ml/h; 12、脱水流速范围:-100-2000ml/h; 13、废液流速范围:0-12000ml/h; 14、具备超声波空气探测器，空气探测器灵敏度:血流速200ml/min情况下，监测 20ul 的气泡; 15、具有CRRT 数据传输功能，方便临床接入医院系统，实行数字化管理。 ★16、具有 TFL 管理系统，可自动纠正液体平衡进出偏差，保障一次治疗液体总误差在 成人±50g/低容量±20g以内，保证治疗安全性。 |  |  |
|  |  | - 配置要求： 具有后备电池。 |  |  |

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品5年的免费上门保修。

2. 国产产品：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。

进口产品：签订合同之日起90日内到货（特殊情况以合同为准）。

- 付款方式：货到安装调试完成验收合格之日起30日内支付合同总额的100%。

- 本项目收取合同总额10%的履约保证金。