项目需求书

三、技术需求

（一）填写说明：

1、实质性技术条款（加注“★”号条款）不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

2、★号条款（实质性技术条款）应填写原因说明。

3、加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

（二）技术参数

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵1 | 一、产品用途：在病房科室使用，用于精准输液 | 台 | 5 |  |
|  |  | 二、技术参数：（★为实质性条款） - ★支持输血功能，支持肠内营养液输液功能，无需指定耗材 - 输液精度≤±5% - ★速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h，快进流速范围：0.1-2000ml/h - 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 - 支持≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式 - 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 - ★不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，具备大字体界面 - 支持药物库，可储存≥5000种药物信息。 - 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 - 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值，压力报警阈值≥15档可调，最低可设置150mmHg - 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 - 具备气泡报警功能，支持≤15μL的单个气泡报警 - 信息储存：可存储≥5000条的历史记录 - 电池工作时间≥5小时@25ml/h - 防异物及进液等级IP44 - 整机重量不超过1.5kg - ★输注泵可接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 - 输注泵可接入设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息 - ★整机使用期限≥10年 |  |  | - 支持开展更多功能，符合临床需求。 - 3.步进速度更小，更符合临床需求 - 7.大屏幕，触控屏方便查看与操控 - 17.升级接入中央站，实现同屏查看，方便实时掌控患者生命体征 - 19..设备使用时间更久，减少科室更换频次， |
|  |  | 三、配置要求：输液泵主机，紧固夹，充电线，说明书，合格证 |  |  |  |
| 2 | 输液泵2 | 一、产品用途：在病房科室使用，用于精准输液 | 台 | 21 | - 1，支持开展更多功能，符合临床需求。 - 3.步进速度更小，更符合临床需求 - 7.大屏幕，触控屏方便查看与操控 - 16.升级接入中央站，实现同屏查看，方便实时掌控患者生命体征 18.设备使用时间更久，减少科室更换频次，降低成本 |
|  |  | 二、技术参数：（★为实质性条款） - ★支持输血功能，支持肠内营养液输液功能，无需指定耗材 - 输液精度≤±5% - ★速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h，快进流速范围：0.1-2000ml/h - 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 - 支持≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式 - 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 - ★不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，具备大字体界面 - 支持药物库，可储存≥5000种药物信息。 - 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值，压力报警阈值≥15档可调，最低可设置150mmHg - 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 - 具备气泡报警功能，支持≤15μL的单个气泡报警 - 信息储存：可存储≥5000条的历史记录 - 电池工作时间≥5小时@25ml/h - 防异物及进液等级IP44 - 整机重量不超过1.5kg - ★输注泵可接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 - 输注泵可接入设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息 - ★整机使用期限≥10年 |  |  |  |
|  |  | 三、配置要求：输液泵主机，紧固夹，充电线，说明书，合格证 |  |  |  |
| 3 | 注射泵 | 一、产品用途：在病房科室使用，用于精准注射 | 台 | 16 | - 3.步进速度更小，更符合临床需求 - 注射模式更多，符合临床需求 - 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注，满足临床需求 - 10.药物信息更多，更方便临床使用，满足临床使用 - 17.升级接入中央站，实现同屏查看，方便实时掌控患者生命体征 |
|  |  | - 整机使用期限≥10年，注射泵需通过三类注册证 - 注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5% - ★速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h，快进速度范围：0.01-2000ml/h - 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 - 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； - 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推 - ★支持≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式 - ★支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 - 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 - ★支持药物库，可储存≥5000种药物信息 - 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； - 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 - 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 - 信息储存：可存储≥5000条的历史记录 - 电池工作时间≥6.5小时@5ml/h - 防异物及进液等级IP44 - ★输注泵可接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 - 输注泵可接入设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息 |  |  |  |
|  |  | 三、配置要求：注射泵主机，紧固夹，充电线，说明书，合格证 |  |  |  |
| 4 | 双通道注射泵 | 一、产品用途：在病房科室使用，用于精准注射 | 台 | 2 | - 4.步进速度更小，更符合临床需求 - 8.注射模式更多，符合临床需求 - 注射模式更多，符合临床需求 - 11.药物信息更多，更方便临床使用，满足临床使用 - 18.升级接入中央站，实现同屏查看，方便实时掌控患者生命体征 |
|  |  | - 整机使用期限≥10年，注射泵需通过三类注册证 - 注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5% - 双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能 - ★速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h，快进速度范围：0.01-2000ml/h - 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 - 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； - 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推 - ★支持≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式 - ★支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 - 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 - ★支持药物库，可储存≥5000种药物信息 - 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； - 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 - 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 - 信息储存：可存储≥5000条的历史记录 - 电池工作时间≥6.5小时@5ml/h - 防异物及进液等级IP44 - ★输注泵可接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 - 输注泵可接入设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息 |  |  |  |
|  |  | - 三、配置要求：双通道注射泵主机，紧固夹，充电线，说明书，合格证 |  |  |  |