四、技术要求

本项目共一包。

第一包：心电图机

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 | 一、产品用途：主要用于诊断如心律失常、心肌梗死等心脏疾病、监测手术及药物治疗等过程中的病情变化、健康体检时发现潜在心脏问题以及辅助运动试验来判断心脏对运动的耐受情况等。 | 台 | 1 |
|  |  | 二、技术参数： 1.1、屏幕尺寸不小于10英寸，显示像素不小于1920*1200，支持全屏多点触控，不接受外接智能平板。 1.2、外部接口：USB接口x2，18导接口x1，Type-C接口x1，有线网络接口x1。 1.3、无线传输：蓝牙4.2，无线Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双频段，WiFi协议支持802.11a/b/g/n/ac。 1.4、移动通信：内置eSIM卡和标准SIM卡。 1.5、内置传感器：NFC近场通信、指纹识别登陆、红外条码扫描仪、前置高清摄像头。 1.6、机器轻巧便携，(含热敏打印）重量≤2.5kg。 1.7、内置热敏式点阵打印机，可以打印3x3、6+3、9x1、3x4+1R、6x2+1R、12x1、3x5+1R、6+9、15x1、6x3+1R、18x1等心电波形和报告。 2.1、导联模式：9/12/15/16/18导联同步采集，支持wilson和cabrera两种导联体系。 *2.2、ECG输入通道:十八导联同步采集 2.3、输入阻抗：≥100MΩ。（10Hz） 2.4、频率响应：0.01z~300Hz，-3dB。2.5、定标电压：1mV±2%。 *2.6、耐极化电压：≥±900mV（±5%）。2.7、内部噪声：≤12.5µVp-p。 2.8、时间常数：≥5s。 2.9、共模抑制比：≥140dB。 2.10、除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。 2.11、A/D转换：24 位。 *2.12 心电波形采样率：≥16000Hz，每导联；具有起搏检测功能。 2.13、灵敏度/增益：（1.25 mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV, 10/5 mm/mV，AGC）±5%。 2.14、设备内置存储器：≥32GB内存，存储病历不小于100000例（10秒静态心电）或20000例（60秒静态心电）。 2.15、内置可充电锂离子电池，支持续航时间≥8小时。 3.1、内置一维\二维码扫描仪并支持外接扫描枪、外接读卡器输入，支持社保卡、身份证等卡片信息读取。 3.2、具备导联脱落检测功能；支持各种异常的友好提示。 3.3、支持GPS定位，可远程获取设备位置、序列号、软件版本号等相关信息。 3.4、支持高级功能：药物试验，心向量，心率变异，晚电位等高级功能。 3.5、支持多种节律采集方式如：实时采集、单节律采样、多节律采样等，支持节律导联自定义选择。 3.6、具有自主研发的心电算法，支持自动分析及自动诊断功能，算法通过美国AHA、MIT三大数据库测试及欧洲CSE认证。 3.7、支持对心电图波形进行自动分析、测量得出初步诊断结果及解释。 3.8、支持病人数据同屏对比。 3.9、支持病人信息加密显示。 3.10、支持PDF、SCP、FDA-XML、DICOM、JPG、BMP等格式输出，可对接医院HIS、电子病历、心电网络等系统，满足医院信息化需求。 |  |  |
|  |  | - 主机（打印版）1台 - 采集盒1个 - 心电导联线1套 - 香蕉头转扣式电极转换线3根 - 成人一次性电极片1包 - 胸电极2盒（6只/盒） - 肢电极1盒（4只/盒） - 记录纸（210mm*12m）1卷 - 电源线1根 - 电源适配器1个 - 锂电池1个 - 台车1台 - 产品说明书，速查卡，保修卡，验收单，合格证，自动诊断与分析使用说明书，序列号条码标贴，三证文件各1份 |  |  |

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品5年的免费上门保修。

2. 国产产品：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。

进口产品：签订合同之日起90日内到货（特殊情况以合同为准）。

- 付款方式：货到安装调试完成验收合格之日起30日内支付合同总额的100%。

- 本项目收取合同总额10%的履约保证金。