四、技术要求

本项目共一包。

第一包：心电监护仪

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 一、产品用途：用于病人生命体征监护 | 台 | 2 |
|  |  | 二、技术参数： 1主机、屏幕、插件箱一体化设计，除基本参数模块外，主机支持≥4个插件 2、屏幕：≥15英寸彩色触摸显示屏，自动分配波形大小及及显示区域，支持预设屏幕配置方案≥10种 3、双报警灯设计，支持三级声光报警，及独立的“静音” 状态提示 4、支持中央网络连接功能 ★5、基本监测模块支持连接中显示及操作，支持热插拔，从监护仪主机拔出后能够作为一个独立的转运监护仪使用，具备≥6英寸内置电容显示屏，内置锂电池，支持模块运行≥5小时。 6、支持复合参数功能模块及单参数功能模块选配，单个复合参数模块支持呼末气二氧化碳、有创压、心输出量、连续心输出量、温度参数的组合 ★7、心电支持≤6导联，同屏监测12导联心电图波形 8、心电功能支持多种心律失常分析，含房颤分析，支持ST分析， QT/QTc 及ΔQTc数值 ★9、以环形图面积大小变化直观显示10导联的ST值趋势，支持自定义趋势描计间隔时间，同屏显示肢体导联和胸导联环形图双屏 11、提供SPO2、脉率、灌注指数和信号强度指示 12、无创血压（NBP）具备四种测量模式：手动，自动，序列，STAT 13、提供肤温/腔温，一次性/重复使用传感器选择，可计算并显示Δtemp温差 14、支持不小于4通道有创压力测量，支持多种压力标名 15、趋势图可通过以柱形图和箭头来表示参数的变化情况，且可设置为一级屏幕界面。 ★16、以柱状图同屏显示SpO2、HR、IBP、RR、BIS等多种监测参数在一段时间内监测值的累计百分比统计 ★17、支持传统心排量CO以及连续心排量PICCO的测量 ★18、支持主路与旁路CO2的测量 ★19、支持BIS和肌松的测量 |  |  |
|  |  | - 配置要求： - PICCO*2 - ETCO2*2 - BIS*2 - 转运模块*1 - 肌松模块*1 |  |  |

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品5年的免费上门保修。

2. 国产产品：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。

进口产品：签订合同之日起90日内到货（特殊情况以合同为准）。

- 付款方式：货到安装调试完成验收合格之日起30日内支付合同总额的100%。

- 本项目收取合同总额10%的履约保证金。