技术要求

本项目共2包。

第一包：压缩雾化吸入机、▲脉冲空气波治疗仪、注射泵

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩雾化吸入机 | 1、适用年龄：所有年龄段； 2、压缩机电源参数：220V/50Hz； 3、重 量 ：≤ 1.4kg； 4、工作气压：＞82.7KPa； 5、压力范围：207KPa-380kPa； 6、雾 化 率 ：≥0.2 g/min或≥0.4ml/min； 7、声音分贝：≤65dBA； 8、具有过热保护功能。 | 台 | 11 |
| 2 | ▲脉冲空气波治疗仪 | ★1、操作显示：≥5吋液晶触摸屏； 2、放置方式：可悬挂床体内侧、外侧、也可平面放置或台车放置，多种放置方式； 3、主机重量：≤3kg，允差±10%； 4、便携式设计，具有提手； 5、压力范围：0mmHg～200mmHg； ★6、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力； 7、治疗模式：具备≥4种加压模式； 8、具备无线拓展功能； ★9、治疗方式：包括但不限于足底治疗、小腿治疗和足底加小腿等治疗方式；可单腿治疗，也可以双腿治疗； 10、治疗时间：1min～20h可调，可设置连续运行； 11、超压保护：具备超压保护功能； 12、自动泄压功能：断电、中断治疗、达到阈值时可自动泄压； 13、压强监测：内置压强检测模块，实时监测工作状态下压强； 14、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用； 15、充气间隔时间可调范围：1s～99s； 16、充气保持时间可调范围：0s～20s。 | 套 | 1 |
| 3 | 注射泵 | 1、屏幕尺寸≥3.5吋； 2.自动识别注射器：规格包含5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml等； 3、≥8种注射模式可选，支持梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式等； ★4、输注速率：0.1-2000ml/h； 5、KVO速度：0.1-5ml/h可调； ★6、注射精度：≤±2%； 7、阻塞级别：225mmHg-975mmHg，≥10级可选择，动态显示管路的压力状态； ★8、触摸屏操作，全中文显示； 9、具有手动快进、快速定量快进、自动快进等≥3种快进方式； 10、声音音量等级：可调≥10级报警音量； 11、夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调； 12、防护等级≥IP34； 13、界面风格可设置多种主题颜色，以便通过颜色快速识别输注药物； 14、内置锂电池，以≥5ml/h速度注射，可实现工作时间最长不少于10h； 15、推头防护把手，方便携带及保护推头。 | 套 | 10 |

第二包：无创呼吸机、▲呼吸睡眠监测仪

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机 | 1、无创通气模式：CPAP（持续正压模式）、S（自主模式）、T（定时控制模式）、S/T（自主/定时模式）、PC（压力控制模式）、MVAPS控制模式。 2、屏幕：≥4.5寸触摸屏，同屏显示工作模式、监测参数、设置参数、报警信息等。 3、液晶背光两种模式可调：常亮/渐暗。 4、★氧浓度设置和监测：自动空氧混合21%-100%自由调节，调节步长≤1%，可实时监测氧浓度。 5、最大流速≥200L/min。 6、具备自动漏气补偿功能，最大补偿能力≥120L/min。 7、具备WiFi模块，可连接数据终端，与pad进行数据传输功能。 8、具备自动灵敏度技术和手动灵敏度技术。 9、具备压力释放技术，舒适度0-3，4档可调。 10、吸气触发灵敏度自动、1-6档可调。 11、呼气切换灵敏度自动、1-6档可调。 12、★压力设置范围： a)吸气正压(IPAP)：4-30 cmH2O b)呼气正压(EPAP)：4-20 cmH2O c)持续正压（CPAP）：4-20 cmH2O 13、压力上升时间：0.1-0.6s/自动。 14、潮气量范围：200-2000 ml。 15、吸气时间：0.5-3.0s。 16、呼吸频率：2-40BPM。 17、温度调节：29--34℃ ，step1℃。 18、加湿方式：集成一体化加湿方式。 19、报警：氧气浓度低报警、氧气浓度高报警、内部故障报警、检查水量报警、断电报警、WiFi通信异常报警、管道脱落报警、漏气报警、窒息报警、高/低呼吸频率报警、超温报警、高吸气压力报警。 20、连接管路：主动加温管路，采用加热丝外贴壁工艺。 21、消毒方式：便携式可充电臭氧发生器。 22、转运模式：设备常按静音键≤3秒可进入转运模式。 23、配备一体式移动台车，可搭载氧气瓶。 24、设备使用期限：≥9年，并在设备标签上显示。 呼吸机整机重量≤2.5kg，方便移动。 | 台 | 3 |
| 2 | ▲呼吸睡眠监测仪 | 1、彩色显示屏≥2.8吋； ★2、导联监测参数至少包含鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定； 3、配备SD存储卡及读卡器，配置≥16G存储卡，可连续记录≥100个病例数据； 4、内置≥4000mAh可充电锂电池供电，充满电后可持续记录时间≥40小时； 5、屏幕上有电量显示，并且具有低电量提示功能和智能电量管理系统。在开机记录时无低电量提示，即可确保整晚连续工作以及数据完整保存； ★6、屏幕可显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定、日期时间、电量等参数的数据信号接收情况及数据动态，可提示设备佩戴是否正确； 7、内置高精度3D陀螺仪，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动等参数； 8、可连接到任意CPAP（无创正压呼吸机）产品滴定患者所需治疗压力； 9、具有智能自动分析软件，睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，具备成人自动数据分析和人工分析两种方式； 10、可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表； 11、采用Word格式的中、英文报告，可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况； 12、具有自定义事件标记功能，可快速插入自定义事件，并且能够快速准确查找呼吸暂停、低通气、低血氧饱和度等异常事件； ★13、预留拓展功能，可供后续升级为多导睡眠监测仪； 14、配置要求： 14.1主机1台、血氧探头1个、便携包1套、固定绑带1个； 14.2 呼吸睡眠监测仪3套须配置工作站1套及工作站备机1台。 | 套 | 3 |

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

商务要求

- 1.交货时间、地点、方式

- （1）★供方根据用户的要求于自合同签订7日内将所供货物在需方指定处交付，并完成安装调试工作，费用由供方负责。

- 2.付款方式

- 签订合同后，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后60日内支付合同金额的100%（特殊情况以合同为准）。

- 3.售后服务

- 1）投标人须提供所投产品二年质保与维修工作，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

- 2）投标人须在注册证到期或变更后向医院备案，提供新的注册证。

- 3）产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修二次后仍然有故障，则应无条件更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理。保修期过后，维修只收成本费，维修人员的食宿、交通费自理。

- 4）供应商应针对本次项目提供详细的售后服务方案。

- 5）在任何时候，供应商均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任，有义务对所提供的货物实行终身维护和对设备进行定期的检测与维护。

- 6）供应商须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

- 7）供应商所投产品应是全新的（包括所有零配件、专用工具等）、表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准。

- 8）供应商须提供随机配备的易耗品清单、消耗材料价格清单及折扣率、保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

- 9）供应商负责对采购人技术人员、操作人员、维修人员进行培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维修操作等方面的免费技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作并提供相应的培训资料，培训人数按照用户需求而定。