（四）技术商务要求

1.包1

呼吸机

一、产品用途：

用于危重症患者的通气支持，辅助临床决策，提升救治效率

- 二、技术参数要求:

- 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。

- ★整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作，显示屏≥15英寸全平电容触摸屏，便于操作和屏幕清洁，续航≥160分钟内置后备可充电锂电池。

- 具备动态肺视图，能实时图形化显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示

- 支持显示历史监测参数≥190小时的趋势图，≥15000条报警和操作日志记录。

- 具有屏幕视频录制功能，可存储不少于10段视频，具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

- ★具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展；可兼容同品牌常用监护模块，支持升级旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用。

- 具备带电容触摸屏的湿化器，便于观察和操作，湿化器既支持非加热管路又支持加热管路，且能在两种模式直接自动识别和切换，湿化器支持有创，无创和高流量3种通气模式，湿化器标配蓝牙。

- 具备通气模式：V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式，PRVC、PRVC-SIMV、DuoLevel、APRV、VS，具备自适应分钟通气，且有3个调节表盘直观进行通气提示。

- 支持升级心肺复苏通气模式，并具有电子吸气阻力阀开关（e-ITD），在心肺复苏的呼气阶段排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压。

- ★具备无创通气模式和氧疗模式，最大氧疗流速≥80L/min。

- 标配呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气、呼吸触发灵敏度和压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

- 具有脱机辅助工具，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。

- 具备双通道辅助压监测，实时监测食道压和胃内压变化趋势。

- 具备辅助压置管工具，实时提示食道压气囊合适位置，一键阻塞实验确认气囊位置，具备独有食道压滤波技术和食道压基线校准功能。

- 配置人机不同事件自动识别功能

- 具备能量代谢监测功能

- 具备人机不同步事件自动识别可以实时自动识别并标注无效触发、双触发、反向触发、误触发和流速饥渴中的至少3种，具有人机不同步事件统计看板，显示最近各种人机不同步事件的发生率，具有人机不同步事件分析指导，提示人机不同步事件的处理建议

- ★标配自主呼吸努力Pmus监测功能或者FRC监测功能。

- 具备内源性PEEP实时监测，无需呼气保持即可自动测量PEEPi。

- 设置参数

潮气量：20ml—4000ml

呼吸频率：1—100/min

吸呼比：4:1—1:10

吸气压力：1—100 cmH2O

PEEP：0—50 cmH2O

压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

- 具备牵张指数和肺过度膨胀系数监测，辅助临床判断与决策。

- 具备机械能监测，监测范围0.00~100.00 J/min。

- 具备气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。

- ★信息互连：同时支持有线和无线方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求，呼吸机可与同品牌监护仪以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面

转运呼吸机

- 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。

- ★整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，呼吸机整机重量≤6.5kg，具备提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。

- 电池续航时间1块电池≥5.5小时。

- 高性能涡轮，峰值流速≥280L/min。

- 可与监护仪模块化一体集成，实现通气监护一体化和在呼吸机屏幕上同屏显示。

- 支持通过台车集成输注泵，转运途中更加高效便携。

- 配备自动同步床旁重症呼吸机设置到转运呼吸机功能，转运过程通气治疗不改变。

- 具备无消耗型氧传感器，无需校准和更换。

- ★采用≥10英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数。

- 具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

- 具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。

- 支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

- ★防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。

- 最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求，具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

- ★工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。

- ★标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。

- 高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）

- 具备无创通气模式和氧疗模式。

- 呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

- 具备动态肺视图，增氧、吸痰、吸气保持功能，内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

- 参数设置：

21.1潮气量：20ml—4000ml

21.2吸气压力：1—80 cmH2O

21.3呼气末正压：0—50 cmH2O

21.4★吸入氧浓度：21—100%

21.5呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

21.6氧疗流量：2—80L/min

- 信息互连：支持多种无线方式（支持升级WiFi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。

心肺复苏机

1、便携式心肺复苏机，设备用于院内院外心肺复苏急救。

2、按压技术：具备3D按压，采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术。

★3、按压频率可调：≥100次/分钟，主机上具有调节档位≥3档，至少包含按压频率100次/分钟、110次/分钟、120次/分钟三档可调节，免有线控制调节的繁琐。

4、按压频率精度：100-120次/分钟范围内，按压频率允许误差≤±1次/分钟。

5、主机具有电池电量指示灯，无需开机，即可直观检查电池电量。

★6、按压深度可调：主机上具有调节档位≥三档，免有线控制调节的繁琐。

7、按压深度精度：30mm至55mm内，按压深度允许误差≤±2mm。

8、按压释放比范围: 50%±5%。

9、按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。无15:2模式，避免为儿童患者实施机械按压的风险。

10、支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥55°；工作状态下，主机倾斜度不大于最大工作倾斜度时，仍应能够正常工作，按压头按压位置无明显改变，按压深度误差：≤±2mm、按压频率误差≤±1次/分钟。

11、主机绷带挂钩内侧宽度：≤185mm，确保按压期胸腔双侧向内收缩，避免按压动能外泄。

12主机高度≤19cm，机器在工作中稳定不宜倾倒砸伤患者。

13、防电击类型分类：II 类外部电源供电的设备，具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，可满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用；同时具备内部电源的供电设备。

14、动力电池：可充电锂电池，用户自主充放电不少于200次。

15、单块电池供电时间：新电池充满电的情况下，电池可以连续运行的时间≥60分钟。

16、防电击的程度分类：CF型，应用部分可与患者心脏直接接触的使用。

17、预期使用寿命：≥10年。

18、主机重量（含电池）：≤2.5Kg。

（2）商务要求

- 磋商报价以人民币填列。

- 供应商的报价应包括：设备主机及附件货款、安装用主要及辅助材料费、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他完成该项目所需的所有费用。供应商所报价格为货到现场安装调试完成直至交付采购人正常使用的最终优惠价格。

- 供应商应当根据磋商文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价。评审时应当要求供应商确认缺漏项是否包含在磋商报价中，确认包含的，将其他有效磋商中该项的最高价计入其评审总价；确认不包含的，磋商小组应当否决其磋商响应；签订合同时以响应报价为准。

- 验收及相关费用由供应商负责。

- 供应商所报价格不能低于成本报价。若低于成本报价，供应商又无具体理由表述清楚的，磋商小组认为报价明显不合理的将被予拒绝。

- 保修期:呼吸机、转运呼吸机提供5年的免费上门保修，心肺复苏机提供3年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件，7x24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场并将故障处理完毕。保修期自验收合格之日起计算。