包1：全自动微生物生化分析仪

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲全自动微生物生化分析仪 | 1.通过检测待测菌的生化反应指标，与数据库比对分析，确定菌株的鉴定结果，并同时进行药敏实验。 ★2.仪器全自动化：鉴定药敏仪具有全自动加样一体化装置，仪器自动完成板卡的传送、样本添加、温育检测，判读分析功能 3.仪器容量：样本孵育区一次培养≥60个测试 4.采用比浊法和比色法结合的连续监测判读动态分析方法进行鉴定分析 5.Windows系统，全中文操作界面，软件终身免费升级。 ★6.能够鉴定菌株种类数目≥500种细菌，鉴定准确率＞90%，至少包含革兰阴性菌、革兰阳性球菌和革兰阳性杆菌、葡萄球菌、链球菌、酵母菌、隐球菌、芽孢杆菌、棒状杆菌 ★7.提供国家致病菌识别网耐药要求药敏试剂，至少包含：替加环素、头孢洛林、头孢他啶、多粘菌素B、达托霉素、莫西沙星 8.提供鉴定药敏一体式卡板，鉴定和药敏卡/板条采用密封设计避免污染。 - ★9.选择药敏卡时只需要确定监测项目名称及细菌种类即可提供满足项目要求的药敏板 - 10.配置：全自动分析系统主机1台、数据处理分析系统1套 - 11.可实现与LIS系统数据的交互 | 台 | 1 | 否 |

- 注：

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

2.商务要求

报价要求

（1）投标报价以人民币填列。

（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

（3）验收及相关费用由投标人负责。

服务要求

（1）提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。质保期过后，终身维护，每次维修验收合格后付款（质保期过后全部款项与本项目预算无关由采购人另行支付）。

（2）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

（4）提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验演示和现场培训，直至运行正常。培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修。

交货要求

（1）交货期：

货到时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

（2）交货地点：天津市河东区华越道6号内采购人指定实验室（特殊情况以合同为准）。

（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

特别要求：

（1）交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（2）须按照《医疗器械注册管理办法》的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证。

付款方式

合同签订后，收到合同总额30%费用的合法等额增值税发票后10个工作日内支付合同总额的30%费用，货到现场，安装调试、操作试验演示和现场培训完毕，所有货物运行正常，使用无质量问题，验收合格后且收到合同总额的70%费用的合法等额增值税发票后10个工作日内支付合同总额的70%费用（特殊情况以合同为准）。