包1:高压蒸汽灭菌器

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高压蒸汽灭菌器 | ★1、翻盖式高压蒸汽灭菌器，最高使用温度≥135℃，能够进行培养基、液体灭菌、培养基溶解和医疗废物处理。 2、触摸屏式操作。 3、定时开始和预热功能。 ★4、灭菌器内腔采用≧3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理。 ★5、设计使用年限≧15年；设计压力≧0.42Mpa，设计温度≧151℃。 6、温度控制精度≤0.1℃，使用温度范围至少包含45--135℃，预热温度范围至少包含45-80℃，保温范围至少包含45-60℃，溶解范围至少包含65-100℃，灭菌范围至少包含105-135℃，干燥范围至少包含80-150℃。 ★7、最高使用压力≥0.26MPa，压力表和压力安全阀能够拆卸。 8、排气阀具备全开放用和慢开放用各一个。 9、具备其他配置用接口，包括但不限于：样品传感器用，记录仪用，压力表用（电磁阀配管分支）。 10、冷却风扇具备轴流风扇马达。 11、定时功能范围至少包含1分—999小时，时间步进≤1min。 12、运行模式包括但不限于器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解保温模式，干燥模式，灭菌干燥模式。 13、其他功能，包括但不限于：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅（≥20件）、时间累计、时间显示、操作音ON/OFF设定功能。 14、安全装置，包括但不限于：自诊断功能、传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧防止、压力盖锁定异常、内存异常、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀。 ★15、罐体有效容积：≥80L。 16、能够通过触摸控制器开启箱盖，无需手动拧盖，排气方式为下排气。 17、配置：主机1台，灭菌框≥3个，排水管1根，抱箍1个，长臂夹1个，灭菌效果测试卡30片。 | 台 | 1 | 否 |

- 注：

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

2.商务要求

报价要求

（1）投标报价以人民币填列。

（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

（3）验收及相关费用由投标人负责。

服务要求

（1）提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。质保期过后，终身维护，每次维修验收合格后付款（质保期过后全部款项与本项目预算无关由采购人另行支付）。

（2）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

（4）提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验演示和现场培训，直至运行正常。培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修。

交货要求

（1）交货期：

货到时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

（2）交货地点：天津市河东区华越道6号内采购人指定实验室（特殊情况以合同为准）。

（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

特别要求：

（1）交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（2）所投高压蒸汽灭菌器的制造商须具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力容器）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》《许可项目至少包含：压力容器制造》，提供证书扫描件。

（3）投标人须在投标文件中承诺在安装所投高压蒸汽灭菌器时将委托具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（压力容器）且施工类别至少包括安装或《中华人民共和国特种设备生产许可证》《许可项目至少包含：压力容器（安装）》资质的单位安装，在安装前将上述证书复印件递交采购人查验。

（4）高压蒸汽灭菌器中标供应商交货后向采购人提供办理《特种设备使用登记证》所需材料并协助采购人完成办理工作，同时支付办理《特种设备使用登记证》费用（不超过人民币500元整，如有超出，超出部分由采购人支付）。

付款方式

合同签订后，收到合同总额30%费用的合法等额增值税发票后10个工作日内支付合同总额的30%费用，货到现场，安装调试、操作试验演示和现场培训完毕，所有货物运行正常，使用无质量问题，验收合格后且收到合同总额的70%费用的合法等额增值税发票后10个工作日内支付合同总额的70%费用（特殊情况以合同为准）。