包1:登革热蚊密度监测器材（含计数器）、杀虫剂喷雾器、超低容量消毒喷雾器、环境微生物快速采样检测设备、紫外线消毒器

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲登革热蚊密度监测器材（含计数器） | - ★1、BG-trap诱捕器（带伊蚊引诱的捕蚊器），20m≤诱蚊有效半径≤40m； - ★2、引诱剂包含但不限于乳酸、己酸、碳酸氢铵，不含杀虫剂； - ★3、配有与主机同一厂家生产的可调节输出流量减压阀； - ★4、配有远程计数模块； - 5、可以远程控制设备开关机和CO2气瓶开闭； - 6、可以实时查看抓捕蚊虫数量数据； - 7、可以查看任意时间、时段采集的蚊虫数量数据，并以图表形式展现； - 8、可以对设备监测的31 天内（含第31天）的数据以Excel 表格形式自选时间段进行导出。 | 台 | 5 | 否 |
| 2 | 杀虫剂喷雾器 | ★1、环境杀虫，背负式常量、超低容量两用电动喷雾器；常量喷雾时雾粒大小粒径＞100μm，超低容量喷雾时雾粒大小粒径≤50μm； ★2、静风喷距：≥8m； 3、动力方式：三元锂电池； 4、连续工作时间：≥90min； 5、药箱容量：≥4L。 | 台 | 10 | 否 |
| 3 | 超低容量消毒喷雾器 | ★1、环境消毒，背负式； ★2、雾粒直径：≤100μm； ★3、喷雾流量范围至少包含0-200ml/min（连续可调）； 4、连续工作时间：≥60min； 5、射程：≥4m； 6、动力方式：锂电池。 | 台 | 3 | 否 |
| 4 | ▲环境微生物快速采样检测设备 | ★1、采样流量≥30L/min； ★2、核酸检测扩增仪温度控制范围至少包含50℃-80℃，温度波动≤0.5℃； ★3、检测数据传输方式包括但不限于蓝牙传输； 4、电源适配性：包括但不限于220V可用； 5、设备重量：需≤4㎏。 | 套 | 1 | 否 |
| 5 | 紫外线消毒器 | ★1、紫外线波长包括但不限于280nm； ★2、手持式； ★3、紫外线强度：测试距离1米的条件下紫外线强度≥300μW/cm2（253.7nm）； 4、灯管寿命≥100 小时； 5、工作电压：220v或48V。 | 台 | 1 | 否 |

- 注：

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

2.商务要求

报价要求

（1）投标报价以人民币填列。

（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

（3）验收及相关费用由投标人负责。

服务要求

（1）提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。质保期过后，终身维护，每次维修验收合格后付款（质保期过后全部款项与本项目预算无关由采购人另行支付）。

（2）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

（4）提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验演示和现场培训，直至运行正常。培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修。

交货要求

（1）交货期：

货到时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

（2）交货地点：天津市河东区华越道6号内采购人指定实验室（特殊情况以合同为准）。

（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

特别要求：

（1）交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（2）第一包紫外线消毒器须按照《消毒管理办法》的规定，若投标人是所投产品的制造商，提供所投产品的消毒产品卫生安全评价报告或新消毒产品卫生许可批件扫描件。若投标人不是所投产品的制造商，提供所投产品的消毒产品卫生安全评价报告或新消毒产品卫生许可批件扫描件，扫描件具有原件持有者的印章。

付款方式

合同签订后，收到合同总额30%费用的合法等额增值税发票后10个工作日内支付合同总额的30%费用，货到现场，安装调试、操作试验演示和现场培训完毕，所有货物运行正常，使用无质量问题，验收合格后且收到合同总额的70%费用的合法等额增值税发票后10个工作日内（以财政资金到账为准）支付合同总额的70%费用（特殊情况以合同为准）