四、技术要求

本项目共1包。

第一包：输注管理系统（如包内采购多项商品，请将货物名称分别填入此处、设备名称用“、”隔开）

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵 | - 产品用途： 用于围术期患者治疗的持续精准输注，可通过药代动力学模型自动调节输注速率，实现精准的靶浓度控制。支持多通道输注，同步给予镇痛药、肌松药等药物的联合用药，保证患者在围术期过程中的安全。 | 套 | 7 |
|  |  | - 技术参数： 1.整机使用期限≥10年 2.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% 3.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h，快进速度范围：0.01-2300ml/h 4.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 *5.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 6.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作 *7.主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全 8.支持≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能 9.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 10.支持升级TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型 11.具备≥7英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 *12.主机自带多功能接口，无需外接，用于护士呼叫、直流供电和外部设备连接 13.支持药物库，可储存≥5000种药物信息，支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 14.压力报警阈值≥15档可调，最低可设置≤50mmHg 15.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 16.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 17.整机重量不超过≤1.7kg，适合在救护车使用 18.输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 19.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成2/4/6/8等通道 20.输液信息采集系统可直接接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 21.输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯 22.输液信息采集系统通过中央站可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快进等参数远程设置及更改。每台中央站可支持≥18床输液信息采集系统的远程控制 23.输注泵可升级与同品牌监护仪互联，在监护仪上显示药物体征联动界面，包括过往24/12/8/4/2小时生命体征趋势和药物流速同屏同时间轴查看，帮助评估用药效果 24.输注泵可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息 |  |  |
|  |  | - 配置要求： 输注管理系统*7套（每套含四通道工作站*1台、注射泵*4台（其中2台含TCI功能）、台车*1台） |  |  |

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

2. 国产产品：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。

进口产品：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：签订合同之日起**日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起**日内支付合同总额的70%。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

（采购人可根据项目情况填写）

- 七、其他要求