建筑材料及制品燃烧性能测试设备采购项目需求书

一、项目背景

本项目为GB 8624-2025《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准新增部分测试设备采购项目，包括泡沫塑料着火性试验设备（电焊火花法）和光伏组件燃烧测试系统。

泡沫塑料着火性试验设备（电焊火花法），是采用电焊火花冲击水平放置的硬质泡沫塑料和软质泡沫塑料着火性能测试设备，是GB8624-2025中评价建筑保温材料及制品分级判据的必要试验设备。该设备符合GB/T40237-2021中规定的设备要求，根据金属在焊接过程中容易产生飞溅的特性，通过电焊机产生连续的电焊火花，控制电焊火花的发生强度并保持连续稳定，将其作为点火源持续冲击暴露在可控区域的试样，观察试样的对火反应，从而判断材料在电焊火花作用下的着火性能。该装置包括燃烧箱、电焊点火系统、基座、样品支架和托盘。

光伏组件燃烧测试系统是一种专门用于评估屋顶光伏组件防火性能的关键设备。通过模拟真实的火源和环境条件（如风速），采用间歇施火试验、火焰蔓延试验、燃木试验、飞火试验测试光伏组件防火性能。该系统符合GB/T 46980-2025中规定的设备要求，测试系统包括基板、不燃板、气体燃烧器、风管、紊流片、挡板和风管延长板，能够满足气体燃烧器火源校准的设备包括丙烷燃气站、汽化炉、燃气管路等。光伏组件燃烧法测试系统承载基板的框架还应满足GB/T30735-2014《屋顶及屋顶覆盖制品外部对火反应试验方法》中试验方法A试样支架的要求。
二、项目预算

第一包：泡沫塑料着火性试验设备（电焊火花法） 117000元；

第二包：光伏组件燃烧测试系统 797430元；
本项目预算总经费为914430元。

三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。
四、技术要求
第一包：泡沫塑料着火性试验设备（电焊火花法）
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	燃烧箱
	1）采用不锈钢板材制作，前部安装有570mm×970mm大小的耐热玻璃窗，以便于从箱体的正面进行试验操作和观察；

2）内部空间大小为800mm×800mm×1000mm；

3）固定在尺寸为880mm×880mm×50mm的基座上，基座上设有控制器；

4）能通过箱体底部的开口进行自然通风，通风口共3个，开口尺寸均为25mm×430mm；

5）顶部设有直径为250mm的排烟孔，排除燃烧产生的烟气。
	台
	1
	否
	否

	2
	电焊点火系统
	1）包括二氧化碳保护焊机、焊丝、焊枪、低碳钢板以及微电机，其中二氧化碳保护焊机位于燃烧箱一侧，放置于小型不锈钢箱体内，不锈钢箱体与燃烧箱焊接为一体。

★2）二氧化碳保护焊机包括焊接电源和送丝机构。焊接电源设有电弧电压调节旋钮和焊接电流调节旋钮。通过调节电弧电压和焊接电流使焊机处于正常工作状态；送丝机构位于焊接电源上部，可将焊丝盘中的焊丝送到焊枪出口处，并调节焊丝的送丝速度；

3）焊丝：直径为1.0 mm的ER50型轧制类碳钢焊丝，焊丝材质及性能应符合标准GB/T 8110的要求；

4）焊枪与焊接电源的正极相连，穿过箱体侧壁开孔置于燃烧箱上部，能够调节焊丝的伸出长度，焊丝的伸出长度通常为焊丝直径的10倍左右。焊枪利用二氧化碳保护焊机高电流、高电压产生的热量聚集在焊枪终端来熔化焊丝。

5）低碳钢板作为基材模拟被焊工件与焊接电源的负极相连；位于焊枪正上方，尺寸为250 mm×150 mm×10 mm；通过四角的螺丝孔固定在微电机金属夹上，微电机带动低碳钢板运动。试验过程中，低碳钢板相对焊枪匀速移动；

★6）微电机有两个，分别控制低碳钢板左右运动，前后运动：一个微电机带动低碳钢板从左端运行到右端，另一个微电机带动其换行，使低碳钢板从右端运行回到左端，再换行并逐行运行；焊丝在低碳钢板上形成的运行轨迹符合GB/T 40237-2021中图2；运行过程中，焊丝与低碳钢板始终保持10 mm～15 mm的距离，确保产生的电焊火花颗粒均匀且没有大颗粒焊丝熔融滴落。
	
	
	
	

	3
	基座
	包括电源开关、试验开关、微电机速度调节旋钮和计时装置：

1）电源开关为试验装置的总电源，试验开关控制试验的开始和结束；

2）微电机速度调节旋钮用来设置微电机的转速，控制低碳钢板的运行；

3）计时装置能持续记录试验时间，显示到秒，精度为1s。
	
	
	
	

	4
	样品支架
	1）为正方形不锈钢框槽，尺寸为610mm×610mm，钢丝格网位于不锈钢框槽内，并由6mm×6mm×0.9mm的不锈钢网格构成。

2）位于基座上方并与燃烧箱各边等距离。样品支架通过固定于燃烧箱右边的一根钢杆手柄支撑，通过手柄上的旋钮可调节上下距离，确保低碳钢板下表面与试样上表面保持（600±50）mm间距。
	
	
	
	

	5
	托盘
	1）为不锈钢收集盘，呈锥形，位于样品支架的正下方，用于收集试验期间产生的滴落物；

2）托盘内放置有脱脂棉，脱脂棉面积为550mm×550mm（脱脂棉为耗材）
	
	
	
	


第二包：光伏组件燃烧测试系统
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	基板
	★用于承载试验样品，放置于倾斜角度可调的框架上：

a）框架为耐腐蚀钢结构，尺寸为1020mm×1000mm×1473mm。框架具有可调测试角度，倾斜角度采用127mm/300mm（约为23°），允许其他倾斜度；

b）倾斜度同时可满足GB/T30735-2014《屋顶及屋顶覆盖制品外部对火反应试验方法》中试验方法A的要求，可调节至15°坡度及45°坡度；

c）框架可支撑外形尺寸为长1320mm、2400mm、2700mm、3900mm宽度为1020mm的可燃基板和不燃基板；

d）框架距地高度可调，放置样品后，通过调节框架高度使样品与地面距地1 m。
	台
	1
	否
	否

	2
	不燃板
	安装于框架前端的不燃构件，模拟实际屋面系统中的屋檐和檐口结构，将火焰从燃烧器延展至试样。
	
	
	
	

	3
	气体燃烧器
	★用于间歇施火试验、火焰蔓延试验和飞火试验：

a）主体为一根长度1120mm，外径60.3mm的管道；

b）管道朝向基板的一侧开设一条宽度为12.7mm、长度为910mm的狭缝；

c）燃烧器末端通过一根直径为33.4mm的供气管道连接至具有稳定压力的气源；

d）流量可调，火焰温度控制在（760±28）℃，持续施加10min（A级和B级）、（704±28）℃（C级）持续施加4min；火焰温度的测量使用K型热电偶，测量点位于基板低端中心朝向火源方向12.7mm处、基板上方25.4mm的位置。以10s一次的频率记录温度，持续记录120s，能够计算温度平均值。
	
	
	
	

	4
	风管
	★风机应通过风管向试验区域输送气流以提供规定风速，风机吸入的空气应为室外空气，在标准规定的测量位置气体流速稳定保持在（5.3±0.2）m/s，配有风速监测系统；

a）风道材质为不锈钢，防腐蚀并耐高温，尺寸为2130mm×762mm×3000mm；

b）为达到标准要求稳定的风速，风道内安装滤网、导向叶等结构；

c）配备满足要求的变频风机，可自动调节风速，流量不小于800m3/min；
	
	
	
	

	5
	紊流片
	安装在风管内可调节气流的装置，用于稳定风速并提高气体均匀性，减少紊流，材质为不锈钢；
	
	
	
	

	6
	挡板
	安装于基板末端的防护构件，用于防止火焰向基板底部蔓延
	
	
	
	

	7
	风管延长板
	与风管底面和侧面连接的不燃板材，其功能与不燃板一致，用于模拟屋檐及檐口结构（不适用于燃木试验）
	
	
	
	

	8
	丙烷燃气站、汽化炉、燃气管路
	遵循GB55009-2021《燃气工程项目规范》的通用要求，通过燃气供应系统达到气体燃烧器所需丙烷流量：

a）采用瓶组供气，瓶组间的总出气管道上设置紧急事故自动切断阀，设置减压装置，房间内应安装可燃气体浓度报警装置；

b）汽化炉采用电热式，设置有安全阀与压力监测表；

c）燃气管路确保密封性和可靠性，设置必要的安全控制装置、阻火器等。
	
	
	
	

	9
	电气控制和采集装置
	有自动点火系统，具有数据采集软件，测试软件可显示燃气流量、校准温度、风速等。
	
	
	
	


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起2个月内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起1个月内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：签订合同之日起1个月内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起2个月内支付合同总额的70%。
六、验收标准
符合现行国家标准要求。
1. 泡沫塑料着火性试验设备（电焊火花法）符合GB/T 40237-2021《泡沫塑料着火性试验方法 电焊火花法》。

2. 光伏组件燃烧法测试系统符合GB/T 46980-2025《光伏组件防火性能试验方法》。

3. 除2以外，光伏组件燃烧法测试系统承载基板的框架应满足GB/T30735-2014《屋顶及屋顶覆盖制品外部对火反应试验方法》中试验方法A试样支架的要求。

七、其他要求
1.设备销售量作为重要参考。

2.送货上门，设备厂家承担货运费及上门服务费用。
3.免费进行操作培训。

4.测试设备的数据采集软件或采集器需使用国产信创电脑操作系统。
