防护服装材料热防护性能测试装置

项目需求任务书

一、项目概况

本项目为防护服装材料热防护性能测试装置采购项目。主要设备包括购置耐对流热试验装置、压力传导热测试装置、能量储存热测试装置各1套，以及其它配套材料、安装调试与培训服务。

本项目预算经费为54.15元。

二、采购清单

| 防护服装材料热防护性能测试装置 | 序号 | 设备名称 | 数量（套） | 预算（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 耐对流热试验装置 | 1 | 13.95 | 54.15 |
|  | 2 | 压力传导热测试装置 | 1 | 15.7 |  |
|  | 3 | 织物能量储存测试仪 | 1 | 24.5 |  |

三、技术设备参数及功能要求

（一）耐对流热试验装置

1、设备由燃烧器、耐热遮挡板、试件架、铜盘量热计、数据采集系统等组成；

2、耐热遮挡板和试样夹持器通过电动装置运行，可自动控制；

3、燃烧器热辐射通量为80±2kW/m2，对试样底部进行热辐射火焰冲击；

4、铜盘量热计安装于试样的顶部，实时记录试样背部温升变化；

5、配备ISO 9151专用铜量热计，量热计精度±3%F.S，用于检测试样背部温升变化；

*6、专用铜量热计数量为2个：1个用于测试，1个用于校准。校准量热计附带所投热通量传感器由国家级法定计量技术机构出具的热通量校准证书 1 份，校准机构须具备对应项目计量授权或 CNAS 认可；

*7、铜盘量热计采用高品质无氧超导铜制造，确保比热容稳定，提供量热计实验室维护教程1份；

*8、配备铜盘量热计风冷冷却装置，可极大缩短测试时间，方便量热计快速降温以进入下一次测试；

9、数据采集卡采样频率≥20 HZ；

10、自动记录铜盘量热计从25℃升温12℃和24℃所需的时间，自动记录三次测试时间并计算平均值，作为热传递指数HTI；

*11、触屏控制，可自动对铜盘量热计热流密度进行校正，并实时显示热流曲线及HTI值（提供有效测试界面、测试曲线、测试数据等照片）；

12、满足ISO 9151:2016；EN 367:1992；ISO 11612:2015等标准测试方法要求；

*13、提供针对不同款式消防服面料的测试数据对比的图文资料（包含仪器测试过程的测试曲线照片）。

（二）压力传导热测试装置

1、采用8"×8"（约20.3cm×20.3cm）铜精制平板，热传导更加均匀，可以加热温度到371±1.5℃；

2、自动计算疼痛时间和二级烧伤时间；

3、自动测试操作：测试时样品自动加载到测试板表面并压上传感器。测试结束时传感器升起，样品自动脱离测试板，精确测量并保证操作者安全；

4、样品加载压力为3kpa±0.1kpa，并可调节；

5、样品尺寸：多种样品安装板，可测试6"×6"（15cm×15cm）、最大厚度2"（5cm）的织物、手套等样品，易于清洁或更换；

6、样品架由程序电子自动控制，可精确控制热源的曝光、接触时间和测试顺序，提高测试重复性；

*7、具有电子降温台，测试完成后量热计可快速降温，缩短测试间隔，提高测试效率（提供有效证明材料）；

*8、试验参数可以设置，提供标准测试曲线及数据报表（提供有效图文证明材料）；

*9、具备疼痛时间、二级烧伤时间自动计算功能（提供有效图文证明材料）；

10、含有静音无油空气压缩机1台，专用铜量热计1个及其实验室维护教程1份；

*11、提供所投量热计的国家级法定计量技术机构出具的热通量校准证书 1 份；校准机构须具备对应项目计量授权或 CNAS 认可（投标文件中提供符合要求的校准证书案例）；

12、满足标准： ASTM F 1060、NFPA 1971、ANSI/ISEA 105-2016-5.3.3等；

*13、提供针对不同款式消防服面料的测试数据对比的图文资料（包含仪器测试过程的测试曲线照片）。

（三）织物能量储存测试仪（核心产品）

*1、辐射热板可以调节从0～0.25cal/cm2·s（等效8.5±0.5 kW/m2标准测试条件），产生的光谱密度符合真实火焰结构；

2、加热板可以选择两种加热模式：温度控制模式和热流量控制模式；

3、冷却水的水温可调节为32.5±1℃，流速为100mL/min或更大流量（可接受当地自来水），水冷样品架由电子驱动，可以精确控制暴露在热源上的时间，水冷式样品滑架支撑样品和铜热量计暴露感应器；

4、气动控制压缩系统（压缩空气50-90PSI）：样品的压载压力可以进行调节，以1PSI的压力值压载面料；

5、样品尺寸：6"×6"（15cm×15cm），可提供不同厚度垫片用于较小样品边缘压缩；

*6、温度测量精度±0.1℃，铜盘量热计测量精度 ±3% F.S，响应时间≤1秒，量热计需要具备中国计量院校准证书及其实验室维护教程1份；

（废标项）▲*7、可更换模拟出汗水冷传感器，由水冷板，传感器基座和数据采集传感器组成。水冷板由≥3 mm厚的铜板和外径≥3 mm的铜管构成，表面涂耐高温喷漆，辐射发射系数达≥0.9；铜板表面温度分布均匀，内部水流流速≥100 mL/min；传感器基座为166×166±2mm的铝块，厚度≥25.4 mm；数据采集传感器为Schmidt-Boelter水冷式传感器，热流量范围为0-42.00 kW/m2，直径≥25mm；投标文件中提供可更换模拟出汗水冷传感器的图纸方案；

8、数据采集系统采样频率≥1 Hz，能够实时记录温度变化曲线；

*9、设备需配备通风排烟接口，适用于通风橱或外接排风管道安装；

*10、提供符合ASTM F2731标准的操作程序，可自动计算并报告二级烧伤预测时间或无预测烧伤结果；

*11、该系统内置Henriques烧伤积分模型，可以精确计算皮肤的损伤情况。根据暴露的时间预估出达到二级烧伤的时间；

*12、可自动或手动测试操作，系统支持两种测试模式：程序A（迭代法，确定预测二级烧伤所需的最短暴露时间）和程序B（固定辐射暴露时间法，判断是否预测二级烧伤）；

*13、表皮/烧伤情况可以实时以数字和图像的形式显示，并可以计算出烧伤等级。

四、实施要求或标准

该工程项目主要是耐对流热试验装置、压力传导热测试装置、织物能量储存测试仪的货物采购，采购结束后，业主部门要进行货物验收。应当做到：

1、设备在指定位置安装完毕后，确保系统平稳运转。

2、设备上的各种零件不得脱落或碰坏，各种标志应完整、清晰。

3、各部件应完整，安装就位，标志齐全。

4、缆线的型式、规格应与设计规定相符。标签应选用不易损坏的材料。

5、电源线、综合布线系统缆线应分隔布放，缆线中间不允许有接头。

6、按照用户要求完成个人防护装备测试分析，确保设备运行符合测试标准。

五、商务需求

1、供货要求

交货期：合同签订后90日内将设备送到建设单位，货物安装后于15个工作日交付使用。

交货方式：供应商送货上门并承担运输风险。

交货地点：招标人指定地点。

2、安装调试

设备到货时，由供应商技术人员上门进行设备的安装调试。具体时间需要提前与用户单位协商安排。

供应商需委派具备相应资质与经验的专业技术人员在客户现场进行设备的安装调试。

安装调试的一切费用，均已包含在合同总价款中，用户单位不再另行支付其他费用。

3、检测验收

本项目完工后，采购单位根据规定组织验收小组按照国家有关规定组织验收并填写“合格验收单”，完成货物所有权的移交工作。

（1）质量验收标准：招标文件规定部分，按招标文件规定要求验收，招标文件未规定部分，严格按照国家权威部门质检标准组织验收。

（2）供应商应保证所有货物质量符合技术标准和验收标准。

（3）供应商应选派专业人员到采购单位配合采购方对所有货物逐个查验，并对设备的性能进行实验和验收。该项目全部验收完毕后成交供应商应提交一份完整的测试报告。验收人员逐个验收后填写验收报告。

4、售后服务

质保期内因产品质量问题造成的配件更换、人工服务卖方均免费提供。故障响应时间不大于2小时，上门维修时间不大于24小时。质保期内如有内置程序更新情况，卖方负责免费调试升级，质保期外如有零件更换或维修，卖方以市场优惠价格提供终身维修服务。

5、质保期

质保期自安装调试合格开始计算，质保期不少于2年。

6、培训

供应商须委派具备相应资质与经验的专业技术人员，提供仪器设备培训服务；培训内容涵盖设备理论知识、操作技能、维护保养、故障处理等，培训地点为用户单位指定场所，培训时间为设备安装验收后进行，具体时间供货方需提前与用户单位协商具体安排。培训相关的一切费用，包括讲师费用、培训资料费、场地布置费等，均已包含在合同总价款中，用户单位不再另行支付其他培训费用。

7、付款方式（必填）

合同签订后支付合同额30%的预付款，产品发货到指定地点完成安装调试后支付合同额60%，验收合格后支付合同额的10%。

8、其他要求

无