第二部分  招标项目要求

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 一、项目背景

# 本项目属于工业。

# 二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）采购清单

第一包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲血红蛋白样本收集卡 | 150000人份 | 一、产品用途：用于定量检测全血样本中的血红蛋白含量。 二、技术参数： 1、血红蛋白样本收集卡由聚苯乙烯塑料和湿润剂组成，无任何化学试剂成分。 2、检测原理：基于分光光度计检测原理，在Hb/HbO2d 的等消光点下测量吸光度，采用双波长（506nm 和880nm）检测，以校正浊度可能带来的误差。 3、检测时间：样本收集卡与配套的血红蛋白分析仪一起使用时，仪器检测并显示血红蛋白值的时间不超过3 秒，只要样品架始终位于测量位置，该结果需持续显示。 4、样本要求：毛细血管、静脉及动脉血管血液样本均可用于测量，样本量要求：不高于10μL 全血。 5、线性范围：线性范围（0-256）g/L，线性相关系数r 应≥0.99 6、重复性及批间差：测定值重复性的变异系数（CV%）应不大于3%；批间差变异系数（CV%）应不大于5% 7、测量范围： 0-25.6g/dL; 2-5 g/dL间的偏差在4%以内，5-25 g/dL 间的偏差在3%以内。 8、样本收集卡的有效期应自生产之日起，不少于24个月；中文说明书中需要针对小瓶中的样本收集卡在未开封和开封之后，可以使用的有效期限，以及样本收集卡在-18-10℃和40-50℃的不同条件下，分别能够存放的时间段，均需有明确规定。 三、配置要求：每盒4瓶，每瓶50个。 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 三、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1.提供所投产品须在产品有效期内，且所投产品到达时距离失效期详见“需求条款”。试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

★（三）交货要求

1. 交货期：

货到时间：签订合同之日起按批次供货，自接到采购人供货要求后30日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市黄河道424号（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

合同期内，按批次供货，每批货物交货并经验收及质量抽检合格后，采购人向中标供应商一次性支付该批货款总额的100%金额，最终结算总额不得超过中标价格（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。