技术商务要求
1.包1:
（1）技术要求

	采购项目

名称
	数量
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	有机质自动测定仪

	1

	1、用途：全自动土壤有机质分析仪用于有机质含量在15%以下的土壤消解实验。
	否
	否

	
	
	2、规格参数：

★2.1符合农业部推荐标准NY/T 1121.6-2006；耕地质量等级标准GB/T 33469-2016；林业部推荐标准LY/T1237-1999全自动化检测土壤中有机质的含量；
	是
	监测标准NY/T 1121.6-2006；全自动化检测土壤中有机质的含量；

	
	
	★2.2具有一定数量的独立设置的样品位、加热位及滴定位，配备智能机械手，可以自由抓取样品杯进行取样和放样工作，整个实验无需人工干预；
	是
	加热位、样品位及滴定位直接影响整个实验效率

	
	
	2.3样品盘单元：

2.3.1主机配置样品盘存放单元，存放待测样品瓶大于等于35个；
	否
	否

	
	
	2.4独立自动加液模块：

2.4.1多路、独立、高精度加液泵，确保加液过程准确、自动、安全，完全取代人工操作。重铬酸钾试剂，硫酸试剂，硫酸亚铁铵试剂，指示剂，纯水共五个独立通道。在选用林业部标准LY/T1237-1999时，仪器还可以自动添加硫酸试剂。

2.4.2 样品位实现循环做样，不受样品数量限制；独立的试剂瓶放置位，方便试剂添加、更换。

2.4.3 主机设有试剂添加位并设有独立的磁力搅拌装置，加入重铬酸钾溶液后使土样与溶液混匀，保证后续消解充分。
	否
	否

	
	
	★2.5具备回流盖冲洗功能，机械臂设计加水冲洗单元，可以冲洗消解杯和回流盖，确保消解回流盖清洗干净。
	是
	回流盖冲洗是保证实验结果的重要影响因素，会影响结果的和不同样品间的相互干扰

	
	
	2.6自动消解模块：

2.6.1 主机设有可单独控制的加热消解模组，消解单元孔间温差±1度；

2.6.2 加热消解模块组采用铝合金整体加热方式，加热、受热均匀，升温快，温差小，保证数据的平行性。模块表面喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀性能增强。

2.6.3 主机设有冷却等待位，采用风冷的方式，提高冷却速度。消解结束后，将所有样品瓶整体转移至等待位，进行冷却。
	否
	否

	
	
	2.7 机械臂模块：

主机设有电驱动机械臂，无需配置空压机、实现所有样品瓶从样品盘到消解位、冷却位、滴定位之间的自由转移。全程无需人工干预，控制精度高，更适合批量样品的检测。
	否
	否

	
	
	2.8 操作平台：

采用台式电脑控制系统，软件操作简便，界面清晰直观，数据随时导出上传；
	否
	否

	
	
	2.9.可扩展自动称重模块，实现土壤称重、分样、试剂添加、消解、结果判定、数据传输等全流程自动化，无缝链接自动化实验室。
	否
	否

	
	
	3、配置清单：

1 主机一台（含电源线）

2 样品杯72个

3 试剂瓶4个

4 3轴电驱动机械臂1个

5 样品盘2个

6 整体转移样品支架7个

7 专用回流玻璃漏斗5个

8 连接管及附属配件若干

9 智能滴定分析软件 1套

10 合格证一份

11 仪器操作说明书一份

12 装箱清单一份

13 产品保修单一份。

14 三年质保服务

15 现场培训（1个工作日）

16 数显恒温电加热油浴锅一台（带铁丝笼）

17 品牌台式电脑一套

18 三合一（打印、复印、连续扫描）国产打印机一台
	否
	否

	全自动总磷总氮分析仪


	2
	1、用途

用于水中总磷、总氮指标的全自动分析。
	否
	——

	
	
	2、规格参数

★ 2.1 遵循标准（总磷GB 11893-89）、（总氮HJ 636-2012）的要求。

★ 2.2 仪器内置清洗工作器皿的模块，在完成一个样品测定后，仪器自动翻转清洗干净消解瓶并重复使用。

★ 2.3 可临时添加紧急样品，无需等待其它样品消解完成即可优先测试。

★ 2.4 全流程自动化完成批量样品取样、试剂加入、消解、冷却、混匀、检测、清洗、数据采集与处理、数据报告生成等操作。
	是
	1符合现行标准的要求。

2 节省时间，提高工作效率。

3 应对紧急样品的测定情况，提高数据时效性。

4 样品定量取样环节需要花费大量时间，仪器须具备此项功能才能大幅提高工作效率。 

	
	
	2.5 不同试剂有独立的管路、泵、阀，避免试剂交叉污染。

2.6 总磷、总氮两个项目可以分开测试也可以同时测试。

2.7 每样品独立密封消解，确保消解温度和工作压力，消解时间30 min。

2.8 仪器可按单个标准母液，自动配置标准曲线。

2.9 实时显示试剂液位，当试剂消耗达报警值时能自动停止检测并报警。
	否
	——

	
	
	★2.10 仪器配备智能稀释功能，对浓度超过测定上限的样品，无需人工操作即可按测试结果自动稀释后重新测试。

★2.11 具备自动色度浊度补偿功能，可根据需求选择开启或关闭。


	是
	1在无人值守的情况下也能按时完成数据的及时分析上报。

2 针对复杂基体的水样（存在色度和浊度时）所采取的必要手段。

	
	
	2.12 仪器可设定间隔样品一定数量，自动在样品中进行加标，也可自动插入质控样进行测试，确保数据质量。

2.13自动进样器不少于70位，消解位不少于10个。

2.14数据可连接至LIMS系统，也可无缝衔接无人实验室。售后承诺：整机质保至少两年。
	否
	——

	
	
	3．配置清单：

3.1主机1台
3.2自动进样器 1台
3.3工作软件 1套

3.4标准备品备件1箱（包括100个取样杯、50个消解杯、样品架3个、进样管路若干、仪器维护所需专用工具箱等）

3.5台式电脑 1台，内置工业级计算机也可以。

3.6打印机 1台，具备自动双面自动进纸打印和扫描功能。
	否
	——

	污染源VOCs自动进样分析系统（带GCMS）
	1
	1、用途

用于环境空气、应急监测、污染源样品中挥发性有机物（VOCs）、消耗臭氧层物质和含氟温室气体的样品自动进样。
	否
	

	
	
	2、工作环境条件

2.1 工作电源：AC 220V±10%，50Hz。

2.2 工作温度：10～40℃

2.3 相对湿度：≤90%
	否
	

	
	
	3、预浓缩仪技术参数：
3.1 适用于采样袋、采样罐的自动进样。采样袋通过专用配件实现进样，体积小于1L即可，采样罐体积可选6000ml，3200ml，1000ml或其它体积。
	否
	

	
	
	3.2进样体积范围20mL-2000mL，进样精度≤1mL。
	否
	

	
	
	3.3具备自动检漏功能，可对浓缩仪及自动进样器全部进样位置及管路进行自动检漏。
	否
	

	
	
	3.4两级除水技术，样品进样和样品富集浓缩后转移均可除水。
	否
	

	
	
	★3.5低温捕集设计，一级冷阱为填料阱，温度最低达到-160℃，进行样品浓缩。二级冷阱须为毛细管色谱柱，最低达到-160℃，进行聚焦，减小色谱柱峰宽。
	是
	捕集和聚焦目标物

	
	
	3.6一级冷阱第一次解吸可将低沸点物质转移，转移过程中去除CO2，第二次解吸可将高沸点物质转移，转移过程中取出H2O。冷阱处于密封腔内，由泵抽真空，防止结冰。
	是
	有效去除干扰；防止能量扩散，提高仪器长期运行稳定性

	
	
	★3.7 冷阱制冷技术为无需液氮。
	是
	可削减液氮运维成本，消除低温安全风险，控温稳定且保障设备连续稳定运行。

	
	
	3.8 制冷机采用水冷方式而非风冷，具有较强环境适应性。
	否
	

	
	
	3.9 样品流路具备加热功能：样品传输线≥150℃，旋转阀模块≥150℃，冷阱接口加热模块≥150℃。
	否
	

	
	
	3.10预浓缩系统内的旋转阀可实现将阀芯旋转到任意位置，在不需要样品和捕集阱接触时，能保证捕集阱和样品完全隔离，更好的避免了交叉污染。
	否
	

	
	
	3.11软件内置诊断功能，方便维护维修。电路模块化设计，方便自检及维修。运行过程自动保存运行参数，方便日后查询。
	否
	

	
	
	3.12 全自动进样器

（1）具有16位的自动进样器，能与预浓缩仪联用，可安装1L、3.2L、6L等苏玛罐或者采样袋。

（2）自动进样器的每个进样位均可实现加压检漏。

（3）塔式结构，方便移动，带专用的罐架，便于罐子的装卸。可实现多台自动进样器与一台预浓缩仪联机使用，提高样品的分析效率。

（4）自动进样器采用数控阀，可在3-5秒内快速转至指定的位置，减小样品与阀芯接触的时间，以减小系统的残留及样品间的交叉。

（5）全部操作由计算机软件控制。序列编辑完全集成在仪器控制软件中，便于操作，可实现无人值守自动进样。

（6）具有网络通讯功能，支持有线数据传输。
	否
	

	
	
	4、气相色谱质谱仪技术参数

4.1气相色谱仪整体性能：保留时间重现性< 0.008% RSD，峰面积重现性< 0.5% RSD。
	否
	

	
	
	4.2电子流量控制（EPC）：采用低热膨胀系数的非金属材质阻尼器，保证控制精度；压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定；压力控制精度：≤±0.001 psi；气路控制模式：恒压、恒流、程序升压和程序升流阶数≥4阶，可计算柱平均线速度；压力控制范围：0~100 psi或更宽；流量监控范围：氮气0~600 mL/min或更宽，氢气或氦气0~1250 mL/min或更宽。
	否
	

	
	
	4.3柱温箱最高使用温度：室温+4℃~450℃。
	否
	

	
	
	4.4温度分辨：1℃温度设定，0.1℃程序设定；程序阶：32阶/33平台，可实现程序升温和程序降温；最大升温速率：≥120℃/min。
	否
	

	
	
	4.5温度稳定性：<0.01℃每1℃环境变化。
	否
	

	
	
	4.6 进样口压力设定范围：0-100psi。
	否
	

	
	
	4.7可进行分流、不分流、脉冲分流、脉冲不分流等进样模式；最大分流比不小于12500:1。
	否
	

	
	
	4.8 进样口具备自动检漏功能；支持大流量隔垫吹扫，吹扫流量可达100ml/min；适用于所有毛细管柱；进样口隔垫更换支持无工具手拧维护。
	否
	

	
	
	4.9气质接口独立控温，50~400℃可调，全程无冷点，有效防止冷凝。
	否
	

	
	
	★4.10 质谱仪配置EI源，备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成。
	是
	降低离子源维护周期，提高吸附性目标物的灵敏度

	
	
	4.11离子化能量： 0-240eV。
	否
	

	
	
	4.12离子源温度：独立控温，50-350˚C可调。
	否
	

	
	
	4.13质量数范围：1.5-1200amu，以0.1amu递增；最大扫描速率：20,000 amu/s；质量轴稳定性：优于0.10 amu/48h。
	否
	

	
	
	4.14灵敏度： 1pg八氟萘（OFN）,信/噪比≥1600:1 。
	否
	

	
	
	4.15长寿命通道式电子倍增管技术，保障长期数据稳定性；三重离轴检测器，有效避免中性粒子干扰；动态范围≥107。
	否
	

	
	
	4.16高抽速涡轮分子泵，运行稳定，寿命长，为质谱提供优良的真空环境，He抽速≥250L/s；真空锁定保护功能，快速建立真空环境，具备断电真空保护功能。仪器重启后20min内真空度可达到10-3Pa。
	否
	

	
	
	4.17软件能够自动实现仪器的功能配置、条件优化；具有自动定量、质谱数据解析和谱库建立和检索等功能；支持全扫描（Full Scan）、选择离子检测（SIM）以及Full scan/SIM同时扫描模式；支持自动归一化调谐。
	否
	

	
	
	4.18具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标；气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现，可互相通讯，实时监测设备运转情况，一方出现故障，另一方自动关闭，以保护仪器；支持导入外部文件生成序列表；软件支持耗材计数；包含隔垫、衬管、灯丝、调谐标液等使用次数/时长；手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库；检索功能。
	否
	

	
	
	5．配置清单：

污染源VOCs自动进样器分析系统一套（含GCMS）：气相色谱仪1套、单四极杆质谱主机（含EI离子源、涡轮分子泵）1套、专用安装工具包1套、专用安装配件包1套、专用启动耗材包1套、惰性化分流/不分流进样口1套、高抽速机械泵1套、计算机和打印机1套、色谱柱1根（GasPro，60m*0.32mm）、通用载气捕集阱1套、软件工作站1套；预浓缩主机1台，工程安装包1套，真空泵1台；塔式自动进样器1台。
	否
	

	生物高压灭菌锅
	1
	1、用途

用于微生物实验材料的快速、可靠灭菌；用于水质总氮和总磷测定时的消解前处理。
	否
	——

	
	
	2、规格参数

★ 2.1 容积小于30L，大于等于23L。

★ 2.2 灭菌工作温度能达到121℃及以上。
★ 2.3 具备液晶显示屏：可进行参数设置、程序选择、显示事件进程和运行数据等。
	是
	1.特种设备对容积有明确要求。

2.国标方法和行标方法中规定了灭菌温度。

3.便于操作，提高工作效率。

	
	
	2.4 内胆结构：一体化拉伸成型，电解抛光，表面光洁，清洁无死角。

2.5 蒸汽不外排，内循环设计。

2.6 独立限温：当温度超过限温开关设定的温度值后，加热丝强制断电，可有效避免因程序或误操作引起的设备损坏。

2.7 运行记录：设备能够将运行过程中的报警、事件和运行数据进行记录，并可通过USB导出。

2.8 售后承诺：整机质保至少两年。
	否
	——

	
	
	3．配置清单：

3.1 主机一台，含电源线。

3.2 灭菌篮筐

3.3 排水软管
	否
	——

	多通道流动分析仪（六价铬、阴离子、氰化物、硫化物、挥发酚五个模块）
	1
	1.仪器原理：仪器基于流动注射分析（FIA）的基本原理，测定过程符合现行标准（HJ 823-2017、HJ 824-2017、HJ 825-2017、HJ 826-2017、HJ 908-2017、HJ 671-2013）的要求。
	否
	——

	
	
	2.用途:用于测定地表水、地下水、饮用水和环境水中的挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、六价铬和总磷。
	否
	——

	
	
	★3.规格参数

3.1仪器组成：仪器的每个检测模块均为全自动一体机式设计，可配置6通道同时分析，每个通道包括一个前置一体化自动进样器（不少于50位）、一个多通道蠕动泵、一个双光束检测器、一套化学分析流路及与其配套的温度控制器、控制电路、检测器等。主机内置在线稀释系统和在线脱气装置。
	是
	实现对样品的自动稀释、自动脱气、自动进样、自动清洗，实现分析过程自动化、无人化，从而提高工作效率

	
	
	★3.2技术指标

3.2.1挥发酚技术指标

方法原理：4-氨基安替比林光度法

线性范围：0.001-0.2mg/L 

检出限：≤0.002 mg/L 

3.2.2氰化物技术指标

方法原理：异烟酸巴比妥酸光度法

线性范围：0.004-0.10mg/L 

检出限：≤0.001mg/L 

3.2.3阴离子表面活性剂技术指标

方法原理：亚甲基蓝光度法

线性范围：0.02-2mg/L

检出限：≤0.04mg/L

3.2.4硫化物技术指标

方法原理：亚甲基蓝光度法

线性范围：0.01-2.0mg/L

检出限：≤0.004mg/L

3.2.5六价铬技术指标

方法原理：二苯碳酰二肼光度法

线性范围：0.005 -0.600mg/L 

检出限：≤ 0.001mg/L

3.2.6总磷技术指标

方法原理：在线消解磷钼兰光度法

线性范围：0.01-10mg/L（以P计）

检出限：≤0.005mg/L（以P计）
	是
	满足现行测定标准HJ 823-2017、

HJ 824-2017、

HJ 825-2017、

HJ 826-2017、

HJ 908-2017

及HJ 671-2013对仪器性能的要求

	
	
	3.3应用软件支持检测过程中可插入紧急样品，数据可连接至LIMS系统，也可无缝衔接无人实验室平台。
	否
	——

	
	
	3.4工作站具有实时监控仪器各类参数状态的功能，能对异常状况报警提示，检测期间可打开多个历史文件查看与数据处理。支持在线更新升级仪器内部嵌入式软件，无需借助其他工具。
	否
	——

	
	
	3.5配备标准LAN通讯接口，仪器的中文应用软件支持Windows 10以上操作系统和国产操作系统。
	否
	——

	
	
	3.6数据处理系统：中文数据处理系统，报告打印模式可选（xlsx、pdf等），满足数据完整性和审计追踪的规范要求。
	否
	——

	
	
	3.7配备防风防尘罩。采用钣金框架和顶部全透明材质的上盖，具备防风防尘功能，并能遮盖包含蠕动泵及流路在内的外露元件，观察清晰，坚固耐用。
	否
	——

	
	
	4.配置清单：

4.1全自动挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、六价铬和总磷分析通道共6套。每个通道配备1个自动进样器，在线稀释系统、脱气装置、泵管、检测器等 。

4.2工作站1套（全自动流动注射分析仪中文应用软件）。CPU：Intel G7400 3.7GHz； 内存：8G；硬盘驱动器：1T；固态硬盘驱动器：256G；系统：Windows 11家庭中文版；显示屏规格：≥23英寸。

4.3双面激光扫描打印机1台。

4.4其他备品备件。
	否
	——

	自动土壤阳离子交换量分析仪
	1
	1、用途

可用于土壤中阳离子交换量和土壤全氮的检测。
	否
	——

	
	
	2、规格参数

★2.1满足NYT 295-1995 、LYT 1243-1999 标准中阳离子交换量的测定要求，满足HJ 717—2014土壤全氮的测定要求，实现阳离子交换量和实现土壤全氮前处理过程、分析测试过程的自动化。
	是
	满足现行标准要求。一机两用，节约成本。

	
	
	2.2仪器需采用桨式搅拌及旋转式清洗，自动加液、淋洗、抽滤、排废，滤液自动收集，支持 K-B 试剂及纳氏试剂检测，置换及清洗次数可随检测结果实时调整。
	否
	——

	
	
	★2.3配备蒸馏滴定一体机，配置不少于20位自动进样器，实现自动进样、自动蒸馏滴定。仪器需具备阳离子交换量和总氮两种计算公式，搭配自动蒸馏滴定系统，直接计算结果。
	是
	设备实现自动进样，自动分析，能连续测定，节约时间，同时避免手工操作中实验环境、试剂等对实验人员的危害。

	
	
	2.4技术参数：

2.4.1阳离子前处理

a.前处理样品数量：4个；

b.测定样品重量：≤5g；

c.自动加乙酸铵体积：≤150ml/次；

d.自动加乙醇体积：≤150ml/次。

2.4.2消解仪

a.处理能力：20个/批;

b.控温范围：室温+5℃～450℃；

c.控温精度：±1℃；

d.消化管容量：300mL。

2.4.3蒸馏滴定部分

a.检测范围：0.1-240mgN；

b.回收率≥99.5%；

c.重复性误差：RSD≤0.5%；

d.滴定精度三档可选；

f.测定样品重量：固体≤5g，液体≤20ml。
	
	

	
	
	2.5仪器需具备金属材质蒸馏发生器，高分子材质防溅瓶，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护。
	否
	——

	
	
	2.6仪器需具备边蒸馏边滴定和变速度变体积滴定技术,滴定颜色设置和微调功能，能支持仪器各种指示剂种类及配比。滴定精度可分档控制。
	否
	——

	
	
	2.7仪器需具备消化管架自动升降装置，并由消解仪主机统一控制，装置的废气吸收支架可随意拆卸。消解处理能力不少于20个/批。
	否
	——

	
	
	2.8废气吸收过程中采用冷却及化学吸收两种方式进行废气的回收，提高废气回收效率。
	否
	——

	
	
	2.9支持测定过程中可插入紧急样品，数据可连接至LIMS系统，也可无缝衔接无人实验室。
	否
	——

	
	
	3．配置清单：

3.1 阳离子交换量前处理主机一台

3.2 阳离子交换量测定设备一台

3.3 自动进样器一台

3.4 消解仪一套（包含排废系统一台，废气吸收一台）

3.5冷却循环水器一台

3.6工作站1套。CPU：Intel G7400 3.7GHz； 内存：8G；硬盘驱动器：1T；固态硬盘驱动器：256G；系统：Windows 11家庭中文版；显示屏规格：≥23英寸。

3.7双面激光扫描打印机1台。

3.8其他备品备件。
	否
	——


注：“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
（2）商务要求
A. 所供仪器设备和系统应符合相应的国家/行业标准及规范。

B.设备生产厂家针对本项目的专门授权书或代理销售证明。

C.法人代表授权书。

D.供应商或制造商需提交承诺函，确保所提供所有产品均为原厂生产，并能及时为用户提供备品备件，及时提供维修服务。

E.交货日期：合同签订后90日内供货。

F.交货地点：买方指定地点。

H.售后服务：免费提供包括热线电话支持、现场维护维修、备品备件支持等多种方式在内的技术支持与服务，具体包括：

①工作日电话技术支持。

②在24小时内对用户所提出的维护要求做出响应。

③发生故障时，电话技术支持无效时，72小时到达客户现场。

④有机质自动测定仪、多通道流动分析仪（六价铬、阴离子、氰化物、硫化物、挥发酚五个模块）、自动土壤阳离子交换量分析仪、污染源VOCs自动进样分析系统（带GCMS）整机质保三年；全自动总磷总氮分析仪、生物高压灭菌锅整机质保两年。

G.设备生产厂家工程师负责安装、培训以及售后服务。设备安装前设备生产厂家工程师须与用户实验室相关人员指导确认安装准备工作。设备到达安装地点后，生产厂家在接到用户通知3天内执行免费安装调试直至达到验收指标。
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