技术商务要求
1.包1:
（1）技术要求

	采购项目

名称
	数量
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	吹扫捕集进样系统
	1
	1、用途

广泛应用于环境分析，如饮用水、废水、土壤中的有机污染物分析等。
	否
	

	
	
	2、规格参数

2.1样品位：100位，40mlVOA样品瓶，采用电子流量控制器，流量范围：5ml/min～500ml/min
	否
	

	
	
	★2.2自动内标添加功能：标配高精度内标添加模块，嵌入流路式，支持多路内标添加，且支持≥3种内标，1～25ul（增量1ul）任意定量加入，可自动配置梯度标准样品；
	是
	多内标自动添加精度高、分析效率高，性价比高

	
	
	★2.3水土双针设计，水土独立制备，避免交叉污染。
	是
	有效避免样品交叉污染

	
	
	2.4固体样品瓶可加热，可直接注入蒸馏水磁搅拌混合吹扫。
	否
	

	
	
	★2.5支持甲醇水和热水清洗流程，有效降低样品残留。
	是
	有效去除样品残留

	
	
	2.6吹扫管加热温度：室温～90℃，控制精度±1℃。

2.7固体样品瓶加热温度：室温～90℃，控制精度±1℃。

2.8冷阱（电子半导体制冷）温度：最低制冷温度可达-30℃。

2.9捕集管解吸温度：50～400℃，升温速率>3000℃/分；90秒内由250℃降至35℃
	否
	

	
	
	2.10除水技术：能减少水蒸气对GC和GC-MS的影响。
	否
	

	
	
	2.11冷阱采用半导体制冷+风冷，最低制冷温度可达-30℃（室温20℃时），满足大部分低温富集需求。

2.12所有管路和六通阀可控温加热，消除系统冷点，减少样品损失。
	否
	

	
	
	2.13提供同步接口，可以与GC或GC-MS双向反控。售后承诺：整机质保壹年。
	否
	

	
	
	3．配置：

3.1 全自动吹扫捕集仪1台。

3.2 40mL样品瓶200套。

3.3 5mL、25mL吹扫管各一支。

3.4 标准备品备件箱1箱（专用配件、专用工具等）。

3.5 带20位顶空进样器：20ml顶空瓶  100个；顶空瓶瓶盖+隔垫  100套；顶空进样针  10套
	否
	

	全自动行氮吹浓缩仪
	1
	1、用途

可用于水、土壤、沉积物等环境介质中有机污染物前处理过程中样品的浓缩。
	否
	——

	
	
	2、规格参数

2.1 利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩。
	否
	——

	
	
	★2.2 批量处理能力：≥80位20ml样品同时进行浓缩，也可满足≥48位 80ml样品同时浓缩，也可以兼容各类试管类型。
	是
	具备足够的批处理能力，有效提高工作效率，减少人员操作。

	
	
	2.3 浓缩管体积：2ml～80ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。
	否
	——

	
	
	★2.4浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥160mm。
	是
	氮吹过程中针与液面保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。

	
	
	2.5 下降高度提醒功能，具备直观的下降高度提醒功能，无需人为控制氮吹针下降即可有效提示氮吹针的下降高度，帮助客户快速设置方法。
	否
	——

	
	
	2.6 电子气流控制：仪器使用电气比例调节阀对氮吹流量进行自动控制，仪器软件可设置目标自动调节氮吹针气流大小，设置范围：0.0 – 3.0L/min，精确到0.1L/min。
	否
	——

	
	
	2.7 模块化氮吹针设计：可安装≥8组氮吹针通道，每组氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，气流大小不受开启通道数的影响。并且可安装不同间距氮吹针适配不同样品体积。
	否
	——

	
	
	2.8 氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，氮吹针安装时可自动对准实现快装。
	否
	——

	
	
	2.9 状态观察：运行时无需暂停或停止，打开正面观察窗即可观察仪器内部运行状态。
	否
	——

	
	
	2.10 水浴槽集成高低液位传感器和自动给排水功能，具备加水和排水的管路接口，可在控制面板上一键自动进进行加水和排水操作，通过传感器自动判断加水和排水终点。
	否
	——

	
	
	2.11 可视性：三面环绕玻璃观察设计，正面、左右侧面均可观察样品浓缩状态,每个面可观察面积≥300平方厘米。
	否
	——

	
	
	2.12 浓缩腔体自动密封：开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动垂直上升与水浴模组自动分离。
	否
	——

	
	
	2.13 浓缩过程可实时显示和调节氮吹针的当前高度，可通过实体按键精确控制氮吹针移动，精确到0.1mm。
	否
	——

	
	
	2.14 具有单独的氮吹近干模块，可对样品进行准确的近干定容。 
	否
	——

	
	
	2.15具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全。
	否
	——

	
	
	2.16 控制面板嵌于主机正前方，无须占用主机左右方位空间。
	否
	——

	
	
	2.17 水浴采用双层玻璃设计,避免在使用高温水浴时误触玻璃发生的烫伤。
	否
	——

	
	
	2.18具备感应防夹手功能，下降运行过程中能够提前感应碰到障碍物，一旦遇到自动停止运行，确保使用安全。
	否
	——

	
	
	2.19 具备整体密封和自动排风管道功能，可外置于通风橱外，通过排风管道将氮吹产生的废气排放到通风橱内，节省通风橱空间，确保实验室的空气安全。
	否
	——

	
	
	3．配置清单：

3.1 全自动平行氮吹浓缩仪主机1台

3.2 氮吹针模组8套

3.3 样品架(适配14-16mm直径样品管）1套

3.4 样品架(适配28-30mm直径样品管)1套

3.5  近干模组1套

3.6  氮吹针搁置架1套

3.7 玻璃样品管 36根

3.8 搁置架 2个。
	否
	——

	液相色谱三重四极杆双质谱系统

	1

	1、用途

用于环境样品中多种新污染物无需复杂前处理即可实现高通量定性和定量分析。
	否
	——

	
	
	2、规格参数

2.1.液相色谱仪技术参数

2.1.1高效液相色谱仪、质谱仪需为同一制造厂商制造、销售和安装，同软件控制，以提供液相色谱仪和质谱仪之间的无缝连接、诊断和维修；
	否
	——

	
	
	2.1.2系统管路采用金属不敏感高性能表面技术，可实现系统不经过高浓度硝酸和磷酸等措施钝化（流动相仅为甲酸水或水/乙腈，流动相不添加EDTA或柠檬酸等预处理试剂）开机直接测试。
	否
	——

	
	
	2.1.3流速范围：0.01mL/min-2.000mL/min，递增率0.001mL/min；
	否
	——

	
	
	★2.1.4最高耐压≥103 Mpa(不小于15000 psi)；；
	是
	环境新污染物种类多、含量低，最高工作压力大适合多组分、复杂介质快速分析，且液相系统最大操作压力高，有助于提升联用系统的整体性能。

	
	
	2.1.5自动进样器附带自动洗针，样品污染度：<0.004%；
	否
	——

	
	
	★2.1.6进样范围：具备两种进样量程：0.1-100μL和0.1-20μL。
	是
	满足不同灵敏度的进样量需求。

	
	
	2.1.7样品瓶容量大于等于90位，（标准2mL/1.5mL样品瓶)，样品盘；
	否
	——

	
	
	2.1.8 样品室温度范围：4℃~40℃，可编程，增量：1℃
	否
	——

	
	
	2.1.9 进样精度：≤0.3%RSD
	否
	——

	
	
	2.1.10 柱温箱温度范围：室温+5℃~90℃，增量：0.1℃
	否
	——

	
	
	2.1.11柱容量：同时放置不少于2根10cm色谱柱；
	否
	——

	
	
	2.1.12柱温箱内应配置内置切换阀，支持通过软件控制实现不同色谱柱之间自动切换功能。
	否
	——

	
	
	2.2 质谱系统技术参数

★2.2.1 具备双质谱功能：投标产品须在同一台液相色谱质谱联用系统上实现两种或以上独立的质谱分析模式或功能，以满足定性和定量的双重检测需求。双质谱功能通过以下技术途径实现：质谱系统在配备ESI及APCI功能离子源的基础上，额外配备解吸电喷雾电离源（DESI）作为第二离子源系统，支持在同一台质谱仪上实现常规液质联用定量分析和DESI质谱成像分析两种独立的应用功能，两种离子源可独立安装、快速切换。
	是
	仪器具备该功能可在同一台设备上实现两种以上独立的质谱分析模式，从而兼顾复杂基质中未知污染物的高通量定性筛查与痕量准确定量，满足环境水样中多种新型污染物直接进样快速定性与定量分析的目标。

	
	
	2.2.2 配有电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)或具备同样功能的复合离子源（ESCI）、解吸电喷雾电离源（DESI）。
	否
	——

	
	
	2.2.3 插拔式可互换ESI及APCI喷针，软件自动识别ESI和APCI喷针，无需放空质谱真空系统,无需插拔气路和电路。
	否
	——

	
	
	2.2.4 离子源温度：离子源内加热气最高温度600℃以上，该最大温度可以在软件界面下设置并运行。
	否
	——

	
	
	2.2.5 碰撞池：采用直线型，1pg利血平在1ms驻留时间下与5ms、10ms、20ms、50ms、100ms相比，峰高相对标准偏差（RSD）<6%。
	否
	——

	
	
	★2.2.6 离子源接口：采用锥孔传输，非毛细管传输组件，具备去干扰技术，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力。（需提供结构图）
	是
	环境水样直接进样分析对离子源的抗污染能力要求极高。采用锥孔传输组件并具备去干扰技术，能够在复杂基质中长期保持高灵敏度和稳定性，避免毛细管传输易堵塞、维护频繁的问题。

	
	
	2.2.7解析电喷雾电离源（DESI）

2.2.7.1离子源采用常压敞开式设计，易于安装和拆卸，无需泄真空即可实现不同离子源之间的切换
	否
	

	
	
	2.2.7.2离子源的步长、行动路径可由软件控制，空间分辨率≤5μm，提供公开发表文献证明;
	否
	——

	
	
	2.2.7.3待检测样品无需事先进行衍生化或使用基质处理，可直接切片后放置离子源处进行检测。
	否
	——

	
	
	2.2.7.4可通过不同颜色标识显示不同强度的目标离子，成像谱图直观，使用方便；同时可与一些图片进行对比研究；可自定义多个区域进行对比研究；同时可实现多种模式的成像数据分析。
	否
	——

	
	
	2.2.8质量分析器

2.2.8.1 质量范围m/z：2-2020；
	否
	——

	
	
	2.2.8.2 具有全扫描、选择离子扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描。
	否
	——

	
	
	2.2.8.3 具备双重扫描MRM 模式：一针进样同时得到MRM 和Full Scan 数据，用于评估检测过程中的样品背景基质情况，避免假阴性的产生。
	否
	——

	
	
	2.2.9 前级机械泵采用无油真空机械泵，具有免振气且免维护。
	否
	——

	
	
	★2.2.10 质谱检测器：如配置光电倍增检测器需质保五年，配置电子倍增检测器需提供3个电子倍增检测器；
	是
	保障检测器的出现衰减等问题时及时维修更换。

	
	
	2.3 质谱性能要求
★2.3.1 ESI正离子灵敏度：1pg 利血平柱上进样，原始数据或无平滑数据m/z609-195 信噪比≥4,000,000:1，同时满足6 针重现性RSD≤5%；ESI 负离子灵敏度，1pg 氯霉素柱上进样，原始数据或无平滑数据m/z321-152 信噪比≥4,000,000:1同时满足6 针重现性RSD≤5%；
	是
	能够实现环境中痕量新污染物精准检测，提升复杂基质分析可靠性

	
	
	2.3.2 一次进样可完成≥20000 组MRM 的同时分析。
	否
	——

	
	
	2.3.3 四极杆扫描速率≥19900 Da/s。
	否
	——

	
	
	2.3.4 质量分辨率：半高峰宽（FWHM）≤0.5 Da。
	否
	——

	
	
	2.3.5 质量数稳定性：平均标准偏差≤0.05Da /24Hr，全质量范围偏差≤0.01%。
	否
	——

	
	
	2.4 软件

2.4.1 具备自动调谐功能（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）。
	否
	——

	
	
	2.4.2 具备自动SIR(选择离子扫描)和MRM (多选择反应监测)自动优化功能。
	否
	——

	
	
	2.4.3 具备智能多化合物MRM方法设置功能，可根据每个MRM目标物的保留时间自动设置MRM窗口，无需手动设置MRM采集窗口的起止时间段。
	否
	——

	
	
	2.4.4 配备高通量定量软件，可处理大批量样品，同时分析上百种甚至上千种化合物。要求能自动标识离子比率、异常值等。积分可靠，减少积分误差；
	否
	——

	
	
	2.4.4 具有包括农兽药、真菌毒素、非法添加物、环境污染物等不少于4500 种化合物的方法数据库，数据库每年免费更新，支持用户自建/添加方法库。
	否
	——

	
	
	2.5氮气发生器技术参数

2.5.1气体来源：自带空气压缩机。
	否
	——

	
	
	2.5.2输出氮气流量≥30L/min；压力≥0.4MPa。
	否
	——

	
	
	2.5.3纯度：≥99.9%，悬浮颗粒：＜0.01μm，残留液体：无。
	否
	——

	
	
	2.5.4 定期维护更换配件，整机维保时长同液质主机。
	否
	——

	
	
	2.5.5 配套废水收集桶。
	否
	——

	
	
	3．配置清单：
3.1三重四极杆质谱仪主机（含数据采集处理工作站、真空泵系统）1套；

3.2 独立的ESI离子源和APCI离子源或ESCI复合离子源1套、解吸电喷雾电离源（DESI）各1套
3.3 超高效液相色谱仪（二元高压泵1台、自动进样器2台、控温柱温箱1台）1套；

3.4数据处理系统1套，配置要求：微软10（Windows10）以上，16核以上处理器，独立显卡，32G以上内存，2T以上硬盘，27英寸以上显示器，配备常用办公软件，具有扫描功能和双面打印A3和A4纸张的打印系统，鼠标，键盘；

3.5原厂质谱系统控制软件一套，终身免费升级，提供安装U盘；

3.6氮气发生器1套；

3.7不间断电源1套，与主机配套，断电后可运行2小时以上，10KVA以上；

3.8质谱耗材一批（ESI喷针3根；质谱清洗液2瓶；四极杆清洗服务1次；DESI喷针2个；正负离子调谐液各1瓶，每瓶20ml以上）；

3.9 液相耗材一批（在线过滤器—0.3 μm，3个、在线过滤器的滤芯—0.3μm，5个/包，5包；液相色谱进样针2个、针座2个；超高效液相色谱仪色谱柱5根、捕集柱5根；二元泵柱塞杆及密封圈2套、流动相废液桶1个）；

3.10维修工具1套，可满足日常维护维修；

3.11数据库：可提供液质领域常见化合物MRM离子对数据库，化合物数量不少于2500个；
3.12氮气发生器废水收集桶1个。
	否
	——


注：“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
（2）商务要求
A. 所供仪器设备和系统应符合相应的国家/行业标准及规范。

B.设备生产厂家针对本项目的专门授权书或代理销售证明。

C.法人代表授权书。

D.供应商或制造商需提交承诺函，确保所提供所有产品均为原厂生产，并能及时为用户提供备品备件，及时提供维修服务。

E.交货日期：合同签订后90日内供货。

F.交货地点：买方指定地点。

H.售后服务：免费提供包括热线电话支持、现场维护维修、备品备件支持等多种方式在内的技术支持与服务，具体包括：

①工作日电话技术支持。

②在24小时内对用户所提出的维护要求做出响应。

③发生故障时，电话技术支持无效时，72小时到达客户现场。

④全自动平行氮吹浓缩仪、液相色谱三重四级杆双质谱系统全套整机质保三年；吹扫捕集进样系统整机质保一年；

G.设备生产厂家工程师负责安装、培训以及售后服务。设备安装前设备生产厂家工程师须与用户实验室相关人员指导确认安装准备工作。设备到达安装地点后，生产厂家在接到用户通知3天内执行免费安装调试直至达到验收指标。
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