天津中医药大学第二附属医院
肺功能仪等医疗设备采购项目
项目需求书（医疗器械）

一、项目背景

为切实满足临床科室日益增长的诊疗需求，提升医疗服务能力与效率，亟需更新和补充部分关键医疗设备。现有设备在数量、性能或功能上已无法完全满足当前临床工作的实际要求。为此，计划采购一批先进、适用的医疗设备，以保障临床诊疗工作的顺利开展，进一步提升整体诊疗水平和服务质量。

二、项目预算

总预（概）算： 124.6万元   

包1预（概）算： 46万  

包2预（概）算： 52.3万  

包3预（概）算： 22.8万  

包4预（概）算： 3.5万  

	包号
	序号
	标的名称
	品目

分类编码
	计量

单位
	数量
	预算单价（万元）
	分项汇总预（概）算

（万元）

	1
	1
	肺功能仪
	A02320300

医用电子生理参数检测仪器设备
	台
	1
	46
	46

	2
	1
	全导心电监护仪（可连中央站）
	A02320300

医用电子生理参数检测仪器设备
	台
	10
	2.5
	25

	
	2
	遥测心电监护仪
	A02320300

医用电子生理参数检测仪器设备
	台
	4
	2.5
	10

	
	3
	便携心电血氧监护仪
	A02320300

医用电子生理参数检测仪器设备
	台
	1
	0.8
	0.8

	
	4
	中高端注射泵组
	A02322700

病房护理及医院设备
	组
	4
	3.5
	14

	
	5
	输液泵
	A02322700

病房护理及医院设备
	台
	5
	0.5
	2.5

	3
	1
	药物熏蒸仪
	A02320900

中医器械设备
	台
	1
	2.8
	2.8

	
	2
	红外偏振光治疗仪
	A02320800

物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	台
	1
	3.5
	3.5

	
	3
	电脑中频药物导入治疗仪
	A02320800

物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	台
	1
	0.8
	0.8

	
	4
	医用制氧机（5L）
	A02322700

病房护理及医院设备
	台
	4
	0.7
	2.8

	
	5
	医用控温仪（降温毯）
	A02322700

病房护理及医院设备
	台
	2
	5
	10

	
	6
	囊压表
	A02329900

其他医疗设备
	台
	1
	0.4
	0.4

	
	7
	治疗车（不锈钢）
	A02322700

病房护理及医院设备
	台
	6
	0.2
	1.2

	
	8
	治疗车（塑料）
	A02322700

病房护理及医院设备
	台
	2
	0.25
	0.5

	
	9
	输液车
	A02322700

病房护理及医院设备
	台
	2
	0.3
	0.6

	
	10
	晨护车
	A02322700

病房护理及医院设备
	台
	1
	0.2
	0.2

	4
	1
	肠内营养泵
	A02322700

病房护理及医院设备
	台
	7
	0.5
	3.5


三、资格要求

（一）供应商应具备独立法人资格。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 投标人具有良好的商业信变和健全的财务会计制度，提供经第三方会计师事务所审计的上年度财务报告扫描件或本年度银行出具的资信证明。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。
（三）产品：

（1）所投产品（囊压表）属于医疗器械第一类产品应提供医疗器械备案证明；

（2）所投产品（肺功能仪、全导心电监护仪（可连中央站）、遥测心电监护仪、便携心电血氧监护仪、中高端注射泵组、输液泵、药物熏蒸仪、红外偏振光治疗仪、电脑中频药物导入治疗仪、医用制氧机（5L）、医用控温仪（降温毯）、肠内营养泵）属于医疗器械第二类和第三类中的产品应提供医疗器械注册证。

（3）所投产品（治疗车（不锈钢）、治疗车（塑料）、输液车、晨护车）不属于医疗器械，无需提供产品注册证。
（四）供应商：

1.制造商：

（1）所投产品（囊压表）属于医疗器械分类管理中第一类产品的，制造商应提供医疗器械生产企业备案证明文件；

（2）所投产品（肺功能仪、全导心电监护仪（可连中央站）、遥测心电监护仪、便携心电血氧监护仪、中高端注射泵组、输液泵、药物熏蒸仪、红外偏振光治疗仪、电脑中频药物导入治疗仪、医用制氧机（5L）、医用控温仪（降温毯）、肠内营养泵）属于医疗器械分类管理中第二类和第三类的产品，应提供医疗器械生产企业许可证。

（3）所投产品（治疗车（不锈钢）、治疗车（塑料）、输液车、晨护车）不属于医疗器械，无需提供产品供应商资质。
2.销售商：

（1）所投产品（囊压表）属于医疗器械分类管理中第一类产品的，销售商无须提供任何资质；

（2）所投产品（肺功能仪、全导心电监护仪（可连中央站）、遥测心电监护仪、便携心电血氧监护仪、中高端注射泵组、输液泵、药物熏蒸仪、红外偏振光治疗仪、电脑中频药物导入治疗仪、医用制氧机（5L）、医用控温仪（降温毯）、肠内营养泵）属于医疗器械分类管理中第二类和第三类的产品，应提供医疗器械经营企业备案证明文件和医疗器械经营企业许可证。

（3）所投产品（治疗车（不锈钢）、治疗车（塑料）、输液车、晨护车）不属于医疗器械，无需提供产品销售商资质。

（五）本项目不接受联合体。

（六）本项目非专门面向中小企业采购。注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准。
四、技术要求

本项目共4包。

	分包
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	包1
	1
	肺功能仪
	★1.模块组成：产品由常规肺通气模块、呼吸压力模块、肺弥散模块、脉冲振荡模块、激发试验模块、环境模块、电脑端软件和相关附件组成。

2. 检测参数

用力肺活量：FVC、FEV0.5、FEV1、FEV3、FEV6、V backextrapol.ex、FVC IN（FIVC）、FIV1、V backextrapol.in、PEF、FEF25（MEF75）、FEF50（MEF50）、FEF75（MEF25）、FEF25/75（MMEF25/75）、MEF、PIF、FIF50、MIF、FET、FEF200-1200、T backextrapol.ex、T backextrapol.in；

慢肺活量：VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IRV、VT、ERV、MV 、TIN、TEX、TTOT、BF；

最大分钟通气量：VT MVV、MVV、TIME MVV、BF MVV；

呼吸压力：MIP、MEP、P0.1、P0.1max；

肺弥散测试：RV、TLC、FRC、DLCO、VA、KCO（DLCO/VA）。

★3.传感器类型：双向金属筛网压差式传感器，带加热功能，防止水汽凝结和杀菌功能。

★4. 容量测量范围：（0～20）L±2.5%或者±0.05L；分辨率：±0.01L。

5 双向检测：可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）。

6.软件功能：受检者数据管理、以图表方式重现数据、测试期间实时数据显示、实时显示检测期间的FVC、 SVC、 MVV等图形及数值、在测试期间的流量－容积环，在FVC中显示、可自动分析检测结果。

★7.具备呼出气一氧化碳测定功能。 

8. 标定功能：具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)并进行BTPS自动修正功能；可通过定标筒进行常规定标和三流速定标。

9. 预计值参数：预设亚洲、欧美、非洲人种等肺功能预计值参数。

10. 院感防控：独立操作手柄，具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒压力传感器头部，可使用通用的肺功能仪耗材。

11.肺弥散功能检查，检查参数：RV、TLC、FRC、DLCO、VA、KCO（DLCO/VA）。

12.使用He（氦气）和CO（一氧化碳）的混合气体作为弥散残气的测试气体。

13. 投标人所提供设备的生产日期需为合同签署日期之前6个月内。

★14.配置要求：台车1台、常规肺通气模块1套、呼吸压力模块1套、肺弥散模块1套、脉冲振荡模块1套、激发试验模块1套、环境模块1套、定标桶（3L）1个、输出设备1套。
	台
	1

	包2
	1
	▲全导心电监护仪（可连中央站）
	1.至少包含心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数监测。

2.床旁机屏幕：≥10 英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8 通道波形显示。

★3.内置锂电池，续航≥4 h。

4.便携一体式，配置提手。

5.心电：

5.1.心率检测范围：成人15～300 bpm，精度±1bpm。

5.2.标配 3/5 导心电；具有智能导联脱落功能、多导同步分析功能。

★5.3.具备心律失常分析功能，至少包含房颤、室颤、停搏、SVCs/min；具备 ST 段分析功能；QT/QTc 连续实时测量及报警。

6.脉搏血氧饱和度：

6.1.脉搏氧测量范围：0～100%。

6.2.脉率测量范围：20～300bpm，精度：±1bpm。

6.3.配 PI 灌注指数实时监测功能

7.无创血压：测量范围10～270mmHg（或优于该范围），测量精度±5mmHg。

8.呼吸：测量范围成人0～120bpm,儿童/新生儿0～150bpm（或优于该范围），精度±1bpm。

9.具有有线或无线网络的连接，组成中央监护系统。

★10.有线、无线、遥测多种自由组网方式，可同时全面监护≥64床的监护病人。

★11.数据断网续传功能，保证断网≥48小时内，数据不会丢失

12.支持室上性心动过速和 SVCs/min 等室上性心律失常分析。

13.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

14.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，提供≥10 个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警。

15.USB 接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备。

16.使用年限≥10年，并提供设备标识照片。

17.投标人所提供设备的生产日期需为合同签署日期之前6个月内。
18.配置要求：

监护仪×10台、监护仪配套附件×10套、中心监护工作系统×1套
	台
	10

	
	2
	遥测心电监护仪
	1．支持成人及儿童的监测。

2．系统需符合医疗无线传输标准，实现无线遥测传输，传输距离满足病区使用，并支持免费软件升级。

★3．标配心电,呼吸监护，提供 HR（心率），ST，PVC（室性早搏），RR（呼吸频率） 测量值，具有血氧监测，提供 SpO2（血氧），PR（脉率） 测量值（ST，PVC 在中央站上显示）

4．具备超出预设心率、心律失常、血氧过低等智能声光报警

5．遥测发射盒整机（含电池）重量≤200克

6．遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素，可同时显示至少2个参数和1道波形,数据可实时查看

7．遥测发射盒防水等级≥IPX5要求，抗跌落测试至少通过1.5米跌落测试

8．提供3/5导心电监护,心率测量范围至少包含：成人15–300 bpm，儿童15–350 bpm。

★9．具有多参融合算法，具有≥3通道心电波形同步分析。

10．支持多终端同时查看，同一授权科室用户可通过不同终端（如工作站、移动设备等）同时在线查看心电监护信息，具有信息保护设置，防止医院信息泄露、未授权访问和网络攻击。

11．配备遥测发射盒信号网络布线安装和中央站连接

12. 具有室上性心动过速和 SVCs/min 等室上性心律失常分析，标配≥27种实时心律失常分析。

13.具有设备实时定位和设备历史位置追踪功能，并能够给患者发送消息。

14.使用年限≥10年，并提供设备标识照片。
15.投标人所提供设备的生产日期需为合同签署日期之前6个月内。
	台
	4

	
	3
	便携心电血氧监护仪
	1.具备实时监测脉率、心率、血氧饱和度等功能。

2.脉率测量范围：25 bpm ~250 bpm

3.具备智能声光报警功能，至少包含高低心率、心律失常、血氧过低等报警。

4.电池续航时长：连续使用≥12小时

★5.屏幕：2-5吋彩色屏，重量≤800g，方便患者转运。

6.数据可实时查看

7.可存储≥95个患者ID,每个ID可存储≥500组数据

8.使用年限≥10年，并提供设备标识照片。
9.投标人所提供设备的生产日期需为合同签署日期之前6个月内。
	台
	1

	
	4
	中高端注射泵组
	★1．所投注射泵须能够用于镇痛药、化疗药、胰岛素输注的治疗。

★2．输注精度：通道独立控制，流速范围至少包含1-2000ml/h，精度≤±2%，

3.至少具备1/2/3/5/10/20/30/50/60 ml规格注射器自动识别，适配各类药物输注。

4．总量预设：0.01～9999.99 ml，步进 ≥0.01 ml。

5．内置注射器品牌 ≥10 种，可自定义 ≥3 种。

6．功能配置：具备双通道同步/异步输注、药物库预设、流速递增/递减、限时输注、总量控制、阻塞压力分级调节功能。

7．输注完成自动转入 KVO，KVO 流速(保持静脉畅通) 0.1～5 ml/h 可调。

8．阻塞压力报警档位≥15 档。

9．历史记录≥5000种；药物库≥5000种。

10．内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥5小时，保证突发断电不中断用药。

11．安全防护：全方位声光报警（管路阻塞、气泡、输液完毕、注射器脱落、开门、低电量、故障等），阻塞压力实时显示，具备防误操作锁定功能，杜绝用药差错。

12．组控管理：可多台泵组联网集中管控，实现参数统一设置、数据实时监控、输注记录追溯，具有集中供电/联网/报警。适配重症病房批量患者管理需求。

13．外壳防护等级≥IP33，易清洁消毒，符合院感防控要求。

★14．显示屏≥3.5 英寸液晶彩色触屏。

15．重量≤2kg（含电池），可壁挂、可床旁放置，具备多角度可调固定夹。

16．具备有线 / Wi-Fi 联网功能。

17．可通过简易连接件组合成多道泵，可接入输液信息采集系统，实现集中供电/联网/报警。

18.主机自带多功能接口（非USB外接接口），无需外接，用于护士呼叫、直流供电和外部设备连接。

19.输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯。

20.使用年限≥10年，并提供设备标识照片。
21.投标人所提供设备的生产日期需为合同签署日期之前6个月内。
22.配置要求

注射泵（含充电线）*4、输液信息采集系统（含充电线）*1、输液架*1
	组
	4

	
	5
	输液泵
	★1．所投输液泵须能够用于镇痛药、化疗药、胰岛素输注的治疗。
2．输注功能：

2.1.具备≥6 种输液模式，至少包括：速度模式、时间模式、体重模式、点滴模式、阶梯模式、间歇模式。

2.2.可设定输液总量、流速。

★2.3 流速范围：0.1～2000 ml/h，增量 ≥0.1 ml/h。

2.4 输液精度≤±5%​。

2.5 输液量预设范围包含：0.1～9999 ml。

2.6 已输液量显示范围包含：0～99999 ml。

2.7 具备快速推进功能，快推速度范围 0.1～1200 ml/h，支持手动快推/自动快推。

2.8 KVO 流速0.1～5.0 ml/h 可调。

2.9 具备流速自适应调节功能：流速自适应更改流速时无需中断输液，支持连续输注。

2.10 适配各类静脉输液、静脉营养治疗。

3．具备声光多重报警，至少包含：管路阻塞、气泡（单个及累计）、输液完毕（完成预设量）、开门（泵门打开）、电池电量低、系统故障。

4．具备断电续航功能，充满电后，在 ≥5 ml/h流速下可连续运行≥5h。

5．具备防误操作锁定功能。

6．具备累计输液量统计功能：具备已输液量累计显示和清零功能，显示范围包含 0～99999 ml。

7．可连续24小时不间断运行。

8．兼容一次性普通输液管路≥3种，至少包含普通输液器、精密输液器、避光输液器。

★9．显示屏≥3.5 英寸触摸屏，全中文显示。

10.历史记录≥5000种；药物库≥5000种。

11．重量（kg）≤ 1.8kg（主机净重，含电池，不含附件）可床旁放置、壁挂安装，方便移动转运。

12．外壳防护等级≥IP33，易清洁消毒，符合院感防控要求。

13.使用年限≥10年，并提供设备标识照片。

14.投标人所提供设备的生产日期需为合同签署日期之前6个月内。
	台
	5

	包3
	1
	药物熏蒸仪
	1．时间1-99min可设定，允差±30s;自动控制，治疗时间达到设定时间时，有提示音，加热装置自动断电。

2．温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃

3．总容量≥6L

4．至少具备超温保护、防干烧、漏电保护等多重安全报警功能

5．结构易清洁、防腐蚀，维护简单

6．连续工作时间≥8h

7．双路输出，可同时治疗两个病人。

8．在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，治疗仪有报警提示，蒸汽输出有防烫伤的装置和警示。

9．具备万向支臂，熏蒸角度360°

10．具备防冷凝水滴落功能

★11.配备自动、手动两种排废液方式。

12.投标人所提供设备的生产日期需为合同签署日期之前6个月内。
	台
	1

	
	2
	红外偏振光治疗仪
	1.波长范围：范围至少包含700-1600nm。

2.输出强度分档可调，≥8档。

3.偏振光照射头最大输出光功率：1500±15%mw；红外光钯灯照射头输出光功率范围为 3w～30w。

4.治疗臂可自由旋转定位，具备移动脚轮及锁止功能。

★5.双路治疗臂独立输出，同时治疗两位患者或同一患者的两个部位
6.输出模式：具备连续模式及间歇/断续模式。

7.输出功率≥1.5W, 允差±15%。

8.治疗时间1-30min连续可调，步进1min。

9.至少具备过电流保护、过电压保护、断路保护等多重保护。

10.可点线式偏振光与红外钯灯组合应用。

★11.一体台车式设计，配有万向脚轮，可自由锁定脚轮。

12.适用范围：急慢性疼痛的辅助治疗。

13.投标人所提供设备的生产日期需为合同签署日期之前6个月内。
	台
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	3
	电脑中频药物导入治疗仪
	1.具备加热温热输出功能，加热状态下电极板温度可控，最高≤65℃。

2.具有≥3档温热输出,提供温热治疗。

3.具有全电路电脑自动监测、巡检、安全保护系统,具有全自动安检、自动报警功能。

4.可自主调节输出强弱。

5.具有高清液晶数字自动显示、自动计时、报警等功能;

6.最小调节步进≤1mA（或具备无级调节功能）

7.输入功率≤70VA；

8.中频频率: 2.5（1±10%）KHz～7.5（1±10%）KHz（或优于该范围）；

9.脉冲宽度: 66(1±10%)us～200(1±10%)us（或优于该范围）；

10.调制波频率：0～440Hz之间（或优于该范围）；

11.调幅度: 0～100％，允差：±10%；

12.输出波形：

12.1.基波：脉冲方波；

12.2.调制波：指数波、前斜锯齿波、后斜锯齿波、方波、尖波、三角波、正弦波、阶梯波等幅波。

13.具备输出断路保护功能。

14.连续运行工作时间：≥4小时。

15.适用范围：镇痛，改善局部血液循环，促进炎症消散，兴奋神经肌肉作用

16.投标人所提供设备的生产日期需为合同签署日期之前6个月内。
★17.配备治疗车1台
	台
	1

	
	4
	医用制氧机（5L）
	1. 额定流量：0–5L/min，0.1L/min连续可调。

2. 出氧浓度：≥90%（5L时），浓度稳定，全程波动值≤±2%。

3. 具备压力报警、故障报警、断电提醒、低氧浓度报警、温度报警、流量报警等安全功能。

4. 可24小时连续运行，运行稳定可靠。

5. 整机运行噪音≤45dB(A)，适合病房使用。

6. 操作界面简洁，大屏可视化实时显示瞬时流量、实时氧浓度、设备运行时长。

7. 投标人所提供设备的生产日期需为合同签署日期之前6个月内。

8. 配置要求：鼻氧管（成人/儿童双规格，出氧口依据科室实际情况任意调换）*10、吸氧面罩*10、湿化杯*10。
	台
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	5
	▲医用控温仪
（降温毯）
	1．彩色液晶屏≥5英寸，中文显示，参数可一键设置。

★2．水温控制范围4℃～40℃任意可调（或优于该范围）。

3.体温传感器可设定温度：30℃～40℃（或优于该范围）。

4．采用TPU（热塑性聚氨酯）材料，耐低温、耐臭氧、耐酸碱；内部采用多通道水循环设计，循环通畅；表面柔软，可折叠、卷曲、清洗、消毒；配有同规格毯套和帽套，易拆洗。

5．水循环密闭运行，适配72小时以上长时程亚低温治疗。

6．控温方式≥2种，至少包含机控/体控，双重测温，可任意选择。

★7．至少具备高低温超温报警、缺水报警、传感器脱落/损坏报警。

8．管路抗菌抑菌，毯面易清洁消毒，防水耐消毒，符合院感防控要求。

9．可配合呼吸机、监护仪同步床旁使用。

10．≥双路输出，毯帽可同时使用或独立使用，各路可独立控温。

11．整机噪音≤50dB。

12．使用年限≥10年，并提供设备标识照片。

13.投标人所提供设备的生产日期需为合同签署日期之前6个月内。
14．配置要求：

主机1台、控温毯2条、控温帽2个、升温毯1个、体温传感器5条
	台
	2

	
	6
	囊压表
	1.量程：0～120cmH₂O

2.测量误差≤±2cmH₂O

3.具备压力测试功能

4.具备负压气密性功能

5.具备负压功能

6.具备放气功能；对球囊内的气压进行手动调节放气
	台
	1

	
	7
	治疗车（不锈钢）
	1.尺寸≥800×450×850mm

2.整体采用304不锈钢材质，材料厚度≥1.2mm。

3.多层分层储物设计：上层治疗台面、中层2个小抽屉、下层置物架。

4.三面围栏，防止物品滑落。

★5.配备4支≥3寸静音脚轮，具备自锁刹车功能。

6.自带可拆卸污物桶（带盖）、防撞护角。
	台
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	8
	治疗车（塑料）
	1.车体为双立柱支撑结构，铝合金材质。预留挂件安装槽，可根据临床需求任意增添附件并且调节配件高度

★2.台面采用ABS医用材质，台面后侧配半围栏，车体两侧配双扶手

3.车体配2层中抽屉，每层深度≥100mm，抽屉面板上预留标识窗

4.抽屉箱体为钢制包厢结构，抽屉面板和抽屉盒为塑料材质，抽屉能够整体拉出。

5.车体配2个有盖污物桶。

6.车体底部外侧整体采用软质PVC包裹钢、防撞带结构。

7.单支脚轮承重≥100kg，具有刹车功能。
	台
	2

	
	9
	输液车
	1.车体为双立柱支撑结构，铝合金材质。预留挂件安装槽，可根据临床需求任意增添附件并且调节配件高度

★2.台面采用ABS医用材质，台面后侧配半围栏，车体两侧配双扶手

3.车体配2层中抽屉，每层深度≥100mm，抽屉面板上预留标识窗

4.抽屉箱体为钢制包厢结构，抽屉面板和抽屉盒为塑料材质，抽屉能够整体拉出。

5.车体配2个有盖污物桶

6.车体底部，外侧整体采用软质PVC包裹钢防撞带结构。

7.单支脚轮承重≥100kg，车体带刹车功能

8.配置配件：三层输液架、锐器盒架、侧挂篮、2个有盖污物桶。
	台
	2
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	晨护车
	1.整体采用304不锈钢材质，材料厚度≥1.2mm。

★2.台面表面为ABS材质

3.多层分层储物设计：上层治疗台面、中层抽屉盒（可取下清洗）、下层置物架。

4.配4支静音脚轮。单支脚轮承重≥100kg，具有刹车功能。

5.配置配件：帆布材质收集袋
	台
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	包4
	1
	肠内营养泵
	★1.输注流速范围≥1-800ml/h，连续可调，最小步进≤1ml/h，输注精度 ±10%

2.具备恒温加热功能，温度可设范围至少包含 35～40 ℃，步进 1 ℃，误差 ≤±3 ℃，适配临床营养输注需求。

★3.自带加温系统，无需外接电源。

★4.具备报警功能，报警等级可区分。安全保护报警至少应包括：堵塞报警、空瓶报警、气泡报警、任务完成。

5.具备电池欠压/耗尽、网电通断、暂停超时、加温器故障、转子故障、断电报警功能等。

6.可≥24小时连续运行，内置可插拔式设计充电锂电池，在常规喂养流速下可持续运行 ≥6 h

★7.喂养模式包含连续喂养 + 间歇/间隔喂养

8.喂养量预置范围 1～9999 ml，最小步进 1 ml；累计量 0～9999 ml 可显示

9.液晶显示屏，显示内容至少含：当前流速、预置量、累积量、剩余时间/剩余量、实时压力

10.具有反抽功能，反抽速度1-1200ml/h

11.单机重量 ≤1.5 kg，便于床边摆放与移动

12.适用符合国家标准的各类营养管

13.使用年限≥10年，并提供设备标识照片

14.投标人所提供设备的生产日期需为合同签署日期之前6个月内。
	台
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加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
五、商务要求
（1）交货时间、地点、方式

供方根据用户的要求于自合同签订7日内将所供货物在需方指定处交付，并完成安装调试工作，费用由供方负责。

（2）付款方式

签订合同后，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后60日内支付合同金额的100%（涉及财政经费的，在对应项目经费已下达且形成可支出额度后，于收到合规发票之日起60个工作日内办理支付手续。）（特殊情况以合同为准。）

（3）售后服务

1）投标人须提供所投产品的2年质保与维修工作，保修期自验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场。

2）投标人须在注册证到期或变更后向医院备案，提供新的注册证。

3）产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修二次后仍然有故障，则应无条件更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理。保修期过后，维修只收成本费，维修人员的食宿、交通费自理。

4）供应商应针对本次项目提供详细的售后服务方案。

5）在任何时候，供应商均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任，有义务对所提供的货物实行终身维护和对设备进行定期的检测与维护。

6）供应商须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

7）供应商所投产品应是全新的（包括所有零配件、专用工具等）、表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准。

8）供应商须提供随机配备的易耗品清单、消耗材料价格清单及折扣率、保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

9）供应商负责对采购人技术人员、操作人员、维修人员进行培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维修操作等方面的免费技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作并提供相应的培训资料，培训人数按照用户需求而定。

10)业务保障要求,当产品故障导致无法使用时，供应商应提供功能可用的备品备件或备用设备，以保障业务连续性。

11）中标供应商必须严格遵守采购人各项廉洁从业政策规定，与采购人签署廉洁协议与廉洁承诺书等（具体情况以合同为准）。

六、验收标准
根据采购合同、招标文件、投标文件及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）、按照相关规定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收。验收内容包括但不限于:设备名称、验收数量(台/套)、规格型号、生产厂家(品牌)、随机资料(合格证、装箱单、使用技术说明书、光盘资料等)、配件信息、设备外观完好情况、参数性能配置情况、整机运行情况，科室人员培训情况等。采购人应加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
七、其他要求

本项目收取履约保证金。签订合同后15个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总额10%的履约保证金，供应商应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。此保函的递交、退还、罚没和有效期以合同为准。

