中新天津生态城社会事业发展局采购天津市中心妇产科医院滨海院区实验室装备项目

招标文件

（项目编号TJBH-2024-A-0010）

天津市滨海新区政府采购中心

2024.4

目录

第一部分投标邀请函

第二部分招标项目要求

第三部分投标须知

第四部分合同条款

第五部分投标文件格式

第一部分投标邀请函

受中新天津生态城社会事业发展局委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对中新天津生态城社会事业发展局采购天津市中心妇产科医院滨海院区实验室装备项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：中新天津生态城社会事业发展局采购天津市中心妇产科医院滨海院区实验室装备项目

（二）项目编号： TJBH-2024-A-0010

二、项目内容

第一包：实验室装备（采购需求详见附件）；合同履行期限：自合同签订之日起30天内全部产品到货、安装、调试完毕并验收合格交付使用

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：3771500元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A. 经第三方会计师事务所审计的2022年度或2023年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（二）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（三）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，全部货物均由中小企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（四）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（五）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（六）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（七）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。

注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2024年4月18日至2024年4月25日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538316。

七、网上应答时间

2024年4月18日9:00至2024年5月9日8:30，使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2024年5月9日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2024年5月9日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2024年5月9日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。

（四）踏勘现场时间及地点：本项目于2024年4月26日10:00在天津市中心妇产科医院滨海院区集合，由采购人统一组织踏勘现场，联系人：杨硕，联系电话：18086083425。投标人参加踏勘现场须知：

1. 因未能参加踏勘现场而带来的损失，由投标人自行承担。

2. 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

3. 采购人在现场介绍项目情况时，应当公平、公正、客观。

4. 采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，除以更正公告的形式发布、构成竞争性磋商文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制响应文件时参考，采购人、天津市政府采购中心不对投标人据此作出的判断和决策负责。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号

（三）联系人：刘春雪

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册、电子签章办理咨询：022-24538316

2. 采购文件咨询：022-25866129

3. 网上应答操作咨询：022-24538309

4. 解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：中新天津生态城社会事业发展局

（二）采购人地址：天津市滨海新区生态城安正路188号

（三）采购人联系人：杨硕

（四）采购人联系电话：022-67289120

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人针对采购文件质疑受理：

1.联系部门：中新天津生态城社会事业发展局

2.联系人：杨硕

3.联系方式：18086083425

4.联系地址：天津市滨海新区生态城安正路188号

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2024年4月18日

第二部分招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：产品及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品5年质保期，提供免费上门保修，保修期内零部件损坏（非人为）免费更换。7×24 小时技术响应，24 小时内维修工程师到达维修现场。质保期自验收合格之日起计算。

2. 投标文件中提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。

3. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5. 提供现场技术培训。

（三）交货要求

1. 交货范围：本次招标的交货范围，除包括所需产品外，还应包括配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用说明书、维修指南或服务手册等）、产品使用所必须的备品备件品，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。

2. 交货期：自合同签订之日起30天内全部产品到货、安装、调试完毕并验收合格交付使用（特殊情况以合同为准）。中标供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、直到产品正常使用，其费用由投标人负担，包含在投标总价中。

3. 交货地点：天津市中心妇产科医院滨海院区（特殊情况以合同为准）。

4. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

5. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（四）付款方式

合同签订并生效，中标供应商提交合同额35%的预付款保函，采购人支付合同额的35%。货到现场安装调试完毕且验收合格后采购人支付合同额的60%，质保期满后采购人支付合同额的5%。每次付款前中标供应商均须提供等额发票（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

1. 制造中的检验与测试

投标人的检验部门在产品制造过程中和完工后，应按本招标文件所要求的标准和规范，对产品进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性负责，以便采购人进行监理。

采购人有权对产品进行发货前的检验，投标人应邀请采购人代表到制造厂检查制造工艺、原材料质量和产品质量，并参加产品出厂检验（但不作为验收），检查合格的产品才允许出厂。投标人应为采购人进行上述检查提供便利条件，并承担所需费用。

2. 到货的检验

（1） 产品到达采购人现场后，采购人有权委托质检单位对产品成品进行抽样检测。

（2）产品以及配件的检验，应在货物到达交货地点后7天内完成，检验人员由采购人代表、专家和投标人代表等方面人员组成。

（3）成品抽样检测费用由供货方承担。

3. 验收

（1）投标人产品和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

（2）满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：

a. 中标人已按照合同规定提供了与封样相同的全部产品及完整的技术资料；

b. 符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求；

c. 具备产品合格证。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

# （三）投标文件中提供所投产品的配置清单，并填写产品价格组成清单明细表。

# （四）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/测试/试验报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

# （五）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如GB/T19001系列/IS09001系列质量管理体系认证、GB/T28001系列/OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证、GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证、第三方认证机构出具的认证证书等。

# （六）投标文件中提供所投产品制造商的详细介绍，包括但不限于材料库房、成品库房、机构设置、规章制度、与本项目相关的现代化生产设备彩图及设备购置发票扫描件、网点分布情况、技术人员简历、厂房面积的证明材料等。

# （七）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

# （八）投标文件中按照项目需求书中的要求对所投产品的情况作出准确详细的描述。

# 1. 投标人须提供绿色环保产品，所使用的主辅材料符合国家环保标准，木类板材、合成板材、油漆均达到E1环保等级。投标人提供产品材质清单、原材料检验报告、材料产地证明。

# 2. 投标人须说明产品在生产安装过程中，所采用的主要配件的名称及制造商，并提供相应的技术说明书。

# 3. 投标人须使用优质五金件，并提供保证正常使用所必需的配件，并在投标文件中列出清单，提供五金件名称、用途和制造商，其价格应含在总报价中。

# 4. 投标人须保证在保修期满后五年内以优惠价格供应产品正常使用所必需的其它配件，列出清单，标明名称、单价和总价，其费用在投标文件中列明，但不包括在总价中。

# 5. 投标文件中提供所投产品效果图（彩图）、结构图、连接结构及尺寸图，标明结构层材质名称、厚度、等级和投标产品配置等，并提供详细工艺加工说明。

# 6. 投标人须保证对其提供的产品及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方要求承担全部责任。

# 7. 投标文件中提供所投产品主材的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。

# 8. 投标文件中提供所投产品的第三方检测机构出具的带CMA标识的成品检测报告扫描件。

# 9. 样品：投标人须于开标当日10:00前在天津市滨海新区政府采购中心评审现场递交所投产品样品，并在样品明显处粘贴样品标签（附件21：样品标签并加盖公章），逾期送到的样品不予接收。具体要求如下：

（1）样品名称及数量

| 序号 | 名称 | 规格（长*宽*高mm） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢实验台 （人工精液实验室） | 1500*750*850 | 1 | 台 |
| 2 | 边台 | ≥200*200*200mm，厚度12.7mm | 1 | 块 |
| 3 | 通风柜台面 | 80mm*80mm*厚度25mm，一体蝶形 | 1 | 块 |
| 4 | 病理切片柜 | 515*480*360mm | 1 | 节 |

# ★（2）未按照招标文件要求递交全部样品的，将被取消投标资格。

# （3）样品处置：

# a.中标候选供应商的样品经采购人和供应商双方确认后由采购人负责封存，其余供应商的样品请于中标公告发布之日起3个工作日内自行退回，逾期未退回的样品视为放弃样品，由采购中心统一销毁。

# b.中标供应商的样品由采购人负责封存，作为履约验收的参考。

# 10.为保障产品质量及按期供货，中标后，采购人对中标供应商生产场地、设备、规模等实地考察。所投产品必须在批量生产前制作样品，经采购人确认后方可进行批量生产。生产过程中采购人不定期跟踪巡检，对不按标准要求生产加工的，采购人有权终止合同，所加工的成品采购人不支付任何费用，并按照合同约定的违约条款进行索赔。

# （九）具体需求详见本部分项目需求书。项目需求书中如无特殊要求，材质厚度均为裸尺寸；图片仅供参考，若文字表述与图片不一致时，以文字表述为准。

# 三、评审因素及评标标准

| 第一部分价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分客观分（31分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供有效期内的上述证书原件扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 产品认证评价 | 提供所投以下产品的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件，具备一份得2分，最多6分： （1）满足“中央台”或“边台”或“边台带水”或“可移动边台”其中任意一项产品技术参数第1项要求； （2）“通风柜”或“连体通风柜”或“走入式通风柜”； （3）新风机组净化机组箱体的“高压聚氨脂发泡”； | 6 |
| 5 | 技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得12分。非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣1分，最低0分 | 12 |
| 6 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供与本项目内容相当且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2021年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。 1个业绩2分，最多6分 | 6 |
| 第三部分主观分（39分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 应包含核心产品整体设计理念、性能稳定性描述、安全耐用性描述以及获得的第三方认证机构的认证扫描件 整体性能优良，设计理念先进，性能稳定，安全耐用，具有第三方机构相关认证：10分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：7分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分 | 10 |
| 2 | 关键部件质量评价 | 应包含核心产品关键部件的品质先进、稳定、安全、耐用性描述 关键部件的品质先进、稳定、安全耐用：10分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：7分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分 | 10 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 应包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 方案完整详细，针对性、可操作性强，完全满足采购需求：10分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：7分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分 其他：0分 | 10 |
| 4 | 样品评价 | 材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、安装工艺、细节处理好：8分； 从材质质量、外观、加工工艺及细节处理方面评价，存在1处瑕疵：4分； 从材质质量、外观、加工工艺及细节处理方面评价，存在2处瑕疵：1分； 其他：0分 | 8 |
| 5 | 绿色供应链管理评价 | 绿色供应链管理先进、效果显著且提供证明材料得1分；实施绿色供应链管理得0.5分；其他不得分 | 1 |
| 合计 |  |  | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

1、本项目为中新天津生态城社会事业发展局采购天津市中心妇产科医院滨海院区实验室装备。

# 2、本项目属于工业行业。

二、技术参数

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

| A、汇总表（各科室分项清单附后） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | ▲中央台 | 详见清单 | 1、台面：≥12.7mm厚理化板台面。产品采用EBC电子束固化技术生产。 2、柜体 主框架采用一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，钢板厚度不小于1.0mm，表面经环氧树脂粉体涂装处理。 3.0mmTH:调整脚支撑板。门板：采用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理。柜门应为双包结构，内附防噪填充。 抽屉，采用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理，为四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头应为双层结构。 活动层板采用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理。层板可以上下调节。 | 21.6 | 延米 |
| 2 | ▲中央试剂架 | 详见清单 | 1、试剂架支柱需采用1.0mm厚一级冷轧钢板，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度不小于75μm） 固定片、调节架支撑翼、后挡板：采用优质1.0mm厚一级冷轧钢板，表面经环氧树脂粉体涂装处理。 2、试剂架层板：不少于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘须有不次于柜体相同材质的护栏。 试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。 | 4.6 | 延米 |
| 3 | ▲边台 | 详见清单 | 1、台面：≥12.7mm厚理化板台面。产品采用EBC电子束固化技术生产。 2、实验台箱体 柜体 主框架采用一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，钢板厚度不小于1.0mm，表面经环氧树脂粉体涂装处理。 3.0mmTH:调整脚支撑板。门板：采用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度不小于75μm）。柜门应为双包结构，内附防噪填充。 抽屉，采用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理，为四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头应为双层结构。 活动层板采用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理。层板可以上下调节。 | 227.529 | 延米 |
| 4 | ▲边台带水 | 详见清单 | 1、台面：≥12.7mm厚理化板台面。产品采用EBC电子束固化技术生产。 2、实验台箱体 柜体 主框架采用一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，钢板厚度不小于1.0mm，表面经环氧树脂粉体涂装处理。 3.0mmTH:调整脚支撑板。门板：采用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理。柜门应为双包结构，内附防噪填充。 抽屉，采用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理，为四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头应为双层结构。 活动层板采用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理。层板可以上下调节。 | 15.42 | 延米 |
| 5 | 不锈钢架台 | L1000*W700*H750mm | 1、氩弧焊焊接，接口全部满焊，焊点排布均匀；无明显突起，阳角焊口研磨，阴角焊口钝化研磨； 2、工件整体手感检视无毛刺； 3、主体304不锈钢拉丝板。 | 5 | 台 |
| 6 | 双培养箱不锈钢实验台 | L1600*W700*H700mm | 1、氩弧焊焊接，接口全部满焊，焊点排布均匀；无明显突起，阳角焊口研磨，阴角焊口钝化研磨； 2、工件整体手感检视无毛刺； 3、主体304不锈钢拉丝板。 | 4 | 台 |
| 7 | 单培养箱不锈钢架台 | L700*W700*H700mm | 1、氩弧焊焊接，接口全部满焊，焊点排布均匀；无明显突起，阳角焊口研磨，阴角焊口钝化研磨； 2、工件整体手感检视无毛刺； 3、主体304不锈钢拉丝板。 | 4 | 台 |
| 8 | 不锈钢水柜 | L500*W400*H850mm | - 氩弧焊焊接，接口全部满焊，焊点排布均匀；无明显突起，阳角焊口研磨，阴角焊口钝化研磨； - 工件整体手感检视无毛刺； 3、主体304不锈钢拉丝板。 | 4 | 个 |
| 9 | ▲不锈钢实验台 | L1500*W750*H850mm | 304不锈钢材质，台面双包,不锈钢管拉筋，支腿采用38*38满焊不锈钢地脚配食品级硅胶套。可承重200公斤 | 4 | 台 |
| 10 | ▲可移动边台 | 详见清单 | 1、台面：≥12.7mm厚理化板台面。产品采用EBC电子束固化技术生产。 2、实验台箱体 柜体 主框架采用一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，钢板厚度不小于1.0mm，表面经环氧树脂粉体涂装处理； 3.0mmTH:调整脚支撑板。门板：采用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理。柜门应为双包结构，内附防噪填充； 抽屉，采用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理，为四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头应为双层结构，内具隔音材质； 活动层板采用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理。层板可以上下调节。 | 1 | 延米 |
| 11 | 病理取材台 | L1500*W820*H2000mm | 1、304#国标0.8mm柜体，上下柜组合，台面国标1.0mm，嵌高密度中纤板，台面带高压侧喷林系统，带水槽与台面焊接成一体型；2、上柜敞开式设计，上柜两侧带10mm钢化透明白玻；满柜式下柜，柜体内无层板，对开门双层门板，带缓冲门铰；3、配电子调风阀、LED日光灯、紫外消毒灯、通风控制器、防水插座，粉碎机、电热水龙头，伸缩水龙头，脚踏开关，福马轮。 | 2 | 台 |
| 12 | 病理取材台 | L1800*W820*H2000mm | 1、304#国标0.8mm柜体，上下柜组合，台面国标1.0mm，嵌高密度中纤板，台面带高压侧喷林系统，带水槽与台面焊接成一体型；2、上柜敞开式设计，上柜两侧带10mm钢化透明白玻；满柜式下柜，柜体内无层板，对开门双层门板，带缓冲门铰；3、配电子调风阀、LED日光灯、紫外消毒灯、通风控制器、防水插座，粉碎机、电热水龙头，伸缩水龙头，脚踏开关，福马轮。 | 1 | 台 |
| 13 | 病理标本柜 | L800*W500*H1800mm | 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。柜体边角无直角折弯工艺处理。 | 3 | 台 |
| 14 | 病理蜡片柜 | L480*W515*H1510mm | 1、每套4组合，每组合5个抽屉，共20个抽屉选材：优质1.0mm冷轧钢板，表面静电粉沫喷涂工艺； 2、柜体采用焊接技术，顶包侧工艺；3、每抽均附带间隙垫，且在自动归位时有减震垫作为缓冲。每组病理蜡块柜或玻片柜规格相同，可自由组合。 | 10 | 台 |
| 15 | 病理切片柜 | L480*W515*H1510mm | - 切片柜：规格为L480*W515*H1510mm，每套4组合，每组合9个抽屉，共36个抽屉，选材：优质1.0mm冷轧钢板，表面静电粉沫喷涂工艺； - 柜体采用焊接技术，顶包侧工艺，表面达到平整光亮无尖角凸起；滚动轴连接处均使用高硬度合成尼龙专用卡具，其优点是传动功效损失小、使用寿命长,每抽均附带间隙垫，且在自动归位时有减震垫作为缓冲。每组病理蜡块柜或玻片柜规格相同，可自由组合。 | 10 | 台 |
| 16 | 药品柜 | L900*W500*H1800mm | 柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板。柜体边角无直角折弯工艺处理； 柜门：采用1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品。 | 3 | 台 |
| 17 | 设备柜 | L900*W500*H1800mm | 柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板； 柜门：采用1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品。 | 19 | 台 |
| 18 | 设备柜 | L900*W400*H1300mm | 柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板。柜体边角无直角折弯工艺处理； 柜门：采用1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品。 | 1 | 台 |
| 19 | 吊柜 | L*W300*H600mm | 柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板。柜体边角无直角折弯工艺处理； 柜门：采用1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁。层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，边缘光滑，不伤手。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：30kg。 | 27.39 | 延米 |
| 20 | 危险品柜 | L1650*W460*H1090mm | 主要材质：加厚冷轧钢板； 容积：90加仑。门型：双门，手动，带双锁； 颜色：（黄色）代表易燃液体，（蓝色）代表腐蚀性液体； 柜体：双层结构，采用1.2mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷涂，高温固化。底部设计防泄露门槛，可留滞外泄液体； 层板：标配1/2块，可根据使用空间大小上下自由调节，带有加强筋，最大可承载250磅重物。 | 2 | 台 |
| 21 | 设备柜 | L900*W500*H1800mm | 柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板； 柜门：采用1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构。设备柜均设计为供3人使用。顶部带有排气孔及标签槽，门背面配梳妆镜，3个门均独立配锁。层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，边缘光滑， | 2 | 个 |
| 22 | 器皿柜 | L900*W500*H1800mm | 柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板； 柜门：采用1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构； 上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，边缘光滑，不伤手/4、层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：30kg。 | 4 | 个 |
| 23 | 排风药品柜（PP带锁） | L900*W500*H1800mm | 柜门上部为5mm透明玻璃，下部为实门。玻璃门外框为钢质，带锁。层板数量：四层，层间可调节 | 2 | 个 |
| 24 | 不锈钢耗材架 | L1000*W500*H1650mm | 1、氩弧焊焊接，接口全部满焊，焊点排布均匀；无明显突起，阳角焊口研磨，阴角焊口钝化研磨； 2、工件整体手感检视无毛刺； 3、主体304不锈钢拉丝板。 | 1 | 台 |
| 25 | 不锈钢书架 | L1000*W750*H1750mm | 1、氩弧焊焊接，接口全部满焊，焊点排布均匀；无明显突起，阳角焊口研磨，阴角焊口钝化研磨； 2、工件整体手感检视无毛刺； 3、主体304不锈钢拉丝板。 | 1 | 台 |
| 26 | 通风柜 | L1800*W900*H2350mm | 外形尺寸：L1800*W900*H2350mm整体结构采用优质冷轧钢板，主体厚度≥1.2mm厚；所有金属表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 | 6 | 台 |
| 27 | 通风柜 | L1500*W900*H2350mm | 外形尺寸：L1500*W900*H2350mm 整体结构采用优质冷轧钢板，主体厚度≥1.2mm厚；所有金属表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 | 2 | 台 |
| 28 | 通风柜 | L1000*W900*H2350mm | 外形尺寸：L1000*W900*H2350mm 整体结构采用优质冷轧钢板，主体厚度≥1.2mm厚；所有金属表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 | 1 | 台 |
| 29 | 连体通风柜 | L5600*W900*H2350mm | 外形尺寸：L5600*W900*H2350mm包含上柜与底柜两部分。上柜用于实验开展，下柜用于物品的存储。上柜包含可视调节门，服务水气阀，插座，工作台面等。下柜包含柜体,门板,可调隔板等，坚固耐用,具有很强的耐化学腐蚀功能,方便维护。整体结构采用优质冷轧钢板，主体厚度≥1.2mm厚。 | 1 | 台 |
| 30 | 走入式通风柜 | L3000*W900*H2350mm | 外形尺寸：L3000*W900*H2350mm所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。多功能板：排风柜具有可拓展功能区，位于排风柜正面两侧，多功能安装板，坚固且方便摘取，可随时根据用户需求调整水、电、气等功能拓展。 | 2 | 台 |
| 31 | 通风柜上饰板 | / | 材质采用优质冷轧钢板，厚度1.0mm，宽度、深度同通风柜外形尺寸，高度≥300mm | 3 | 个 |
| 32 | pp水盆 | L500*W400*H300mm | 主体：高密度PP（HDPP）耐强酸碱以及有机溶剂。 表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 附件：高密度PP去水（包含阻水盖、PP提笼），PP下水管、存水弯等。 | 10 | 个 |
| 33 | pp水槽 | L555*W455*H310mm | 主体：高密度PP（HDPP）耐强酸碱以及有机溶剂。表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 附件：高密度PP去水（包含阻水盖、PP提笼），PP下水管、存水弯等。 | 4 | 个 |
| 34 | 冷热三孔水龙头 | / | 配置依图纸或相关说明所示 加厚铜质；高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；90度旋转陶瓷阀芯，静态最大耐压10Pa。 | 13 | 个 |
| 35 | 滴水架 | / | 材质：高密度PP类型：单面 滴水棒：可拆卸式滴水棒，方便实用。底部托盘中间设有排水孔 | 13 | 个 |
| 36 | 单口洗眼器 | / | 主体材质：国标铜质。 洗眼喷头：铜质，出水经缓压处理避免二次伤害。锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成。 控水阀：止逆阀，阀门可自动关闭。供水软管：1.5米，软性PVC管，外覆不锈钢网，PE管包裹，防止生锈及渗漏。最大工作压力：≥500KPa。台面安装方式：紧急使用时可随意抽起，使用方便。功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛 | 11 | 个 |
| 37 | 手消毒器 | / | 自动感应手消毒器壁挂式酒精消毒喷雾净手机器 | 4 | 个 |
| 38 | 功能柱 | / | 高度根据现场情况从天花板接至实验台台面； 需采用厚1.0mm一级冷轧钢板，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度不小于75μm）。功能柱应为本体与面板可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露。 功能柱应有足够的内部空间以及必要的开孔，以便容纳实验台需要的公共系统管线及相关配件，管线槽内的强电、水、气等应各具独立的区隔。 | 6 | 个 |
| 39 | 会议桌 | L3500*W1500*H850mm | 木纹色会议桌，钢木结构；桌面为25mm厚防火板，桌腿为钢架结构 | 1 | 台 |
| 40 | 水柜 | L*W750*H850mm | 1、氩弧焊焊接，接口全部满焊，焊点排布均匀；无明显突起，阳角焊口研磨，阴角焊口钝化研磨； 2、工件整体手感检视无毛刺； 3、主体304不锈钢拉丝板； | 4.5 | 延米 |
| 41 | 紧急喷淋洗眼器 | / | 不锈钢材质，冲淋器S304不锈钢入水管、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头。部分为吸顶式紧急喷淋部分为立式紧急喷淋带洗眼器。 | 1 | 个 |
| 42 | 热宝 | 6L | 即热式小厨宝电热水器5500W三档变频不限水量迷你家用即开即热免储水 | 4 | 个 |
| 43 | 货架 | L1500*W500*H2400mm | 采用一级冷轧钢板，重型货物架储物架子整体承重240kg，白色四层，高度可调 | 2 | 组 |
| 44 | 岛型插座（双联） | / | 插座86型底盒斜三角型岛台，满足国标要求 | 251 | 个 |
| 45 | 八六型插座 | / | 开关插座六孔10A插座86型，插座面板为白色，满足国标要求 | 502 | 个 |
| 46 | 不锈钢小推车（带大直径200医用轮） | L610*W310*H750 | 1、适用于器具的盛放，万向脚轮，方便取用； 2、304不锈钢材质 | 3 | 台 |
| 47 | 实验凳 | / | 圆形实验凳，万向静音滚轮，有靠背，外圆直径≥450mm，凳面聚氨酯发泡一体成型,凳面厚度≥40mm，可调节高度150-200mm | 30 | 把 |

| 病理科实验家具清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 技师办 | 边台 | 4000*750*850 | 延米 | 4 |
|  | 设备柜 | 1800*400*900 | 台 | 4 |
|  | 设备柜 | 1800*900*500 | 台 | 1 |
| 医师办 | 边台 | 5140*750*850 | 延米 | 5.14 |
|  | 设备柜 | 1800*400*900 | 台 | 2 |
|  | 设备柜 | 1800*900*500 | 台 | 2 |
|  | 吊柜 | 3640*300*600 | 延米 | 3.64 |
|  | 设备柜 | 1500*500*900 | 台 | 1 |
| 多功能室 | 设备柜 | 1800*900*500 | 台 | 2 |
|  | 边台 | 6000*750*850 | 延米 | 6 |
|  | 边台 | 2000*600*850 | 延米 | 2 |
| 诊断室1 | 设备柜 | 1800*400*900 | 台 | 2 |
|  | 边台 | 4000*750*850 | 延米 | 4 |
|  | 吊柜 | 4000*300*600 | 延米 | 4 |
|  | 边台 | 3500*750*850 | 延米 | 3.5 |
|  | 吊柜 | 3500*300*600 | 延米 | 3.5 |
| 诊断室2 | 边台 | 1600*600*850 | 延米 | 1.6 |
|  | 吊柜 | 1600*300*600 | 延米 | 3.5 |
| 库房 | 危险品柜 | 1650*460*1090 | 台 | 2 |
| 免疫组化 | 水柜 | 900*750*850 | 延米 | 0.9 |
|  | 边台 | 2900*750*850 | 延米 | 2.9 |
|  | 边台 | 2400*750*850 | 延米 | 2.4 |
|  | 吊柜 | 3150*300*600 | 延米 | 3.15 |
| 病理制片 | 边台 | 3500*750*850 | 延米 | 3.5 |
|  | 吊柜 | 3500*300*600 | 延米 | 3.5 |
|  | 边台 | 5300*750*850 | 延米 | 5.3 |
|  | 通风柜 | 1800*900*2350 | 台 | 2 |
|  | 水柜 | 750*750*850 | 延米 | 0.75 |
| 脱水染色 | 连体通风柜 | 5600*900*2350 | 台 | 1 |
|  | 可移动边台 | 1000*600*850 | 延米 | 1 |
|  | 走入式通风柜 | 3000*900*2350 | 台 | 2 |
| 细胞学室 | 水柜 | 750*750*850 | 延米 | 0.75 |
|  | 边台 | 5225*750*850 | 延米 | 5.225 |
| 标本取材室 | 操作台 | 2200*600*850 | 延米 | 2.2 |
|  | 操作台 | 1600*600*850 | 延米 | 1.6 |
|  | 通风柜 | 1500*900*2350 | 台 | 1 |
|  | 病理取材台 | 1500*820*2000mm | 台 | 2 |
|  | 病理取材台 | 1800*820*2000mm | 台 | 1 |
|  | 操作台 | 1000*600*850 | 延米 | 1 |
|  | 操作台 | 1000*600*850 | 延米 | 1 |
|  | 病理标本柜 | 1800*800*500 | 台 | 3 |
|  | 墩布池 | 400*400*500 | 个 | 7 |
| 细胞学室 | 边台 | 3600*650*850 | 延米 | 3.6 |
|  | 吊柜 | 3600*300*600 | 延米 | 3.6 |
|  | 边台 | 2325*750*850 | 延米 | 1.425 |
|  | 通风柜 | 1500*900*2350 | 台 | 1 |
|  | 通风柜 | 1000*900*2350 | 台 | 1 |
| 冰冻诊断室 | 水柜 | 750*750*850 | 延米 | 0.75 |
|  | 设备柜 | 1800*400*900 | 台 | 1 |
|  | 边台 | 3400*750*850 | 延米 | 3.4 |
| 样本接收室 | 水柜 | 750*750*850 | 延米 | 0.75 |
|  | 边台 | 1350*750*850 | 延米 | 1.35 |
|  | 边台 | 1350*750*850 | 延米 | 1.35 |
|  | 吊柜 | 2500*300*600 | 延米 | 2.5 |
|  | 设备柜 | 1500*400*850 | 台 | 1 |
|  | 边台 | 2500*750*850 | 台 | 1 |
| 资料库 | 边台 | 2500*750*850 | 延米 | 2.5 |
|  | 病理蜡片柜 | 480*515*1510 | 台 | 10 |
|  | 病理切片柜 | 480*515*1510 | 台 | 10 |
| 安装辅料 | 岛型插座 |  | 个 | 70 |
|  | 八六型插座 |  | 个 | 140 |

| 检验科实验家具清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 | 名称 |  | 规格 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 样本接收室 | 边台 |  | 6000*1000*800 |  |  | 延米 |  | 6 |
|  | 边台 |  | 1800*750*800 |  |  | 延米 |  | 1.8 |
|  | 边台 |  | 3000*750*800 |  |  | 延米 |  | 3 |
|  | 边台（带水带洗眼器） |  | 1400*750*800 |  |  | 延米 |  | 1.4 |
| 标本接收室 | 中央台 |  | 3600*1500*800 |  |  | 延米 |  | 3.6 |
| 手工合血室 | 边台 |  | 3175*800*800 |  |  | 延米 |  | 3.175 |
|  | 边台（带水） |  | 2500*800*800 |  |  | 延米 |  | 2.5 |
|  | 边台 |  | 2000*750*800 |  |  | 延米 |  | 2 |
|  | 边台（带吊柜带侧灯） |  | 3185*800*800 |  |  | 延米 |  | 3.185 |
| 体液室 | 边台 |  | 3000*1200 |  |  | 延米 |  | 3 |
|  | 边台（带水带洗眼器） |  | 1696*750*800 |  |  | 延米 |  | 1.696 |
| 贮血室 | 边台（带吊柜） |  | 2600*750*800 |  |  | 延米 |  | 2.6 |
| 配血室 | 边台 |  | 2800*750*800 |  |  | 延米 |  | 2.8 |
| 配血室 | 边台（带水带洗眼器） |  | 930*750*800 |  |  | 延米 |  | 0.93 |
| 发血用血手续 | 边台 |  | 3000*750*800 |  |  | 延米 |  | 3 |
| 接种室 | 边台（带水带洗眼器） |  | 3575*750*800 |  |  | 延米 |  | 3.575 |
| 仪器室 | 边台 |  | 2575*700*800 |  |  | 延米 |  | 2.575 |
|  | 边台 |  | 2943*750*800 |  |  | 延米 |  | 2.943 |
|  | 边台 |  | 1800*800*800 |  |  | 延米 |  | 1.8 |
|  | 边台 |  | 1800*750*800 |  |  | 延米 |  | 1.8 |
| HIV | 边台（带水带洗眼器） |  | 4000*750*800 |  |  | 延米 |  | 4 |
|  | 边台 |  | 1800*750*800 |  |  | 延米 |  | 1.8 |
|  | 边台 |  | 3000*750*800 |  |  | 延米 |  | 3 |
| 仪器室HIV | 边台 |  | 1200*750*800 |  |  | 延米 |  | 1.2 |
| 高压灭菌间 | 设备柜 |  | 1800*900*500 |  |  | 台 |  | 2 |
| 检验科咨询室 | 边台 |  | 3000*600*800 |  |  | 延米 |  | 3 |
| 检验大厅 | 紧急喷淋装置 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 安装辅料 | 岛型插座 |  |  |  |  | 个 |  | 60 |
|  | 八六型插座 |  |  |  |  | 个 |  | 120 |
| 检验科PCR实验家具清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 |  | 名称 |  | 规格 | 单位 |  | 数量 |  |
| 二区标本准备 |  | 边台 |  | 3700*750*800 | 延米 |  | 3.7 |  |
|  |  | 边台 |  | 1900*750*800 | 延米 |  | 1.9 |  |
|  |  | 边台 |  | 2000*750*800 | 延米 |  | 2 |  |
|  |  | 边台（带水带洗眼器） |  | 2250*750*800 | 延米 |  | 2.25 |  |
| 一区试剂准备 |  | 边台 |  | 2000*750*800 | 延米 |  | 2 |  |
|  |  | 边台（带水带洗眼器） |  | 1500*750*800 | 延米 |  | 1.5 |  |
| 三区产物分析 |  | 边台 |  | 2425*750*800 | 延米 |  | 2.425 |  |
|  |  | 边台 |  | 2500*750*800 | 延米 |  | 2.5 |  |
|  |  | 边台（带水带洗眼器） |  | 2227*750*800 | 台 |  | 1 |  |
| 安装辅料 |  | 岛型插座 |  |  | 个 |  | 20 |  |
|  |  | 八六型插座 |  |  | 个 |  | 40 |  |

| 助孕中心实验家具清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 试管婴精液处理室 | 不锈钢实验台 | 1500*750*850 | 台 | 1 |
| 人工精液实验室 | 不锈钢实验台 | 1500*750*850 | 台 | 1 |
| 人工受精室 | 药品柜 | 1800*900*500 | 台 | 3 |
|  | 不锈钢实验台 | 1500*750*750 | 台 | 2 |
| 胚胎实验室 | 双培养箱不锈钢实验台 | 1600*700*700 | 台 | 4 |
|  | 单培养箱不锈钢架台 | 700*700*700 | 台 | 4 |
|  | 不锈钢耗材架 | 1000*500*1650 | 台 | 1 |
|  | 不锈钢架台 | 1000*700*750 | 台 | 5 |
|  | 不锈钢小推车（带大直径200医用轮） | 610*310*750 | 台 | 3 |
|  | 不锈钢书架 | 1000*750*1750 | 台 | 1 |
|  | 实验凳 |  | 把 | 30 |

| 产前诊断PCR实验家具清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 一区 | 边台 | 1580*750*850 | 延米 | 1.58 |
|  | 边台（带水） | 2520*750*850 | 延米 | 2.52 |
| 二区 | 边台 | 3700*750*850 | 延米 | 3.7 |
|  | 边台 | 1750*750*850 | 延米 | 1.75 |
|  | 边台 | 3370*750*850 | 延米 | 3.37 |
|  | 边台（带水） | 2250*750*850 | 延米 | 2.25 |
| 三区 | 边台 | 3850*750*850 | 延米 | 3.85 |
|  | 边台 | 3320*750*850 | 延米 | 3.32 |
|  | 边台（带水） | 2250*750*850 | 延米 | 2.25 |
| 四区 | 边台 | 3800*750*850 | 延米 | 3.8 |
|  | 边台 | 1500*750*850 | 延米 | 1.5 |
|  | 边台（带水） | 2250*750*850 | 延米 | 2.25 |
| 安装辅料 | 岛型插座 |  | 个 | 32 |
|  | 八六型插座 |  | 个 | 64 |

| 十四层PCR实验室家具清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 序号 | 设备材料名称 | 规格(W*D*H mm) | 单位 | 数量 |
| PCR区域 | 01样本接收 | 1 | 边台 | 1950*750*850 | 延米 | 1.95 |  |
|  |  | 2 | 边台 | 2900*750*850 | 延米 | 2.9 |  |
|  |  | 3 | pp水盆 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 4 | 三孔水龙头 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 5 | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 6 | 单口洗眼器 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 7 | 线槽 |  |  | 3.95 |  |
|  |  | 8 | 岛型插座（双联） |  |  | 4 |  |
|  |  | 9 | 八六型插座 |  |  | 8 |  |
|  | 02更衣室 | 1 | 设备柜 | 900*500*1800 | 个 | 2 |  |
|  |  | 2 | 水盆 |  | 个 | 1 |  |
|  | 04试剂准备的缓冲间 | 1 | 不锈钢水柜 | 500*400*850 | 个 | 1 |  |
|  |  | 2 | 手消毒器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 04试剂准备 | 1 | 边台 | 4000*750*850 | 延米 | 4 |  |
|  |  | 2 | 边台 | 2400*750*850 | 延米 | 2.4 |  |
|  |  | 3 | pp水盆 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 4 | 三孔水龙头 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 5 | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 6 | 单口洗眼器 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 7 | 线槽 |  |  | 5.5 |  |
|  |  | 8 | 岛型插座（双联） |  |  | 5 |  |
|  |  | 9 | 八六型插座 |  |  | 10 |  |
|  | 05样本制备1区的缓冲间 | 1 | 不锈钢水柜 | 500*400*850 | 个 | 1 |  |
|  |  | 2 | 手消毒器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 05样本制备1区 | 1 | 边台 | 4500*750*850 | 延米 | 4.5 |  |
|  |  | 2 | 边台 | 3450*750*850 | 延米 | 3.45 |  |
|  |  | 3 | pp水盆 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 4 | 三孔水龙头 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 5 | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 6 | 单口洗眼器 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 7 | 线槽 |  |  | 7.05 |  |
|  |  | 8 | 岛型插座（双联） |  |  | 6 |  |
|  |  | 9 | 八六型插座 |  |  | 12 |  |
|  | 06样本制备2区的缓冲间 | 1 | 不锈钢水柜 | 500*400*850 | 个 | 1 |  |
|  |  | 2 | 手消毒器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 06样本制备2区 | 1 | 边台 | 4500*750*850 | 延米 | 4.5 |  |
|  |  | 2 | 边台 | 3450*750*850 | 延米 | 3.45 |  |
|  |  | 3 | pp水盆 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 4 | 三孔水龙头 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 5 | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 6 | 单口洗眼器 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 7 | 线槽 |  |  | 7.05 |  |
|  |  | 8 | 岛型插座（双联） |  |  | 6 |  |
|  |  | 9 | 八六型插座 |  |  | 12 |  |
|  | 07文库制备1区的缓冲间 | 1 | 不锈钢水柜 | 500*400*850 | 个 | 1 |  |
|  |  | 2 | 手消毒器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 07文库制备1区 | 1 | 边台 | 4500*750*850 | 延米 | 4.5 |  |
|  |  | 2 | 边台 | 3200*750*850 | 延米 | 3.2 |  |
|  |  | 3 | pp水盆 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 4 | 三孔水龙头 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 5 | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 6 | 单口洗眼器 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 7 | 线槽 |  |  | 6.8 |  |
|  |  | 8 | 岛型插座（双联） |  |  | 6 |  |
|  |  | 9 | 八六型插座 |  |  | 12 |  |
|  | 08上机测序 | 1 | 中央台 | 3500*1500*850 | 延米 | 3.5 |  |
|  |  | 2 | 功能柱 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 3 | 边台 | 5450*750*850 | 延米 | 5.45 |  |
|  |  | 4 | pp水盆 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 5 | 三孔水龙头 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 6 | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 7 | 单口洗眼器 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 8 | 线槽 |  |  | 4.55 |  |
|  |  | 9 | 岛型插座（双联） |  |  | 10 |  |
|  |  | 10 | 八六型插座 |  |  | 20 |  |
|  | 会议室 | 1 | 设备柜 | 900*500*1800 | 台 | 2 |  |
|  |  | 2 | 边台 | 1800*750*850/2 | 延米 | 3.6 |  |
|  |  | 3 | 会议桌 | 3500*1500*850 | 台 | 1 |  |
|  | 楼道 | 1 | 紧急喷淋洗眼器 |  | 个 | 1 |  |
| 其他区域 | 14研发 | 1 | 中央台 | 3800*1500*850/2 | 延米 | 7.6 |  |
|  |  | 2 | 中央试剂架 | 2300*400*1000/2 | 延米 | 4.6 |  |
|  |  | 3 | PP水槽 | （L555*W455*H310mm） PP 中水盆+KP5 | 个 | 4 |  |
|  |  | 4 | 滴水架 | KD6G | 个 | 4 |  |
|  |  | 5 | 单口洗眼器 | KC1R | 个 | 2 |  |
|  |  | 6 | 热宝 | 6L | 个 | 4 |  |
|  |  | 7 | 三孔水龙头 | KA1G | 个 | 4 |  |
|  |  | 8 | 功能柱 |  | 个 | 2 |  |
|  |  | 9 | 设备柜 | 900*500*1800 | 台 | 1 |  |
|  |  | 10 | 边台 | 2400*750*850/3 | 延米 | 7.2 |  |
|  | 13FISH | 1 | 边台 | 2795*750*850 | 延米 | 2.795 |  |
|  |  | 2 | 边台 | 2000*750*850 | 延米 | 2 |  |
|  |  | 3 | pp水盆 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 4 | 三孔水龙头 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 5 | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 6 | 单口洗眼器 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 7 | 线槽 |  |  | 3.895 |  |
|  |  | 8 | 岛型插座（双联） |  |  | 4 |  |
|  |  | 9 | 八六型插座 |  |  | 8 |  |
|  | 库房 | 1 | 货架 | 1500*500*2400 | 组 | 2 |  |
|  | 共享实验室-1 | 1 | 中央台 | 3500*1500*850 | 延米 | 3.5 |  |
|  |  | 2 | 功能柱 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 3 | 边台 | 6750*750*850 | 延米 | 6.75 |  |
|  |  | 4 | 边台 | 2275*750*850 | 延米 | 2.275 |  |
|  |  | 5 | pp水盆 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 6 | 三孔水龙头 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 7 | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 8 | 单口洗眼器 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 9 | 线槽 |  |  | 8.125 |  |
|  |  | 10 | 岛型插座（双联） |  |  | 14 |  |
|  |  | 11 | 八六型插座 |  |  | 28 |  |
|  |  | 12 | 通风柜 | 1800*900*2350 | 台 | 2 |  |
|  |  | 13 | 通风柜上饰板 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 14 | 排风药品柜（PP带锁） | 900*500*1800 | 个 | 1 |  |
|  |  | 15 | 器皿柜 | 900*500*1800 | 个 | 2 |  |
|  | 共享实验室-2 | 1 | 中央台 | 3500*1500*850/2 | 延米 | 7 |  |
|  |  | 2 | 功能柱 |  | 个 | 2 |  |
|  |  | 3 | 边台 | 2775*750*850 | 延米 | 2.775 |  |
|  |  | 4 | pp水盆 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 5 | 三孔水龙头 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 6 | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 7 | 单口洗眼器 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 8 | 线槽 |  |  | 1.875 |  |
|  |  | 9 | 岛型插座（双联） |  |  | 14 |  |
|  |  | 10 | 八六型插座 |  |  | 28 |  |
|  |  | 11 | 通风柜 | 1800*900*2350 | 台 | 2 |  |
|  |  | 12 | 通风柜上饰板 |  | 个 | 2 |  |
|  |  | 13 | 排风药品柜（PP带锁） | 900*500*1800 | 个 | 1 |  |
|  |  | 14 | 器皿柜 | 900*500*1800 | 个 | 2 |  |

B、实验室系统及PCR工程清单

| 序号 | 科室 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病理科--实验室自控系统 | 1 |
| 2 | 病理科--排风、废气处理、新风 | 1 |
| 3 | 病理科--实验室报警探头控制系统 | 1 |
| 4 | 病理科--空调系统 | 1 |
| 5 | 十四楼PCR工程（6个房间） | 1 |

清单1、实验室自控系统

| 序号 | 名称 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜面风速控制 | / | 套 | 11 | 性能参数：≥4.3吋彩色液晶触摸面板； 面风速可设：0.5m/s； 面风速可设置控制范围0.3m/s–1m/s； 面风速显示精度0.01m/s，风速过高过低（上下阀值可设，0.2m/s，0.8m/s）； 阀门异常报警； 紧急最大排风； 静音功能； 按键实现待机功能； 具有多路模拟量、开关量输入输出接口，支持Modbus标准协议，控制器需标配一款开放式通讯协议，便捷接入中控管理系统； 供电电压：DC24V，输出：4-20mA，量程：100～2000m3/h，精度±1%FS； 行程：1000mm，外壳和线轮均经过防腐处理； 带快速执行器，执行器参数：工作电压24AC/DC功率7W，力矩5NM，0～90度全行程2秒，PP阀体，带文丘里流量测量段，带法兰，模压一体成型，带气密环； VAV变风量通风柜控制器软件。 |
| 2 | 5.6米连体式通风柜面风速控制 | / | 套 | 1 | 性能参数：≥4.3吋彩色液晶触摸面板； 面风速可设：0.5m/s； 面风速可设置控制范围0.3m/s–1m/s； 面风速显示精度0.01m/s，风速过高过低（上下阀值可设，0.2m/s，0.8m/s）； 阀门异常报警； 紧急最大排风； 静音功能； 按键实现待机功能； 具有多路模拟量、开关量输入输出接口，支持Modbus标准协议，控制器需标配一款开放式通讯协议，便捷接入中控管理系统； 量程：100～2000m3/h，精度±1%FS 行程：2000mm，外壳和线轮均经过防腐处理； 带快速执行器，执行器参数：工作电压24AC/DC功率7W，力矩5NM，0～90度全行程2秒，PP阀体，带文丘里流量测量段，带法兰，模压一体成型，带气密环； VAV变风量通风柜控制器软件。 |
| 3 | 房间压力控制 | 房间压力控制器 | 台 | 5 | 压差控制方式，具有多路模拟量、开关量输入输出接口，支持Modbus标准协议，便捷接入中控管理系统 |
|  |  | 房间压差传感器 | 个 | 5 | 工作电压:DC10-30V，量程：0～100Pa，输出信号:4-20mA |
|  |  | 触摸屏 | 台 | 5 | 房间压力监控触摸屏，≥7吋，64K色真彩显示，集成以太网接口，扩展了串口通讯功能，集成高性能处理器、高速外部总线及64MDDR内存，含界面软件编程设计 |
|  |  | 变风量送风蝶阀 | 个 | 5 | 带快速执行器，参数：工作电压24AC/DC功率7W，力矩5NM，0～90度全行程2秒，镀锌阀体 |

清单2、病理科--排风、废气处理、新风

| 序号 | 名称 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排风机组控制 | 管道静压传感器 | 个 | 3 | 静态精度1%Fs，温度补偿范围路-18~+65℃，在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃，工作电压：DC24V，量程：0～1000Pa，输出：4～20mA |
| 2 |  | 排风变频器 | 台 | 3 | 微控制器控制，采用具有绝缘栅双极型晶体管（IGBT）作为功率输出器件，脉冲宽度调制的开关频率可选，具有完善的保护功能。 |
| 3 |  | 变频器操作面板 | 台 | 3 | 数显操作面板 |
| 4 |  | 机组控制器 | 台 | 1 | AC220V供电，12路开关量输入，8路开关量输出，内置中央处理单元，支持RS-485及以太网通讯。 |
| 5 |  | 触摸屏 | 台 | 1 | ≥7吋，64K色真彩显示，集成以太网接口，扩展了串口通讯功能，集成高性能处理器、高速外部总线及64MDDR内存，监控排风机组运行状态，实时显示变频器运行频率、电压、电流，过滤器阻塞检测，报警显示，自动生成数据记录表格及数据曲线 |
| 6 |  | 软件编程 | 套 | 1 | 控制器编程及触摸屏组态 |
| 7 |  | 工业交换机 | 台 | 1 | 5口，百兆工业级 |
| 8 |  | 排风机组控制柜 | 台 | 1 | 含空开、断路器、交流接触器、中间继电器、开关电源、指示灯、端子排等元器件，具有远程控制，过流保护等功能 |
| 9 |  | 控制柜底座 | 套 | 1 | 角钢底座 |
| 1 | 新风机组控制 | 管道静压传感器 | 个 | 1 | 静态精度1%Fs，温度补偿范围路-18~+65℃，在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃，，工作电压：DC24V，量程：0～1000Pa，输出：4～20mA |
| 2 |  | 压差开关 | 只 | 2 | 新风机组过滤器过压报警控制，额定电压：AC/DC24,5(3)A压强范围：50…500Pa，使用寿命：≥1000000次开关，振动膜：硅树脂 |
| 3 |  | 气流开关 | 只 | 1 | 新风机组运行状态检测，额定电压：AC/DC24,5(3)A压强范围：50…500Pa，使用寿命：≥1000000次开关，振动膜：硅树脂 |
| 4 |  | 新风变频器 | 台 | 1 | 微控制器控制，采用绝缘栅双极型晶体管（IGBT）作为功率输出器件，脉冲宽度调制的开关频率可选，具有完善的保护功能。 |
| 5 |  | 变频器操作面板 | 台 | 1 | 数显操作面板 |
| 6 |  | 新风开关量风阀执行器 | 个 | 1 | 10Nm，AC220V，开关型执行器，带运行状态反馈 |
| 7 |  | 管道温湿度传感器 | 只 | 1 | 送风管道温湿度传感器，供电电压：DC13.5-35V，电流型：DC4-20mA输出，保护等级：IP54，I1：0...100%r.h，I2:-35...+35℃，0...50℃，-40...+70℃，-15T60 |
| 8 |  | 管道温度传感器 | 个 | 1 | 管道温度传感器，供电电压：DC13.5-35V，电流型：DC4-20mA输出，保护等级：IP54，I1：0...100%r.h，I2:-35...+35℃，0...50℃，-40...+70℃，-15T60 |
| 9 |  | 防冻开关 | 只 | 1 | 新风机组防冻保护,额定电压：AC/DC24,5(3)A，温度量程：-40...+70℃，输出：常开/常闭，安装方式：垂直压力隔膜，引压点向下 |
| 10 |  | 高温熔断开关 | 个 | 1 | 温度设定范围：10～74℃可调，温度指标：开关动作0℃至88℃，感温元件最大可达177℃ |
| 11 |  | 电动二通比例积分阀 | 个 | 1 | 额定电压：AC24V，50/60HZ，额定电流：5.5A，力矩1000牛顿，环境温度：-5-57℃ |
| 12 |  | 新风机组控制器 | 台 | 1 | AC220V供电，12路开关量输入，8路开关量输出，内置中央处理单元，支持RS-485及以太网通讯，主要用于机组控制 |
| 13 |  | 扩展模块 | 台 | 1 | 模拟量输入/输出扩展模块，4输入/2输出 |
| 14 |  | 新风机组监控触摸屏 | 台 | 1 | 显示新风机组各项运行参数，并生成各类报警信息和图表，≥7吋，64K色真彩显示，集成以太网接口，扩展了串口通讯功能，集成高性能处理器、高速外部总线及64MDDR内存 |
| 15 |  | 软件编程 | 套 | 1 | 控制器编程及触摸屏组态 |
| 16 |  | 工业交换机 | 台 | 1 | 工业以太网,ISO及TCP/IP协议，5口百兆 |
| 17 |  | 新风机组控制柜 | 台 | 1 | 强弱电一体控制柜，含空开、交流接触器、断路器、中间继电器、开关电源、指示灯、端子排等元器件，实时采集传感器信号，具有远程控制，过流保护等功能，带电加热功能，为控制新风温湿度专门定制箱体，室内挂壁柜体 |
| 1 | 安装 | 线缆及辅材 | 项 | 1 | 包括：网线、双绞线、控制电缆、KBG线管、金属软管、线盒、扎带、管卡等。 |

清单3实验室报警探头控制系统

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体报警控制器 | 壁挂型，金属机箱，四总线方式，彩色LCD显示，带充放电管理功能，含备用电池；CCCF认证。 | 台 | 1 |
| 2 | 气体检测仪 | 四总线输出，LED浓度显示，PID原理热插拔传感器，G3/4双螺纹接口，Exd ib II CT6 GB防爆认证。 | 台 | 3 |
| 3 | 气体检测仪 | 四总线输出，LED浓度显示，电化学原理热插拔传感器，G3/4双螺纹接口，Exd ib II CT6 GB防爆认证。 | 台 | 3 |
| 4 | 模块 | 输入输出模块 | 台 | 3 |
| 5 | 控制布线 | / | 项 | 1 |

清单4、空调系统

| 序号 | 产品品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环绕出风式室内机 | 1 | 台 |
| 2 | 侧出风室外机 | 1 | 台 |
| 3 | 线控器 | 1 | 个 |

清单5十四楼PCR（6个房间）

| 序号 | 分项名称 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰工程 | PVC卷材楼地面 | 1.名称:PVC卷材楼地面 2.地面做法： （1）橡胶卷材2mm厚（同质透心）地面，专业粘结剂粘贴，周边翻高100作踢脚，洁净区转角处应做成圆弧R=50，接缝严密。 （2）3mm厚自流平环氧胶泥，强度达标后表面进行修补打磨 （3）混凝土找平 | ㎡ | 228.00 |
| 2 | 墙面工程 | 塑料板踢脚线 | 1.名称:PVC踢脚 2.2mm厚PVC橡胶卷材翻起100mm高 3.底衬阴角条 4.100mm高的铝型材和铝型材地槽基层 | m | 260.00 |
| 3 |  | 50mm厚岩棉夹芯手工净化彩钢板隔墙 | 1.名称：50mm厚岩棉夹芯手工净化彩钢板隔墙 2.钢板厚度：0.5mm 3.做法：不小于10mm,耐火极限满足小时消防要求,耐火极限≥1小时，需填充岩棉容重不小于100Kg/m³。 | ㎡ | 459.00 |
| 4 |  | 辅材 | 1.名称:彩钢墙板辅材及配件制作、安装 2.内容:包含槽铝、内外圆弧、中字铝、内圆角、底座等 | ㎡ | 459.00 |
| 5 |  | 石膏板隔断 | 12mm石膏板隔断，75#轻钢龙骨,单层双面加防火岩棉 | ㎡ | 55.44 |
| 6 |  | 石膏板隔断及实体墙刷漆 | 会议室石膏板隔断及原墙刮腻子2遍，刷漆三遍 | ㎡ | 126.48 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |
| 7 |  | 50mm厚单面玻镁岩棉夹芯手工净化彩钢板顶板 | 1.名称：50mm厚单面玻镁岩棉夹芯手工净化彩钢板顶板 2.钢材品种：单面玻镁净化彩钢板，岩棉板密度：120KG/m³ 3.规格、厚度：1180*2500*50mm 4.钢板厚度：0.5mm 5.防火要求：A级 6.安装附件：U型型材、“中”字铝型材、R50喷塑铝合金圆弧压条、PVC压条底座、阴角阳角立柱、三维片、带可调节花兰吊筋等 7.工作内容：拼装、安装、探伤、密封 | ㎡ | 187.00 |
| 8 |  | 辅材 | 1.名称:彩钢板吊顶辅材及配件制作、安装 2.内容:包含槽铝、内外圆弧、中字铝、内圆角、底座等 | ㎡ | 187.00 |
| 9 |  | 铝扣板吊顶 | 600*600mm铝扣板吊顶 | ㎡ | 42.00 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |
| 10 |  | 钢质门 | 1.名称:钢制密闭门GM0921 2.门代号及洞口尺寸：900*2100mm 5.玻璃种类及尺寸及厚度：带双层观察窗400*600mm 6.开启方式:平开 7.安装附件:五金件、门锁、玻璃、门吸、暗装闭门器、三面硅胶密封条密封、门下升降扫地条，带一键解锁紧急按钮 | 樘 | 11.00 |
| 11 |  | 钢质门 | 1.名称:钢制密闭门GM1210 2.门代号及洞口尺寸：1200*2100mm 5.玻璃种类及尺寸及厚度：带双层观察窗400*600mm 6.开启方式:平开 7.安装附件:五金件、门锁、玻璃、门吸、暗装闭门器、三面硅胶密封条密封、门下升降扫地条 | 樘 | 5.00 |
| 12 |  | 钢制常闭门 | 1.名称:钢制常闭门1521 2.门代号及洞口尺寸：1500*2100mm 5.玻璃种类及尺寸及厚度：带双层观察窗400*600mm 6.开启方式:平开 7.安装附件:五金件、门锁、玻璃、门吸、暗装闭门器、三面硅胶密封条密封、门下升降扫地条 | 樘 | 1.00 |
| 13 |  | 常闭气密门 | 1.名称:常闭气密门1121 2.门代号及洞口尺寸：1100*2100mm 5.玻璃种类及尺寸及厚度：带双层观察窗400*600mm 6.开启方式:平开 7.安装附件:五金件、门锁、玻璃、门吸、暗装闭门器、三面硅胶密封条密封、门下升降扫地条 | 樘 | 1.00 |
| 14 |  | 传递窗 | 1.名称:传递柜 2.规格:外径600*600*600mm 3.技术参数：304不锈钢，内壁角为圆弧式过渡、电子互锁，电子可调定时紫外灭菌灯，四面密封条加厚密封 | 樘 | 9.00 |
| 15 |  | 观察窗 | 1.名称:洁净中空观察窗 2.规格:外径1000*1100mm 3.中空玻璃观察窗5+5mm | 樘 | 1.00 |
| 16 |  | 观察窗 | 1.名称:洁净中空观察窗 2.规格:外径800*1100mm 3.中空玻璃观察窗5+5mm | 樘 | 2.00 |
| 17 |  | 样品窗 | 1.名称:样品传递窗 2.规格:外径1000*1100mm 3.中空玻璃观察窗5+5mm | 套 | 1.00 |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 18 |  | 开荒保洁 | 1.名称:开荒保洁 | ㎡ | 226.00 |
| 19 |  | 精细保洁 | 1.名称:精细保洁 | ㎡ | 226.00 |
| 20 |  | 成品检修口 | 1.名称:成品检修口制作安装、风口开洞 2.位置：顶板 | 项 | 1 |
| 21 |  | 垃圾清理、外运、消纳 | 1.名称:垃圾外运及外运消纳 | 车次 | 2.00 |
| 22 |  | 材料运输及搬运 | 1.名称:材料运输及搬运 | 车次 | 4.00 |
| 1 | 暖通新风工程 | 机组 | 1.名称：全新风净化空调机组AHU-1 2.规格送风量：9500m3/h新风量100% 机外余压：900Pa电机功率：11kw50HZ（变频） 制冷量：130KW制热量：140kw 机组功能段：初效过滤段、直接蒸发段、中效过滤器、送风机段 3.安装方式：落地安装。 4.其它要求：机组分段运输，现场组装 | 组 | 1.00 |
| 2 |  | 离心式通风机 | 1、名称：活性炭过滤离心排风机箱PF-01 2、规格：风量8500m3/h，静压800Pa，风机功率7.5kw（变频） 3.安装：屋顶落地安装，防雨防虫型。 4.其它要求：机组分段运输、现场卸车、现场组装。 | 台 | 1 |
| 3 |  | 离心式通风机 | 1、名称：活性炭过滤离心排风机箱PF-02 2、规格：风量：风量2000m3/h，静压700Pa，风机功率2.2kw 3.安装：屋顶落地安装，防雨防虫型。 4.其它要求：机组分段运输、现场卸车、现场组装。 | 台 | 1 |
| 4 |  | 一拖一风管机 | 1、名称：一拖一风管机 2、规格：盘管机：风量860m3/h，制冷量4.5kw,制热量4.8kw，功率80w 3、空调外机：功率0.9kw 4、安装：屋顶落地安装。 | 台 | 3.00 |
| 5 |  | 离心排风机箱 | 1、名称：离心排风机箱 2、规格：风量500m3/h，静压167Pa，风机功率100W 3、安装：吊装。 | 台 | 1 |
| 6 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:高效过送风口 2.材质：A3冷轧钢板喷塑，钢板厚度1.5mm 3.额定风量：500m3/h 4.高效过滤器:镀锌框无隔板，过滤效率H13； 5.支吊架:含固定膨胀螺栓，吊杆，调节花篮，四边吊装 6.散流板:A3冷轧钢板 7.过滤器规格320*320mm | 个 | 7.00 |
| 7 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:高效过送风口 2.材质：A3冷轧钢板喷塑，钢板厚度1.5mm 3.额定风量：1000m3/h 4.高效过滤器:镀锌框无隔板，过滤效率H13； 5.支吊架:含固定膨胀螺栓，吊杆，调节花篮，四边吊装 6.散流板:A3冷轧钢板 7.过滤器规格484*484mm | 个 | 7.00 |
| 8 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:高效过送风口 2.材质：A3冷轧钢板喷塑，钢板厚度1.5mm 3.额定风量：1500m3/h 4.高效过滤器:镀锌框无隔板，过滤效率H13； 5.支吊架:含固定膨胀螺栓，吊杆，调节花篮，四边吊装 6.散流板:A3冷轧钢板 7.过滤器规格630*630mm | 个 | 3.00 |
| 9 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：新风防雨百叶 2.材质：铝合金；厚度不小于1.0mm，叶片厚度不小于0.8mm 3.颈部尺寸：1600*800mm,带防虫网 4.安装位置及要求：外墙暗装，外墙同质同色材料收口 | 个 | 1.00 |
| 10 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:可开启单层百叶可调风口 2.规格:500*400mm 3.材质：铝合金，厚度不小于1.0mm，叶片厚度不小于0.8mm 4.类型:带可抽出初效过滤网 | 个 | 2.00 |
| 11 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:可开启单层百叶可调风口 2.规格:400*320mm 3.材质：铝合金，厚度不小于1.0mm，叶片厚度不小于0.8mm 4.类型:带可抽出初效过滤网 | 个 | 11.00 |
| 12 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:可开启单层百叶可调风口 2.规格:320*200mm 3.材质：铝合金，厚度不小于1.0mm，叶片厚度不小于0.8mm 4.类型:带可抽出初效过滤网 | 个 | 2.00 |
| 13 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:可开启单层百叶可调风口 2.规格:250*200mm 3.材质：铝合金，厚度不小于1.0mm，叶片厚度不小于0.8mm 4.类型:带可抽出初效过滤网 | 个 | 6.00 |
| 14 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:250*250mm 3.材质：铝合金，厚度不小于1.0mm，叶片厚度不小于0.8mm | 个 | 3.00 |
| 15 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层排风百叶 2.规格:250*250mm 3.材质：铝合金，厚度不小于1.0mm，叶片厚度不小于0.8mm | 个 | 3.00 |
| 16 |  | 碳钢阀门 | 1.类型:密闭型电动模拟量阀 2.材质:镀锌钢板制作 3.规格：200*200mm 4.执行器要求：电源DC24V，16Nm,控制信号：0--10V，全程行：45S，执行器带手动按钮功能 5.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 11.00 |
| 17 |  | 碳钢阀门 | 1.类型:密闭型电动模拟量阀 2.材质:镀锌钢板制作 3.规格：250*200mm 4.执行器要求：电源DC24V，16Nm,控制信号：0--10V，全程行：45S，执行器带手动按钮功能 5.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 2.00 |
| 18 |  | 碳钢阀门 | 1.类型:密闭型电动模拟量阀 2.材质:镀锌钢板制作 3.规格：320*200mm 4.执行器要求：电源DC24V，16Nm,控制信号：0--10V，全程行：45S，执行器带手动按钮功能 5.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 5.00 |
| 19 |  | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀（开关量） 2.材质：镀锌钢板制作 3.规格：800*630mm 4.工作压力：50--750Pa 5.执行器要求：电源DC24V，4Nm,控制信号：开关量，行程时间≤45S，执行器带手动按钮功能 6.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 1.00 |
| 20 |  | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀（开关量） 2.材质：镀锌钢板制作 3.规格：630*400mm 4.工作压力：50--750Pa 5.执行器要求：电源DC24V，4Nm,控制信号：开关量，行程时间≤45S，执行器带手动按钮功能 6.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 0.00 |
| 21 |  | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀（开关量） 2.材质：镀锌钢板制作 3.规格：320*250mm 4.工作压力：50--750Pa 5.执行器要求：电源DC24V，4Nm,控制信号：开关量，行程时间≤45S，执行器带手动按钮功能 6.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 0.00 |
| 22 |  | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀（开关量） 2.材质：镀锌钢板制作 3.规格：直径250mm 4.工作压力：50--750Pa 5.执行器要求：电源DC24V，4Nm,控制信号：开关量，行程时间≤45S，执行器带手动按钮功能 6.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 3.00 |
| 23 |  | 碳钢阀门 | 1.名称:气囊式压力无关型定风量阀 2.材质：镀锌钢板制作 3.规格：320*200mm 4.工作压力：50--750Pa 5.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 5.00 |
| 24 |  | 碳钢阀门 | 1.名称:气囊式压力无关型定风量阀 2.材质：镀锌钢板制作 3.规格：200*200mm 4.工作压力：50--750Pa 5.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 5.00 |
| 25 |  | 碳钢阀门 | 1.名称:气囊式压力无关型定风量阀 2.材质：镀锌钢板制作 3.规格：400*200mm 4.工作压力：50--750Pa 5.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 2.00 |
| 26 |  | 碳钢阀门 | 1.名称:气囊式压力无关型定风量阀 2.材质：镀锌钢板制作 3.规格：320*250mm 4.工作压力：50--750Pa 5.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 3.00 |
| 27 |  | 碳钢阀门 | 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板制作 3.规格：250*200mm 4.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 3.00 |
| 28 |  | 碳钢阀门 | 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板制作 3.规格：320*200mm 4.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 1.00 |
| 29 |  | 碳钢阀门 | 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板制作 3.规格：200*200mm 4.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 4.00 |
| 30 |  | 碳钢阀门 | 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板制作 3.规格：800*400mm 4.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 1 |
| 31 |  | 碳钢阀门 | 1.名称：防火阀 2.材质：镀锌钢板制作 3.规格:200*200mm 4.功能：常开型，阀门内温度达到70℃熔断器动作阀门自动关闭，输出动作信号联锁信号，手动复位，耐火时间：1.5h；动作电压：DC24V，动作电流：≤0.7A 5.安装要求：法兰安装，防火密封 | 个 | 1.00 |
| 32 |  | 碳钢阀门 | 1.名称：防火阀 2.材质：镀锌钢板制作 3.规格:320*200mm 4.功能：常开型，阀门内温度达到70℃熔断器动作阀门自动关闭，输出动作信号联锁信号，手动复位，耐火时间：1.5h；动作电压：DC24V，动作电流：≤0.7A 5.安装要求：法兰安装，防火密封 | 个 | 1.00 |
| 33 |  | 碳钢阀门 | 1.名称：防火阀 2.材质：镀锌钢板制作 3.规格:800*400mm 4.功能：常开型，阀门内温度达到70℃熔断器动作阀门自动关闭，输出动作信号联锁信号，手动复位，耐火时间：1.5h；动作电压：DC24V，动作电流：≤0.7A 5.安装要求：法兰安装，防火密封 | 个 | 1.00 |
| 34 |  | 碳钢阀门 | 1.名称：防火阀 2.材质：镀锌钢板制作 3.规格:500*500mm 4.功能：常开型，阀门内温度达到70℃熔断器动作阀门自动关闭，输出动作信号联锁信号，手动复位，耐火时间：1.5h；动作电压：DC24V，动作电流：≤0.7A 5.安装要求：法兰安装，防火密封 | 个 | 1.00 |
| 35 |  | 碳钢阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:镀锌钢板制作 3.规格：500*500mm 4.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 1.00 |
| 36 |  | 碳钢阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:镀锌钢板制作 3.规格：320*200mm 4.安装：法兰连接，法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 1.00 |
| 37 |  | 消声器 | 1.名称：微穿孔消声器 2.材质：镀锌钢板制作 3.管道规格：800*400mm，消声器长度1000mm，消声器每边尺寸外扩不小于80mm。 4安装：法兰连接，法兰间用10*5mm密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 1 |
| 38 |  | 消声器 | 1.名称：微穿孔消声器 2.材质：镀锌钢板制作 3.管道规格：500*500mm，消声器长度1000mm，消声器每边尺寸外扩不小于80mm。 4安装：法兰连接，法兰间用10*5mm密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 1 |
| 39 |  | 消声器 | 1.名称：微穿孔消声器 2.材质：镀锌钢板制作 3.管道规格：320*200mm，消声器长度1000mm，消声器每边尺寸外扩不小于80mm。 4安装：法兰连接，法兰间用10*5mm密封带垫，周边用密封胶密封 | 个 | 1 |
| 40 |  | 净化通风管道 | 1.名称：通风管道 2.材质:镀锌钢板制作、钢板δ=0.6-1mm，镀锌层不小于100g/m2 3.形状:矩形，最大边长450mm 4.接口形式:咬口 5.风管连接：角钢法兰连接、法兰加固框、保护层除锈、刷油:手工除轻锈、防锈漆两遍 6.密封:法兰间用10*5mm四氟密封带垫，周边用密封胶密封，固定方式:粘接 | m2 | 354.20 |
| 41 |  | 通风管道绝热 | 1.名称：管道保温 2.材料品种：B1级橡塑保温板、厚25mm，密度45kg/m³。 3.安装要求：胶水粘接、含软木托及辅件 | m3 | 8.90 |
| 42 |  | 防潮层、保护层 | 1.名称：风管保护层 2.材质：铝板，板厚0.5mm 4.接口形式:咬口连接 5.其它要求：周边用密封胶密封 | m2 | 23.40 |
| 43 |  | 铜管 | 1.类型:铜管 2.规格:ø28.58，ø15.88；含20mm厚橡塑保温板 | m | 12.00 |
| 44 |  | 铜管 | 1.类型:铜管 2.规格:ø9.53，ø6.35；含20mm厚橡塑保温板 | m | 88.00 |
| 45 |  | 镀锌钢管 | 1.规格:DN25 2.带橡塑保温，15mm厚 | m | 26.00 |
| 46 |  | 镀锌钢管 | 1.规格:DN50 2.带橡塑保温，15mm厚 | m | 8.00 |
| 47 |  | 防雨防虫风帽 | 1.材质：镀锌钢板 2.规格：φ1000*1 | 个 | 1.00 |
| 48 |  | 防雨防虫风帽 | 1.材质：镀锌钢板 2.规格：φ600*0.75 | 个 | 1.00 |
| 49 |  | 柔性软风管 | 1.名称:帆布软接头 2.材质:三防布 3.规格:300mm长 | 节 | 6.00 |
| 50 |  | 开孔 | 1.墙体开洞 2.开洞规格：800*400mm，墙厚200mm 3.水泥砂浆收边找平 | 个 | 1.00 |
| 51 |  | 管道支架 | 材质：钢制规格：L30*3角铁、Φ10圆钢、防腐木托 | kg | 760.00 |
| 52 |  | 减震垫 | 1.机组减震垫 2.承载:1000KG | 组 | 3.00 |
| 53 |  | 微压差表 | 1.规格：±60pa | 个 | 16.00 |
| 54 |  | 设备吊装 | 1.名称:设备吊装 2.内容:空调外机、排风机组 | 项 | 1 |
| 55 |  | 设备基础 | 1.名称：设备基础 2.材质：混凝土基础 | m3 | 2.54 |
| 56 |  | 风管漏光试验、漏风试验 | 风管漏光试验、漏风试验、管道及附件场外运输 | m2 | 354.20 |
| 57 |  | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风工程检测、调试 2.内容：风量测试、风压测试、温湿度测试、系统风口阀门调整测试。 | 系统 | 1 |
|  | 电气工程 | 照明灯具 |  |  |  |
| 1 |  | 灯具 | 1.名称:LED平板净化灯 2.功率:24w 3.规格:900×300 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 21.00 |
| 2 |  | 灯具 | 1.名称:LED平板净化灯 2.功率:24w，带蓄电池，断电持续30min 3.规格:900×300 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 21.00 |
| 3 |  | 灯具 | 1.名称:LED平板净化灯 2.功率:24w，带蓄电池，断电持续30min 3.规格:600×300 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 5.00 |
| 4 |  | 灯具 | 1.名称:LED平板净化灯 2.功率:48w， 3.规格:1200×300 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 6.00 |
| 5 |  | 灯具 | 1.名称:LED平板净化灯 2.功率:48w，带蓄电池，断电持续30min 3.规格:1200×300 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2.00 |
| 6 |  | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.功率:20w 3.规格：600mm*100mm 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 5.00 |
| 7 |  | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.功率:30w 3.规格：900*100mm 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 25.00 |
| 6 |  | 照明开关 | 1.名称：单联开关 2.型号及规格：10A/250V 3.材质：PC阻燃 4.安装方式：86盒暗装 | 个 | 6.00 |
| 7 |  | 照明开关 | 1.名称：双联开关 2.型号及规格：10A/250V 3.材质：PC阻燃 4.安装方式：86盒暗装 | 个 | 6.00 |
| 8 |  | 照明开关 | 1.名称：三联开关 2.型号及规格：10A/250V 3.材质：PC阻燃 4.安装方式：86盒暗装 | 个 | 2.00 |
| 9 |  | 照明开关 | 1.名称：单联双开 2.型号及规格：10A/250V 3.材质：PC阻燃 4.安装方式：86盒暗装 | 个 | 6.00 |
| 10 |  | 照明开关 | 1.名称：定时开关（紫外照明） 2.型号及规格：10A/250V 3.材质：PC阻燃 4.安装方式：86盒暗装 | 个 | 2.00 |
| 11 |  | 插座 | 1.名称：五孔单相暗插座 2.型号及规格：10A/220V 3.材质：PC阻燃 4.安装方式：86盒暗装 | 个 | 65.00 |
| 12 |  | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86 3.安装方式：暗装 | 个 | 160.00 |
| 11 |  | 双联插座 | 1.名称：五孔单相暗插座 2.型号及规格：10A/220V 3.材质：PC阻燃 4.安装方式：86盒暗装 | 个 | 8.00 |
| 13 |  | 配电箱 | 1.名称:PCR-X 2.规格:pe40n14 3.配置形式:44KW，16路空开，暗配 4.其它：跨接接地，含连接件、挂墙安装 | 套 | 1.00 |
| 14 |  | 配电箱 | 1.名称:PB 2.规格:pe10n8 3.配置形式:10KW，8路空开，暗配 4.其它：跨接接地，含连接件、挂墙安装 | 套 | 1.00 |
| 15 |  | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*100mm 3.配置形式:暗配 4.其它：跨接接地，含连接件、支吊架 | m | 94.00 |
| 16 |  | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其它：跨接接地，含连接件、支吊架 | m | 870.00 |
| 17 |  | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其它：跨接接地，含连接件、支吊架 | m | 84.00 |
| 18 |  | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.其它：跨接接地，含连接件、支吊架 | m | 15.00 |
| 19 |  | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内/桥架敷设 3.规格:ZC-BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 | m | 1200.00 |
| 20 |  | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:ZR-BV-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 | m | 1800.00 |
| 21 |  | 配线 | 1.名称:绝缘电缆 2.配线形式:管内敷设 3.规格:ZR-YJV4*35+1*16-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 | m | 140.00 |
| 22 |  | 配线 | 1.名称:绝缘电缆 2.配线形式:管内敷设 3.规格:ZR-YJV5*10-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 | m | 64.00 |
| 23 |  | 电动机检查接线 | 1.名称：电机接线检查 | 台 | 5.00 |
| 24 |  | 阀类接线 | 1.名称：阀类接线 | 个 | 14.00 |
| 25 |  | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架 | 项 | 1 |
| 27 |  | 双门电子互锁 | 1.名称：互锁 2.型号及规格：10A/250V 3.材质：金属 4.安装方式：86盒暗装 | 个 | 6.00 |
| 28 |  | 成套联网门禁 | 1.名称：门禁 2.型号及规格：10A/250V 3.材质：金属 3.安装方式：86盒暗装 | 个 | 2.00 |
| 29 |  | 摄像机 | 1.名称：摄像机 2.型号及规格：500万像素带夜视POE供电 3.材质：PC阻燃 3.安装方式：86盒暗装 | 个 | 9.00 |
| 30 |  | 多用户插座 | 1.名称：多用户插座 2.型号及规格：网络加电话 3.材质：PC阻燃 3.安装方式：86盒暗装 | 个 | 8.00 |
| 31 |  | 机柜 | 1.名称：网络机柜 2.型号及规格：24U 3.材质：金属 4.安装方式：落地 | 个 | 1.00 |
| 32 |  | 网络交换机 | 1.名称：网络交换机 2.型号及规格：非网管16路 3.材质：金属 4.安装方式：86盒暗装 | 个 | 1.00 |
| 33 |  | 网络交换机 | 1.名称：网络交换机 2.型号及规格：非网管8路 3.材质：金属 4.安装方式：86盒暗装 | 个 | 1.00 |
| 34 |  | 网络交换机 | 1.名称：网络交换机 2.型号及规格：非网管16路POE 3.材质：金属 4.安装方式：86盒暗装 | 个 | 1.00 |
| 35 |  | 电话交换机 | 1.名称：电话交换机 2.型号及规格：程控16路 3.材质：金属 4.安装方式：86盒暗装 | 个 | 1.00 |
| 36 |  | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.配置形式:暗配 4.其它：跨接接地，含连接件、支吊架 | m | 96.00 |
| 37 |  | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其它：跨接接地，含连接件、支吊架 | m | 160.00 |
| 38 |  | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内/桥架敷设 3.规格:六类非屏蔽双绞线 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 | m | 2800.00 |
| 39 |  | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86 3.安装方式：暗装 | 个 | 160.00 |
| 40 |  | 系统调试 | 1.名称：系统调试 2.包括：监控系统、门禁系统、电话系统、网络系统、互锁系统末端接线。 | 项 | 5.00 |
| 41 |  | 综合调试 | 1.名称：综合调试 2.包括：所有系统综合调试。 | 项 | 1.00 |
| 1 | 自控工程 | 触摸屏系统 | 1.名称：≥7吋触摸屏 2.含以太网通讯接口，支持ModbusTCP通讯协议 3.安装方式：距地1.4米，嵌墙暗装。 | 台 | 1 |
| 2 |  | 出入口执行机构设备 | 1.名称：电磁锁+门磁互锁开关 2.安装方式：门上安装 | 台 | 6 |
| 3 |  | 控制器 | 1.名称：房间温湿度传感器 2.温度量程：0~50℃，湿度量程0~100%RH 3.温度精度：±3%，湿度精度：±5% 4.电源：DC24V控制信号：：0-10v | 台 | 6.00 |
| 4 |  | 显示仪表 | 1.名称：门头压力表 2.包含内容：指针式压力表，安装底盒，不锈钢面罩 | 台 | 12.00 |
| 5 |  | 传感器 | 1.名称：房间内压力传感器 2.量程：0～1250Pa,当量程为500Pa时精度±1%。 3.输出信号：电源DC24V,信号4-20mA/0-10v | 台 | 13.00 |
| 6 |  | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.敷设方式:吊顶内/墙体内 5.其它：跨接接地，含连接件、支吊架 | m | 470.00 |
| 7 |  | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格：U/UTP 3.型号：CAT6-4P 4.材质:铜芯 5.敷设方式:穿管/桥架敷设 | m | 73.41 |
| 8 |  | 配线 | 1.名称：屏蔽护套线 2.规格：Rvvp3*1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式：穿管/桥架敷设设 | m | 940.00 |
| 9 |  | 配线 | 1.名称：屏蔽护套线 2.规格：Rvvp4*1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式：穿管/桥架敷设设 | m | 870.00 |
| 10 |  | 配线 | 1.名称：屏蔽护套线 2.规格：Rvv2*1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式：穿管/桥架敷设设 | m | 1400.00 |
| 11 |  | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规划：80*80*40mm 3.材质：1.2mm厚镀锌钢板制 4.安装方式：暗安 5.其它要求：四周中性胶密封 | 个 | 110.00 |
| 1 | 给排水 | 排水PVC-U | 1.排水管道接驳敷设点原始给水点；DN50 2.管卡、弯头等管配件安装； 3.PVC-U排水管安装。（走下层的顶） | m | 47.25 |
| 2 |  |  | 1.排水管道接驳敷设点原始给水点；DN75 2.管卡、弯头等管配件安装； 3.PVC-U排水管安装。（走下层的顶） | m | 42.00 |
| 3 |  |  | 1.排水管道接驳敷设点原始给水点；DN100 2.管卡、弯头等管配件安装； 3.PVC-U排水管安装。（走下层的顶） | m | 30.00 |
| 4 |  | 阀门 | 材质：全铜止回阀门DN32 | 个 | 1.00 |
| 5 |  | PPR阀门 | 材质：PPRDN25 | 个 | 11.00 |
| 6 |  | PP-R上水管 | 材质：PPR给水管DN25 | 米 | 55.00 |
| 7 |  |  | 材质：PPR给水管DN32 | 米 | 60.00 |
| 8 |  | 给水管件 | 弯头、管箍、三通、大小头、清扫口、吊杆支架、保温棉 | 项 | 1.00 |
| 9 |  | 排水管件 | 弯头、管箍、三通、大小头、外丝直接、吊杆支架 | 项 | 1.00 |
| 10 |  | 地漏 | φ50mm直接圆铜地漏 | 个 | 1.00 |
| 11 |  | 开楼板洞口及墙洞口恢复 | 不低于φ25mm，不高于φ120mm管道开洞口，密封及垫圈保护 | 个 | 26.00 |
| 12 |  | 辅料 | 包括：pvc胶、刷子、小桶、关卡等 | 项 | 1.00 |
| 13 |  | 运费及材料垃圾外运 | 材料运费及垃圾运费 | 项 | 1.00 |

C、病理科技术参数要求

- 系统概述

本系统是根据医院病理科实验功能要求而设计，主要传感器、变频器、PLC等核心控制部件，确保系统响应时间快、控制精度高；系统设计采用最新自动化控制原理和技术，确保系统运行可靠、稳定；系统设计考虑用户体验，动画显示机组工作状态等实现人机友好互动。

- 系统配置要求

控制系统选用系列PLC系统，配置落地式控制柜，起停操作控制面板，≥7吋触摸屏；压差传感器，压差开关，s模拟量AI/AO、DI/DO等扩展模块，ABB变频器，电动变风量阀等；

详细配置情况见配置清单（详见清单1至清单4）。

- 系统控制方案说明

1、新风机组控制说明

本项目新风机组的控制方式说明如下：

新风机组：送风量13496m³/h，风压600pa，保温为50mm聚氨酯发泡层，外板为0.5mm的白色彩涂板，内板为0.5mm的镀锌内板，配置G4板式初效过滤器，变频电机功率7.5kw，电压380v；

送风房间控制：

病理切片送风量：336-1680m³/h

免疫组化送风量：168-840m³/h

脱水染色送风量：840-4200m³/h

细胞学室2送风量：336-1680m³/h

标本取材室送风量：672-3360m³/h

（1）、新风机组启停控制及联动关系说明

新风机组的送风机变频启动，可实现送风总管恒风压控制，与相应房间的排风机联动。

开关机逻辑:开机先开新风阀,后开送风机,再启动其它设备；关机先关闭送风机再关闭新风阀。

过滤器堵塞报警:由压差开关检测过滤器前后端压差,判别过滤器是否堵塞。

由压差开关检测风机皮带是否运转(即缺风报警)。

系统可接入消防停机控制信号，当有消防报警信号接入时则机组紧急停机。

（2）、新风机组工作状态显示

新风机组的运行信息和报警信息都实时在PLC控制柜的≥7吋触摸屏上动态显示。

2、排风机组控制说明

控制房间有：

病理切片排风量：600-3000m³/h

免疫组化风量：300-1500m³/h

脱水染色风量：1500-7500m³/h

走廊排风量：315-420m³/h

PF3-2排风量7729-15458m³/h，风压1256-798pa，功率7.5kw，电压380v，

控制房间风量：

标本取材室风量：1200-6000m³/h

细胞学室2风量：600-3000m³/h

走廊风量：420-787m³/h

PF3-3排风量884-1758m³/h，风压324-198pa，功率1.1kw，电压380v，

控制房间风量：

危化品库风量：240-450m³/h

（1）、排风机组控制方式

排风机采用变频控制,系统监测主排风管的压力，PLC控制器将末端排风管道压差值与设定值进行对比,计算出各末端所需风量,并传至相应机组PLC控制器,控制器计算总风量，并根据总风量需要,调节风机运行频率，控制转速实现节能。

排风机配电柜设有本地/远程,设置远程时就地控制按钮箱远程联动和操作才有效；当配电柜上转至本地时,配电柜本地联动操作才有效就地控制按钮箱远程本操作无效,手动联动逻辑。

（2）、变频排风机组工作状态显示

排风机主回路状态信息、变频器状态信息、本地/远程动状态、变频器启停控制、变频器转速控制及变频器频率反馈等信息都实时在PLC控制柜的≥7吋触摸屏上动态显示。

3、房间控制器的控制方式说明

（1）、房间气流控制原理图

房间气流控制原理图

（2）、实验室气流控制要求：

实验室气流方向应从低危险区域向高危险区域流动，从某一区域进入另一区域时。气流设计应从办公区域，廊道，以及其他辅助区域流入实验室，保持实验室内的适当负压，确保实验室内的气流不外泄到走廊，且送风不能影响室内温度。

（3）房间压差控制方式说明

实验室的微负压是通过送风风量与排风量的差值来实现的，以此保证房间微负压的稳定。

房间内的排风大于送风，将造成房间一定的微负压，若排风与送风的差值恒定，房间微负压就会稳定。

房间送风管道上设置变风量变风量蝶阀，每一个设备排风量在房间VAV控制器内进行快速叠加计算，得出实时的房间总的排风量，通过控制送风管上的变风量蝶阀控制室内送风量，保证房间送风风量与排风量的差值恒定从而维持房间内设定的压力状态。当房间内排风设备数量或总排风量变化时，房间控制器会迅速作出反应，及时调节送风管上的风量阀，始终保持送风量与排风量的差值稳定，以此保证房间微负压的状态。

（4）房间控制器工作状态显示

房间控制器的工作状态，包括通风柜、排风阀、送风阀等的开启状态、开度、风量等信息都实时在≥7吋触摸屏上动态显示。

4、通风柜排风控制方式说明

（1)、通风柜柜配置快速电动变风量排风阀，排风阀可自动调节开度。由通风柜排风管接系统排风管，通风柜的启停与阀体互锁控制，通风柜启动，系统VAV控制系统按照用户设置面风速自动调节阀门的开度，确保通风柜面风速稳定在设定值。控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速迅速稳定到设定值，一般为0.5m/s。

（2）、通风柜与排风机联动及与房间控制器通讯说明

通风柜控制器与房间控制器通过RS485通讯方式连接，通过MODBUS RTU通讯协议传递信息。并于相应排风机PLC控制柜连接，联动自动启停相应排风机。

（3）、通风柜工作状态集中监控显示

所有通风柜的排风阀开度、视窗高度、面风速、排风量可在≥4.3吋触摸屏上实时显示。

a面风速均匀度：通风柜的面风速应分布均匀，各测量点的最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于±10%测试报告(检测内容包括在视窗设计工作开口高度的100%、50%、25%状况下检测)

b系统反应时间需﹤1秒，包括响应时间及稳定时间

c示踪气体浓度测试应符合排风柜前面左、中、右三个位置，示踪气体释放流量为4.0L/min(30psi)，示踪气体泄漏浓度平均值不得大于0.01ppm

d移门关闭到开启时示踪气体泄漏浓度45秒滚动平均值不得大于0.01ppm

VAV面风速控制系统具有以下功能特性：

自动调节以恒定不同状态下的安全面风速设定要求；

不安全的条件下，声光及显示报警；

支持实测面风速并数字显示面风速值；

支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户通风柜使用状态；

支持一键最大风量紧急排放功能；

面风速目标值参数可设定；

报警阈值参数可设定。

产品技术要求：

1）通风柜液晶显示面板

≥4.3吋彩色高清液晶触摸显示面板，电容屏，可实时显示当前通风柜面风速值，并能进行相关参数设置。

所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作。

可依据室内气流环境，调整面风速或流量传感器敏感度，减少系统波动。

具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作。

通过液晶屏显示当前安全/危险运行状态，具有声光报警功能，可设定面风速报警上下限及调节窗位移报警阈值。

2）通风柜控制器

连接液晶显示面板、风量传感器、位移传感器、快速执行器元器件。

采用位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制方式，调节窗动作时，由位移传感器检测视窗开度，通风柜控制器调节变风量流量控制阀至标定风量，稳定后转为流量反馈微调，从而保证内通风柜面风速恒定。

支持视窗自动升降扩展功能，并触摸控制视窗高度。

支持RS-485或以太网通信功能。

支持物联网通信功能，支持NB或LORA物联网无线通信模式。

3）风量传感器

测量经过阀门测量段两端的压力差，确保测量风量的精度

量程：100～2000m3/h，精度±1%FS

反应时间为0.5ms。

4）位移传感器

高精度电位器带一条钢丝，钢丝直连到调节门或者其配重上

调节门开关，电位器电阻改变，通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号

行程范围为0-1000mm，适用于通用通风柜调节窗

轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝

测量精度：0.25mm

可重复性：0.12mm

5）带文丘里流量测量段变风量蝶阀

带文丘里流量测量段变风量蝶阀是高速反应的风量控制设备。按照要求风量的变化，在小于3秒的时间内，完成精确的风量控制，防止有害气体的扩散。

风量控制精度：控制风量的±10%。

阀体采用抗腐蚀PP材质制成，带文丘里流量测量段，带法兰，带气密环。

（3）房间压力控制系统

房间压力控制系统采用压差控制方式，通过房间压差传感器实时检测房间内外压差，从而调节送风风量，以使房间保持恒定的微负压状态，从而控制房间气流组织的单向性。该系统包括一个房间压差控制器、一个≥7吋液晶触摸屏、一个房间压差传感器、一个变风量送风蝶阀。

产品技术要求：

1）房间压差控制器

自动平衡实验室房间送排风量。

带有独立CPU的DDC控制器，128 MByte SDRAM (DDR3)，512 MByte NAND Flash。

控制器可以自由编程。或使用内置通风柜控制程序，标准化调试。

可自由设置房间换气次数。

支持RS-485或以太网通信功能。

支持物联网通信功能，支持NB或LORA物联网无线通信模式。

支持电脑端与手机端进行远程数据采集显示与远程控制。

支持常用协议转换，能实现与上层管理软件系统进行数据互通，实现远程控制与监控集成。

2）房间状态监控屏

≥7吋电容式触摸屏

实时显示房间负压值，目标值可设定。

可显示房间温湿度、VOC、PM2.5、噪声、照度等数值。

采用通讯方式与房间压差控制器进行数据传输。

界面设计美观。

3）房间微压差传感器

两线制：0-5VDC,0～10VDC或4～20MA的高电平输出，供电电源：24VDC

精度±1%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃

量程：0～100Pa

介质：适用于空气或非导电气体

4）变风量送风蝶阀

房间变风量送风蝶阀受控于房间压力控制器，控制精度：±10%。

执行器驱动方式：电动，高速电动执行器全行程≤2秒，阀体采用金属镀锌钢板精密制作。

（5）风机变频控制系统

风机变频均采用定静压变频控制方式。风机变频控制系统通过始终维持主管道恒定的管道压力，以保证风机能快速准确的提供所需风量。风机变频控制系统主要有变频器、管道静压传感器、变频控制柜组成。

产品技术要求：

1）变频器

变频器采用正弦波PWM控制方式，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。

2）管道静压传感器

两线制：0-5VDC,0～10VDC或4～20MA的高电平输出，供电电源：24VDC

精度±0.5%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃

量程：0～1000Pa；

3）变频控制柜柜体要求

室内型变频柜参数特点

控制柜功能：远程控制功能，在实验室能就地实现远程控制。

需要有过流，过压，过热，漏电流，缺相，紧急停止等保护功能，以上保护功能实现需要独立元件，在无变频器工作的状态下，电控柜仍然具有相应的保护功能。

远程控制功能部分需要采用24V控制信号。设备及部件均采用工厂定型产品，安装前应进行质量检查，不合格产品必须更换，不得使用。

（6）新风温湿度控制系统

1）温湿度检测及控制

实时监测送风温湿度，反馈给系统，进行微调机组功能段的控制，从而达到高精度的控制。

2）初效、中效过滤段堵塞报警

在过滤器前后安装压差开关检测初效、中效过滤器的前后压差，若检测压差超出过滤器标定压差范围，在工作站中显示过滤器阻塞声光报警并可记录及显示故障信息。

3）新风机运行状态检测及故障报警

实时监测排风机运行状态和变频反馈，采用压差开关检测新风机运行状态，采集风机变频反馈信号，将系统将命令信号与反馈信号相比较，如发现严重超差，则在工作站声光报警并可记录及显示故障信息。

4）风机缺风保护

在新风机进出风口安装压差开关检测风机是否正常运行，如出现断皮带等情况应及时报警提醒。

5）新风机组与排风机组的连锁控制

开启顺序：排风机组启动→与之连锁的新风风阀→新风机组启动；

关闭顺序：新风机组关闭→排风机组关闭。紧急情况时，打开排风机，关闭送风机；

6）新风机组进风口风阀控制

机组进风口电动风阀与机组连锁，当新风机组启动时，电动风阀自动打开，新风机组关闭时，风阀延时20秒后自动关闭；

7）电动比例积分阀

系统运行时，自控系统通过控制电动比例积分阀，根据空调系统需要，对进入空气处理机组表冷器的冷（热）水流量在0～100%范围内实现自动连续调节，从而实现对组合式空气处理机组制冷（热）量连续控制。

D、PCR实验室技术参数

（一）设计依据

1、《科研建筑设计标准》(JGJ91-2019)；

2、《洁净厂房设计规范》(GB50073-2013)；

3、《医药工业洁净厂房设计规范》(GB50457-2019)；

4、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版))；

5、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)；

6、《生物安全实验室建筑技术规范》(GB50346-2011)；

7、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)；

8、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)；

9、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；

10、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)；

11、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)；

12、《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)；

13、招标文件及建设单位提供的本工程设计任务书、资料、与采购人的往来经确认的公函和会议纪要等。

14、其他国家相关规范

（二）室内外设计参数

1、室外设计参数(天津地区属寒冷地区)

| 大气压力夏季100020Pa | 冬季102170Pa |
| --- | --- |
| 夏季空调计算干球温度33.5℃ | 冬季空调计算干球温度-9.9℃ |
| 夏季空调计算湿球温度26.4℃ | 冬季空调计算相对湿度44% |

2、室内设计参数(详见室内参数表)

| 房间名称 | 夏季 |  | 冬季 |  | 容许噪声曲线 dB(A) | 压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度℃ | 湿度% | 温度℃ | 湿度% |  |  |
| 实验室 | 24±2 |  | 20±2 |  | NR65 |  |
| 08上机测序 | 24±2 |  | 20±2 |  | NR65 | -35pa |
| 缓冲 | 24±2 |  | 20±2 |  | NR65 | 10pa |
| 07文库制备区1区 | 24±2 |  | 20±2 |  | NR65 | -20pa |
| 缓冲 | 24±2 |  | 20±2 |  | NR65 | 10pa |
| 06样本制备2区 | 24±2 |  | 20±2 |  | NR65 | -10pa |
| 缓冲 | 24±2 |  | 20±2 |  | NR65 | 10pa |
| 05样本制备1区 | 24±2 |  | 20±2 |  | NR65 | -5pa |
| 缓冲 | 24±2 |  | 20±2 |  | NR65 | 10pa |
| 04试剂准备 | 24±2 |  | 20±2 |  | NR65 | 20pa |
| 缓冲 | 24±2 |  | 20±2 |  | NR65 | 10pa |
| 03样本库 | 24±2 |  | 20±2 |  | NR65 | 15pa |
| 缓冲 | 24±2 |  | 20±2 |  | NR65 | 10pa |
| 02更衣室 | 24±2 |  | 20±2 |  | NR65 | 10pa |
| 01样本接收 | 24±2 |  | 20±2 |  | NR65 | 20pa |
| 走廊 | 24±2 |  | 20±2 |  | NR65 | 0pa |

（三）空调系统设计

1、空调冷热源设计

(1)本项目实验室区域夏季医院提供7-12℃冷冻水冷源和冬季医院提供65℃或是45℃热水热源采用，灭菌间采用分体空调制冷/制热。

(2)系统制冷量105kw；制热量110kw。

(3)设备位置：净化空调机组室内机放于空调机房，排风机组放置于屋顶。

2、空调风系统

(1)实验室采用一台空调机组送风，两台排风机排风的全新风系统。

(2)气流组织形式：实验室区域均采用上送上回的气流组织方式，排风通过排风百叶经排风管道接至夹层主风管排出室外。

(3)新风空调机组设初效和中效过滤器，并起到防污染、防倒灌作用。洁净实验室设初效、中效、高效过滤器三级过滤后送入室内。

(4)送风口采用高效送风口的形式，进入房间前的送风支管均安装定风量阀，控制室内风量稳定。

(5)排风口采用单层带初效过滤网可调可拆卸百叶风口，排风支管变风量电动调节阀，控制室内压力和梯度压差。

(6)送风和排风系统的启闭应联锁，联锁程序为先启动排风机，再启动送风机，关机时，首先关闭送风机，然后关闭排风机。

▲新风机组净化机组

★箱体采用双层面板结构，机组框架为专用净化铝塑复合结构型材，箱板通过内、外双层钣金，铝塑复合型材、PU密封条、并采用无毒抗菌密封软胶体以及高密度聚氨酯一次性发泡成型的，机组采用内圆角密封设计，内部平整，不积灰，绝对断冷桥结构。并提供详细说明及结构示意图，

★箱体外壁板采用厚度不小于0.5mm厚的彩钢板，内壁板为不小于0.5mm厚无锌花镀锌钢板，其中内底板为不小于0.7mm厚无锌花镀锌钢板；中间层采用整体高压发泡工艺充注阻燃性B1或非燃性保温材料保温，所有双层保温板均须为可独立拆除结构，密度≥52kg/m3，导热系数≤0.022W/m·℃，保温层厚度≥25mm。泡料细腻均匀，无空腔、疏松现象。

★机组面板应采用嵌入式无缝隙对接技术，外表面不得采用自攻钉连接。机组底座采用镀锌防腐处理的C型钢底座，或其它形式底座表面防腐处理的槽钢底座，要求每个空调运输段机组底座自带调水平装置，需提供平衡调节装置的结构示意说明等文件。

（四）风系统施工说明

1、风管

(1)送风及净化区域排风管风管采用镀锌钢板制作，实验室排风管采用PP管道制作，厚度见下表：

镀锌钢板风管

| 风管尺寸(最大边长)mm | <320 | 320~630 | 630~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢板厚度mm | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.2 |

(2)未标注测量孔位置时，安装单位应根据调试要求在适当的部位配置测量孔。测量孔的做法见中华人民共和国国标06K131第9页。

(3)空调机组与风管的连接，风管与送风/回风/排风口，以及与通风机进、出口相连处，应设置长度为100～200mm的柔性接头，材质为厚度≥0.8mm的三防布；软接的接口应牢固、严密。在软接处禁止变径。

(4)送排风系统保温为难燃材料(B1级)。

(5)风管上的可拆卸接口，不得设置在墙体或楼板内。

(6)空调机组送风出风口处需设置微孔板消音器或消音弯头，风量小于10000m³/h时，长度为1米，空调机组风量大于10000m³/h时，长度应为2米。

(7)所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定，详见国标19k112第12-15页。

(8)风管支、吊或托架应设置于保温层的外部，并在支吊托架与风管间镶以垫木，同时，不得在风管法兰、测量孔、调节阀等零部件处设置支吊托架。

(9)敷设在夹层里的送、回、排风管，均以难燃橡塑板进行保温，厚度不低于20mm(室外不低于30mm)所有暴露在机房和室外的明露管道均需在保温层外设0.5mm厚的铝板作保护层；

(10)风管转角缝采用联合角咬口，咬口缝处都必须涂密封胶，风管内表面必须平整光滑。

(11)金属风管与法兰连接时，风管翻边应平整且紧贴法兰，宽度不应小于7mm,法兰铆钉处应涂密封胶螺钉螺母垫片和铆钉应镀锌处理。

(12)风管及部件安装前应清洗干净，未连接完毕的端口应封膜。

(13)风管水平安装，水平度的偏差每米不应大于3mm,总偏差不应大于20mm,风管垂直安装，垂直度的偏差每米不应大于2mm总偏差不应大于20mm。

(14)安装防火阀、风阀等配件时，其方向应正确，同时应事先检验其外观质量，合格可靠之后方可安装。

15)管道穿防火墙、楼板处做法见中华人民共和国标准图集91SB6第12页。

(16)高效送风口经检验合格后方可安装，高效过滤器须单独配置吊架。

(17)所有通风机传动装置的外露部位加安全罩，直通大气的进、出口，安装防护罩网(带防虫网)。

(18)通风系统镀锌钢板风管均应采用角钢法兰连接。

2、风阀风口

(1)安装调节阀、蝶阀等调节配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。不论图上显示与否，高效过滤器末端及回风支管末端均设调节阀，如水平安装有困难时安装在立管上。

(2)Ⅱ级A2型生物安全柜排风口与排风管采用套管连接，套管安装在生物安全柜的排风管上，禁止使用密闭硬管连接。

(3)安装防火阀时，应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验。

(4)防火阀的安装位置必须与设计相符，气流方向务必与阀体上标志的箭头相一致。

(5)防火阀必须单独配置支吊架。

(6)风阀框架采用冷轧板焊接而成，当宽度小于1250mm时，厚度≥2.5mm，宽度大于1250mm时，冷轧板厚度≥3mm。

(7)洁净间送风采用高效送风口，回风为单层可调节可拆卸可开启带过滤网的铝合金百叶；普通实验室送风为方形散流器，排风为单层可调节带防虫网铝合金百叶。

3、风机

(1)安装在室外露天的离心通风机，其电机按96K110-3第4-8页图册安装电动机防雨罩；有皮带传动的应按96K110-2第2页图册安装皮带防护罩。

(2)所有的通风机(含空调风机)需安装减振装置。

(3)安装在室外的通风机、电动机及减振台座，风管及配件、支架等均需作防腐处理。

(4)安装在外墙上的轴流通风机及排风口，均在墙外侧安装防雨防鸟罩或防雨百叶。

五、防火设计

1、空调、通风系统风管下列部位均设置防火阀：穿越防火分区的隔墙、防火卷帘或楼板处；穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；垂直风道、土建竖井与各层水平风道连接处；穿越变形缝隔墙处(两侧设置)。

2、所有通风、空调管道穿越房间隔墙和管道井的孔洞，管道井与房间吊顶等相连通的孔洞，其空隙采用不燃材料填充密实。

3、进出机房的空调管道上应安装需增设70℃自动关闭的防火阀。

## （五）主要材料及技术要求

### 1、手工双玻镁铝蜂窝夹芯彩钢板

1.1顶板及立板均采用50mm手工双玻镁铝蜂窝夹芯钢板，耐火时间≥1小时，采用优质镀锌转角，四周封边板采用0.6mm厚的镀锌板压制而成，采用双组份无水聚氨酯胶，粘接率≥98%，A1级防火。整板宽度1180mm。

1.2芯材为优质铝蜂窝，蜂窝铝箔0.045mm，玻镁单层厚度≥5mm，孔径20mm。

1.3墙板钢板为双面彩钢，实测厚度≥0.5mm，漆层为PE喷涂,喷涂厚度要求达到20μm。

1.4净化板材生产均使用连续自动化生产线进行生产，板面复合为热压工艺。

1.5墙面的阴阳角和与吊顶的连接阴角均需采用铝合金圆弧角连接，连接处采用中性密封胶密封。

1.6所有板表面应平整、光滑、色泽一致，金属壁板的面膜应完好无损（撕膜前）。

### 2、成品洁净钢制门（单开门、子母门、双开门）

2.1洁净区使用洁净室专用钢制门（铝蜂窝材质），所有钢质门需要安装闭门器；常规菌、致病菌洁净室门与缓冲间互锁装置，闭门器与互锁均为暗装式。（普通区使用普通玻璃门和钢制门不在本次招标内），彩板颜色可选，由采购人指定；门板满足洁净室的要求，表面平滑，无脱落。门扇芯材:耐火极限1小时以上。

2.2门框材质采用钢门框；装有塑胶密封条或特殊刚性密封结构，提髙气密效果；表面烤漆(颜色可调配）处理。门框四周嵌有密封条，且门底部带自动上下的密封条，可保证门关闭后具有良好的密封效果。金属壁板墙体的门和门框均应采用钢质成品门，与墙面齐平，门框不应设门槛。

2.3洁净室门厚度50mm厚，其他厚度均为国标（门扇1.0mm，门框1.5mm，铝蜂窝丝为0.05mm）。

2.4门与墙面之间平齐安装，不得使用卡式门框。彩板与窗框及与窗户之间连接光滑。无瑕疵。

2.5边框处采用密封胶密封，密封胶要求均匀一致。

2.6门应满足消防规范的要求，保证人员的疏散要求。

2.7所有门上视窗带中空钢化玻璃；同玻璃表面与门板双面平齐。

2.8实验室男更、女更相连的4樘钢质门，视窗采用磨砂玻璃。门底部密封条严密，带落地式压条。

### 3、洁净密封窗

3.1所有窗户均采用双层钢化玻璃，双层窗内抽真空（或充氮气）以减少能量损失。

3.2观察窗采用方窗，每层玻璃厚度为5mm。四角为黑色圆弧角，内边框为黑色，带圆弧边框，角度与外部一致，圆弧角半径不小于120mm。玻璃表面与两边墙板平齐。

3.3窗边框处采用密封胶密封，窗与墙面平滑连接，无死角。

3.4所有窗子必须采用一次冲压成型技术。所有窗不得在现场加工，应为成型窗。

3.5靠外窗处采用内置百叶型密封窗。

### 4、成品传递窗

4.1不锈钢材质，电子互锁，304不锈钢材质，1.2mm不锈钢板整体焊接，内腔整体成型，整体无间断密封圈，压紧式密封门。四面紫外消毒，传递窗内腔四角圆弧，传递窗与墙体接缝处应可靠密封，腔体无接缝处理，左右侧壁每层2个紫外灯为嵌入式，顶部正中间的不用挡板，如图片所示，紫外灯嵌入式安装与内胆平齐，暗藏式紫外灯，且门和紫外灯需有联动，开门即关灯。门上带观察窗，为5mm厚钢化透明玻璃。

4.2传递窗外尺寸：600*600*600mm。

### 5、辅材

5.1圆弧R角的几何尺寸为50mm，厚度为0.8-1mm，一般为铝合金静电喷涂，配套PVC底座安装。颜色与彩钢板喷涂颜色尽可能一致。

5.2密封胶采用中性硅酮胶，与空气中的水分固化成为耐用、弹性的硅橡胶。特性:非流动性，应用于架空或侧壁表面不会产生滑动或垂流现象，优异的耐天候、防振动、防潮，耐臭氧、耐高温性能。

5.3考虑PVC（2mm）地板胶铺贴上墙预留圆弧，彩钢立板底部需配备U型铝和调整龙骨

### 6、安装要求

洁净室结构安装工艺纲要

6.1.1洁净室建筑装饰施工进度安排应与其他专业工种制订明确的协作计划，按程序施工，相互配合。

6.1.2洁净室建筑装饰施工符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010的要求外，还应保持施工的气密性，减少施工作业的发尘量和保持施工现场的清洁，有防腐要求时，还应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB/T50224-2018的规定。

6.1.3洁净室建筑装饰施工现场的环境温度应不低于10℃，但对特殊的装饰工程，应按照装饰材料说明书要求的温度施工。

6.1.4用于洁净室嵌缝的弹性密封材料必须有注明成份、品种、出厂日期、贮存有效期和施工方法的说明书及产品合格证书。不得使用过期产品和未鉴定的产品。

6.1.5预埋在钢筋混凝土构件和墙体上的铁件、木框等应牢固，并作相应的防锈处理。

6.1.6不同材料相接处采用弹性材料密封时，应预留适当宽度和深度的槽口或缝隙。

6.1.7所有净化配构件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件，应与主体结构相联，不应与设备支架（如传送带吊件、风管吊杆以及有振动的设备）和管线支架相联接。净化装饰及门窗的缝隙应在正压面密封。

洁净室的装饰板材表面质量的规定

6.2.1顶棚部份：不产尘、无裂痕、可擦洗、耐潮湿、霉变、板缝平齐、密封性良好、压缝条应平直，缝隙不大于0.5mm。

6.2.2隔断部份：不产尘、无裂痕、可耐清洗、耐潮湿、霉变、板缝平齐、密封性良好、压缝条应平直缝隙不大于0.5mm。

6.2.3净化装饰工程必须与各专业工种间制定严格的施工程序，一般依次为：留洞打底、各专业安装、内门窗安装、修补洞口及周边、基础打底、饰面抹灰和罩面板工程、嵌缝处理、油漆刷浆工程和裱糊工程。

6.2.4在洁净室净化装饰施工过程中，必须随时扫灰，对隐蔽空间（吊顶和夹层内部等）还做好清扫记录。

6.2.5应保护已完成的装饰工程表面，不得因撞击、敲打敲打、踩踏、交叉作业等造成板凹陷、暗裂和表面装饰和污染。

6.2.6对已安装高效过滤器的房间，不得进行有灰尘的作业。

6.2.7密封胶嵌固前，应将基墙内的杂质，油污清除干净，并保持表面干燥。

6.2.8洁净室临时设置的设备入口不用时应封闭防止尘土杂物进入。施工现场应保证良好的通风和照明。

6.2.9净化工程围护结构的壁板、顶板、梁、门窗等，均全部保质保量按期在厂内加工完成，发运至现场。

6.2.10安装现场必须随时保持清洁，无积尘，并在施工过程中，对零部件和场地随时清扫、擦净。

6.2.11严格按施工程序及金属壁板安装工艺节点的具体要求进行施工。下马槽与地坪的连接必须牢固，不得松动，接缝处注胶密封。

彩钢板安装方法及原则要求

6.3.1彩钢板的加工为了减少在现场的二次加工工序，防止表面拉毛和浪费，为施工提供方便，应量好尺寸，按照实际需要的规格加工，一次成形。

6.3.2彩钢板运输和保管。彩钢板出厂应采取保护措施，采用妥善包装双面贴膜，这样在运输搬动过程中可以确保其面层不受损坏，运输中要防止下雨和捆扎不结实，彩钢板存放场地必须平整、坚实、堆放高度不得超过1.5m，下部用木条或泡沫板辅垫，垫木间距离不大于1.5m。

6.3.3彩钢板的安装，应在建筑结构工程完成后，技术夹层必须在粉刷后才能实行施工，室内空间清洁、无积尘。在安装过程中对板面和沟槽及零件以及施工场地随时清扫、擦试干净。

6.3.4在安装时，应首先进行吊挂、锚固件等立体结构和楼、地面的联结件固定，固定方式采用50x50mm方通形成固定结构框架，施工中产生的垃圾要及时清场。

6.3.5地面面层必须平整，在作涂料面层时，应考虑与垂直壁板交接处的密封。隔断安装前，必须严格放线尺寸，墙角应垂直交接，防止累积误差造成壁板斜扭曲，隔断的垂直偏差不得大于0.2%。

6.3.6吊顶应按房间宽度方向后拱，使吊顶在受载荷后的使用过程中保持平整。吊顶周边应与墙体交接紧密，应采用专用铝槽或角铁来作固定。安装过程中不得撕下壁板表面塑料保护膜，禁止撞击和踩踏板面。

6.3.7各种构配件和材料应放在有围护结构的清洁、干燥的环境中，平整地放在薄膜上。

6.3.8设备和构配件的开启应在清洁的环境中进行，应严格检查其规格、性能和完好程度，不合格或已损坏的构配件严禁使用，并及时通知采购员、项目经理。需要粘贴面层的材料、嵌封密封胶的表面和沟槽，必须严格清扫、清洗、除去杂质和油污，确保粘贴密实，防止脱落和积灰。

6.3.9拼装前需完成，板与板的接合缝隙、板与构配件的安装缝隙，构配件与地面墙面等，必须全部用密封胶密封好。隔断与隔断、隔断与顶板相接形成的各个夹角要用阴（阳）角铝镶嵌，隔断与地面相交的夹角处应预加固。

6.3.10气密性是指彩钢板结构外部密封性能，是洁净厂房施工工程质量上的控制点，也是施工中的重中之重。彩钢板与土建墙面的结构部位，地槽、吊顶上各类介质的管道，动力配线管道等凡穿越洁净室（区）的必须严格密封处理。内外都用硅胶密封。施工过程中必须层层把关严格检查，每一道密封工序都必须有记录。

铝合金型材要求及安装原则

6.4.1观察型材是否氧化、完好、有无色差现象；

6.4.2型材与型材之间的拼缝应紧密；

6.4.3型材切割后应将毛刺挫去；

6.4.4洁净室内墙与墙，墙与地，墙与吊顶之间所形成的阴角，均采取R=50mm的铝合金压条扣封，背面采用硅胶密封。

第三部分投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）投标报名时，应以联合体协议中确定的主体方名义报名。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》中《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的PDF文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8） 单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）未按照招标文件要求递交全部样品的；

（10）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为PDF格式并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

40. 政府采购“明白纸”

40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”

（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸

中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。

一、“政采贷”概念

“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。

二、“政采贷”基本流程介绍

“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”

三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况

目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：

| 序号 | 金融机构名称 | 参考利率及额度 | 现阶段面向范围 | 申请条件 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国银行 | 参考利率： 根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85% 融资额度： 小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制 | 小微企业 | 1、在政府采购中无不良履约记录； 2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为； 3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。 | 27106030 吴楠 |
| 2 | 邮储银行 | 参考利率： 约4.95% 融资额度： 不超过200万元 | 小微企业 | 企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好 | 13820988723张日超 |
| 3 | 光大银行 | 参考利率： 约4% 融资额度： 不超过1000万 | 小微企业 | 1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。 2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录； 3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力； 4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策； 5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。 | 18722110192谢凝 18622858578 马嵘 |
| 4 | 浦发银行 | 参考利率： 约3.8% 融资额度：不超过500万 | 中小微企业 | 1、申请人不得有失信记录； 2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。 | 13612152218 刘扬 |
| 5 | 齐鲁银行 | 参考利率： 4.50%起 融资额度： 不超过1000万 | 大中小微企业 | 1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。 2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。 3、符合我行客户准入要求（同上一条）。 | 022-23271885 朱怡璇 |
| 6 | 天津银行 | 参考利率： 不低于3.85% 融资额度： 不超过1000万 | 中小微企业 | 1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好； 2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。 | 28405397 王小一 |
| 7 | 天津农商银行 | 参考利率： 结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定 融资额度： 不超过5000万 | 大中小微企业 | 1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验； 2、生产经营符合国家政策； 3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等； 4、银行要求的其他条件。 | 022-83872249 林向宇 |
| 8 | 天津滨海农商银行 | 参考利率： 致电咨询 融资额度：100-5000万 | 大中小微企业 | 1、具有2年(含)以上连续经营记录； 2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。 | 13612141823高飞 |
| 9 | 民生银行 | 参考利率： 最低4% 融资额度： 信用额度最高1000万 信用+担保额度最高3000万 | 中小微企业 | 1、企业成立满一年，经营良好、征信良好； 2、实控人25-65周岁，征信良好； 3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款 | 18102027371 陈宗山 |
| 10 | 平安银行 | 参考利率： 约6.00% 融资额度： 最高200万元 | 大中小微企业 | - 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； - 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； - 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好. | 18698167095张伟 |
| 11 | 渤海银行 | 参考利率： 年化约3.85% 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | - 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； - 信用记录良好，无不良、违法行为； - 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； - 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；. | 022-58879322 姚斌 |
| 12 | 中国建设银行 | 参考利率：4.00%-5.00% 融资额度： 最高2000万元 | 小微企业 | - 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《合同法》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 - 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 - 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单. | 58751595 赵望宇 58750209 肖毅 |
| 13 | 中国农业银行 | 参考利率： 约4% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 - 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。. | 13920727755 李倩 |
| 14 | 招商银行 | 参考利率： 一般性贷款利率 融资额度：最高3000万元 | 大中小微企业 | 1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。 2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。 3、财务报表未出现连续两年经营亏损。. | 28301244 |
| 15 | 兴业银行 | 参考利率： 利率3.7%起 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | 合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好. | 022/23526678/222112 武庆林 |
| 16 | 广发银行 | 参考利率： 贷款利率最低Lpr 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录； - 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）； 4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）. | 13820640544 胡小宁 |
| 17 | 浙商银行 | 参考利率： 5% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业； 2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全； 4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。. | 23271307 刘粲 |
| 18 | 中信银行 | 参考利率： 3.75%-3.95% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | - 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上； - 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间； - 采购品类为货物类或服务类； - 借款企业政采合作月数不少于6个月； | 13767182800 唐朝 |
| 19 | 后续持续更新 |  |  |  |  |

以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。

第四部分合同条款

需方：

供方：

供、需双方根据   年   月    日        项目（项目编号：         ）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

一、货物名称：

货物型号：

制造商：

货物原产地：

货物数量：

货物单价：

货物总价款：

大写：

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 货物具体技术指标见附件1。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

3.供方对所提供的货物提供年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于年月日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：），并于年月日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对货物进行验收。

七、货款支付方式：

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

合同签订后个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起个月后个工作日内支付其余   %的货款。

供方开户银行（汉字全称）：，行号（数字代码）：，

帐号：。

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市市场和质量监督管理委员会或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式份，供方持份，需方持份，均具同等效力，签字盖章后生效。

供方（公章）：需方（公章）：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

时间：年月日

第五部分投标文件格式

投标文件封面格式

投标文件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标单位电话：

投标单位详细地址：

投标代表人姓名：

法定代表人：

投标日期：年月日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为       （项目编号：      ）的投标邀请，签字代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥元（人民币），大写。

……

2.我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4.我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5.我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10.我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称：

日期：年月日

附件2

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件3

法定代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托在职职工_______________（姓名，职务）（身份证号码：____________________，本月社保缴纳单位：                     ，联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、说明或者更正等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

我单位对填写的上述授权代表的社保缴纳单位信息的真实性负责，如有不实，愿承担相应的责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或名章：

年  月  日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

此授权书填写完毕后打印，由法定代表人签字或加盖名章，扫描后放入电子投标文件。

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：年月日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 项目需求书（项目需求书要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购项名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：年月日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：年月日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：年月日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

附件9

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第至页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件12

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物（请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人名称：

日期：20  年月日

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

设计结构说明

1. 安全合理设计说明

提供产品彩图、效果图、结构图及知识产权证书（若有）

2. 组合安装设计、易拆卸，方便运输说明

3. 可再生资源的设计理念说明

4. 产品设计使用寿命说明

附件14

生产加工说明

1. 生产设备信息一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 购买日期 | 实物图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. 工艺流程说明

附件15

流通回收说明

详细阐述采取回收处理技术设备，对大气污染、水污染等环境污染治理有针对性的环保举措，并提供处理协议或第三方证明材料

附件16

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件17

投标人认为需要提供的其他资料

附件18

样品标签

项目名称：

项目编号：

包号：

样品名称：

投标人名称：

日期：年月日